## Settings
Settings für die Validierung
Bestätigungsprüfung
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, 12.04.2021
Institution / Labor | CVUA S
Parameter | Gattung (Genus) |  | Art (Spezies)
|  | Staphylococcus | aureus
Unterscheidungsgrenzen
| Score zur Unterscheidung der Gattung | 1.7 | Score zur Unterscheidung der Spezies | 2

## Parameter (Spezies) DB
Parameter: | Staphylococcus | aureus | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | nicht zugeordnet | richtig-positiv | falsch-negativ | falsch zugeordnet
|  |  | 0 | 0 | 09-02446 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 1611.2009, N22 | Staphylococcus | aureus | 2.49 | Staphylococcus | aureus | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Zahl aller Spektren | 110 |  | 0 | 0 | 09-02476 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 28.05.2010, K16 | Staphylococcus | aureus | 2.5 | Staphylococcus | aureus | 2.46 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
davon Identifiziert | 110 |  | 0 | 0 | 09-02431 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 05.10.2009, H4 | Staphylococcus | aureus | 2.51 | Staphylococcus | aureus | 2.51 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-02434 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 05.10.2009, H5 | Staphylococcus | aureus | 2.53 | Staphylococcus | aureus | 2.51 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
von allen Isolaten |  |  | 0 | 0 | 08-00401 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 23.11.2009, E7 | Staphylococcus | aureus | 2.39 | Staphylococcus | aureus | 2.38 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
richtig-positiv: | 110 |  | 0 | 0 | 07-02020 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 09.11.2009, K17, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.51 | Staphylococcus | aureus | 2.45 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
nicht zugeordnet | 0 |  | 0 | 0 | 06-0603 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 09.11.2009, K18, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.39 | Staphylococcus | aureus | 2.33 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
falsch zugeordnet | 0 |  | 0 | 0 | 02-2424 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 17.05.2010, H7, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.38 | Staphylococcus | aureus | 2.32 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 06-00953-1 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 09.11.2009, K21, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.41 | Staphylococcus | aureus | 2.37 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 04-02232 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 23.10.2009, K4, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.44 | Staphylococcus | aureus | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Spezies | 0 | 0 | 08-00392 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 21.05.2015, H8, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.37 | Staphylococcus | aureus | 2.34 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 0 | 0 | 96-01678 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 28.09.2009, N9, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.39 | Staphylococcus | aureus | 2.35 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 0 | 0 | 07-01238 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 02.10.2009, E19, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.42 | Staphylococcus | aureus | 2.4 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 07-01949 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 28.05.2010, K15, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.53 | Staphylococcus | aureus | 2.48 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 07-01531 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 16.11.2009, N21, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.55 | Staphylococcus | aureus | 2.49 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-02444 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 05.10.2009, H06, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.41 | Staphylococcus | aureus | 2.4 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08-00004 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 23.11.2009, E8, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.36 | Staphylococcus | aureus | 2.29 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08-00250 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 23.11.2009, E9, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.39 | Staphylococcus | aureus | 2.23 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08-1718 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 05.10.2009, H11, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.39 | Staphylococcus | aureus | 2.29 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-02378 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 23.11.2009, E14, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.39 | Staphylococcus | aureus | 2.28 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-01345 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 23.11.2009, E17, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.38 | Staphylococcus | aureus | 2.37 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-01791-1 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 23.10.2009, H19, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.34 | Staphylococcus | aureus | 2.21 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 07-2652 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 23.10.2009, H20, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.5 | Staphylococcus | aureus | 2.48 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Positive Übereinstimmungen (PA) | 110 |  | 0 | 0 | 08-02172 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 23.11.2009, E21, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.34 | Staphylococcus | aureus | 2.19 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Negative Abweichungen (ND) | 0 |  | 0 | 0 | 08-02337 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 23.11.2009, E22, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.31 | Staphylococcus | aureus | 2.3 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08-02989 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 02.11.2009, H17, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.36 | Staphylococcus | aureus | 2.32 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
nicht identifiziert in % | 0% |  | 0 | 0 | 09-00558 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 02.11.2009, K8 [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.42 | Staphylococcus | aureus | 2.4 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
falsch zugeordnert in % | 0% |  | 0 | 0 | 09-00416 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 17.05.2010, H17, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.38 | Staphylococcus | aureus | 2.37 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 11-00783 | 2; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.04.2012, K7, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.45 | Staphylococcus | aureus | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 11-00902 | 2; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 05.04.2012, N10, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.48 | Staphylococcus | aureus | 2.47 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 11-00961 | 2; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.04.2012, K8, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.56 | Staphylococcus | aureus | 2.21 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2017-4101-008269 | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.48 | Staphylococcus | aureus | 2.47 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2018-4101-001305-003 | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.58 | Staphylococcus | aureus | 2.5 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2018-4101-001376 | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.32 | Staphylococcus | aureus | 2.24 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2018-4101-002922-005 | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.35 | Staphylococcus | aureus | 2.32 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2018-4101-003040 | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.51 | Staphylococcus | aureus | 2.49 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2018-4104-000006 | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.5 | Staphylococcus | aureus | 2.47 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 3321-2017-000527 | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.43 | Staphylococcus | aureus | 2.36 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-002411 | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.54 | Staphylococcus | aureus | 2.52 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003006 | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.36 | Staphylococcus | aureus | 2.36 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004220 | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.55 | Staphylococcus | aureus | 2.49 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004348 | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.41 | Staphylococcus | aureus | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001040 | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.54 | Staphylococcus | aureus | 2.5 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001081 | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.5 | Staphylococcus | aureus | 2.47 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001446 | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.47 | Staphylococcus | aureus | 2.44 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 29213 | 3; public strain collection | eDT | 2015-05-27 | Staphylococcus | aureus | 2.48 | Staphylococcus | aureus | 2.4 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | WDCM 00131 | 3; public strain collection | DT | 2018-06-27 | Staphylococcus | aureus | 2.44 | Staphylococcus | aureus | 2.43 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | AGES 001 | 3; 0 | EFEx | 2019-03-20 | Staphylococcus | aureus | 2.21 | Staphylococcus | aureus | 2.21 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20231 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 25.02.2016, TSA_1/E3, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.46 | Staphylococcus | aureus | 2.45 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20231 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 25.02.2016, TSA_1/E3, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.34 | Staphylococcus | aureus | 2.34 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | ATCC 29213 | 3; public strain collection | eDT | 2015-05-27 | Staphylococcus | aureus | 2.39 | Staphylococcus | aureus | 2.38 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | C3658-06 | 3; sequenced (LGL) | EFex | 2015-04-15 | Staphylococcus | aureus | 2.23 | Staphylococcus | aureus | 2.22 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | COL | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-23 | Staphylococcus | aureus | 2.4 | Staphylococcus | aureus | 2.35 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10197,2 | 4; sequenztype | DT | 2015-11-05 | Staphylococcus | aureus | 2.39 | Staphylococcus | aureus | 2.37 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10507 | 3; sequenced | eDT | 2015-04-10 | Staphylococcus | aureus | 2.34 | Staphylococcus | aureus | 2.25 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1083 | 4; sequenztype | DT | 05.02.2013 | Staphylococcus | aureus | 2.38 | Staphylococcus | aureus | 2.35 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1304,2 | 4; sequenztype | DT | 05.11.2015 | Staphylococcus | aureus | 2.42 | Staphylococcus | aureus | 2.38 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1305,2 | 4; sequenztype | DT | 20.08.2014 | Staphylococcus | aureus | 2.04 | Staphylococcus | aureus | 1.99 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1894 | 4; sequenztype | DT | 05.02.2013 | Staphylococcus | aureus | 2.38 | Staphylococcus | aureus | 2.34 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2645 | 4; sequenztype | DT | 13.01.2015 | Staphylococcus | aureus | 2.3 | Staphylococcus | aureus | 2.2 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3072 | 4; sequenztype | DT | 31.10.2012 | Staphylococcus | aureus | 2.37 | Staphylococcus | aureus | 2.34 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3194 | 4; sequenztype | DT | 31.10.2012 | Staphylococcus | aureus | 2.46 | Staphylococcus | aureus | 2.4 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3195 | 4; sequenztype | DT | 31.10.2012 | Staphylococcus | aureus | 2.59 | Staphylococcus | aureus | 2.54 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3196 | 4; sequenztype | DT | 13.01.2015 | Staphylococcus | aureus | 2.48 | Staphylococcus | aureus | 2.45 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3199 | 4; sequenztype | DT | 2012-11-14 | Staphylococcus | aureus | 2.44 | Staphylococcus | aureus | 2.32 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3204 | 4; sequenztype | DT | 31.10.2012 | Staphylococcus | aureus | 2.51 | Staphylococcus | aureus | 2.51 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3206 | 4; sequenztype | DT | 31.10.2012 | Staphylococcus | aureus | 2.58 | Staphylococcus | aureus | 2.49 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3260 | 4; sequenztype | DT | 31.10.2012 | Staphylococcus | aureus | 2.5 | Staphylococcus | aureus | 2.47 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3320 | 4; sequenztype | DT | 2012-11-14 | Staphylococcus | aureus | 2.41 | Staphylococcus | aureus | 2.4 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3330 | 4; sequenztype | DT | 2012-11-14 | Staphylococcus | aureus | 2.49 | Staphylococcus | aureus | 2.46 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3433 | 4; sequenztype | DT | 31.10.2012 | Staphylococcus | aureus | 2.45 | Staphylococcus | aureus | 2.38 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3452,2 | 4; sequenztype | DT | 10.09.2013 | Staphylococcus | aureus | 2.31 | Staphylococcus | aureus | 2.3 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3740,2 | 4; sequenztype | DT | 20.08.2014 | Staphylococcus | aureus | 2.28 | Staphylococcus | aureus | 2.26 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3771 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-23 | Staphylococcus | aureus | 2.43 | Staphylococcus | aureus | 2.42 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3776 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 23.10.2012 | Staphylococcus | aureus | 2.5 | Staphylococcus | aureus | 2.45 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4645 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 05.02.2013 | Staphylococcus | aureus | 2.46 | Staphylococcus | aureus | 2.44 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5756 | 4; sequenztype | DT | 31.10.2012 | Staphylococcus | aureus | 2.41 | Staphylococcus | aureus | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6080 | 4; sequenztype | DT | 31.10.2012 | Staphylococcus | aureus | 2.48 | Staphylococcus | aureus | 2.45 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6459 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2014-05-14 | Staphylococcus | aureus | 2.35 | Staphylococcus | aureus | 2.24 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6963 | 4; sequenztype | DT | 2015-11-05 | Staphylococcus | aureus | 2.3 | Staphylococcus | aureus | 2.27 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7112 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 | Staphylococcus | aureus | 2.34 | Staphylococcus | aureus | 2.27 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7665 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 | Staphylococcus | aureus | 2.46 | Staphylococcus | aureus | 2.42 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7779 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-09-12 | Staphylococcus | aureus | 2.42 | Staphylococcus | aureus | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7958,2 | 3; sequenztype | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus | aureus | 2.18 | Staphylococcus | aureus | 2.01 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7963,2 | 3; sequenztype | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus | aureus | 2.33 | Staphylococcus | aureus | 2.25 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8134 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 | Staphylococcus | aureus | 2.4 | Staphylococcus | aureus | 2.36 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8135 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 | Staphylococcus | aureus | 2.55 | Staphylococcus | aureus | 2.54 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8312 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-23 | Staphylococcus | aureus | 2.54 | Staphylococcus | aureus | 2.49 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8900 | 4; sequenztype | DT | 2015-11-05 | Staphylococcus | aureus | 2.43 | Staphylococcus | aureus | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9019 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-31 | Staphylococcus | aureus | 2.42 | Staphylococcus | aureus | 2.38 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9197 | 4; sequenztype | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus | aureus | 2.49 | Staphylococcus | aureus | 2.46 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 0935 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2014-05-19 | Staphylococcus | aureus | 2.38 | Staphylococcus | aureus | 2.32 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9373 | 4; sequenztype | DT | 2012-11-14 | Staphylococcus | aureus | 2.48 | Staphylococcus | aureus | 2.44 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9388 | 4; sequenztype | DT | 2015-11-05 | Staphylococcus | aureus | 2.44 | Staphylococcus | aureus | 2.42 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9642 | 2; biochemical tube tests | DT | 2012-12-04 | Staphylococcus | aureus | 2.5 | Staphylococcus | aureus | 2.43 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9681 | 4; Sequencetyp (NRL-Staph, BfR) | DT | 2015-11-05 | Staphylococcus | aureus | 2.15 | Staphylococcus | aureus | 2.11 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9682 | 4; Sequencetyp (NRL-Staph, BfR) | DT | 2015-11-05 | Staphylococcus | aureus | 2.3 | Staphylococcus | aureus | 2.28 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9704 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 | Staphylococcus | aureus | 2.5 | Staphylococcus | aureus | 2.49 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9790 | 4; Sequencetyp (NRL-Staph, BfR) | eDT | 2015-11-05 | Staphylococcus | aureus | 2.43 | Staphylococcus | aureus | 2.4 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9914.2 | 4; sequenztype (NRL BfR) | EFEx | 2022-04-27 | Staphylococcus | aureus | 2.47 | Staphylococcus | aureus | 2.43 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9914.2 | 4; sequenztype (NRL BfR) | EFEx | 2022-04-27 | Staphylococcus | aureus | 2.51 | Staphylococcus | aureus | 2.44 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 1104 | 3; public strain collection | eDT | 2015-05-27 | Staphylococcus | aureus | 2.23 | Staphylococcus | aureus | 2.21 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 11729 | 3; public strain collection | DT | 2013-05-14 | Staphylococcus | aureus | 2.22 | Staphylococcus | aureus | 2.19 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 12463 | 3; public strain collection | DT | 2019-11-21 | Staphylococcus | aureus | 2.47 | Staphylococcus | aureus | 2.44 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20491 | 3; public strain collection | eDT | 2015-05-27 | Staphylococcus | aureus | 2.32 | Staphylococcus | aureus | 2.29 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 346 | 3; public strain collection | eDT | 2013-03-12 | Staphylococcus | aureus | 2.42 | Staphylococcus | aureus | 2.39 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 4910 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 24.05.2016, Aufschluss_02/N8, [0034] | Staphylococcus | aureus | 2.55 | Staphylococcus | aureus | 2.43 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | MSSA 129 | 4; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-03-12 | Staphylococcus | aureus | 2.27 | Staphylococcus | aureus | 2.17 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI4 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-23 | Staphylococcus | aureus | 2.46 | Staphylococcus | aureus | 2.38 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | S6C | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-23 | Staphylococcus | aureus | 2.45 | Staphylococcus | aureus | 2.33 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## #Parameter (Spezies) DB
Parameter: | Staphylococcus aureus |  | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendete Gattung | verwendete Art | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | richtige ID | keine richtige ID | 1. Hit | 2. Hit | 1. Hit Treffer Parameter | 2. Hit Treffer Parameter | falsch als Parameter identifiziert | PM unter den ersten 2 Hits
|  |  | 0 | 0 | 161004439-1 | 2; 0 | DT | 2016-04-12 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.07 | Bacillus | cereus | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Isolate: | 1374 |  | 0 | 0 | 161004439-2 | 2; 0 | DT | 2016-04-12 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.19 | Bacillus | cereus | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
davon Identifiziert | 843 |  | 0 | 0 | 161005557-1 | 2; 0 | DT | 2016-08-11 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.17 | Bacillus | cereus | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
richtige ID | 843 |  | 0 | 0 | 181015909-7 | 2; 0 | DT | 2018-11-02 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.13 | Bacillus | cereus | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
keine richtige ID | 531 |  | 0 | 0 | ATCC 11778 | 3; public strain collection | DT | 2016-02-03 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.19 | Bacillus | cereus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
falsch als Parameter identifiziert | 0 |  | 0 | 0 | ATCC 14579 | 3; type strain | DT | 2016-04-06 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.33 | Bacillus | cereus | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 4312 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-13 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.2 | Bacillus | cereus | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 4313 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-06 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.21 | Bacillus | cereus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 141014442-3 | 3; VETQAS | DT | 2014-11-07 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 2.02 | Bacillus | licheniformis | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 161004445 | 2; 0 | DT | 2016-04-12 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 2.09 | Bacillus | licheniformis | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
Parameter wird getroffen mit: |  |  | 0 | 0 | ATCC 14580 | 3; type strain | DT | 2015-06-23 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 2.11 | Bacillus | licheniformis | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6022 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-06 | Bacillus | thuringiensis | Bacillus | cereus | 2.03 | Bacillus | cereus | 1.96 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
1. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 0 | 0 | 141003238 | 2; 0 | DT | 2014-03-19 | Paenibacillus | amylolyticus | Paenibacillus | amylolyticus | 2.35 | Paenibacillus | amylolyticus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus amylolyticus | Paenibacillus amylolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
2. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 0 | 0 | 141010301-6 | 2; 0 | DT | 2014-08-19 | Paenibacillus | amylolyticus | Paenibacillus | amylolyticus | 2.26 | Paenibacillus | amylolyticus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus amylolyticus | Paenibacillus amylolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
PM unter den ersten 2 Hits | 0 |  | 0 | 0 | 151006426-14 | 2; 0 | DT | 2015-05-27 | Paenibacillus | barengoltzii | Paenibacillus | barengoltzii | 2.53 | Paenibacillus | barengoltzii | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus barengoltzii | Paenibacillus barengoltzii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181005658 | 2; 0 | DT | 2018-04-19 | Paenibacillus | barengoltzii | Paenibacillus | barengoltzii | 2.43 | Paenibacillus | barengoltzii | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus barengoltzii | Paenibacillus barengoltzii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 141010244-2 | 2; 0 | DT | 2014-08-15 | Paenibacillus | glucanolyticus | Paenibacillus | glucanolyticus | 2.18 | Paenibacillus | lautus | 1.78 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus glucanolyticus | Paenibacillus lautus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 161004455-3 | 2; 0 | DT | 2016-04-12 | Paenibacillus | glucanolyticus | Paenibacillus | glucanolyticus | 2.25 | Paenibacillus | lautus | 1.78 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus glucanolyticus | Paenibacillus lautus | 0 | 0 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Spezies | 0 | 0 | 141011032 | 4; FLI | DT | 2014-09-02 | Paenibacillus | larvae | Paenibacillus | larvae | 2.49 | Paenibacillus | larvae | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus larvae | Paenibacillus larvae | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 0 | 0 | 151005360-2 | 3; FLI | DT | 2015-05-06 | Paenibacillus | larvae | Paenibacillus | larvae | 2.3 | Paenibacillus | larvae | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus larvae | Paenibacillus larvae | 0 | 0 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 0 | 0 | 151008473-1 | 3; FLI | DT | 2015-06-30 | Paenibacillus | larvae | Paenibacillus | larvae | 2.32 | Paenibacillus | larvae | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus larvae | Paenibacillus larvae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151005015-1 | 3; FLI | DT | 2015-04-28 | Paenibacillus | larvae | Paenibacillus | larvae | 2.33 | Paenibacillus | larvae | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus larvae | Paenibacillus larvae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151005721-1 | 3; FLI | DT | 2015-05-12 | Paenibacillus | larvae | Paenibacillus | larvae | 2.47 | Paenibacillus | larvae | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus larvae | Paenibacillus larvae | 0 | 0 | 0 | 0
Negative Übereinstimmungen (NA) | 1374 |  | 0 | 0 | 151005813 | 3; FLI | DT | 2015-05-12 | Paenibacillus | larvae | Paenibacillus | larvae | 2.32 | Paenibacillus | larvae | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus larvae | Paenibacillus larvae | 0 | 0 | 0 | 0
Positive Abweichungen (PD) | 0 |  | 0 | 0 | 151005943-3 | 2; 0 | DT | 2015-05-12 | Paenibacillus | macerans | Paenibacillus | macerans | 2.28 | Paenibacillus | macerans | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus macerans | Paenibacillus macerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 141006464-7 | 2; 0 | DT | 2014-05-23 | Paenibacillus | pabuli | Paenibacillus | tylopili | 2.12 | Paenibacillus | pabuli | 2.02 | B | 0 | 0 | 1 | Paenibacillus tylopili | Paenibacillus pabuli | 0 | 0 | 0 | 0
PD in % | 0% |  | 0 | 0 | 141010955-11 | 2; 0 | DT | 2014-08-29 | Paenibacillus | pabuli | Paenibacillus | tylopili | 2.32 | Paenibacillus | pabuli | 2.02 | B | 0 | 0 | 1 | Paenibacillus tylopili | Paenibacillus pabuli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 141010955-13 | 2; 0 | DT | 2014-08-29 | Paenibacillus | pabuli | Paenibacillus | tylopili | 2.22 | Paenibacillus | pabuli | 2.15 | B | 0 | 0 | 1 | Paenibacillus tylopili | Paenibacillus pabuli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 141013794-4 | 2; 0 | DT | 2014-10-30 | Paenibacillus | pasadenensis | Paenibacillus | pasadenensis | 2.52 | Paenibacillus | pasadenensis | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus pasadenensis | Paenibacillus pasadenensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171012589-4 | 2; 0 | DT | 2017-09-19 | Paenibacillus | validus | Paenibacillus | validus | 2.26 | Paenibacillus | validus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus validus | Paenibacillus validus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 29212 IGV | 3; public strain collection | DT | 2016-02-17 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.57 | Enterococcus | faecalis | 2.51 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 415 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.07.2012 E12 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.43 | Enterococcus | faecium | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 1009 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 29.07.2011; E9-2 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.42 | Enterococcus | faecium | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | IGV 015 | 3; sequenced | DT | 2016-11-30 | Bacillus | amyloliquefaciens | Bacillus | amyloliquefaciens | 1.59 | Bacillus | amyloliquefaciens | 1.47 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus amyloliquefaciens | Bacillus amyloliquefaciens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | IGV 016 | 3; sequenced | DT | 2016-11-30 | Bacillus | amyloliquefaciens | Bacillus | amyloliquefaciens | 1.58 | Agrobacterium | radiobacter | 1.52 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus amyloliquefaciens | Agrobacterium radiobacter | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 44 | 2; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.12.2014 N11 | Bacillus | badius | Bacillus | badius | 2.06 | Bacillus | badius | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus badius | Bacillus badius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 11778 | 3; public strain collection | DT | 2016-02-03 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.15 | Bacillus | cereus | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 28970 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 31.03.2017 I18 | Bacillus | ectoiniformans | Streptococcus | dysgalactiae | 1.49 | Bacillus | licheniformis | 1.28 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 62 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.03.2016 H21 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 2.18 | Bacillus | licheniformis | 1.71 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 299 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-08 | Bacillus | mycoides | Bacillus | mycoides | 2.57 | Bacillus | mycoides | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus mycoides | Bacillus mycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 17 | 3; sequenced (CVUAS) | DT | 2015-07-22 | Bacillus | pumilus | Bacillus | pumilus | 2.12 | Bacillus | pumilus | 1.67 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus pumilus | Bacillus pumilus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 20 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 2.12.2014, H11 | Bacillus | subtilis | Bergeyella | zoohelcum | 1.42 | Bacillus | amyloliquefaciens | 1.39 | B | 0 | 0 | 1 | Bergeyella zoohelcum | Bacillus amyloliquefaciens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 32 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.12.2014, K18 | Bacillus | subtilis | Agrobacterium | radiobacter | 1.5 | Bacillus | amyloliquefaciens | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Agrobacterium radiobacter | Bacillus amyloliquefaciens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | IGV 013 | 3; sequenced | DT | 2016-11-09 | Bacillus | subtilis | Bacillus | subtilis | 1.9 | Bacillus | subtilis | 1.83 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 14575 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.02.2016 F22 | Cytobacillus | firmus | Cytobacillus | firmus | 2.45 | Cytobacillus | firmus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Cytobacillus firmus | Cytobacillus firmus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 48 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 07.01.2015 H18 | Cytobacillus | firmus | Cytobacillus | firmus | 2.33 | Cytobacillus | firmus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Cytobacillus firmus | Cytobacillus firmus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 70 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 09.02.2015 N3 | Cytobacillus | firmus | Cytobacillus | firmus | 2.02 | Cytobacillus | firmus | 1.78 | A | 1 | 1 | 0 | Cytobacillus firmus | Cytobacillus firmus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 88 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 09.02.2015 L16 | Cytobacillus | firmus | Cytobacillus | firmus | 2.06 | Cytobacillus | firmus | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Cytobacillus firmus | Cytobacillus firmus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 46 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.12.2014 N14 | Niallia | circulans | Bacillus | circulans | 1.98 | Bacillus | circulans | 1.88 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus circulans | Bacillus circulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 2 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.12.2014 E5 | Priestia | megaterium | Bacillus | megaterium | 1.71 | Bacillus | megaterium | 1.7 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus megaterium | Bacillus megaterium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | A281_1 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 31.05.2012 N7 | Alkalihalobacillus | clausii | Alkalihalobacillus | clausii | 1.98 | Alkalihalobacillus | clausii | 1.69 | B | 0 | 0 | 1 | Alkalihalobacillus clausii | Alkalihalobacillus clausii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31071,2 | 3; sequenced | EFEx | 2021-09-08 | Alkalihalobacillus | clausii | Alkalihalobacillus | clausii | 1.69 | Alkalihalobacillus | clausii | 1.58 | B | 0 | 0 | 1 | Alkalihalobacillus clausii | Alkalihalobacillus clausii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 8716 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 23.02.2015 N6 | Alkalihalobacillus | clausii | Alkalihalobacillus | clausii | 1.71 | Alkalihalobacillus | clausii | 1.7 | B | 0 | 0 | 1 | Alkalihalobacillus clausii | Alkalihalobacillus clausii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | Oman 24 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 08.06.2012 N9 | Alkalihalobacillus | clausii | Alkalihalobacillus | clausii | 1.6 | Alkalihalobacillus | clausii | 1.57 | B | 0 | 0 | 1 | Alkalihalobacillus clausii | Alkalihalobacillus clausii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 19092 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verduennnt/1:1 HCCA:TA2 | 13.02.2015, K10, [0034] | Bacillus | alveayuensis | Bacillus | alveayuensis | 2.52 | Peribacillus | psychrosaccharolyticus | 1.35 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus alveayuensis | Peribacillus psychrosaccharolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 7 B 159 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 01.03.2016 E10 | Bacillus | amyloliquefaciens | Bacillus | amyloliquefaciens | 2.23 | Bacillus | amyloliquefaciens | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus amyloliquefaciens | Bacillus amyloliquefaciens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 7 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 16.02.2015, K16, [0034] | Bacillus | amyloliquefaciens | Bacillus | amyloliquefaciens | 2.24 | Bacillus | amyloliquefaciens | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus amyloliquefaciens | Bacillus amyloliquefaciens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 7 | 3; type strain | DT | 2014-01-29 | Bacillus | amyloliquefaciens | Bacillus | amyloliquefaciens | 2.15 | Bacillus | amyloliquefaciens | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus amyloliquefaciens | Bacillus amyloliquefaciens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 9372 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.01.2007 E10 | Bacillus | atrophaeus | Bacillus | atrophaeus | 1.9 | Bacillus | atrophaeus | 1.69 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus atrophaeus | Bacillus atrophaeus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 4 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.03.2016 E7 | Bacillus | atrophaeus | Bacillus | atrophaeus | 1.96 | Enterococcus | faecalis | 1.56 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus atrophaeus | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 2277 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 05.03.2007, E13, [0034] | Bacillus | atrophaeus | Bacillus | atrophaeus | 1.86 | Bacillus | atrophaeus | 1.79 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus atrophaeus | Bacillus atrophaeus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 7264 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.12.2017 L8 | Bacillus | atrophaeus | Bacillus | atrophaeus | 2.43 | Bacillus | atrophaeus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus atrophaeus | Bacillus atrophaeus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 28241 | 3; public strain collection (not further listed, 22.09.2021 [0003]) | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.01.2017 H20 | Bacillus | badius | Bacillus | badius | 2.45 | Bacillus | badius | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus badius | Bacillus badius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | AaCol | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.03.2009 H3 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 1.82 | Bacillus | pseudomycoides | 1.67 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus pseudomycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | SK1b | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.03.2009 D21 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 1.91 | Bacillus | mycoides | 1.87 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus mycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 10987 | 3; public strain collection | 80% TFA, 30 Minuten, 1:10 verdünnt, gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 23.10.2015, E6, [0034] | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.26 | Bacillus | cereus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 14579 | 3; type strain | DT | 2016-04-06 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.25 | Bacillus | cereus | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | ATCC 14893 | 3; public strain collection | eDT (8h) | 2016-01-13 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.05 | Bacillus | thuringiensis | 2.02 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus thuringiensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 108 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 15.08.2006 N6 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.29 | Bacillus | cereus | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 110 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 15.08.2006 N8 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 1.99 | Bacillus | cereus | 1.92 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 16 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 2.12.2014 F6 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 1.73 | Bacillus | pseudomycoides | 1.47 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus pseudomycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 33 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 10.12.2014 I20 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.24 | Bacillus | cereus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1107 | 2; 0 | eDT | 27.01.2016 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.41 | Bacillus | cereus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 31 B 181 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 06.02.2015 I21 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.42 | Bacillus | cereus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 31 | 3; type strain | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.43 | Bacillus | cereus | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 345 | 3; public strain collection | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.34 | Bacillus | cereus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 4312 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-13 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.5 | Bacillus | cereus | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 4313 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-06 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.34 | Bacillus | cereus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 487 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 16.08.2006 E15 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.08 | Bacillus | cereus | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 508 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 7.04.2015 F6 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.26 | Bacillus | cereus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | NCIMB 11925 | 3; reference strain collection | DT | 2015-07-22 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.33 | Bacillus | cereus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | NiMe_1 | 3; 16S, ces-pos | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.49 | Bacillus | cereus | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | SL2009005808 | 2; 0 | eDT | 2019-09-23 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.45 | Bacillus | cereus | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | SL2014002835 | 2; CytK2 pos, Krist neg | eDT | 2019-09-25 | Bacillus | cereus | Bacillus | cereus | 2.31 | Bacillus | cereus | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 46786 | 3; specific PCR, growth at 52°C | DT | 2017-05-23 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.3 | Bacillus | cytotoxicus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 0644 | 3; 16S | eDT | 2016-11-16 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2 | Bacillus | cytotoxicus | 1.78 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22905 | 3; type strain | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.4 | Bacillus | cytotoxicus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVUAS 2833 | 4; 16S, draft genome [0009] | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.32 | Bacillus | cytotoxicus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVUAS 2979 | 3; 16S | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.41 | Bacillus | cytotoxicus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVUAS 3827 | 3; 16S | eDT | 2016-11-16 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.19 | Bacillus | cytotoxicus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVUAS 3828 | 3; 16S | eDT | 2016-11-16 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.36 | Bacillus | cytotoxicus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVUAS 6082 | 3; cytK1 | eDT | 2016-11-16 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.36 | Bacillus | cytotoxicus | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6129 | 3; Wt 50°C, cytK1 | EFEx | 2015-01-15 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.43 | Bacillus | cytotoxicus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6183 | 3; cytK1 | eDT | 2016-11-16 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.36 | Bacillus | cytotoxicus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6207 | 3; Wt 50°C, cytK1 | eDT | 2016-11-16 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.24 | Bacillus | cytotoxicus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVUAS 6244 | 3; 16S | eDT | 2016-11-16 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.3 | Bacillus | cytotoxicus | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6688 | 3; Wt 50°C, | eDT | 2019-09-25 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.15 | Bacillus | cytotoxicus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVUAS 6688 | 3; Wt 50°C, | eDT | 2019-09-25 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.37 | Bacillus | cytotoxicus | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IGV 003 | 3; 16S-rRNA: 1450 bp > 0/1337 = 100 % similarity with Bacillus cytotoxicus NVH 391-98 (28.01.2014; NCBI) | eDT | 2016-08-12 | Bacillus | cytotoxicus | Bacillus | cytotoxicus | 2.23 | Bacillus | cytotoxicus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus cytotoxicus | Bacillus cytotoxicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CCEB 627 | 3; type strain | DT | 2014-01-22 | Bacillus | firmus | Cytobacillus | firmus | 2.19 | Cytobacillus | firmus | 2.13 | A | 0 | 0 | 1 | Cytobacillus firmus | Cytobacillus firmus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CCM 37 | 3; reference strain collection | DT | 2014-01-22 | Bacillus | firmus | Cytobacillus | firmus | 2.33 | Cytobacillus | firmus | 2.13 | A | 0 | 0 | 1 | Cytobacillus firmus | Cytobacillus firmus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 18911 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 30.11.2017 F14 | Bacillus | halotolerans | Bacillus | mojavensis | 1.96 | Bacillus | mojavensis | 1.83 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus mojavensis | Bacillus mojavensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 8802 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 12.12.2017 I8 | Bacillus | halotolerans | Bacillus | mojavensis | 2.23 | Bacillus | subtilis | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus mojavensis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22148 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 02.12.2016 [H3] | Bacillus | inaquosorum | Bacillus | subtilis | 2.27 | Bacillus | subtilis | 2.12 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 19098 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 12.02.2016 C20 | Bacillus | infantis | Bacillus | infantis | 2.46 | Bacillus | infantis | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus infantis | Bacillus infantis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11431 | 3; sequenced | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | kochii | Cytobacillus | kochii | 1.86 | Cytobacillus | kochii | 1.83 | B | 0 | 0 | 1 | Cytobacillus kochii | Cytobacillus kochii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 12759 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 03.05.2007 E10 | Bacillus | licheniformis | Staphylococcus | epidermidis | 1.45 | Staphylococcus | carnosus | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus carnosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 115 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 26.03.2015, F12 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 2.19 | Bacillus | licheniformis | 1.53 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 118 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 26.03.2015, F18 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 2.3 | Bacillus | licheniformis | 1.47 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 72 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 14.08.2006 K8 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 2.19 | Bacillus | licheniformis | 1.76 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | B 084-b | 3; sequenced, biochemistry | DT | 2015-07-22 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 2.17 | Bacillus | licheniformis | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 116 | 3; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 26.03.2015 F13 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 1.87 | Bacillus | licheniformis | 1.49 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | BRLK08_04 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 17.04.2015 I16 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 2.3 | Bacillus | licheniformis | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 13 B178 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 26.03.2015 F13 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 2.26 | Bacillus | licheniformis | 1.73 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 13 | 3; type strain | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 2.27 | Bacillus | licheniformis | 1.81 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 13 B 178 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 12.04.2007 E15 | Bacillus | licheniformis | Bacillus | licheniformis | 1.74 | Bacillus | licheniformis | 1.61 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 9205 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.03.2015 K15 | Bacillus | mojavensis | Bacillus | subtilis | 2.13 | Bacillus | subtilis | 2.08 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 9206 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.02.2016 F4 | Bacillus | mojavensis | Bacillus | mojavensis | 2.33 | Bacillus | subtilis | 2.27 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus mojavensis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 12826 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.01.2007 E11 | Bacillus | mycoides | Bacillus | cereus | 1.72 | Bacillus | cereus | 1.66 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | B 103 | 2; 0 | DT | 2015-07-22 | Bacillus | mycoides | Bacillus | cereus | 2.27 | Bacillus | cereus | 2.21 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 11821 | 3; public strain collection | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | mycoides | Bacillus | mycoides | 2.17 | Bacillus | mycoides | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus mycoides | Bacillus mycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 2048 | 3; typestrain | eDT | 09.12.2015 | Bacillus | mycoides | Bacillus | mycoides | 2.22 | Bacillus | mycoides | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus mycoides | Bacillus mycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 309 | 3; public strain collection | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | mycoides | Bacillus | mycoides | 2.04 | Bacillus | mycoides | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus mycoides | Bacillus mycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | WSBC 10204 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 11.07.2006, K5, [0034] | Bacillus | mycoides | Bacillus | mycoides | 2.43 | Bacillus | mycoides | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus mycoides | Bacillus mycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | WSBC 10277 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 07.11.2006 H14 | Bacillus | mycoides | Bacillus | mycoides | 1.97 | Bacillus | mycoides | 1.97 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus mycoides | Bacillus mycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | WSBC 10291 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 07.11.2006 H16 | Bacillus | mycoides | Bacillus | pseudomycoides | 1.99 | Bacillus | cereus | 1.95 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus pseudomycoides | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | WSBC 10360 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 07.11.2006 H17 | Bacillus | mycoides | Bacillus | pseudomycoides | 1.82 | Bacillus | cereus | 1.73 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus pseudomycoides | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | WSBC 10387 | 3; well defined strain | 80% TFA/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 11.07.2006, K9, [0034] | Bacillus | mycoides | Bacillus | mycoides | 2.05 | Bacillus | cereus | 1.7 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus mycoides | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2582,2 | 3; sequenced | eDT | 2015-09-23 | Bacillus | nealsonii | Niallia | taxi | 2.04 | Citrobacter | freundii | 1.42 | A | 0 | 0 | 1 | Niallia taxi | Citrobacter freundii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 11778 | 3; public strain collection | DT | 2016-02-03 | Bacillus | pacificus | Bacillus | cereus | 1.92 | Bacillus | mycoides | 1.62 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus mycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7789 | 3; sequenced | eDT | 20.01.2016 | Bacillus | pseudomycoides | Bacillus | cereus | 2.43 | Bacillus | cereus | 2.4 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 12442 | 3; type strain | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | pseudomycoides | Bacillus | cereus | 1.93 | Bacillus | pseudomycoides | 1.92 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus pseudomycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 12442 | 3; type strain | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | pseudomycoides | Bacillus | pseudomycoides | 2.13 | Bacillus | cereus | 2.03 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus pseudomycoides | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 12443 | 3; public strain collection | eDT | 09.12.2015 | Bacillus | pseudomycoides | Bacillus | mycoides | 2.13 | Bacillus | cereus | 2.13 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus mycoides | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 31 | 2; strain collection of the RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 11.08.2006, H6 | Bacillus | pumilus | Bacillus | pumilus | 1.93 | Bacillus | safensis | 1.81 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus pumilus | Bacillus safensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | B 17 | 3; sequenced (CVUAS) | DT | 2015-07-22 | Bacillus | pumilus | Bacillus | pumilus | 2.15 | Bacillus | pumilus | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus pumilus | Bacillus pumilus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27 RKI | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 30.03.2015, E7 | Bacillus | pumilus | Bacillus | pumilus | 2.18 | Bacillus | pumilus | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus pumilus | Bacillus pumilus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 355 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 27.03.2015; N10 | Bacillus | pumilus | Bacillus | pumilus | 1.86 | Bacillus | safensis | 1.66 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus pumilus | Bacillus safensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 361 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 30.03.2015, E6 | Bacillus | pumilus | Bacillus | pumilus | 1.82 | Bacillus | pumilus | 1.72 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus pumilus | Bacillus pumilus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | NVH-819-05 | 3; well described isolate [0017] | DT | 2015-04-21 | Bacillus | pumilus | Bacillus | altitudinis | 1.56 | Bacillus | altitudinis | 1.52 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus altitudinis | Bacillus altitudinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 25261 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 24.05.2018, N12 | Bacillus | siamensis | Bacillus | subtilis | 1.84 | Bacillus | mojavensis | 1.8 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus subtilis | Bacillus mojavensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 13779 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.12.2016, K18 | Bacillus | sonorensis | Bacillus | sonorensis | 1.95 | Listeria | grayi | 1.56 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus sonorensis | Listeria grayi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 12369 | 2; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.04.2007, K15 | Bacillus | sp-DSM-12369 | Bacillus | sonorensis | 1.53 | Thauera | mechernichensis | 1.39 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus sonorensis | Thauera mechernichensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | ATCC 6633 | 3; public strain collection | DT | 2016-02-11 | Bacillus | spizizenii | Bacillus | subtilis | 2.08 | Bacillus | subtilis | 1.96 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 1087 | 3; public strain collection | DT | 2014-01-22 | Bacillus | spizizenii | Bacillus | subtilis | 2.37 | Bacillus | subtilis | 2.08 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 1087 | 3; public strain collection | DT | 2014-01-22 | Bacillus | spizizenii | Bacillus | subtilis | 2.17 | Bacillus | subtilis | 2.05 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 618 | 4; strain copy from public strain collection | eDT | 27.01.2016 | Bacillus | spizizenii | Bacillus | subtilis | 2.09 | Bacillus | subtilis | 2.04 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | B 041b | 3; sequenced | DT | 2015-07-22 | Heyndrickxia | sporothermodurans | Bacillus | sporothermodurans | 1.34 | Acidovorax | citrulli | 1.3 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus sporothermodurans | Acidovorax citrulli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 402 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 28.11.2017 F4 | Bacillus | subtilis | Bacillus | subtilis | 2.45 | Bacillus | subtilis | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 61 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 07.01.2015; F20 | Bacillus | subtilis | Bacillus | subtilis | 1.82 | Bacillus | subtilis | 1.61 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CCM 110 | 3; reference strain collection | DT | 2015-07-22 | Bacillus | subtilis | Bacillus | subtilis | 2.33 | Bacillus | subtilis | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 10 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 23.03.2016 C20 | Bacillus | subtilis | Bacillus | subtilis | 2.28 | Bacillus | subtilis | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 1092 | 3; reference strain collection | DT | 2014-01-22 | Bacillus | subtilis | Bacillus | subtilis | 2.23 | Bacillus | subtilis | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 130 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 27.03.2015, I10 | Bacillus | subtilis | Bacillus | subtilis | 1.96 | Bacillus | subtilis | 1.65 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LVM03 | 3; sequenced (LGL) | eDT | 2015-07-09 | Bacillus | subtilis | Bacillus | subtilis | 2.1 | Bacillus | subtilis | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | BBA 847 | 4; biochemistry; specific gen | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | thuringiensis | Bacillus | cereus | 2.17 | Bacillus | cereus | 2.14 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | BBA 846 | 4; biochemistry; specific gen | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | thuringiensis | Bacillus | cereus | 2.12 | Bacillus | cereus | 2.04 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9675 | 4; biochemistry | eDT | 2017-07-04 | Bacillus | thuringiensis | Bacillus | cereus | 2.03 | Bacillus | cereus | 1.97 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | BBA 845 | 4; biochemistry; specific gen | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | thuringiensis | Bacillus | cereus | 2.24 | Bacillus | cereus | 2.19 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | BBA 848 | 4; biochemistry; specific gen | eDT | 2016-01-27 | Bacillus | thuringiensis | Bacillus | cereus | 1.99 | Bacillus | cereus | 1.95 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 10203 | 4; Cry-pos, Cyt-K2, Krist. Pos | eDT | 27.01.2016 | Bacillus | thuringiensis | Bacillus | cereus | 2.15 | Bacillus | cereus | 2.14 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5761 | 4; Cry-pos, Krist. Pos | eDT | 27.01.2016 | Bacillus | thuringiensis | Bacillus | cereus | 2.14 | Bacillus | cereus | 2.08 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus cereus | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 2046 | 3; type strain | DT | 2014-01-22 | Bacillus | thuringiensis | Bacillus | thuringiensis | 1.99 | Bacillus | cereus | 1.88 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus thuringiensis | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 5815 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 21.09.2015 C21 | Bacillus | thuringiensis | Bacillus | thuringiensis | 1.96 | Bacillus | cereus | 1.83 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus thuringiensis | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6890 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 02.12.2015 L4 | Bacillus | thuringiensis | Bacillus | thuringiensis | 2.18 | Bacillus | cereus | 2.04 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus thuringiensis | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2786,2 | 3; sequenced | DT | 2013-07-31 | Bacillus | timorensis | Bacillus | timonensis | 1.49 | Bacillus | smithii | 1.38 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus timonensis | Bacillus smithii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 11031 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.07.2017, H17 | Bacillus | vallismortis | Bacillus | vallismortis | 2.37 | Bacillus | subtilis | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Bacillus vallismortis | Bacillus subtilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 23495 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.02.2016 K19 | Cytobacillus | horneckiae | Cytobacillus | horneckiae | 2.11 | Cytobacillus | horneckiae | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Cytobacillus horneckiae | Cytobacillus horneckiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRLK02_01 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.04.2014 H5 | Cytobacillus | horneckiae | Cytobacillus | horneckiae | 2.32 | Cytobacillus | horneckiae | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Cytobacillus horneckiae | Cytobacillus horneckiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 1314 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 19.02.2015, E18 | Domibacillus | aminovorans | Pseudomonas | aeruginosa | 1.37 | Micrococcus | luteus | 1.35 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas aeruginosa | Micrococcus luteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 4337 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 15.02.2015, E8 | Domibacillus | aminovorans | Staphylococcus | lugdunensis | 1.46 | Lodderomyces | elongisporus | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus lugdunensis | Lodderomyces elongisporus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 8720 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 19.02.2015 H5 | Evansella | clarkii | Bacillus | clarkii | 2.35 | Bacillus | mycoides | 1.45 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus clarkii | Bacillus mycoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 9725 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.02.2015 F7 | Evansella | clarkii | Bacillus | clarkii | 2.04 | Alkalihalobacillus | krulwichiae | 1.46 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus clarkii | Alkalihalobacillus krulwichiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 6790 | 3; public strain collection | eDT | 2020-06-17 | Geobacillus | stearothermophilus | Geobacillus | stearothermophilus | 2.39 | Geobacillus | stearothermophilus | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Geobacillus stearothermophilus | Geobacillus stearothermophilus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 497 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.02.2015 I10 | Halalkalihalobacillus | halodurans | Alkalihalobacillus | halodurans | 2.19 | Alkalihalobacillus | okuhidensis | 1.98 | A | 0 | 0 | 1 | Alkalihalobacillus halodurans | Alkalihalobacillus okuhidensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6939 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.03.2015 C18 | Halalkalihalobacillus | halodurans | Alkalihalobacillus | okuhidensis | 2.12 | Alkalihalobacillus | halodurans | 1.76 | A | 0 | 0 | 1 | Alkalihalobacillus okuhidensis | Alkalihalobacillus halodurans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6940 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.03.2015 E19 | Halalkalihalobacillus | halodurans | Alkalihalobacillus | okuhidensis | 2.14 | Alkalihalobacillus | halodurans | 1.92 | A | 0 | 0 | 1 | Alkalihalobacillus okuhidensis | Alkalihalobacillus halodurans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | B 106 | 3; sequenced | DT | 2015-07-22 | Heyndrickxia | sporothermodurans | Bacillus | sporothermodurans | 1.64 | Paenibacillus | agarexedens | 1.26 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus sporothermodurans | Paenibacillus agarexedens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 10599 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.03.2015, H9 | Heyndrickxia | sporothermodurans | Bacillus | sporothermodurans | 2.35 | Paracoccus | versutus | 1.32 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus sporothermodurans | Paracoccus versutus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 5221 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.01.2017; N12 | Lederbergia | lenta | Bacillus | lentus | 2.43 | Bacillus | lentus | 2.33 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus lentus | Bacillus lentus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 9 | 3; type strain | DT | 2014-01-22 | Lederbergia | lenta | Bacillus | lentus | 2.22 | Bacillus | lentus | 2.08 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus lentus | Bacillus lentus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 9 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 13.04.2007 H7 | Lederbergia | lenta | Pichia | fermentans | 1.51 | Lactobacillus | crispatus | 1.39 | B | 0 | 0 | 1 | Pichia fermentans | Lactobacillus crispatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15601 | 3; type strain | EFex [BRU03] | 2022-01-13 | Neobacillus | bataviensis | Neobacillus | bataviensis | 2.29 | Staphylococcus | cohnii | 1.41 | A | 1 | 1 | 0 | Neobacillus bataviensis | Staphylococcus cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 101566 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.01.2017 N13 | Neobacillus | cucumis | Neobacillus | bataviensis | 2.02 | Bacillus | cereus | 1.54 | A | 0 | 0 | 1 | Neobacillus bataviensis | Bacillus cereus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 216 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.02.2016 L4 | Niallia | circulans | Bacillus | circulans | 2.13 | Bacillus | circulans | 1.94 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus circulans | Bacillus circulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 11 | 3; type strain | 80% TFA/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 13.04.2007, H11, [0034] | Niallia | circulans | Bacillus | circulans | 2.05 | Bacillus | circulans | 1.61 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus circulans | Bacillus circulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 7257 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 05.03.2007, E14, [0034] | Niallia | circulans | Bacillus | circulans | 1.9 | Bacillus | circulans | 1.65 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus circulans | Bacillus circulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 16288 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.03.2015 K20 | Peribacillus | muralis | Peribacillus | muralis | 2.38 | Peribacillus | simplex | 1.81 | A | 1 | 1 | 0 | Peribacillus muralis | Peribacillus simplex | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.02.2016; K20 | Peribacillus | psychrosaccharolyticus | Peribacillus | psychrosaccharolyticus | 2.21 | Staphylococcus | simiae | 1.44 | A | 1 | 1 | 0 | Peribacillus psychrosaccharolyticus | Staphylococcus simiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 233bU3-2 | 3; sequenced | EFEx | 2016-12-28 | Peribacillus | simplex | Peribacillus | simplex | 1.67 | Schleiferilactobacillus | perolens | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Peribacillus simplex | Schleiferilactobacillus perolens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | A379 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 03.09.2016 H13 | Peribacillus | simplex | Peribacillus | simplex | 1.78 | Peribacillus | simplex | 1.76 | B | 0 | 0 | 1 | Peribacillus simplex | Peribacillus simplex | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 1321 | 3; type strain | in 80% TFA, 30 Minuten ,1:10 verdünnt , gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 15.12.2016, K15, [0096] | Peribacillus | simplex | Peribacillus | simplex | 2.19 | Peribacillus | simplex | 1.64 | A | 1 | 1 | 0 | Peribacillus simplex | Peribacillus simplex | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 1320 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.02.2016 K15 | Priestia | flexa | Bacillus | flexus | 2.54 | Bacillus | flexus | 2.17 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus flexus | Bacillus flexus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 1667 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.01.2017 H18 | Priestia | flexa | Bacillus | megaterium | 2.01 | Bacillus | megaterium | 1.8 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus megaterium | Bacillus megaterium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | ATCC 14581 | 3; type strain | DT | 2014-01-29 | Priestia | megaterium | Bacillus | megaterium | 2.32 | Bacillus | megaterium | 2.27 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus megaterium | Bacillus megaterium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 333 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 11.05.2015 K18 | Priestia | megaterium | Bacillus | megaterium | 1.78 | Bacillus | megaterium | 1.67 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus megaterium | Bacillus megaterium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 32 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.04.2007 K17 | Priestia | megaterium | Bacillus | megaterium | 1.84 | Bacillus | megaterium | 1.78 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus megaterium | Bacillus megaterium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 90 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 13.04.2007 H10 | Priestia | megaterium | Ligilactobacillus | agilis | 1.55 | Bacillus | megaterium | 1.5 | B | 0 | 0 | 1 | Ligilactobacillus agilis | Bacillus megaterium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 16461 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 30.03.2015, E3 | Salibacillus | salarius | Bacillus | salarius | 2.05 | Aeromonas | salmonicida | 1.35 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus salarius | Aeromonas salmonicida | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6307 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.02.2015 H11 | Sutcliffiella | cohnii | Sutcliffiella | cohnii | 2.24 | Sutcliffiella | cohnii | 1.82 | A | 1 | 1 | 0 | Sutcliffiella cohnii | Sutcliffiella cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6350 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.02.2015 F13 | Sutcliffiella | cohnii | Sutcliffiella | cohnii | 2.13 | Sutcliffiella | cohnii | 1.86 | A | 1 | 1 | 0 | Sutcliffiella cohnii | Sutcliffiella cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6351 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.02.2015 K8 | Sutcliffiella | cohnii | Sutcliffiella | cohnii | 2.03 | Sutcliffiella | cohnii | 1.79 | A | 1 | 1 | 0 | Sutcliffiella cohnii | Sutcliffiella cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | B 043 | 3; sequenced | eDT | 2014-01-29 | Terribacillus | saccharophilus | Lodderomyces | elongisporus | 1.45 | Liquorilactobacillus | nagelii | 1.34 | B | 0 | 0 | 1 | Lodderomyces elongisporus | Liquorilactobacillus nagelii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | B 105 | 3; sequenced | DT | 2014-01-29 | Virgibacillus | proomii | Virgibacillus | proomii | 2.02 | Virgibacillus | proomii | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Virgibacillus proomii | Virgibacillus proomii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3616,2 | 3; sequenced | eDT | 2014-04-22 | Virgibacillus | proomii | Virgibacillus | proomii | 1.82 | Virgibacillus | proomii | 1.71 | B | 0 | 0 | 1 | Virgibacillus proomii | Virgibacillus proomii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 1 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.01.2017 H15 | Weizmannia | coagulans | Bacillus | coagulans | 2.45 | Bacillus | coagulans | 2.12 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus coagulans | Bacillus coagulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 71,2 | 3; sequenced | DT | 2013-12-13 | Weizmannia | ginsengihumi | Bacillus | ginsengihumi | 2.19 | Bacillus | ginsengihumi | 2.06 | A | 0 | 0 | 1 | Bacillus ginsengihumi | Bacillus ginsengihumi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3637 | 3; sequenced | DT | 2012-11-20 | Kurthia | gibsonii | Kurthia | gibsonii | 2.47 | Kurthia | gibsonii | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Kurthia gibsonii | Kurthia gibsonii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9535 | 3; sequenced | DT | 2012-11-20 | Kurthia | gibsonii | Kurthia | gibsonii | 2.27 | Kurthia | gibsonii | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Kurthia gibsonii | Kurthia gibsonii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9909 | 3; sequenced | eDT | 2012-10-24 | Kurthia | zopfii | Kurthia | zopfii | 1.66 | Kurthia | zopfii | 1.61 | B | 0 | 0 | 1 | Kurthia zopfii | Kurthia zopfii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | B 092 | 3; sequenced | DT | 2015-07-22 | Lysinibacillus | fusiformis | Lysinibacillus | fusiformis | 2.34 | Lysinibacillus | fusiformis | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Lysinibacillus fusiformis | Lysinibacillus fusiformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4459 | 3; sequenced | DT | 2013-03-26 | Lysinibacillus | fusiformis | Lysinibacillus | fusiformis | 1.7 | Lysinibacillus | fusiformis | 1.69 | B | 0 | 0 | 1 | Lysinibacillus fusiformis | Lysinibacillus fusiformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7192,2 | 3; sequenced | EFEx | 2020-02-21 | Lysinibacillus | macroides | Lysinibacillus | xylanilyticus | 2.23 | Lysinibacillus | boronitolerans | 2.18 | B | 0 | 0 | 1 | Lysinibacillus xylanilyticus | Lysinibacillus boronitolerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 4525 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.03.2016 E11 | Lysinibacillus | sphaericus | Lysinibacillus | fusiformis | 1.47 | Lysinibacillus | xylanilyticus | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Lysinibacillus fusiformis | Lysinibacillus xylanilyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | B 066 | 3; sequenced | eDT | 2015-07-22 | Lysinibacillus | sphaericus | Lysinibacillus | sphaericus | 2.34 | Lysinibacillus | sphaericus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Lysinibacillus sphaericus | Lysinibacillus sphaericus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 227 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 01.03.2016 E6 | Lysinibacillus | sphaericus | Lysinibacillus | sphaericus | 2.33 | Lysinibacillus | sphaericus | 1.86 | A | 1 | 1 | 0 | Lysinibacillus sphaericus | Lysinibacillus sphaericus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 230 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 01.03.2016 E10 | Lysinibacillus | sphaericus | Lysinibacillus | sphaericus | 2.05 | Lysinibacillus | sphaericus | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Lysinibacillus sphaericus | Lysinibacillus sphaericus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 28 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.03.2016 E11 | Lysinibacillus | sphaericus | Lysinibacillus | sphaericus | 1.82 | Lysinibacillus | sphaericus | 1.55 | B | 0 | 0 | 1 | Lysinibacillus sphaericus | Lysinibacillus sphaericus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32374 | 3; sequenced | eDT | 2020-07-09 | Metalysinibacillus | saudimassiliensis | Lysinibacillus | fusiformis | 1.48 | Ureibacillus | thermosphaericus | 1.37 | B | 0 | 0 | 1 | Lysinibacillus fusiformis | Ureibacillus thermosphaericus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7684 | 3; sequenced | eDT | 2014-03-06 | Solibacillus | odysseyi | Ureibacillus | sinduriensis | 1.47 | Lysinibacillus | sp[2] | 1.4 | B | 0 | 0 | 1 | Ureibacillus sinduriensis | Lysinibacillus sp[2] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | P-1574267 | 3; sequenced | EFEx | 2020-09-01 | Exiguobacterium | acetylicum | Exiguobacterium | indicum | 1.82 | Exiguobacterium | soli | 1.6 | B | 0 | 0 | 1 | Exiguobacterium indicum | Exiguobacterium soli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 10100 | 3; sequenced | EFEx | 2017-09-26 | Exiguobacterium | enclense | Exiguobacterium | soli | 1.68 | Exiguobacterium | sp[2] | 1.33 | B | 0 | 0 | 1 | Exiguobacterium soli | Exiguobacterium sp[2] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 10045 | 3; sequenced | DT | 2013-05-14 | Exiguobacterium | profundum | Exiguobacterium | sp[3] | 2.41 | Exiguobacterium | sp[3] | 2.36 | A | 0 | 0 | 1 | Exiguobacterium sp[3] | Exiguobacterium sp[3] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVFR L innoc 1 | #N/A | #N/A | #N/A | Listeria | innocua | Listeria | innocua | 2.41 | Listeria | innocua | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria innocua | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVFR L innoc 5 | #N/A | #N/A | #N/A | Listeria | innocua | Listeria | innocua | 2.41 | Listeria | innocua | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria innocua | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVFR L ivano 1 | #N/A | #N/A | #N/A | Listeria | ivanovii | Listeria | ivanovii | 2.42 | Listeria | ivanovii | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria ivanovii | Listeria ivanovii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVFR L seeli 1 | #N/A | #N/A | #N/A | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.22 | Listeria | seeligeri | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20171 | 3; type strain | eDT | 2016-08-09 | Brochothrix | thermosphacta | Brochothrix | thermosphacta | 2.32 | Brochothrix | thermosphacta | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Brochothrix thermosphacta | Brochothrix thermosphacta | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | HS33 | 3; sequenced (LGL) | EFEx | 42109 | Brochothrix | thermosphacta | Brochothrix | thermosphacta | 2.39 | Brochothrix | thermosphacta | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Brochothrix thermosphacta | Brochothrix thermosphacta | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 30365 | 3; sequenced | EFEx | 16.08.2017 | Listeria | aquatica | Listeria | aquatica | 2.18 | Listeria | seeligeri | 1.33 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria aquatica | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1470 | 3; sequenced | DT | 41283 | Listeria | aquatica | Listeria | aquatica | 2.15 | Listeria | seeligeri | 1.47 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria aquatica | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2686 | 3; sequenced | DT | 41283 | Listeria | aquatica | Listeria | aquatica | 2.26 | Listeria | grayi | 1.48 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria aquatica | Listeria grayi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LAZBW-A2021-4759-1 | 3; sequenced | EFEx | 44505 | Listeria | aquatica | Listeria | aquatica | 2.29 | Listeria | grayi | 1.44 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria aquatica | Listeria grayi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | A11-3426 | 3; isolate of species description [0002]; sequenced | EFEx | 42781 | Listeria | fleischmannii | Listeria | fleischmannii | 1.66 | Listeria | fleischmannii | 1.62 | B | 0 | 0 | 1 | Listeria fleischmannii | Listeria fleischmannii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 24998 | 3; type strain [0002] | EFEx | 42781 | Listeria | fleischmannii | Listeria | fleischmannii | 2.11 | Listeria | fleischmannii | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria fleischmannii | Listeria fleischmannii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LU2006-2 | 3; isolate of species description [0002]; sequenced | EFEx | 42781 | Listeria | fleischmannii | Listeria | fleischmannii | 2.22 | Listeria | fleischmannii | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria fleischmannii | Listeria fleischmannii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LU2006-3 | 3; isolate of species description [0002]; sequenced | EFEx | 42781 | Listeria | fleischmannii | Listeria | fleischmannii | 2.03 | Listeria | fleischmannii | 1.77 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria fleischmannii | Listeria fleischmannii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CIP 105447 | 3; type strain | EFEx | 42781 | Listeria | grayi | Listeria | grayi | 2.32 | Listeria | grayi | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria grayi | Listeria grayi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20596 | 3; offizielle Stammsammlung | EFEx | 42781 | Listeria | grayi | Listeria | grayi | 2.25 | Listeria | grayi | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria grayi | Listeria grayi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20649 | 3; type strain | eDT | 42109 | Listeria | innocua | Listeria | innocua | 2.23 | Listeria | innocua | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria innocua | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1411,2 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42781 | Listeria | innocua | Listeria | innocua | 2.47 | Listeria | innocua | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria innocua | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8164,2 | 3; sequenced | EFEx | 43853 | Listeria | innocua | Listeria | innocua | 2.46 | Listeria | innocua | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria innocua | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9571 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria | innocua | Listeria | innocua | 2.36 | Listeria | innocua | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria innocua | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5832 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria | innocua | Listeria | innocua | 2.49 | Listeria | innocua | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria innocua | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7072 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria | innocua | Listeria | innocua | 2.46 | Listeria | innocua | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria innocua | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8334 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria | innocua | Listeria | innocua | 2.46 | Listeria | innocua | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria innocua | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8569 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria | innocua | Listeria | innocua | 2.48 | Listeria | innocua | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria innocua | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2539 | 1; 0 | EFex | 42775 | Listeria | ivanovii | Listeria | ivanovii | 2.34 | Listeria | ivanovii | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria ivanovii | Listeria ivanovii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 30423 | 3; sequenced | EFex | 43020 | Listeria | ivanovii | Listeria | ivanovii | 2.33 | Listeria | ivanovii | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria ivanovii | Listeria ivanovii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3382 | 3; sequenced | EFex | 42781 | Listeria | ivanovii | Listeria | ivanovii | 2.45 | Listeria | ivanovii | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria ivanovii | Listeria ivanovii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 340 | 1; 0 | EFex | 42775 | Listeria | ivanovii | Listeria | ivanovii | 2.42 | Listeria | ivanovii | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria ivanovii | Listeria ivanovii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 513 | 1; 0 | EFex | 42775 | Listeria | ivanovii | Listeria | ivanovii | 2.53 | Listeria | ivanovii | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria ivanovii | Listeria ivanovii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5187 | 2; 0 | EFex | 42775 | Listeria | ivanovii | Listeria | ivanovii | 2.34 | Listeria | ivanovii | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria ivanovii | Listeria ivanovii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20750 | 3; type strain | EFex | 42781 | Listeria | ivanovii | Listeria | ivanovii | 2.51 | Listeria | ivanovii | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria ivanovii | Listeria ivanovii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | SLCC 3060 | 3; strain collection | EFex | 42781 | Listeria | ivanovii | Listeria | ivanovii | 2.49 | Listeria | ivanovii | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria ivanovii | Listeria ivanovii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 23813 | 3; type strain | eDT | 42053 | Listeria | marthii | Listeria | monocytogenes | 2.28 | Listeria | monocytogenes | 2.19 | A | 0 | 0 | 1 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11239 | 3; spez. PCR Lis monocytogenes POS | EFex | 42768 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.49 | Listeria | monocytogenes | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 33747,2 | 4; NRL BfR | EFEx | 44678 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.45 | Listeria | monocytogenes | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3825,2 | 4; NRL BfR | EFex | 42789 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.47 | Listeria | monocytogenes | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6477,2 | 3; NRL BfR | EFex | 42789 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.47 | Listeria | monocytogenes | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9673 | 3; NRL BfR | EFex | 42760 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.49 | Listeria | monocytogenes | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9363,2 | 3; NRL BfR | EFex | 42789 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.4 | Listeria | monocytogenes | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8069 | 4; NRL BfR | EFex | 42789 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.44 | Listeria | monocytogenes | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1844 | 4; NRL BfR | EFex | 42789 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.48 | Listeria | monocytogenes | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7271,2 | 4; NRL BfR | EFex | 42768 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.43 | Listeria | monocytogenes | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 873,2 | 4; NRL BfR | EFex | 42760 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.43 | Listeria | monocytogenes | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3270,2 | 4; NRL BfR | EFex | 42760 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.48 | Listeria | monocytogenes | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | L1251 | 4; NRL BfR | EFex | 42789 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.47 | Listeria | monocytogenes | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | L0362 | 4; NRL BfR | EFex | 42789 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.36 | Listeria | monocytogenes | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5798 | 4; NRL BfR | EFex | 42789 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.41 | Listeria | monocytogenes | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6122 | 3; NRL BfR | EFex | 42789 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.22 | Listeria | monocytogenes | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2884 | 4; NRL BfR | EFex | 42789 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.45 | Listeria | monocytogenes | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7364,2 | 4; NRL BfR | EFex | 42760 | Listeria | monocytogenes | Listeria | monocytogenes | 2.47 | Listeria | monocytogenes | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 33416 | 3; sequenced | EFEx | 44522 | Listeria | newyorkensis | Listeria | newyorkensis | 2.07 | Listeria | cornellensis | 2.06 | B | 0 | 0 | 1 | Listeria newyorkensis | Listeria cornellensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 22097 | 3; type strain | eDT | 42328 | Listeria | rocourtiae | Listeria | rocourtiae | 2.1 | Listeria | cornellensis | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria rocourtiae | Listeria cornellensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10810,2 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42781 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.37 | Listeria | seeligeri | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2046 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42768 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.39 | Listeria | seeligeri | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3045 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42781 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.39 | Listeria | seeligeri | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4862,3 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42781 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.34 | Listeria | seeligeri | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6127 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 44812 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.39 | Listeria | seeligeri | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7095,2 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42781 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.41 | Listeria | seeligeri | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1790 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42768 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.46 | Listeria | seeligeri | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2045 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42768 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.4 | Listeria | seeligeri | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3018 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42768 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.39 | Listeria | seeligeri | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3832,2 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42781 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.28 | Listeria | seeligeri | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8884 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.02 | Listeria | seeligeri | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1876,2 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42781 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.45 | Listeria | seeligeri | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3044 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.45 | Listeria | seeligeri | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2763 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.45 | Listeria | seeligeri | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9353 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42781 | Listeria | seeligeri | Listeria | seeligeri | 2.36 | Listeria | seeligeri | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria seeligeri | Listeria seeligeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31185 | 3; sequenced | EFEx | 43361 | Listeria | sp | Listeria | newyorkensis | 2.13 | Listeria | cornellensis | 1.89 | A | 0 | 0 | 1 | Listeria newyorkensis | Listeria cornellensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2412,3 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 42781 | Listeria | welshimeri | Listeria | welshimeri | 2.38 | Listeria | welshimeri | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria welshimeri | Listeria welshimeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2563,2 | 3; sequenced | EFEx | 42768 | Listeria | welshimeri | Listeria | welshimeri | 2.47 | Listeria | welshimeri | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria welshimeri | Listeria welshimeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8259,2 | 3; sequenced | EFEx | 43854 | Listeria | welshimeri | Listeria | welshimeri | 2.48 | Listeria | welshimeri | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria welshimeri | Listeria welshimeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2538 | 3; 16S Sequenz | EFex | 42768 | Listeria | welshimeri | Listeria | welshimeri | 2.52 | Listeria | welshimeri | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria welshimeri | Listeria welshimeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2830 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria | welshimeri | Listeria | welshimeri | 2.46 | Listeria | welshimeri | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria welshimeri | Listeria welshimeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4110 | 3; sequenced | EFEx | 42768 | Listeria | welshimeri | Listeria | welshimeri | 2.44 | Listeria | welshimeri | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria welshimeri | Listeria welshimeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1561 | 3; sequenced | EFEx | 42768 | Listeria | welshimeri | Listeria | welshimeri | 2.44 | Listeria | welshimeri | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Listeria welshimeri | Listeria welshimeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CCM 1612 | 3; copy of isolate from public strain collection | eDT | 42270 | Brevibacillus | laterosporus | Brevibacillus | laterosporus | 1.91 | Brevibacillus | laterosporus | 1.84 | B | 0 | 0 | 1 | Brevibacillus laterosporus | Brevibacillus laterosporus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CCM 2116 | 3; type strain | DT | 41661 | Brevibacillus | laterosporus | Brevibacillus | laterosporus | 2.25 | Brevibacillus | laterosporus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Brevibacillus laterosporus | Brevibacillus laterosporus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 210 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.03.2016 K19 | Paenibacillus | alvei | Paenibacillus | alvei | 1.82 | Paenibacillus | curdlanolyticus | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Paenibacillus alvei | Paenibacillus curdlanolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | NCTC 7578 | 3; public strain collection | DT | 41661 | Paenibacillus | chibensis | Paenibacillus | chibensis | 2.28 | Paenibacillus | chibensis | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus chibensis | Paenibacillus chibensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32347 | 3; sequenced | eDT | 43987 | Paenibacillus | nuruki | Ochrobactrum | anthropi | 1.29 | Paucilactobacillus | suebicus | 1.23 | B | 0 | 0 | 1 | Ochrobactrum anthropi | Paucilactobacillus suebicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 365 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 24.11.2017 C18 | Paenibacillus | polymyxa | Paenibacillus | polymyxa | 2.1 | Paenibacillus | polymyxa | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Paenibacillus polymyxa | Paenibacillus polymyxa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 6369 | 3; sequenced | eDT | 41546 | Paenibacillus | sp-CVUAS-6369 | Lentilactobacillus | parabuchneri | 1.35 | Lactobacillus | amylovorus | 1.3 | B | 0 | 0 | 1 | Lentilactobacillus parabuchneri | Lactobacillus amylovorus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | HAMBI 3232 | 3; public strain collection; species position uncertain | eDT | 41473 | Paenibacillus | sp-E8a | Paenibacillus | amylolyticus | 2.24 | Paenibacillus | amylolyticus | 2.17 | A | 0 | 0 | 1 | Paenibacillus amylolyticus | Paenibacillus amylolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | B 128 | 3; sequenced | DT | 41661 | Paenibacillus | taichungensis | Paenibacillus | illinoisensis | 1.77 | Paenibacillus | tylopili | 1.76 | B | 0 | 0 | 1 | Paenibacillus illinoisensis | Paenibacillus tylopili | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | FLI 003 | 3; sequenced | EFEx | 43571 | Paenibacillus | taichungensis | Paenibacillus | pabuli | 1.83 | Paenibacillus | illinoisensis | 1.75 | B | 0 | 0 | 1 | Paenibacillus pabuli | Paenibacillus illinoisensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | HAMBI 3233 | 3; type strain | EFEx | 42605 | Paenibacillus | tundrae | Paenibacillus | pabuli | 1.78 | Paenibacillus | tylopili | 1.77 | B | 0 | 0 | 1 | Paenibacillus pabuli | Paenibacillus tylopili | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20316 | 3; type strain | DT | 41549 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.31 | Staphylococcus | warneri | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 190-z-3 | 3; sequenced | EFEx | 43034 | Jeotgalicoccus | halophilus | Listeria | innocua | 1.68 | Listeria | innocua | 1.48 | B | 0 | 0 | 1 | Listeria innocua | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 257-y-10 | 3; sequenced | EFEx | 43034 | Jeotgalicoccus | huakuii | Macrococcus | canis | 1.37 | Neisseria | meningitidis | 1.36 | B | 0 | 0 | 1 | Macrococcus canis | Neisseria meningitidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 1403-y-3 | 3; sequenced | EFEx | 43034 | Jeotgalicoccus | psychrophilus | Jeotgalicoccus | psychrophilus | 1.84 | Liquorilactobacillus | vini | 1.4 | B | 0 | 0 | 1 | Jeotgalicoccus psychrophilus | Liquorilactobacillus vini | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31604 | 3; sequenced | EFEx | 43537 | Macrococcus | carouselicus | Staphylococcus | simulans | 1.4 | Bacillus | humi | 1.39 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus simulans | Bacillus humi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 121 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 14.03.2013 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 2.08 | Macrococcus | caseolyticus | 1.67 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3051 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41346 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 1.87 | Macrococcus | caseolyticus | 1.77 | B | 0 | 0 | 1 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4448 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 14.03.2013 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 1.87 | Macrococcus | caseolyticus | 1.78 | B | 0 | 0 | 1 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4454 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41346 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 1.76 | Streptomyces | avidinii | 1.5 | B | 0 | 0 | 1 | Macrococcus caseolyticus | Streptomyces avidinii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4456 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 14.03.2013 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 1.67 | Macrococcus | caseolyticus | 1.61 | B | 0 | 0 | 1 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4503 | 3; sequenced | DT | 14.03.2013 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 1.81 | Macrococcus | caseolyticus | 1.78 | B | 0 | 0 | 1 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4506 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41346 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 1.89 | Macrococcus | caseolyticus | 1.63 | B | 0 | 0 | 1 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4510 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41346 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 1.58 | Macrococcus | caseolyticus | 1.47 | B | 0 | 0 | 1 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4513 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41346 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 1.59 | Macrococcus | caseolyticus | 1.52 | B | 0 | 0 | 1 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4636 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41346 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 1.93 | Macrococcus | caseolyticus | 1.92 | B | 0 | 0 | 1 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2968 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41443 | Mammaliicoccus | lentus | Staphylococcus | lentus | 1.8 | Staphylococcus | lentus | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus lentus | Staphylococcus lentus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 4363 | 2; API Staph ID32 | DT | 41394 | Mammaliicoccus | sciuri | Staphylococcus | sciuri | 1.72 | Staphylococcus | sciuri | 1.54 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | A 4778 | 2; API Staph ID32 | DT | 41394 | Mammaliicoccus | sciuri | Staphylococcus | sciuri | 1.97 | Staphylococcus | sciuri | 1.84 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | coa145 | 2; API Staph ID32 | DT | 41394 | Mammaliicoccus | sciuri | Staphylococcus | sciuri | 1.89 | Staphylococcus | sciuri | 1.72 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3442 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41213 | Mammaliicoccus | sciuri | Staphylococcus | sciuri | 2.02 | Staphylococcus | sciuri | 1.84 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3565 | 3; sequenced | EFEx | 43082 | Mammaliicoccus | sciuri | Staphylococcus | sciuri | 2.37 | Staphylococcus | sciuri | 2.27 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4650 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41213 | Mammaliicoccus | sciuri | Staphylococcus | sciuri | 1.99 | Staphylococcus | sciuri | 1.68 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9937,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 01.12.2015 | Mammaliicoccus | vitulinus | Staphylococcus | vitulinus | 1.56 | Staphylococcus | vitulinus | 1.43 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus vitulinus | Staphylococcus vitulinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9937,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 01.12.2015 | Mammaliicoccus | vitulinus | Staphylococcus | vitulinus | 1.87 | Staphylococcus | vitulinus | 1.81 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus vitulinus | Staphylococcus vitulinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 343,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | EFex | 41796 | Mammaliicoccus | vitulinus | Staphylococcus | vitulinus | 2.12 | Staphylococcus | vitulinus | 2.05 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus vitulinus | Staphylococcus vitulinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 23656 | 3; type strain [0003] | DT | 41394 | Staphylococcus | agnetis | Staphylococcus | hyicus | 1.98 | Lentilactobacillus | kefiri | 1.21 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus hyicus | Lentilactobacillus kefiri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5687 | 3; sequenced | DT | 41380 | Staphylococcus | agnetis | Staphylococcus | hyicus | 1.91 | Staphylococcus | hyicus | 1.71 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | TUM 7385 | 3; sequenced | DT | 02.10.2013 | Staphylococcus | agnetis | Staphylococcus | hyicus | 1.96 | Staphylococcus | chromogenes | 1.77 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RK308 | 4; WGS | DT | 43202 | Staphylococcus | argenteus | Staphylococcus | argenteus | 2.39 | Staphylococcus | argenteus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus argenteus | Staphylococcus argenteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 28299 | 3; type strain [0003] | DT | 42115 | Staphylococcus | argenteus | Staphylococcus | argenteus | 2.28 | Staphylococcus | argenteus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus argenteus | Staphylococcus argenteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 254U4-2 | 3; sequenced | eDT | 42732 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 1.72 | Staphylococcus | arlettae | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus arlettae | Staphylococcus arlettae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 265U3-3 | 2; sequenced | DT | 42613 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 1.57 | Staphylococcus | arlettae | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus arlettae | Staphylococcus arlettae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | coa031 | 2; API Staph ID32; 66342360 | DT | 20.03.2013 | Staphylococcus | arlettae | Actinomyces | timonensis | 1.47 | Actinobacillus | porcinus | 1.28 | B | 0 | 0 | 1 | Actinomyces timonensis | Actinobacillus porcinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3762 | 3; sequenced | DT | 41318 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 1.6 | Staphylococcus | arlettae | 1.58 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus arlettae | Staphylococcus arlettae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 20672 | 3; type strain [0003] | DT | 04.10.2013 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 1.97 | Staphylococcus | arlettae | 1.74 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus arlettae | Staphylococcus arlettae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | KNS 35 | 2; API Staph ID32: 66340261 | DT | 41318 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 1.41 | Actinomyces | timonensis | 1.34 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus arlettae | Actinomyces timonensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | TUM MG88 | 3; sequenced | DT | 02.10.2013 | Staphylococcus | arlettae | Azoarcus | communis | 1.43 | Staphylococcus | cohnii | 1.39 | B | 0 | 0 | 1 | Azoarcus communis | Staphylococcus cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 277U2-3 | 3; sequenced | EFEx | 42738 | Staphylococcus | auricularis | Staphylococcus | auricularis | 2.14 | Staphylococcus | auricularis | 1.85 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus auricularis | Staphylococcus auricularis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20326 | 3; type strain [0003] | DT | 41549 | Staphylococcus | capitis | Staphylococcus | capitis | 2.25 | Staphylococcus | capitis | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus capitis | Staphylococcus capitis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | TUM 5814 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41549 | Staphylococcus | capitis | Staphylococcus | capitis | 2.2 | Staphylococcus | capitis | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus capitis | Staphylococcus capitis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20608 | 3; type strain [0003] | DT | 41551 | Staphylococcus | caprae | Staphylococcus | caprae | 2.16 | Staphylococcus | caprae | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus caprae | Staphylococcus caprae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | TUM 4073 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41551 | Staphylococcus | caprae | Staphylococcus | caprae | 2.06 | Staphylococcus | caprae | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus caprae | Staphylococcus caprae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1426 | 2; API Staph ID32 | eDT | 42339 | Staphylococcus | carnosus | Staphylococcus | carnosus | 2.18 | Staphylococcus | carnosus | 1.55 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus carnosus | Staphylococcus carnosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4590 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41227 | Staphylococcus | carnosus | Staphylococcus | carnosus | 2.24 | Staphylococcus | carnosus | 1.46 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus carnosus | Staphylococcus carnosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 5380 | 2; biochemical tube tests | DT | 41367 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.26 | Staphylococcus | chromogenes | 1.84 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa009a | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41318 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.22 | Staphylococcus | chromogenes | 1.66 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa051 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41318 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.47 | Staphylococcus | chromogenes | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa096 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.23 | Staphylococcus | chromogenes | 1.39 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa121 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.23 | Staphylococcus | chromogenes | 1.57 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa143 | 2; API Staph ID32 | DT | 41318 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.29 | Staphylococcus | chromogenes | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3348 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41310 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.25 | Staphylococcus | chromogenes | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3349 | 2; biochemical tube tests | DT | 41374 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.45 | Staphylococcus | chromogenes | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3706 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41213 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.34 | Staphylococcus | chromogenes | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3784 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41227 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.32 | Staphylococcus | chromogenes | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | KNS 44 | 2; API Staph ID32 | DT | 41318 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.42 | Staphylococcus | chromogenes | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | KNS 60 | 2; API Staph ID32 | DT | 41318 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.45 | Staphylococcus | chromogenes | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | KNS 73 | 2; API Staph ID32 | DT | 41318 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.43 | Staphylococcus | chromogenes | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | MKNS 02 | 2; API Staph ID32 | DT | 41318 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.22 | Staphylococcus | chromogenes | 1.71 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | MKNS 26 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.16 | Staphylococcus | chromogenes | 1.5 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | TS 084 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41353 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.44 | Staphylococcus | chromogenes | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | TS 176 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.28 | Staphylococcus | chromogenes | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 20260 | 3; type strain [0003] | DT | 41551 | Staphylococcus | cohnii | Staphylococcus | xylosus | 1.36 | Staphylococcus | schleiferi | 1.36 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus schleiferi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 208x-1 | 3; sequenced | EFEx | 44301 | Staphylococcus | cohnii | Staphylococcus | cohnii | 1.88 | Staphylococcus | cohnii | 1.84 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus cohnii | Staphylococcus cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 217b-3 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 42613 | Staphylococcus | cohnii | Staphylococcus | cohnii | 1.73 | Staphylococcus | xylosus | 1.57 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus cohnii | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | MKNS 18 | 2; API Staph ID32 | DT | 41353 | Staphylococcus | cohnii | Staphylococcus | cohnii | 1.87 | Staphylococcus | cohnii | 1.73 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus cohnii | Staphylococcus cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | MKNS 24 | 3; sequenced, biochemical profile | DT | 20.03.2013 | Staphylococcus | cohnii | Staphylococcus | cohnii | 2.17 | Staphylococcus | cohnii | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus cohnii | Staphylococcus cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | TUM MG98 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41571 | Staphylococcus | cohnii | Paeniglutamicibacter | gangotriensis | 1.34 | Chryseobacterium | oranimense | 1.33 | B | 0 | 0 | 1 | Paeniglutamicibacter gangotriensis | Chryseobacterium oranimense | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | x | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 15.11.2011 E20 | Staphylococcus | delphini | Staphylococcus | delphini | 2.32 | Staphylococcus | delphini | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus delphini | Staphylococcus delphini | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9351 | 3; sequenced | eDT | 42104 | Staphylococcus | delphini | Staphylococcus | delphini | 1.9 | Staphylococcus | intermedius | 1.83 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus delphini | Staphylococcus intermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 215-U2-2 | 3; sequenced (CVUAS) | EFEx | 42914 | Staphylococcus | devriesei | Staphylococcus | capitis | 1.46 | Staphylococcus | devriesei | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus capitis | Staphylococcus devriesei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 11-00903 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 04.08.2011 H8 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.45 | Staphylococcus | epidermidis | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCM 2124 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 19.05.2011, H7, [0034] | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.42 | Staphylococcus | epidermidis | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa076 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41318 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.18 | Staphylococcus | epidermidis | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3134 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41247 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.31 | Staphylococcus | epidermidis | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3439 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41247 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.2 | Staphylococcus | epidermidis | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3441 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41247 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.24 | Staphylococcus | epidermidis | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3560 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41255 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.31 | Staphylococcus | epidermidis | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3701 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41247 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.24 | Staphylococcus | epidermidis | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3786 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41247 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.09 | Staphylococcus | epidermidis | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3787 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41247 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.24 | Staphylococcus | epidermidis | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5742 | 2; 0 | eDT | 42313 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.13 | Staphylococcus | epidermidis | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6867 | 2; biochemical tube tests | DT | 41247 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.13 | Staphylococcus | epidermidis | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 1798 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 20.02.2008, H9, [0034] | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.24 | Staphylococcus | epidermidis | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20044 | 3; type strain | DT | 41409 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.31 | Staphylococcus | epidermidis | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRLK07_02 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.04.2015 K11 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.28 | Staphylococcus | epidermidis | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 4357 | 2; API Staph ID32 | DT | 41310 | Staphylococcus | equorum | Staphylococcus | equorum | 2.16 | Staphylococcus | equorum | 1.8 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus equorum | Staphylococcus equorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa034 | 2; API Staph ID32 | DT | 41353 | Staphylococcus | equorum | Staphylococcus | equorum | 2.21 | Staphylococcus | equorum | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus equorum | Staphylococcus equorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20674 | 3; type strain [0003] | DT | 41551 | Staphylococcus | equorum | Staphylococcus | equorum | 2.11 | Staphylococcus | equorum | 1.88 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus equorum | Staphylococcus equorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | TUM MG847 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41551 | Staphylococcus | equorum | Staphylococcus | equorum | 2.08 | Staphylococcus | equorum | 1.93 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus equorum | Staphylococcus equorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8203 | 2; biochemical tube tests | DT | 41457 | Staphylococcus | felis | Staphylococcus | felis | 2.13 | Staphylococcus | felis | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus felis | Staphylococcus felis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8599 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41213 | Staphylococcus | felis | Staphylococcus | felis | 2.14 | Staphylococcus | felis | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus felis | Staphylococcus felis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-00512 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 05.04.2012 N14 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 2.23 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 191e-2 | 3; 16S rDNA-sequencing | eDT | 42613 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 1.9 | Staphylococcus | borealis | 1.85 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus borealis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCM 1798 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 04.08.2011 H9 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 2.46 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa008a | 2; biochemical tube tests | DT | 41394 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 2.16 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.73 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | coa015 | 2; biochemical tube tests | DT | 41457 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | borealis | 1.9 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.77 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus borealis | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | coa022 | 2; biochemical tube tests | DT | 41367 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 1.94 | Staphylococcus | borealis | 1.91 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus borealis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | coa095 | 2; biochemical tube tests | DT | 41394 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 1.67 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.54 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | coa098 | 2; biochemical tube tests | DT | 41394 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 1.96 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.79 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | coa127 | 2; biochemical tube tests | DT | 30.04.2013 (2x) | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | borealis | 1.63 | Staphylococcus | borealis | 1.58 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus borealis | Staphylococcus borealis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | coa142 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41353 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 1.88 | Staphylococcus | borealis | 1.86 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus borealis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2927 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41367 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 2.22 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3076 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41227 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | borealis | 2.33 | Staphylococcus | borealis | 2.3 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus borealis | Staphylococcus borealis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3443 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41367 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | borealis | 2.21 | Staphylococcus | borealis | 2.12 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus borealis | Staphylococcus borealis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3444 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41367 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | borealis | 2.13 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.07 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus borealis | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3564 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10.04.2013 (2x) | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 1.98 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.85 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3693 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41310 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | borealis | 1.92 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.83 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus borealis | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3694 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41310 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | borealis | 1.67 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.64 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus borealis | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3777 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 42313 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 2.22 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4637 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41213 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 2.12 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5860 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41318 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 2.12 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | TS 062 | 2; biochemical tests (API Staph ID32) | DT | 41394 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 1.64 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.59 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | TS 171 | 2; biochemical tests (API Staph ID32) | DT | 41394 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | haemolyticus | 1.77 | Staphylococcus | borealis | 1.71 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus haemolyticus | Staphylococcus borealis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | TS 301 | 2; biochemical tests (API Staph ID32) | DT | 41394 | Staphylococcus | haemolyticus | Staphylococcus | borealis | 1.86 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.83 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus borealis | Staphylococcus haemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | A269-3b | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 02.04.2012 H18 | Staphylococcus | hominis | Staphylococcus | hominis | 2.42 | Staphylococcus | hominis | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hominis | Staphylococcus hominis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20328 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 08.09.2011, N6 [0034] | Staphylococcus | hominis | Staphylococcus | hominis | 2.27 | Staphylococcus | hominis | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hominis | Staphylococcus hominis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20330 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 08.09.2011, N5, [0034] | Staphylococcus | hominis | Staphylococcus | hominis | 2.35 | Staphylococcus | hominis | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hominis | Staphylococcus hominis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 789,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41661 | Staphylococcus | hominis | Staphylococcus | hominis | 2.13 | Staphylococcus | hominis | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hominis | Staphylococcus hominis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRLK01_03 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.04.2015 F13 | Staphylococcus | hominis | Staphylococcus | hominis | 2.46 | Staphylococcus | hominis | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hominis | Staphylococcus hominis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRLK06_04 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.04.2015 K8 | Staphylococcus | hominis | Staphylococcus | hominis | 2.53 | Staphylococcus | hominis | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hominis | Staphylococcus hominis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa179 | 2; biochemical tests (API Staph ID32) | DT | 41457 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.03 | Staphylococcus | chromogenes | 1.81 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1346 | 2; biochemical tube tests | DT | 41310 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.03 | Staphylococcus | hyicus | 1.84 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1347 | 2; biochemical tube tests | DT | 41374 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.2 | Staphylococcus | hyicus | 1.76 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1525 | 2; biochemical tube tests | DT | 41310 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.06 | Staphylococcus | hyicus | 1.7 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1526 | 2; biochemical tube tests | DT | 41310 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.18 | Staphylococcus | hyicus | 1.86 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1552 | 2; biochemical tube tests | DT | 42242 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.08 | Staphylococcus | hyicus | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1553 | 2; biochemical tube tests | DT | 41374 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2 | Staphylococcus | chromogenes | 1.31 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1702 | 2; biochemical tube tests | DT | 41374 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.13 | Staphylococcus | hyicus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1742 | 2; biochemical tube tests | DT | 41374 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.13 | Staphylococcus | hyicus | 1.76 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1917 | 2; biochemical tube tests | DT | 41374 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.07 | Staphylococcus | chromogenes | 1.52 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1984 | 2; biochemical tube tests | DT | 41374 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.16 | Staphylococcus | hyicus | 1.83 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 212 | 2; biochemical tube tests | DT | 41318 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.03 | Staphylococcus | chromogenes | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2148 | 2; biochemical tube tests | DT | 41380 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.12 | Staphylococcus | hyicus | 1.74 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2152 | 2; biochemical tube tests | DT | 41374 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.01 | Staphylococcus | hyicus | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2838 | 2; biochemical tube tests | DT | 41318 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.04 | Staphylococcus | hyicus | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 330 | 2; biochemical tube tests | DT | 41380 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.04 | Staphylococcus | hyicus | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3767 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41367 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.12 | Staphylococcus | chromogenes | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 593 | 2; biochemical tube tests | DT | 41310 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.09 | Staphylococcus | hyicus | 1.65 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCM 5739 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, N8, [0034] | Staphylococcus | intermedius | Staphylococcus | intermedius | 2.15 | Staphylococcus | intermedius | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus intermedius | Staphylococcus intermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20373 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 08.09.2011, N7, [0034] | Staphylococcus | intermedius | Staphylococcus | intermedius | 2.07 | Staphylococcus | intermedius | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus intermedius | Staphylococcus intermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-00272 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 05.04.2012, N4 | Staphylococcus | lugdunensis | Staphylococcus | lugdunensis | 2.34 | Staphylococcus | lugdunensis | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus lugdunensis | Staphylococcus lugdunensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-00283 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.04.2011, K14 | Staphylococcus | lugdunensis | Staphylococcus | lugdunensis | 2.29 | Staphylococcus | lugdunensis | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus lugdunensis | Staphylococcus lugdunensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-00513 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 05.04.2012, N16 | Staphylococcus | lugdunensis | Staphylococcus | lugdunensis | 2.34 | Staphylococcus | lugdunensis | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus lugdunensis | Staphylococcus lugdunensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 43809 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 05.04.2012, N5, [0034] | Staphylococcus | lugdunensis | Staphylococcus | lugdunensis | 2.4 | Staphylococcus | lugdunensis | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus lugdunensis | Staphylococcus lugdunensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-00266 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, H16 | Staphylococcus | lugdunensis | Staphylococcus | lugdunensis | 2.5 | Staphylococcus | lugdunensis | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus lugdunensis | Staphylococcus lugdunensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-00274 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, H17 | Staphylococcus | lugdunensis | Staphylococcus | lugdunensis | 2.28 | Staphylococcus | lugdunensis | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus lugdunensis | Staphylococcus lugdunensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-00276 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, H13 | Staphylococcus | lugdunensis | Staphylococcus | lugdunensis | 2.37 | Staphylococcus | lugdunensis | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus lugdunensis | Staphylococcus lugdunensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-00285 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, H15 | Staphylococcus | lugdunensis | Staphylococcus | lugdunensis | 2.46 | Staphylococcus | lugdunensis | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus lugdunensis | Staphylococcus lugdunensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-00515 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, H12 | Staphylococcus | lugdunensis | Staphylococcus | lugdunensis | 2.44 | Staphylococcus | lugdunensis | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus lugdunensis | Staphylococcus lugdunensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 6077 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41213 | Staphylococcus | microti | Staphylococcus | microti | 1.85 | Staphylococcus | microti | 1.85 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus microti | Staphylococcus microti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3071 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41227 | Staphylococcus | pasteuri | Staphylococcus | warneri | 2.18 | Staphylococcus | warneri | 2.17 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3086 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41374 | Staphylococcus | pasteuri | Staphylococcus | warneri | 2.08 | Staphylococcus | warneri | 2.05 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 10656 | 3; public strain collection | DT | 41551 | Staphylococcus | pasteuri | Staphylococcus | pasteuri | 2 | Staphylococcus | warneri | 1.81 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pasteuri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | MKNS 30 | 3; sequenced | DT | 41521 | Staphylococcus | pasteuri | Staphylococcus | warneri | 1.97 | Staphylococcus | warneri | 1.81 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | TUM 5823 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41549 | Staphylococcus | pasteuri | Staphylococcus | pasteuri | 1.98 | Staphylococcus | pasteuri | 1.86 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus pasteuri | Staphylococcus pasteuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 11-0127-2 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 02.03.2016, H6, [0034] | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | delphini | 2.09 | Staphylococcus | delphini | 1.65 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus delphini | Staphylococcus delphini | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 21284 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 02.03.2016, H05, [0034] | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.05 | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2375 | 2; biochemical tube tests | DT | 41457 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.99 | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.97 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3688 | 2; biochemical tube tests | DT | 41318 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.08 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3831 | 2; biochemical tube tests | DT | 41460 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2 | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3856 | 3; 16S rDNA-sequencing (CVUAS) | eDT | 42115 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.26 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5457 | 2; biochemical tube tests | DT | 41460 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.98 | Staphylococcus | intermedius | 1.85 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus intermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5594 | 2; biochemical tube tests | DT | 41460 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.91 | Staphylococcus | intermedius | 1.85 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus intermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8759 | 2; biochemical tube tests | DT | 41457 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.84 | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.82 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | VB969149 | 4; sequenztype | DT | 41453 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.9 | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.85 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | VB969390 | 4; sequenztype | DT | 41453 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.9 | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.76 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | VB971580 | 4; sequenztype | DT | 41453 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.06 | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | VB971904 | 4; sequenztype | DT | 41453 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.96 | Staphylococcus | pseudintermedius | 1.91 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 4824 | 2; biochemical tube tests | DT | 41318 | Staphylococcus | saprophyticus | Staphylococcus | kloosii | 1.43 | Staphylococcus | cohnii | 1.26 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus kloosii | Staphylococcus cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | A 436 | 2; biochemical tube tests | DT | 41318 | Staphylococcus | saprophyticus | Staphylococcus | saprophyticus | 2.17 | Staphylococcus | saprophyticus | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus saprophyticus | Staphylococcus saprophyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | A 446 | 2; biochemical tube tests | DT | 41528 | Staphylococcus | saprophyticus | Staphylococcus | saprophyticus | 2.13 | Staphylococcus | saprophyticus | 1.9 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus saprophyticus | Staphylococcus saprophyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa045 | 2; biochemical tube tests | DT | 41353 | Staphylococcus | saprophyticus | Staphylococcus | saprophyticus | 2.31 | Staphylococcus | saprophyticus | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus saprophyticus | Staphylococcus saprophyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 503,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41534 | Staphylococcus | saprophyticus | Staphylococcus | saprophyticus | 2.18 | Staphylococcus | saprophyticus | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus saprophyticus | Staphylococcus saprophyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9352 | 2; 16S rDNA-sequencing | DT | 41457 | Staphylococcus | schleiferi | Staphylococcus | schleiferi | 2.15 | Staphylococcus | schleiferi | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus schleiferi | Staphylococcus schleiferi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 28300 | 3; type strain | extr | 42115 | Staphylococcus | schweitzeri | Staphylococcus | schweitzeri | 2.17 | Staphylococcus | schweitzeri | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus schweitzeri | Staphylococcus schweitzeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 202-42 | 2; API Staph ID32 | DT | 41310 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.13 | Staphylococcus | simulans | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 4919 | 2; API Staph ID32 | DT | 41457 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.27 | Staphylococcus | simulans | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa037 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.28 | Staphylococcus | simulans | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa117 | 2; API Staph ID32 | DT | 41318 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.24 | Staphylococcus | simulans | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa126 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.32 | Staphylococcus | simulans | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa150 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.16 | Staphylococcus | simulans | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20322 | 3; type strain | DT | 41549 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.02 | Staphylococcus | simulans | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | KNS 05 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.26 | Staphylococcus | simulans | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | KNS 27 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.27 | Staphylococcus | simulans | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | MKNS 04 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.19 | Staphylococcus | simulans | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | MKNS 08 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.15 | Staphylococcus | simulans | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | TUM 7391 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41549 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.17 | Staphylococcus | simulans | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2439,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | EFex | 42270 | Staphylococcus | succinus | Staphylococcus | succinus | 2.26 | Staphylococcus | succinus | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus succinus | Staphylococcus succinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 761,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | EFex | 42270 | Staphylococcus | succinus | Staphylococcus | succinus | 2.28 | Staphylococcus | succinus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus succinus | Staphylococcus succinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 4379 | 2; API Staph ID32 | DT | 19.03.2013 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | pasteuri | 1.94 | Staphylococcus | pasteuri | 1.84 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus pasteuri | Staphylococcus pasteuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 4380 | 2; API Staph ID32 | DT | 41374 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.15 | Staphylococcus | warneri | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | coa032 | 2; API Staph ID32 | DT | 41374 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 1.98 | Staphylococcus | warneri | 1.89 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | coa083 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41374 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.08 | Staphylococcus | warneri | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4714 | 3; 16S rDNA-sequencing | eDT | 42339 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.07 | Staphylococcus | warneri | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 687 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41374 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.01 | Staphylococcus | warneri | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20316 | 3; type strain | DT | 41549 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.18 | Staphylococcus | warneri | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | TUM 6412 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41549 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.12 | Staphylococcus | warneri | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 5741 | 2; biochemical tube tests | DT | 41394 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.04 | Staphylococcus | xylosus | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 6124 | 2; biochemical tube tests | EFEx | 42635 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 1.75 | Staphylococcus | xylosus | 1.7 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | coa157 | 2; biochemical tube tests | DT | 41318 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 1.88 | Staphylococcus | xylosus | 1.7 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3440 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 41359 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.08 | Staphylococcus | xylosus | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3562 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 41359 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 1.91 | Staphylococcus | xylosus | 1.85 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3563 | 3; sequenced | DT | 41227 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.07 | Staphylococcus | xylosus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3566 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 41359 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.22 | Staphylococcus | xylosus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3692 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 41213 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.19 | Staphylococcus | xylosus | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3699 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 41479 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.14 | Staphylococcus | xylosus | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 974,2 | 3; 16S, Xyl pos | eDT | 42241 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.02 | Staphylococcus | xylosus | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | FLI-ING 4922 | 3; 16S, Xyl pos | EFEx | 42522 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 1.89 | Staphylococcus | xylosus | 1.79 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | KNS 61 | 2; biochemical tube tests | DT | 41353 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 1.92 | Staphylococcus | xylosus | 1.88 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | MKNS 06 | 2; biochemical tube tests | DT | 41318 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.12 | Staphylococcus | xylosus | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | TS 227 | 2; biochemical tube tests | DT | 41394 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.1 | Staphylococcus | xylosus | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | TS 251 | 2; biochemical tube tests | DT | 41394 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 1.88 | Staphylococcus | xylosus | 1.76 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 185-U1-2 | 3; sequenced | eDT | 42807 | Aerococcus | sp-185-U1-2 | Xanthomonas | hortorum | 1.38 | Xanthomonas | hortorum | 1.37 | B | 0 | 0 | 1 | Xanthomonas hortorum | Xanthomonas hortorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 237z-2 | 3; sequenced | eDT | 42586 | Aerococcus | suis | Aerococcus | suis | 2.3 | Levilactobacillus | brevis | 1.42 | A | 1 | 1 | 0 | Aerococcus suis | Levilactobacillus brevis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 257-y-1 | 3; sequenced | EFEx | 43034 | Aerococcus | urinaeequi | Aerococcus | viridans | 1.72 | Aerococcus | viridans | 1.65 | B | 0 | 0 | 1 | Aerococcus viridans | Aerococcus viridans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2066 | 3; sequenced, biochemical profile | eDT | 27.09.2016 | Aerococcus | viridans | Aerococcus | viridans | 2.04 | Aerococcus | viridans | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Aerococcus viridans | Aerococcus viridans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | JB 379054.2 | 3; sequenced | DT | 41521 | Atopobacter | phocae | Atopobacter | phocae | 2.33 | Atopobacter | phocae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Atopobacter phocae | Atopobacter phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2442.2 | 3; sequenced | EFEx | 42775 | Carnobacterium | divergens | Carnobacterium | divergens | 1.99 | Carnobacterium | divergens | 1.96 | B | 0 | 0 | 1 | Carnobacterium divergens | Carnobacterium divergens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 30407 | 3; sequenced | EFEx | 42983 | Carnobacterium | divergens | Carnobacterium | divergens | 2.37 | Carnobacterium | divergens | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Carnobacterium divergens | Carnobacterium divergens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8478 | 3; sequenced | Efex | 42074 | Carnobacterium | divergens | Carnobacterium | divergens | 2.48 | Carnobacterium | divergens | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Carnobacterium divergens | Carnobacterium divergens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6273 | 3; sequenced | eDT | 13.01.2016 | Carnobacterium | maltaromaticum | Carnobacterium | maltaromaticum | 2.55 | Carnobacterium | maltaromaticum | 2.54 | A | 1 | 1 | 0 | Carnobacterium maltaromaticum | Carnobacterium maltaromaticum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1519,3 | 3; sequenced | EFEx | 42711 | Granulicatella | adiacens | Granulicatella | adiacens | 2.3 | Granulicatella | adiacens | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Granulicatella adiacens | Granulicatella adiacens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2616 | 3; sequenced | DT | 25.09.2013 | Marinilactibacillus | sp-CVUAS-2616 | Lacticaseibacillus | sharpeae | 1.42 | Staphylococcus | simulans | 1.34 | B | 0 | 0 | 1 | Lacticaseibacillus sharpeae | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8980,3 | 3; sequenced | EFEx | 43847 | Marinilactibacillus | sp-CVUAS-2616 | Enterococcus | cecorum | 1.53 | Ligilactobacillus | murinus | 1.5 | B | 0 | 0 | 1 | Enterococcus cecorum | Ligilactobacillus murinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 16 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 16.09.2011 H20 | Enterococcus | casseliflavus | Enterococcus | casseliflavus | 2.3 | Enterococcus | casseliflavus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus casseliflavus | Enterococcus casseliflavus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 6 | 2; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 16.09.2011; H12 | Enterococcus | durans | Enterococcus | hirae | 2.09 | Enterococcus | hirae | 1.8 | A | 0 | 0 | 1 | Enterococcus hirae | Enterococcus hirae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 8 | 2; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 16.09.2011; H13 | Enterococcus | durans | Enterococcus | durans | 2 | Enterococcus | durans | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus durans | Enterococcus durans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 10 | 2; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 23.09.2011; N9 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.05 | Enterococcus | faecalis | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 13 | 2; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 16.09.2011; H18 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.12 | Enterococcus | faecalis | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4(2. Cryo) | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 15.11.2011 E19 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.13 | Enterococcus | faecalis | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20376 | 3; public strain collection | DT | 42655 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.41 | Enterococcus | faecalis | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | xx | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 15.11.2011 E21 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.03 | Enterococcus | faecalis | 1.86 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 8651 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.07.2011 E18 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 1.89 | Enterococcus | faecium | 1.86 | B | 0 | 0 | 1 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 2248 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.03.2011 N15 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.48 | Enterococcus | faecium | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 2265 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.03.2011 N19 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.31 | Enterococcus | faecium | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 2665 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 29.07.2011 E14 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.42 | Enterococcus | faecium | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 1716 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 04.03.2011 N3 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.35 | Enterococcus | faecium | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 4194 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 03.03.2011 K10 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.4 | Enterococcus | faecium | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 6918 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 26.01.2011, E5 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.32 | Enterococcus | faecium | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 3535 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 3.3.2011 K11 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.24 | Enterococcus | faecium | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 6656 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 21.07.2010 N7 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.12 | Enterococcus | faecium | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 6695 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.10.2010 H15 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.23 | Enterococcus | faecium | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 6930 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 26.01.2011, E20 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.24 | Enterococcus | faecium | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 7813 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 22.07.2011, I22 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.07 | Enterococcus | faecium | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 6343 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 21.01.2011 H13 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.16 | Enterococcus | faecium | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 2457 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 28.01.2011 H4 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.46 | Enterococcus | faecium | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | AK EM 07 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.07.2011, N19 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.34 | Enterococcus | faecium | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | AK EM 32 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 21.01.2011, H15 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.08 | Enterococcus | faecium | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UBA 5.3 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.07.2011, E3 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.2 | Enterococcus | faecium | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 1365 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 05.07.2011; E11 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.39 | Enterococcus | faecium | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 14 | 2; strain collection of the RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 23.09.2011; N13 | Enterococcus | gallinaru | Enterococcus | gallinarum | 2.04 | Enterococcus | gallinarum | 1.98 | A | 0 | 0 | 1 | Enterococcus gallinarum | Enterococcus gallinarum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2 | 2; strain collection of the RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 23.09.2011; N3 | Enterococcus | hirae | Enterococcus | hirae | 2.33 | Enterococcus | hirae | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus hirae | Enterococcus hirae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5030 | 3; sequenced | eDT | 23.07.2014 | Enterococcus | cecorum | Enterococcus | cecorum | 2.34 | Enterococcus | cecorum | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus cecorum | Enterococcus cecorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5099 | 3; sequenced | eDT | 23.07.2014 | Enterococcus | cecorum | Enterococcus | cecorum | 2.28 | Enterococcus | cecorum | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus cecorum | Enterococcus cecorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5858 | 2; Biochemie | eDT | 23.07.2014 | Enterococcus | cecorum | Enterococcus | cecorum | 2.25 | Enterococcus | cecorum | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus cecorum | Enterococcus cecorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6014 | 2; Biochemie | eDT | 23.07.2014 | Enterococcus | cecorum | Enterococcus | cecorum | 2.41 | Enterococcus | cecorum | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus cecorum | Enterococcus cecorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8897 | 3; sequenced | eDT | 23.07.2014 | Enterococcus | cecorum | Enterococcus | cecorum | 1.41 | Enterococcus | cecorum | 1.38 | B | 0 | 0 | 1 | Enterococcus cecorum | Enterococcus cecorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | ATCC 29212 | 3; public strain collection | EFEx | 43125 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.34 | Enterococcus | faecalis | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10039,3 | 1; 0 | eDT | 42957 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.35 | Enterococcus | faecalis | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1354 | 2; biochemically | eDT | 42115 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.02 | Enterococcus | faecalis | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2180 | 2; API: 99,9% | DT | 41843 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.09 | Enterococcus | faecalis | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2183 | 2; API: 99,9% | DT | 41843 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.3 | Enterococcus | faecalis | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31433 | 3; sequenced | eDT | 44063 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.49 | Enterococcus | faecalis | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31454 | 3; sequenced | eDT | 44063 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.51 | Enterococcus | faecalis | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4480 | 2; CATC pos | EFEx | 43125 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.53 | Enterococcus | faecalis | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4617 | 1; 0 | EFEx | 43125 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.36 | Enterococcus | faecalis | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20409 | 3; public strain collection | DT | 41843 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.31 | Enterococcus | faecalis | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LTH 4591 | 3; sequenced | DT | 41444 | Enterococcus | faecalis | Enterococcus | faecalis | 2.38 | Enterococcus | faecalis | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 2262 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.10.2010 K11 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.38 | Enterococcus | faecium | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 2266 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 14.10.2010 E12 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.57 | Enterococcus | faecium | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 408 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 14.10.2010 E8 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.53 | Enterococcus | faecium | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 2243 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 14.10.2010 E6 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.56 | Enterococcus | faecium | 2.55 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 1983 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 13.10.2010 N13 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.41 | Enterococcus | faecium | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 6538 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.10.2010 H15 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.4 | Enterococcus | faecium | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 6951 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2010, N10 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.36 | Enterococcus | faecium | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 2832 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2010 N6 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.39 | Enterococcus | faecium | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 5919 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2010 N8 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.34 | Enterococcus | faecium | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 6449 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2010 N5 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.25 | Enterococcus | faecium | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 6715 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2011 N11 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.37 | Enterococcus | faecium | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | K 221.6 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 08.10.2010 H21 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.58 | Enterococcus | faecium | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | K 212.25 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2010 N20 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.46 | Enterococcus | faecium | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | AK-EM 30 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.10.2010 H18 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.35 | Enterococcus | faecium | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 1435 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 11.10.2010; K5 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.53 | Enterococcus | faecium | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 7 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 14.10.2010; E15 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.52 | Enterococcus | faecium | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 1439 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 14.10.2010; E3 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.46 | Enterococcus | faecium | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 2625 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 11.10.2010; K14 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.58 | Enterococcus | faecium | 2.57 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | UW 4 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 01.11.2010; K16 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.57 | Enterococcus | faecium | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 700221 | 1; 0 | eDT | 42529 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.49 | Enterococcus | faecium | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11046 | 3; sequenced | eDT | 44063 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.52 | Enterococcus | faecium | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1352 | 2; API: 96,8% | DT | 41843 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.36 | Enterococcus | faecium | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31397 | 3; sequenced | eDT | 44069 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.32 | Enterococcus | faecium | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31440 | 3; sequenced | DT | 43474 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.49 | Enterococcus | faecium | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3224 | 2; 0 | eDT | 41843 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.08 | Enterococcus | faecium | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32598 | 3; sequenced | eDT | 44083 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.58 | Enterococcus | faecium | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4502 | 2; sequenced | eDT | 41843 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.09 | Enterococcus | faecium | 1.85 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 778,3 | 3; sequenced | eDT | 44063 | Enterococcus | faecium | Enterococcus | faecium | 2.48 | Enterococcus | faecium | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BM 4174 | 2; 0 | eDT | 42529 | Enterococcus | gallinarum | Enterococcus | gallinarum | 2.42 | Enterococcus | gallinarum | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Enterococcus gallinarum | Enterococcus gallinarum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 265z-7 | 3; sequenced | EFEx | 42733 | Tetragenococcus | solitarius | Tetragenococcus | solitarius | 2.14 | Halomonas | elongata | 1.38 | A | 1 | 1 | 0 | Tetragenococcus solitarius | Halomonas elongata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1549,2 | 3; sequenced | DT | 42640 | Vagococcus | salmoninarum | Vagococcus | salmoninarum | 2.09 | Limosilactobacillus | oris | 1.43 | A | 1 | 1 | 0 | Vagococcus salmoninarum | Limosilactobacillus oris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 4356 | 3; type strain | DT | 42426 | Lactobacillus | acidophilus | Lactobacillus | acidophilus | 2.32 | Lactobacillus | acidophilus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Lactobacillus acidophilus | Lactobacillus acidophilus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9322 | 3; sequenced | DT | 42426 | Lactobacillus | johnsonii | Lactobacillus | johnsonii | 2.42 | Lactobacillus | johnsonii | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Lactobacillus johnsonii | Lactobacillus johnsonii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32277,2 | 3; sequenced | eDT | 44033 | Lactobacillus | sp-CVUAS-32277,2 | Secundilactobacillus | malefermentans | 1.24 | Lapidilactobacillus | concavus | 1.22 | B | 0 | 0 | 1 | Secundilactobacillus malefermentans | Lapidilactobacillus concavus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 14800 | 3; type strain | eDT | 42109 | Pediococcus | claussenii | Pediococcus | claussenii | 2.25 | Pediococcus | claussenii | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Pediococcus claussenii | Pediococcus claussenii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LTH 1213 | 2; 0 | DT | 42194 | Leuconostoc | mesenteroides | Leuconostoc | mesenteroides | 2.28 | Leuconostoc | mesenteroides | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Leuconostoc mesenteroides | Leuconostoc mesenteroides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LTH 1146 | 2; 0 | DT | 42194 | Lactococcus | lactis | Lactococcus | lactis | 2.42 | Lactococcus | lactis | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Lactococcus lactis | Lactococcus lactis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08-7-Mi-1467 38 | 3; well defined isolate | eDT | 42074 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | Streptococcus | agalactiae | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-02041 | 3; well defined isolate | eDT | 42074 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.05 | Streptococcus | agalactiae | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11-7-D-1138 | 3; well defined isolate | eDT | 42074 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.45 | Streptococcus | agalactiae | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 141002252 | 3; well defined isolate | eDT | 42074 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | Streptococcus | agalactiae | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151002450_1 | 3; well defined isolate | EFEx | 42074 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.43 | Streptococcus | agalactiae | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151003441 2 | 3; well defined isolate | eDT | 42104 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.32 | Streptococcus | agalactiae | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1374 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 42073 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.34 | Streptococcus | agalactiae | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 337 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 42073 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.38 | Streptococcus | agalactiae | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5410 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 42073 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.4 | Streptococcus | agalactiae | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8421 | 3; well defined isolate | EFEx | 42073 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.33 | Streptococcus | agalactiae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 2528 11 | 3; well defined isolate | eDT | 42104 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.27 | Streptococcus | agalactiae | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT P6096 11 | 3; well defined isolate | eDT | 42104 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.28 | Streptococcus | agalactiae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1967 | 3; 16S | DT | 41325 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.42 | Streptococcus | canis | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2785 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 42983 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.4 | Streptococcus | canis | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3322 | 3; sequenced | eDT | 43088 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.15 | Streptococcus | canis | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4441 | 3; sequenced | eDT | 43088 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.57 | Streptococcus | canis | 2.56 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5867 | 3; sequenced | eDT | 42523 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.39 | Streptococcus | canis | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7533,2 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 43139 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.56 | Streptococcus | canis | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7649 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 42983 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.27 | Streptococcus | canis | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 32937 | 3; sequenced | eDT | 43032 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.3 | Streptococcus | canis | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 33918 | 3; sequenced | eDT | 43032 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.55 | Streptococcus | canis | 2.54 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 34584 | 3; sequenced | eDT | 43032 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.53 | Streptococcus | canis | 2.51 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161000261 | 3; sequenced | eDT | 41917 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.53 | Streptococcus | canis | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 171004485 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43217 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.55 | Streptococcus | pyogenes | 1.49 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11UCF142 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43223 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.26 | Streptococcus | pyogenes | 1.9 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 121014118 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43217 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.08 | Streptococcus | canis | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 12UCF3 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43217 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.2 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.04 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus castoreus | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 13UCF63 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43217 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.21 | Streptococcus | pyogenes | 1.86 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 14UCF172 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43217 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.07 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.87 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161001555 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 43217 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.19 | Streptococcus | pyogenes | 1.93 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161013178-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43217 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.14 | Streptococcus | pyogenes | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 161014835-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43223 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 1.82 | Streptococcus | parauberis | 1.82 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus castoreus | Streptococcus parauberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-04 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43223 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.26 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 161014835-06 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 43223 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.03 | Lactococcus | raffinolactis | 1.95 | C | 0 | 0 | 1 | Streptococcus castoreus | Lactococcus raffinolactis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 161014835-14 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43217 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.25 | Streptococcus | canis | 2.01 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus castoreus | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 171004429 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43223 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.04 | Streptococcus | pyogenes | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 171004666 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 43223 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.04 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 17536 | 3; type strain | EFEx | 43223 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.35 | Streptococcus | pyogenes | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 202-1-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 43223 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | uberis | 1.79 | Streptococcus | phocae | 1.75 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus uberis | Streptococcus phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 202-4-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 43223 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | uberis | 1.75 | Streptococcus | equi_ssp_ruminatorum | 1.6 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus uberis | Streptococcus equi_ssp_ruminatorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 296-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 43623 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | uberis | 1.83 | Streptococcus | uberis | 1.79 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus uberis | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 297-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 43623 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.7 | Streptococcus | pseudoporcinus | 1.64 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus pseudoporcinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 355-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 43623 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | uberis | 1.74 | Streptococcus | phocae | 1.69 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus uberis | Streptococcus phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 99-1-2017 | 3; typestrain | EFEx | 43223 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | uberis | 1.81 | Streptococcus | uberis | 1.71 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus uberis | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1514 | 2; API: 99,9% | EFEx | 42123 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.14 | Streptococcus | canis | 2.01 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 653 | 3; API: 99,9%; sequenced | DT | 41324 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.27 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2151 | 3; sequenced | DT | 41325 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.11 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1685 | 3; sequenced | eDT | 43179 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | canis | 2.2 | Streptococcus | canis | 2.2 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 30373.2 | 3; sequenced | EFEx | 43075 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | canis | 2.29 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31318 | 3; sequenced | DT | 43422 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.35 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31320 | 3; sequenced | DT | 43422 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | canis | 2.23 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.2 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31463 | 3; sequenced | DT | 43448 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | canis | 2.23 | Streptococcus | canis | 2.22 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31465 | 3; sequenced | DT | 43448 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.25 | Streptococcus | canis | 2.09 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31468 | 3; sequenced | DT | 43448 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.23 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31470 | 3; sequenced | DT | 43448 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.03 | Streptococcus | canis | 2.02 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31472 | 3; sequenced | DT | 43448 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.25 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3228 | 3; sequenced | eDT | 43179 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.3 | Streptococcus | canis | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3621 | 3; sequenced | eDT | 43179 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | canis | 2.12 | Streptococcus | canis | 2.05 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8007 | 3; sequenced | eDT | 43179 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.44 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1307 | 3; specific PCR | EFEx | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.44 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.41 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31562 | 3; specific PCR | EFEx | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.32 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.29 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 322 | 3; NRZ Strep Befund | EFEx | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.49 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.47 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32770 | 3; specific PCR | EFEx | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.29 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.24 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4668,2 | 3; specific PCR | EFEx | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.15 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.04 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7030 | 3; specific PCR | EFEx | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.43 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.4 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9643 | 3; specific PCR | EFEx | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.49 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.48 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1004 | 3; specific PCR | eDT | 44327 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.21 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.18 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1091 | 3; specific PCR | eDT | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.39 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.37 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11027 | 3; specific PCR | EFEx | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.45 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.42 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2093 | 3; specific PCR | eDT | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.42 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.35 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2893,3 | 2; 0 | EFEx | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.83 | Lacticaseibacillus | sharpeae | 1.44 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Lacticaseibacillus sharpeae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3136 | 3; NRZ Strep Befund | eDT | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.52 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.49 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32348 | 3; sequenced | eDT | 43987 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.47 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.4 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32722 | 3; specific PCR | EFEx | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.01 | Lacticaseibacillus | sharpeae | 1.43 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Lacticaseibacillus sharpeae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 33069 | 3; specific PCR | eDT | 44309 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.33 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.29 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4290 | 2; biochemical profile | eDT | 44686 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.24 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.21 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8549,2 | 3; confirmed by NRZ Streptococcus | eDT | 43140 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.47 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.43 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | LALLF 21TRD1196 | 3; sequenced | EFEx | 44711 | Streptococcus | equi | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.53 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.48 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5788 | 3; sequenced | Efex | 42129 | Streptococcus | iniae | Streptococcus | iniae | 1.74 | Streptococcus | iniae | 1.73 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus iniae | Streptococcus iniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2474 | 3; sequenced; 16S, rpoB | eDT | 41340 | Streptococcus | orisasini | Streptococcus | ratti | 2.02 | Streptococcus | ratti | 1.97 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus ratti | Streptococcus ratti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 12-13862-001-01 | 3; sequenced (LGL) | eDT | 42109 | Streptococcus | pluranimalium | Streptococcus | pluranimalium | 2.2 | Streptococcus | pluranimalium | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pluranimalium | Streptococcus pluranimalium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6320.3 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 44491 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.41 | Streptococcus | pneumoniae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 22876 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 41353 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.33 | Streptococcus | pneumoniae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI 3948 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 44491 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.48 | Streptococcus | pneumoniae | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 33098 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 44491 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.29 | Streptococcus | pneumoniae | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 35120 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 44491 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.18 | Streptococcus | pneumoniae | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5234 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 44491 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.35 | Streptococcus | pneumoniae | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI 3991 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 41353 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.41 | Streptococcus | pneumoniae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5040 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 44491 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.48 | Streptococcus | pneumoniae | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 29800 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 44491 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.16 | Streptococcus | pneumoniae | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4623 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 44491 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.34 | Streptococcus | pneumoniae | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8077 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 41353 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.35 | Streptococcus | pneumoniae | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI 3913 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 41353 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.44 | Streptococcus | pneumoniae | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4253 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 44491 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.29 | Streptococcus | pneumoniae | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 24048 | 3; public strain collection | EFEx | 43097 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.49 | Streptococcus | pneumoniae | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 905 | 3; sequenced | DT | 41324 | Streptococcus | porcinus | Streptococcus | porcinus | 2.1 | Streptococcus | porcinus | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus porcinus | Streptococcus porcinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20565 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 04.04.2008, K11, [0034] | Streptococcus | pyogenes | Streptococcus | pyogenes | 2.43 | Streptococcus | pyogenes | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pyogenes | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10145,3 | 3; sequenced; 16S, Biochemistry | EFEx | 42697 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | salivarius | 2.13 | Streptococcus | salivarius | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus salivarius | Streptococcus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32349 | 3; sequenced | eDT | 43987 | Streptococcus | sp-CVUAS-32349 | Streptococcus | hyovaginalis | 1.48 | Streptococcus | criceti | 1.38 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus hyovaginalis | Streptococcus criceti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2260,4 | 3; sequenced | eDT | 44355 | Streptococcus | troglodytidis | Streptococcus | anginosus | 1.57 | Streptococcus | anginosus | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus anginosus | Streptococcus anginosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5218,4 | 3; sequenced; 16S; NRZ Strep Uni AA | DT | 42166 | Streptococcus | troglodytidis | Streptococcus | anginosus | 1.69 | Streptococcus | constellatus | 1.58 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus anginosus | Streptococcus constellatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2048 | 2; biochemistry | DT | 41325 | Streptococcus | uberis | Streptococcus | uberis | 2.03 | Streptococcus | uberis | 1.81 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus uberis | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CDH 260-11 | 3; public strain collection | DT | 43075 | Clostridioides | difficile | Clostridioides | difficile | 2.14 | Clostridioides | difficile | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171012939 | 2; 0 | DT | 43034 | Clostridium | barati | Clostridium | baratii | 2.21 | Clostridium | baratii | 2.15 | A | 0 | 0 | 1 | Clostridium baratii | Clostridium baratii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 2478 | 3; public strain collection | DT | 42178 | Clostridium | butyricum | Clostridium | butyricum | 2.61 | Clostridium | butyricum | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium butyricum | Clostridium butyricum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 121017785-2 | 3; FLI | DT | 43283 | Clostridium | chauvoei | Clostridium | chauvoei | 2.01 | Clostridium | chauvoei | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium chauvoei | Clostridium chauvoei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181017156-2 | 3; FLI | DT | 43431 | Clostridium | chauvoei | Clostridium | chauvoei | 2.14 | Clostridium | chauvoei | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium chauvoei | Clostridium chauvoei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181017156-4 | 3; FLI | DT | 43431 | Clostridium | chauvoei | Clostridium | chauvoei | 2.09 | Clostridium | chauvoei | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium chauvoei | Clostridium chauvoei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171002729 | 2; 0 | DT | 42794 | Clostridium | colchlearium | Clostridium | cochlearium | 2.51 | Clostridium | cochlearium | 2.5 | A | 0 | 0 | 1 | Clostridium cochlearium | Clostridium cochlearium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 161011787 | 2; 0 | DT | 42640 | Clostridium | colicanis | Clostridium | colicanis | 2.29 | Bifidobacterium | boum | 1.42 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium colicanis | Bifidobacterium boum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151010772 | 2; 0 | DT | 42233 | Clostridium | novyi | Clostridium | novyi | 2.03 | Clostridium | novyi | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium novyi | Clostridium novyi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151003186 | 2; 0 | DT | 42079 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.22 | Clostridium | perfringens | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151010872 | 3; clostridium perfringens PCR | DT | 42233 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.3 | Clostridium | perfringens | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171002729 | 2; 0 | DT | 42794 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.57 | Clostridium | perfringens | 2.53 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171013066 | 3; clostridium perfringens PCR | DT | 43010 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.54 | Clostridium | perfringens | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181001399-1 | 2; 0 | DT | 43132 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.47 | Clostridium | perfringens | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181002100 | 2; 0 | DT | 43145 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.55 | Clostridium | perfringens | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181008082-6 | 3; clostridium perfringens PCR | DT | 43145 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.52 | Clostridium | perfringens | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181008379 | 2; 0 | DT | 43258 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.32 | Clostridium | perfringens | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181010929 | 2; 0 | DT | 43304 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.41 | Clostridium | perfringens | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 756 | 3; type strain | EFEx | 41416 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.31 | Clostridium | perfringens | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151002484-2 | 2; 0 | DT | 42066 | Clostridium | septicum | Clostridium | septicum | 2.44 | Clostridium | septicum | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium septicum | Clostridium septicum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 767 | 3; public strain collection | DT | 42178 | Clostridium | sporogenes | Clostridium | sporogenes | 2.34 | Clostridium | sporogenes | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium sporogenes | Clostridium sporogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 141015223 | 2; 0 | DT | 41970 | Clostridium | tertium | Clostridium | tertium | 2.44 | Clostridium | tertium | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium tertium | Clostridium tertium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 161002486-2 | 2; 0 | DT | 42430 | Clostridium | tertium | Clostridium | tertium | 2.47 | Clostridium | tertium | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium tertium | Clostridium tertium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181003180 | 2; 0 | DT | 43281 | Clostridium | tertium | Clostridium | tertium | 2.36 | Clostridium | tertium | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium tertium | Clostridium tertium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181005218 | 2; 0 | DT | 43408 | Clostridium | tetani | Clostridium | tetani | 2.23 | Clostridium | tetani | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium tetani | Clostridium tetani | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151011769 | 2; 0 | DT | 42251 | Hathewaya | limosa | Hathewaya | limosa | 2.29 | Hathewaya | limosa | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Hathewaya limosa | Hathewaya limosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151006002 | 2; 0 | DT | 42136 | Paeniclostridium | sordellii | Paeniclostridium | sordellii | 2.32 | Paeniclostridium | sordellii | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Paeniclostridium sordellii | Paeniclostridium sordellii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 630 | 3; public strain collection | DT | 42180 | Paraclostridium | bifermentans | Paraclostridium | bifermentans | 2.02 | Paraclostridium | bifermentans | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Paraclostridium bifermentans | Paraclostridium bifermentans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2017-4101-009517-002 | 3; PCR | eDT | 43062 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.27 | Clostridium | perfringens | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2017-4101-009550 | 3; PCR | eDT | 43062 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.47 | Clostridium | perfringens | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2017-4101-009567-001 | 3; PCR | eDT | 43062 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.33 | Clostridium | perfringens | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2017-4104-001041 | 3; PCR | eDT | 43062 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.35 | Clostridium | perfringens | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2017-4104-001051 | 3; PCR | eDT | 43062 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.31 | Clostridium | perfringens | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 756 | 3; type strain | EFEx | 41416 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.42 | Clostridium | perfringens | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 14EL305692 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 41878 | Clostridioides | difficile | Clostridioides | difficile | 1.94 | Clostridioides | difficile | 1.71 | B | 0 | 0 | 1 | Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 14EL402952 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 41878 | Clostridioides | difficile | Clostridioides | difficile | 2.17 | Clostridioides | difficile | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 14EL402979 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 41878 | Clostridioides | difficile | Clostridioides | difficile | 2.11 | Clostridioides | difficile | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 14EL403181 | 4; ribotype; ex Clostridium | EFEx | 43721 | Clostridioides | difficile | Clostridioides | difficile | 2.18 | Clostridioides | difficile | 1.84 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 14EL403313 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 41878 | Clostridioides | difficile | Clostridioides | difficile | 2.04 | Clostridioides | difficile | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 14EL403488 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 41878 | Clostridioides | difficile | Clostridioides | difficile | 2.02 | Clostridioides | difficile | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | S0014-11 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 41499 | Clostridioides | difficile | Clostridioides | difficile | 2.4 | Clostridioides | difficile | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | S0022-11 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 41262 | Clostridioides | difficile | Clostridioides | difficile | 2.38 | Clostridioides | difficile | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | S0061-10 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 41499 | Clostridioides | difficile | Clostridioides | difficile | 2.22 | Clostridioides | difficile | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | S0063-10 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 41499 | Clostridioides | difficile | Clostridioides | difficile | 2.38 | Clostridioides | difficile | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | REB 1750 | 2; 0 | DT | 41262 | Clostridium | [botulinum] | Clostridium | sporogenes | 2.05 | Clostridium | sporogenes | 1.9 | A | 0 | 0 | 1 | Clostridium sporogenes | Clostridium sporogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | C bot B | 2; 0 | DT | 41262 | Clostridium | [botulinum] | Clostridium | sporogenes | 1.88 | Clostridium | sporogenes | 1.78 | B | 0 | 0 | 1 | Clostridium sporogenes | Clostridium sporogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | REB 89 | 2; 0 | DT | 41262 | Clostridium | [botulinum] | Clostridium | sporogenes | 2.01 | Clostridium | sporogenes | 1.93 | A | 0 | 0 | 1 | Clostridium sporogenes | Clostridium sporogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | C bot B L677 | 2; 0 | DT | 41262 | Clostridium | [botulinum] | Clostridium | sporogenes | 1.95 | Clostridium | sporogenes | 1.85 | B | 0 | 0 | 1 | Clostridium sporogenes | Clostridium sporogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | C bot F1 | 2; 0 | DT | 41262 | Clostridium | [botulinum] | Clostridium | sporogenes | 1.59 | Clostridium | sporogenes | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Clostridium sporogenes | Clostridium sporogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | C bot F2 | 2; 0 | DT | 41262 | Clostridium | [botulinum] | Clostridium | sporogenes | 1.67 | Clostridium | sporogenes | 1.59 | B | 0 | 0 | 1 | Clostridium sporogenes | Clostridium sporogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | REB 1718 | 2; 0 | DT | 41262 | Clostridium | [botulinum] | Arthrobacter | ramosus | 1.51 | Aeromonas | caviae | 1.36 | B | 0 | 0 | 1 | Arthrobacter ramosus | Aeromonas caviae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 30006 | 3; sequenced | eDT | 42908 | Clostridium | botulinum | Bacillus | subtilis | 1.49 | Clostridium | cochlearium | 1.42 | B | 0 | 0 | 1 | Bacillus subtilis | Clostridium cochlearium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32971 | 3; sequenced | EFEx | 44252 | Clostridium | botulinum | Clostridium | sporogenes | 2.08 | Clostridium | sporogenes | 1.97 | A | 0 | 0 | 1 | Clostridium sporogenes | Clostridium sporogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 7528 | 3; type strain | eDT | 43332 | Clostridium | chauvoei | Clostridium | chauvoei | 2.17 | Clostridium | chauvoei | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium chauvoei | Clostridium chauvoei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 849,2 | 3; sequenced | DT | 41990 | Clostridium | isatidis | Clostridium | isatidis | 1.6 | Pseudomonas | boreopolis | 1.34 | B | 0 | 0 | 1 | Clostridium isatidis | Pseudomonas boreopolis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9474 | 3; sequenced | DT | 41325 | Clostridium | nigeriense | Clostridium | tertium | 1.75 | Clostridium | tertium | 1.68 | B | 0 | 0 | 1 | Clostridium tertium | Clostridium tertium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | #2012 | 3; spez. PCR | DT | 41492 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.01 | Clostridium | perfringens | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 04 28 Balanca | 3; 0 | DT | 41283 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.48 | Clostridium | perfringens | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 07BA 35790 002 | 3; 0 | DT | 41492 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.03 | Clostridium | perfringens | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 09UG Typ C | 3; spez. PCR | DT | 41492 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.22 | Clostridium | perfringens | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 09UG Typ D 2 | 3; spez. PCR | DT | 41492 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.14 | Clostridium | perfringens | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | ATCC 13124 | 3; type strain | DT | 41492 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.44 | Clostridium | perfringens | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | ATCC 27324 | 3; public strain collection | DT | 41262 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.09 | Clostridium | perfringens | 1.9 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 0079 | 3; spec. PCR | DT | 41262 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.07 | Clostridium | perfringens | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1655,2 | 3; 0 | eDT | 42782 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.15 | Clostridium | perfringens | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2712 | 3; 0 | DT | 41492 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.32 | Clostridium | perfringens | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2766 | 3; spez. PCR | DT | 41492 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.27 | Clostridium | perfringens | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31008 | 2; 0 | eDT | 43272 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.23 | Clostridium | perfringens | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7825 | 3; spec. PCR | DT | 41262 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.29 | Clostridium | perfringens | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 756 | 3; type strain | EFEx | 41416 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.2 | Clostridium | perfringens | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Mü 738 | 3; spec. PCR | DT | 41262 | Clostridium | perfringens | Clostridium | perfringens | 2.1 | Clostridium | perfringens | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 7534 | 3; type strain | eDT | 43332 | Clostridium | septicum | Clostridium | septicum | 2.27 | Clostridium | septicum | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium septicum | Clostridium septicum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 1985 | 2; public strain collection | DT | 41262 | Clostridium | sp-DSM-1985 | Campylobacter | jejuni | 1.33 | Campylobacter | jejuni | 1.32 | B | 0 | 0 | 1 | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7998 | 3; sequenced | DT | 41325 | Clostridium | sporogenes | Clostridium | sporogenes | 1.95 | Clostridium | sporogenes | 1.79 | B | 0 | 0 | 1 | Clostridium sporogenes | Clostridium sporogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10003 | 2; 0 | DT | 41325 | Clostridium | tertium | Clostridium | tertium | 2.25 | Clostridium | tertium | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium tertium | Clostridium tertium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10004 | 2; 0 | DT | 41325 | Clostridium | tertium | Clostridium | tertium | 2.28 | Clostridium | tertium | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium tertium | Clostridium tertium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7893 | 3; sequenced | DT | 41262 | Clostridium | tertium | Clostridium | tertium | 2.35 | Clostridium | tertium | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium tertium | Clostridium tertium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8330 | 3; sequenced | DT | 41262 | Clostridium | tertium | Clostridium | tertium | 2.34 | Clostridium | tertium | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium tertium | Clostridium tertium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1478 | 2; 0 | DT | 41262 | Clostridium | tetani | Clostridium | tetani | 2.55 | Clostridium | tetani | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Clostridium tetani | Clostridium tetani | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | D14_1188-2-1-2 | 3; strain of species description | EFEx [BRU03] | 43258 | Erysipelothrix | anatis | Lactobacillus | amylovorus | 1.43 | Erysipelothrix | tonsillarum | 1.41 | B | 0 | 0 | 1 | Lactobacillus amylovorus | Erysipelothrix tonsillarum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | D16_1007-1-1-1 | 3; strain of species description | EFEx [BRU03] | 43258 | Erysipelothrix | anatis | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.34 | Arthrobacter | luteolus | 1.3 | B | 0 | 0 | 1 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Arthrobacter luteolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | D16_1577-8-2-1 | 3; strain of species description | EFEx [BRU03] | 43258 | Erysipelothrix | anatis | Lactobacillus | kalixensis | 1.28 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.28 | B | 0 | 0 | 1 | Lactobacillus kalixensis | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | D17_0559-3-2-1 | 3; type strain | EFEx [BRU03] | 43223 | Erysipelothrix | anatis | Staphylococcus | carnosus | 1.36 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.26 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus carnosus | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 181008240 | 3; strain of species description | EFEx [BRU03] | 43258 | Erysipelothrix | aquatica | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.38 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.34 | B | 0 | 0 | 1 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | E673C_KL | 3; strain of species description | EFEx [BRU03] | 43223 | Erysipelothrix | aquatica | Lactobacillus | acidophilus | 1.46 | Lactobacillus | amylovorus | 1.44 | B | 0 | 0 | 1 | Lactobacillus acidophilus | Lactobacillus amylovorus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | VA92-K48 | 3; type strain | EFex [BRU03] | 43223 | Erysipelothrix | aquatica | Neisseria | flavescens | 1.35 | Fusobacterium | necrophorum | 1.31 | B | 0 | 0 | 1 | Neisseria flavescens | Fusobacterium necrophorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 28480 | 3; type strain | EFex [BRU03] | 43223 | Erysipelothrix | larvae | Loigolactobacillus | bifermentans | 1.46 | Fusobacterium | necrophorum | 1.44 | B | 0 | 0 | 1 | Loigolactobacillus bifermentans | Fusobacterium necrophorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 110099 | 3; type strain | DT | 44497 | Erysipelothrix | piscisicarius | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.75 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.63 | B | 0 | 0 | 1 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CIP 105957 | 3; type strain | EFex [BRU03] | 43223 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 2.28 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 33853 | 2; 0 | EFEx [BRU03] | 44698 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 2.03 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 33854 | 2; 0 | EFEx [BRU03] | 44700 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 2.27 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4381 | 3; sequenced | DT | 41528 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 2.07 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CIP 105960 | 3; type strain | EFEx [BRU03] | 43431 | Erysipelothrix | tonsillarum | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.92 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.83 | B | 0 | 0 | 1 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | IHIT 36981 | 2; 0 | EFex [BRU03] | 43431 | Erysipelothrix | tonsillarum | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.88 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.79 | B | 0 | 0 | 1 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | IHIT 36981 | 2; 0 | EFex [BRU03] | 43431 | Erysipelothrix | tonsillarum | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 2.01 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.98 | A | 0 | 0 | 1 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | IHIT 36981 | 2; 0 | EFex [BRU03] | 43431 | Erysipelothrix | tonsillarum | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.81 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.78 | B | 0 | 0 | 1 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | IHIT 36981 | 2; 0 | EFex [BRU03] | 43431 | Erysipelothrix | tonsillarum | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 2.02 | Erysipelothrix | rhusiopathiae | 1.94 | A | 0 | 0 | 1 | Erysipelothrix rhusiopathiae | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 10169 | 3; sequenced | eDT | 41738 | Anaerococcus | sp-CVUAS-10169 | Pseudomonas | putida | 1.34 | Pseudomonas | putida | 1.21 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas putida | Pseudomonas putida | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32948 | 2; 0 | EFEx | 44245 | Finegoldia | magna | Finegoldia | magna | 2.26 | Finegoldia | magna | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Finegoldia magna | Finegoldia magna | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11259 | 3; sequenced | eDT | 42674 | Helcococcus | kunzii | Helcococcus | kunzii | 2.25 | Helcococcus | kunzii | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus kunzii | Helcococcus kunzii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 10548 | 3; type strain | eDT | 42674 | Helcococcus | kunzii | Helcococcus | kunzii | 2.45 | Helcococcus | kunzii | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus kunzii | Helcococcus kunzii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 121012967 (348) | 1; 0 | eDT | 42768 | Helcococcus | kunzii | Helcococcus | kunzii | 2.34 | Helcococcus | kunzii | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus kunzii | Helcococcus kunzii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 121012967 (399) | 1; 0 | eDT | 42768 | Helcococcus | kunzii | Helcococcus | kunzii | 2.42 | Helcococcus | kunzii | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus kunzii | Helcococcus kunzii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10146,2 | 2; 0 | eDT | 42683 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.41 | Helcococcus | ovis | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11216 | 2; 0 | eDT | 42683 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.54 | Helcococcus | ovis | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2477,3 | 2; 0 | eDT | 42683 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.47 | Helcococcus | ovis | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4691 | 2; 0 | eDT | 42683 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.54 | Helcococcus | ovis | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 609.3 | 3; sequenced | eDT | 42717 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 1.96 | Helcococcus | ovis | 1.93 | B | 0 | 0 | 1 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9382.3 | 3; sequenced | eDT | 42717 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.45 | Helcococcus | ovis | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 121008502 | 2; 0 | eDT | 42768 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.42 | Helcococcus | ovis | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151002672 | 2; 0 | eDT | 42768 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.42 | Helcococcus | ovis | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 07URF 141 | 3; sequenced | eDT | 42697 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.41 | Helcococcus | ovis | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08URF 159 | 3; sequenced | eDT | 42697 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.38 | Helcococcus | ovis | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08URF 49 | 3; sequenced | eDT | 42697 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.36 | Helcococcus | ovis | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08URF 68 | 3; sequenced | eDT | 42697 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.48 | Helcococcus | ovis | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 13UOF 63 | 3; sequenced | eDT | 42697 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.45 | Helcococcus | ovis | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 15UVF144 | 3; sequenced | eDT | 42697 | Helcococcus | ovis | Helcococcus | ovis | 2.28 | Helcococcus | ovis | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Helcococcus ovis | Helcococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32321 | 3; sequenced | EFEx | 43986 | Helcococcus | sp-CVUAS-32321 | Helcococcus | sueciensis | 1.77 | Helcococcus | sueciensis | 1.73 | B | 0 | 0 | 1 | Helcococcus sueciensis | Helcococcus sueciensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 692,2 | 3; sequenced | DT | 41324 | Parvimonas | sp-CVUAS-692,2 | Actinomyces | bovis | 1.44 | Actinomyces | bovis | 1.31 | B | 0 | 0 | 1 | Actinomyces bovis | Actinomyces bovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 43014 | 3; type strain | EFEx | 43104 | Actinomyces | bovis | Actinomyces | bovis | 1.92 | Actinomyces | bovis | 1.68 | B | 0 | 0 | 1 | Actinomyces bovis | Actinomyces bovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31891 | 3; sequenced | EFEx | 43712 | Actinomyces | denticolens | Actinomyces | denticolens | 2.07 | Actinomyces | denticolens | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Actinomyces denticolens | Actinomyces denticolens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31303 | 3; sequenced | EFEx | 43651 | Actinomyces | sp-CVUAS-31303 | Campylobacter | jejuni | 1.26 | Staphylococcus | carnosus | 1.22 | B | 0 | 0 | 1 | Campylobacter jejuni | Staphylococcus carnosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Wü6 | 3; sequenced | EFEx | 43110 | Actinomyces | viscosus | Actinomyces | viscosus | 2.04 | Actinomyces | viscosus | 1.87 | A | 1 | 1 | 0 | Actinomyces viscosus | Actinomyces viscosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 24894 | 3; type strain | EFEx | 43104 | Actinomyces | weissii | Actinomyces | weissii | 2.35 | Actinomyces | weissii | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Actinomyces weissii | Actinomyces weissii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | C605018-01-1 | 3; type strain | EFEx | 42963 | Arcanobacterium | bovis | Arcanobacterium | pluranimalium | 1.77 | Arcanobacterium | pluranimalium | 1.52 | B | 0 | 0 | 1 | Arcanobacterium pluranimalium | Arcanobacterium pluranimalium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CIP 110339 | 3; type strain | DT | 41373 | Arcanobacterium | canis | Arcanobacterium | canis | 2.19 | Staphylococcus | schleiferi | 1.25 | A | 1 | 1 | 0 | Arcanobacterium canis | Staphylococcus schleiferi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20595 | 3; type strain | EFEx | 43014 | Arcanobacterium | haemolyticum | Arcanobacterium | haemolyticum | 2.3 | Arcanobacterium | haemolyticum | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Arcanobacterium haemolyticum | Arcanobacterium haemolyticum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | A. 128 | 3; well defined isolate, sequenced [0123] | EFex | 43656 | Arcanobacterium | phocae | Arcanobacterium | phocae | 2.25 | Arcanobacterium | phocae | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Arcanobacterium phocae | Arcanobacterium phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | A. 48 | 3; well defined isolate, sequenced [0123] | EFex | 43371 | Arcanobacterium | phocae | Arcanobacterium | phocae | 2.26 | Arcanobacterium | phocae | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Arcanobacterium phocae | Arcanobacterium phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | A. 51 | 3; well defined isolate, sequenced [0123] | EFex | 43371 | Arcanobacterium | phocae | Arcanobacterium | phocae | 2.23 | Arcanobacterium | phocae | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Arcanobacterium phocae | Arcanobacterium phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 2698 | 3; type strain | DT | 41493 | Arcanobacterium | phocisimile | Arcanobacterium | phocisimile | 2.15 | Arcanobacterium | phocisimile | 1.84 | A | 1 | 1 | 0 | Arcanobacterium phocisimile | Arcanobacterium phocisimile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 14418 | 3; sequenced | EFEx | 43845 | Arcanobacterium | pinnipediorum | Arcanobacterium | pinnipediorum | 2.12 | Arcanobacterium | phocisimile | 1.79 | A | 1 | 1 | 0 | Arcanobacterium pinnipediorum | Arcanobacterium phocisimile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 28752 | 3; type strain | EFex | 42984 | Arcanobacterium | pinnipediorum | Arcanobacterium | pinnipediorum | 2.34 | Arcanobacterium | phocisimile | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Arcanobacterium pinnipediorum | Arcanobacterium phocisimile | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 13483 | 3; type strain | EFex | 04.10.2017 | Arcanobacterium | pluranimalium | Arcanobacterium | pluranimalium | 2.1 | Arcanobacterium | pluranimalium | 1.57 | A | 1 | 1 | 0 | Arcanobacterium pluranimalium | Arcanobacterium pluranimalium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 2701 | 2; description in progress | EFex | 42963 | Arcanobacterium | sp-2701 | Arcanobacterium | phocae | 2.46 | Arcanobacterium | phocae | 2.37 | A | 0 | 0 | 1 | Arcanobacterium phocae | Arcanobacterium phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 4123 | 2; description in progress | EFex | 43769 | Arcanobacterium | sp-2701 | Arcanobacterium | phocae | 2.49 | Arcanobacterium | phocae | 2.29 | A | 0 | 0 | 1 | Arcanobacterium phocae | Arcanobacterium phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 171014302 | 3; sequenced | EFEx | 43524 | Schaalia | hyovaginalis | Schaalia | hyovaginalis | 1.95 | Schaalia | hyovaginalis | 1.89 | B | 0 | 0 | 1 | Schaalia hyovaginalis | Schaalia hyovaginalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 181003930 | 3; sequenced | EFEx | 43524 | Schaalia | hyovaginalis | Schaalia | hyovaginalis | 2.22 | Schaalia | hyovaginalis | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Schaalia hyovaginalis | Schaalia hyovaginalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4295 | 3; sequenced | EFEx | 43104 | Schaalia | hyovaginalis | Schaalia | hyovaginalis | 2.39 | Schaalia | hyovaginalis | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Schaalia hyovaginalis | Schaalia hyovaginalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31838 | 3; sequenced | EFEx | 43700 | Schaalia | sp-CVUAS-8688 | Schaalia | odontolytica | 1.39 | Schaalia | odontolytica | 1.3 | B | 0 | 0 | 1 | Schaalia odontolytica | Schaalia odontolytica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 6939,2 | 3; sequenced | EFEx | 44259 | Schaalia | sp-CVUAS-8688 | Schaalia | odontolytica | 1.39 | Winkia | neuii | 1.38 | B | 0 | 0 | 1 | Schaalia odontolytica | Winkia neuii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 2712-15 | 3; sequenced [0070] | EFEx | 42859 | Trueperella | abortisuis | Trueperella | abortisuis | 2.42 | Trueperella | abortisuis | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Trueperella abortisuis | Trueperella abortisuis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 19515 | 3; type strain | EFEx | 42864 | Trueperella | abortisuis | Trueperella | abortisuis | 1.93 | Trueperella | abortisuis | 1.82 | B | 0 | 0 | 1 | Trueperella abortisuis | Trueperella abortisuis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | D13_1622-5-3-2 | 3; 0 | EFEx | 43656 | Trueperella | bernardiae | Trueperella | bernardiae | 2.25 | Trueperella | bernardiae | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Trueperella bernardiae | Trueperella bernardiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | D14_1577-4-8-1 | 3; 0 | EFEx | 43656 | Trueperella | bernardiae | Trueperella | bernardiae | 2.11 | Trueperella | bernardiae | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Trueperella bernardiae | Trueperella bernardiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1276-1-18 | 3; 0 | EFEx | 43558 | Trueperella | pyogenes | Trueperella | pyogenes | 2.15 | Trueperella | pyogenes | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Trueperella pyogenes | Trueperella pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 0222 | 3; [0070] | DT | 41283 | Trueperella | pyogenes | Trueperella | pyogenes | 2.23 | Trueperella | pyogenes | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Trueperella pyogenes | Trueperella pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 161003120-1 | 1; 0 | 0 | 42444 | Corynebacterium | silvaticum | Corynebacterium | ulcerans | 2.05 | Corynebacterium | ulcerans | 1.79 | A | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium ulcerans | Corynebacterium ulcerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 161003120-3 | 3; Confirmation by KL Diphtheriae (LGL) | 0 | 42445 | Corynebacterium | silvaticum | Corynebacterium | ulcerans | 2.06 | Corynebacterium | pseudotuberculosis | 1.91 | A | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium ulcerans | Corynebacterium pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 141013039 2 | 1; 0 | 0 | 41768 | Corynebacterium | ulcerans | Corynebacterium | ulcerans | 2.35 | Corynebacterium | ulcerans | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium ulcerans | Corynebacterium ulcerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151004530 | 1; 0 | 0 | 42109 | Corynebacterium | ulcerans | Corynebacterium | ulcerans | 2.37 | Corynebacterium | ulcerans | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium ulcerans | Corynebacterium ulcerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | C19 | 3; sequenced (rpoB) UGent | eDT | 44000 | Corynebacterium | amycolatum | Corynebacterium | amycolatum | 2.19 | Corynebacterium | amycolatum | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium amycolatum | Corynebacterium amycolatum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRLK02_02 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.04.2014 E8 | Corynebacterium | amycolatum | Corynebacterium | amycolatum | 2.3 | Corynebacterium | amycolatum | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium amycolatum | Corynebacterium amycolatum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 273U3-1 | 3; sequenced | eDT | 42732 | Corynebacterium | aurimucosum | Corynebacterium | aurimucosum | 2.07 | Corynebacterium | aurimucosum | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium aurimucosum | Corynebacterium aurimucosum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 105776 | 3; type strain | EFEx | 44124 | Corynebacterium | belfantii | Corynebacterium | diphtheriae | 2.3 | Corynebacterium | diphtheriae | 2.26 | A | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium diphtheriae | Corynebacterium diphtheriae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | KL0171 | 3; KL Diphtheriae, LGL | EFEx | 44047 | Corynebacterium | belfantii | Corynebacterium | diphtheriae | 2.16 | Corynebacterium | diphtheriae | 2.13 | A | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium diphtheriae | Corynebacterium diphtheriae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20582 | 3; type strain | DT | 41628 | Corynebacterium | bovis | Corynebacterium | bovis | 2.35 | Corynebacterium | bovis | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium bovis | Corynebacterium bovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 234-U2-11 | 3; sequenced | EFEx | 42809 | Corynebacterium | camporealensis | Corynebacterium | camporealensis | 1.96 | Corynebacterium | flavescens | 1.55 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium camporealensis | Corynebacterium flavescens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1764 | 3; sequenced | DT | 42018 | Corynebacterium | casei | Corynebacterium | casei | 1.98 | Corynebacterium | ammoniagenes | 1.44 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium casei | Corynebacterium ammoniagenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 253-y-4 | 3; sequenced | EFEx | 44119 | Corynebacterium | confusum | Corynebacterium | confusum | 1.78 | Corynebacterium | confusum | 1.68 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium confusum | Corynebacterium confusum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 54y-1 | 3; sequenced | eDT | 42613 | Corynebacterium | confusum | Corynebacterium | confusum | 1.64 | Corynebacterium | confusum | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium confusum | Corynebacterium confusum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32184 | 3; sequenced | eDT | 43860 | Corynebacterium | cystitidis | Corynebacterium | cystitidis | 2.36 | Pseudomonas | abietaniphila | 1.37 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium cystitidis | Pseudomonas abietaniphila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | KL0187 | 3; KL Diphtheriae, LGL | EFEx | 44047 | Corynebacterium | diphtheriae | Corynebacterium | diphtheriae | 2.34 | Corynebacterium | diphtheriae | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium diphtheriae | Corynebacterium diphtheriae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | KL0237 | 3; KL Diphtheriae, LGL | EFEx | 44047 | Corynebacterium | diphtheriae | Corynebacterium | diphtheriae | 2.48 | Corynebacterium | diphtheriae | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium diphtheriae | Corynebacterium diphtheriae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | KL0179 | 3; KL Diphtheriae, LGL | EFEx | 44047 | Corynebacterium | diphtheriae | Corynebacterium | diphtheriae | 2.41 | Corynebacterium | diphtheriae | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium diphtheriae | Corynebacterium diphtheriae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | KL0954 | 3; MLST | 0 | 0 | Corynebacterium | diphtheriae | Corynebacterium | diphtheriae | 2.25 | Corynebacterium | diphtheriae | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium diphtheriae | Corynebacterium diphtheriae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 30404 | 3; sequenced | EFEx | 42983 | Corynebacterium | falsenii | Corynebacterium | falsenii | 1.42 | Corynebacterium | sp | 1.32 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium falsenii | Corynebacterium sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 202y-3 | 3; sequenced | eDT | 42431 | Corynebacterium | frankenforstense | Corynebacterium | frankenforstense | 1.97 | Candida | tropicalis | 1.57 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium frankenforstense | Candida tropicalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | ST18T | 3; type strain | EFEx | 42732 | Corynebacterium | frankenforstense | Corynebacterium | frankenforstense | 2.48 | Streptococcus | pneumoniae | 1.29 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium frankenforstense | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 45254 | 3; type strain | DT | 41261 | Corynebacterium | freiburgense | Pseudomonas | gessardii | 1.27 | Inquilinus | limosus | 1.24 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas gessardii | Inquilinus limosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | LALLF 19TRB1509 | 3; sequenced | eDT | 44690 | Corynebacterium | hansenii | Corynebacterium | xerosis | 1.42 | Corynebacterium | amycolatum | 1.35 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium xerosis | Corynebacterium amycolatum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | LHL 1380 | 3; sequenced | DT | 41318 | Corynebacterium | hansenii | Corynebacterium | xerosis | 1.58 | Corynebacterium | hansenii | 1.53 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium xerosis | Corynebacterium hansenii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 216x-2 | 2; sequenced | eDT | 42732 | Corynebacterium | humireducens | Corynebacterium | glutamicum | 1.44 | Gluconobacter | oxydans | 1.3 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium glutamicum | Gluconobacter oxydans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4986 | 3; sequenced | DT | 41255 | Corynebacterium | kutscheri | Corynebacterium | kutscheri | 2.37 | Trueperella | abortisuis | 1.45 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium kutscheri | Trueperella abortisuis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 234z-1 | 3; sequenced | eDT | 42613 | Corynebacterium | lactis | Corynebacterium | amycolatum | 1.46 | Tsukamurella | spumae | 1.3 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium amycolatum | Tsukamurella spumae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | RW2-5T | 3; type strain | EFEx | 42732 | Corynebacterium | lactis | Phocaeicola | vulgatus | 1.33 | Pseudomonas | veronii | 1.31 | B | 0 | 0 | 1 | Phocaeicola vulgatus | Pseudomonas veronii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 277U1-1 | 3; sequenced, rpoB; 16S | EFEx | 42732 | Corynebacterium | phoceense | Corynebacterium | phoceense | 2.19 | Corynebacterium | phoceense | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium phoceense | Corynebacterium phoceense | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 1403-y-2 | 3; sequenced (CVUAS) | eDT | 44124 | Corynebacterium | pilosum | Corynebacterium | pilosum | 1.78 | Burkholderia | cenocepacia | 1.32 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium pilosum | Burkholderia cenocepacia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9749,2 | 2; 0 | eDT | 44363 | Corynebacterium | pseudotubercolosis | Corynebacterium | pseudotuberculosis | 2.28 | Corynebacterium | pseudotuberculosis | 2.25 | A | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium pseudotuberculosis | Corynebacterium pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 993 | 3; sequenced | DT | 41261 | Corynebacterium | pseudotuberculosis | Corynebacterium | pseudotuberculosis | 2.39 | Corynebacterium | pseudotuberculosis | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium pseudotuberculosis | Corynebacterium pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3362 | 3; sequenced | DT | 41283 | Corynebacterium | pseudotuberculosis | Corynebacterium | pseudotuberculosis | 2.32 | Corynebacterium | pseudotuberculosis | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium pseudotuberculosis | Corynebacterium pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32166 | 2; 0 | eDT | 44363 | Corynebacterium | pseudotuberculosis | Corynebacterium | pseudotuberculosis | 2.39 | Corynebacterium | pseudotuberculosis | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium pseudotuberculosis | Corynebacterium pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LALLF 21TRD1263 | 3; sequenced | EFEx | 44690 | Corynebacterium | pseudotuberculosis | Corynebacterium | pseudotuberculosis | 2.17 | Corynebacterium | pseudotuberculosis | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium pseudotuberculosis | Corynebacterium pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3559,2 | 3; KL Diphtheriae, LGL | EFEx | 44055 | Corynebacterium | rouxii | Corynebacterium | diphtheriae | 2.16 | Corynebacterium | diphtheriae | 2.15 | A | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium diphtheriae | Corynebacterium diphtheriae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | KL 1663 | 3; sequenced / variant upgraded to species level Coynebacterium rouxii [0137] here: NGS data (LGA) C. rouxi | EFEx | 44180 | Corynebacterium | rouxii | Corynebacterium | diphtheriae | 1.98 | Corynebacterium | diphtheriae | 1.97 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium diphtheriae | Corynebacterium diphtheriae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 11USF78 | 3; sequenced | DT | 41254 | Corynebacterium | silvaticum | Corynebacterium | ulcerans | 2.11 | Corynebacterium | ulcerans | 2.03 | A | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium ulcerans | Corynebacterium ulcerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | WS 076 | 2; 0 | 0 | 43523 | Corynebacterium | silvaticum | Corynebacterium | ulcerans | 1.97 | Corynebacterium | ulcerans | 1.83 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium ulcerans | Corynebacterium ulcerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5775,2 | 3; sequenced | DT | 41479 | Corynebacterium | sp-2300500 | Acinetobacter | baumannii | 1.29 | Agromyces | fucosus | 1.28 | B | 0 | 0 | 1 | Acinetobacter baumannii | Agromyces fucosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 257-y-4 | 3; sequenced (CVUAS) | eDT | 44124 | Corynebacterium | sp-257-y-4 | Proteus | mirabilis | 1.36 | Ligilactobacillus | agilis | 1.27 | B | 0 | 0 | 1 | Proteus mirabilis | Ligilactobacillus agilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1721,3 | 3; sequenced rpoB | eDT | 44355 | Corynebacterium | sp-CVUAS-2484.4 | Streptococcus | gallolyticus | 1.5 | Corynebacterium | felinum | 1.41 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus gallolyticus | Corynebacterium felinum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 285-y-1 | 3; sequenced | eDT | 42909 | Corynebacterium | sp-CVUAS-874,4 | Clostridium | beijerinckii | 1.38 | Staphylococcus | carnosus | 1.34 | B | 0 | 0 | 1 | Clostridium beijerinckii | Staphylococcus carnosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | LALLF 21TRD0553 | 3; sequenced | eDT | 44690 | Corynebacterium | sp-LALLF-21TRB0553 | Cryptococcus | neoformans | 1.38 | Corynebacterium | flavescens | 1.37 | B | 0 | 0 | 1 | Cryptococcus neoformans | Corynebacterium flavescens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4315 | 3; sequenced | DT | 41318 | Corynebacterium | stationis | Corynebacterium | stationis | 1.98 | Corynebacterium | ammoniagenes | 1.65 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium stationis | Corynebacterium ammoniagenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | LHL 7774 | 3; sequenced, rpoB | DT | 41451 | Corynebacterium | testudinoris | Bacteroides | fragilis | 1.29 | Citrobacter | koseri | 1.28 | B | 0 | 0 | 1 | Bacteroides fragilis | Citrobacter koseri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 131015432-13 | 3; sequenced | eDT | 43285 | Corynebacterium | ulcerans | Corynebacterium | ulcerans | 2.18 | Corynebacterium | ulcerans | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium ulcerans | Corynebacterium ulcerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | C86 | 3; sequenced (rpoB) UGent | eDT | 44000 | Corynebacterium | ulcerans | Corynebacterium | ulcerans | 2.34 | Corynebacterium | ulcerans | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium ulcerans | Corynebacterium ulcerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | C174 | 3; sequenced (rpoB) UGent | eDT | 44000 | Corynebacterium | ulcerans | Corynebacterium | ulcerans | 2.55 | Corynebacterium | ulcerans | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium ulcerans | Corynebacterium ulcerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | KL0870 | 3; 0 | eDT | 0 | Corynebacterium | ulcerans | Corynebacterium | ulcerans | 2.36 | Corynebacterium | ulcerans | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Corynebacterium ulcerans | Corynebacterium ulcerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5437.3 | 3; sequenced | EFEx | 42935 | Corynebacterium | variabile | Corynebacterium | variabile | 1.62 | Blastomonas | ursincola | 1.34 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium variabile | Blastomonas ursincola | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 161z-3 | 3; sequenced | EFEx | 42598 | Corynebacterium | xerosis | Corynebacterium | xerosis | 1.57 | Levilactobacillus | brevis | 1.35 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium xerosis | Levilactobacillus brevis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 272-U3-7 | 2; sequenced | EFEx | 42809 | Corynebacterium | xerosis-group | Corynebacterium | xerosis | 1.58 | Aromatoleum | bremensis | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium xerosis | Aromatoleum bremensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32967 | 3; sequenced | eDT | 44253 | Gordonia | paraffinivorans | Gordonia | rubripertincta | 1.82 | Gordonia | sputi | 1.37 | B | 0 | 0 | 1 | Gordonia rubripertincta | Gordonia sputi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7903.3 | 3; sequenced | EFex | 42943 | Gordonia | paraffinivorans | Gordonia | rubripertincta | 2.08 | Sphingobacterium | mizutaii | 1.45 | A | 0 | 0 | 1 | Gordonia rubripertincta | Sphingobacterium mizutaii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7903.3 | 3; sequenced | EFex | 42943 | Gordonia | paraffinivorans | Gordonia | rubripertincta | 1.72 | Gordonia | rubripertincta | 1.71 | B | 0 | 0 | 1 | Gordonia rubripertincta | Gordonia rubripertincta | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 43248 | 3; public strain collection | EFex | 44280 | Gordonia | rubripertincta | Gordonia | rubripertincta | 2.25 | Gordonia | rubripertincta | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Gordonia rubripertincta | Gordonia rubripertincta | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 10185.3 | 3; sequenced | EFEx | 43908 | Mycolicibacterium | smegmatis | Mycobacterium | smegmatis | 1.48 | Mycobacterium | smegmatis | 1.42 | B | 0 | 0 | 1 | Mycobacterium smegmatis | Mycobacterium smegmatis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31296,3 | 3; sequenced | EFEx | 43468 | Nocardia | cyriacigeorgica | Nocardia | cyriacigeorgica | 2.45 | Nocardia | cyriacigeorgica | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Nocardia cyriacigeorgica | Nocardia cyriacigeorgica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31377 | 3; sequenced | EFEx | 43438 | Nocardia | farcinica | Nocardia | farcinica | 2.36 | Nocardia | kroppenstedtii | 2.26 | B | 0 | 0 | 1 | Nocardia farcinica | Nocardia kroppenstedtii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2998 | 2; 0 | EFEx | 44399 | Rhodococcus | equi | Rhodococcus | hoagii | 2.27 | Rhodococcus | hoagii | 2.13 | A | 0 | 0 | 1 | Rhodococcus hoagii | Rhodococcus hoagii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4057 | 2; 0 | EFEx | 44399 | Rhodococcus | equi | Rhodococcus | hoagii | 2.23 | Rhodococcus | hoagii | 2.18 | A | 0 | 0 | 1 | Rhodococcus hoagii | Rhodococcus hoagii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1447,3 | 3; sequenced | DT | 42108 | Tsukamurella | sp | Tsukamurella | tyrosinosolvens | 1.54 | Tsukamurella | paurometabola | 1.54 | B | 0 | 0 | 1 | Tsukamurella tyrosinosolvens | Tsukamurella paurometabola | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2895.3 | 3; sequenced | eDT | 42909 | Brevibacterium | luteolum | Brevibacterium | luteolum | 1.92 | Brevibacterium | luteolum | 1.69 | B | 0 | 0 | 1 | Brevibacterium luteolum | Brevibacterium luteolum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31260 | 3; sequenced | EFEx | 43389 | Cellulomonas | flavigena | Bacteroides | fragilis | 1.43 | Neisseria | meningitidis | 1.35 | B | 0 | 0 | 1 | Bacteroides fragilis | Neisseria meningitidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 234z-2 | 3; sequenced | EFEx | 42598 | Brachybacterium | sp-234z-2 | Glutamicibacter | protophormiae | 1.31 | Phocaeicola | vulgatus | 1.29 | B | 0 | 0 | 1 | Glutamicibacter protophormiae | Phocaeicola vulgatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 30560 | 3; sequenced | EFEx | 43054 | Brachybacterium | sp-CVUAS-30560 | Raoultella | ornithinolytica | 1.39 | Glutamicibacter | ardleyensis | 1.31 | B | 0 | 0 | 1 | Raoultella ornithinolytica | Glutamicibacter ardleyensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 285-U5-2 | 3; 16S rDNA-sequencing | eDT | 42808 | Kytococcus | sedentarius | Kytococcus | sedentarius | 2.1 | Kytococcus | sedentarius | 1.84 | A | 1 | 1 | 0 | Kytococcus sedentarius | Kytococcus sedentarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31268 | 3; sequenced | EFEx | 43399 | Curtobacterium | flaccumfaciens | Curtobacterium | flaccumfaciens | 2.42 | Curtobacterium | flaccumfaciens | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Curtobacterium flaccumfaciens | Curtobacterium flaccumfaciens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | MUVA-A-508948 | 2; sequenced (Genus) | EFex [BRU03] | 44615 | Leifsonia | sp-MUVA-A-508948 | Staphylococcus | aureus | 1.46 | Clostridium | chauvoei | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus aureus | Clostridium chauvoei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 284U2-2-2 | 2; sequenced | EFEx | 42733 | Microbacterium | sp | Microbacterium | phyllosphaerae | 1.84 | Microbacterium | foliorum | 1.84 | B | 0 | 0 | 1 | Microbacterium phyllosphaerae | Microbacterium foliorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20123 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.09.2011 L8 | Glutamicibacter | nicotianae | Lactobacillus | pentosus | 1.33 | Burkholderia | cepacia | 1.26 | B | 0 | 0 | 1 | Lactobacillus pentosus | Burkholderia cepacia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20127 | 3; type strain | unknown | 08.09.2011, L13, [0034] | Sinomonas | atrocyanea | Sinomonas | atrocyanea | 2.52 | Sinomonas | atrocyanea | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Sinomonas atrocyanea | Sinomonas atrocyanea | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9434 | 3; sequenced | DT | 41542 | Glutamicibacter | protophormiae | Lactobacillus | sakei | 1.37 | Loigolactobacillus | coryniformis | 1.31 | B | 0 | 0 | 1 | Lactobacillus sakei | Loigolactobacillus coryniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161-U2-7 | 3; sequenced | EFex | 42808 | Kocuria | atrinae | Kocuria | atrinae | 2 | Kocuria | carniphila | 1.83 | A | 1 | 1 | 0 | Kocuria atrinae | Kocuria carniphila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 56a-5 | 3; sequenced | OSextr | 43971 | Kocuria | gwangalensis | Kocuria | carniphila | 1.64 | Kocuria | carniphila | 1.59 | B | 0 | 0 | 1 | Kocuria carniphila | Kocuria carniphila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 20032 | 3; type strain | eDT | 42194 | Kocuria | kristinae | Rothia | kristinae | 2.25 | Rothia | kristinae | 2.19 | A | 0 | 0 | 1 | Rothia kristinae | Rothia kristinae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRLK06_02 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 14.04.2014 E22 | Kocuria | palustris | Kocuria | palustris | 2.38 | Kocuria | palustris | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Kocuria palustris | Kocuria palustris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRLK07 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.04.2015 K12 | Micrococcus | luteus | Micrococcus | luteus | 2.37 | Micrococcus | luteus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Micrococcus luteus | Micrococcus luteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11689 | 3; sequenced; GLC pos, XYL pos, MOT neg | eDT | 42766 | Cellulosimicrobium | cellulans | Cellulosimicrobium | cellulans | 2.05 | Cellulosimicrobium | cellulans | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Cellulosimicrobium cellulans | Cellulosimicrobium cellulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 749,2 | 3; sequenced | eDT | 42601 | Sanguibacter | inulinus | Sanguibacter | inulinus | 2.46 | Sanguibacter | keddieii | 1.76 | A | 1 | 1 | 0 | Sanguibacter inulinus | Sanguibacter keddieii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151003106 | 2; 0 | DT | 42079 | Bacteroides | finegoldii | Bacteroides | finegoldii | 2.6 | Bacteroides | finegoldii | 2.53 | A | 1 | 1 | 0 | Bacteroides finegoldii | Bacteroides finegoldii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 141004228 | 2; 0 | DT | 41737 | Bacteroides | fragilis | Bacteroides | fragilis | 2.35 | Bacteroides | fragilis | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Bacteroides fragilis | Bacteroides fragilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181001478 | 2; 0 | DT | 43222 | Bacteroides | pyogenes | Bacteroides | pyogenes | 2.48 | Bacteroides | pyogenes | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Bacteroides pyogenes | Bacteroides pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171011776-9 | 2; 0 | DT | 42978 | Prevotella | heparinolytica | Prevotella | heparinolytica | 2.52 | Prevotella | heparinolytica | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Prevotella heparinolytica | Prevotella heparinolytica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32947 | 2; 0 | EFEx | 44245 | Bacteroides | fragilis | Bacteroides | fragilis | 2.22 | Bacteroides | fragilis | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Bacteroides fragilis | Bacteroides fragilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181004443-8 | 2; 0 | DT | 43193 | Chryseobacterium | gleum | Chryseobacterium | gleum | 1.94 | Chryseobacterium | gleum | 1.9 | B | 0 | 0 | 1 | Chryseobacterium gleum | Chryseobacterium gleum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171014248-7 | 2; 0 | DT | 43028 | Chryseobacterium | indologenes | Chryseobacterium | tructae | 2.1 | Chryseobacterium | tructae | 2.07 | A | 0 | 0 | 1 | Chryseobacterium tructae | Chryseobacterium tructae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171016830 | 2; 0 | DT | 43082 | Chryseobacterium | indologenes | Chryseobacterium | tructae | 1.85 | Chryseobacterium | indologenes | 1.8 | B | 0 | 0 | 1 | Chryseobacterium tructae | Chryseobacterium indologenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 131014917-2 | 2; 0 | DT | 41599 | Flavobacterium | hibernum | Flavobacterium | hibernum | 2 | Flavobacterium | saccharophilum | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Flavobacterium hibernum | Flavobacterium saccharophilum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 161004413-2 | 2; 0 | DT | 42468 | Flavobacterium | psychrophilum | Flavobacterium | psychrophilum | 2.51 | Flavobacterium | psychrophilum | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Flavobacterium psychrophilum | Flavobacterium psychrophilum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171011722-3 | 2; 0 | DT | 42925 | Flavobacterium | psychrophilum | Flavobacterium | psychrophilum | 2.52 | Flavobacterium | psychrophilum | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Flavobacterium psychrophilum | Flavobacterium psychrophilum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181008128-4 | 2; 0 | DT | 43287 | Flavobacterium | psychrophilum | Flavobacterium | psychrophilum | 2.52 | Flavobacterium | psychrophilum | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Flavobacterium psychrophilum | Flavobacterium psychrophilum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32831 | 3; sequenced | EFEx | 44309 | Chryseobacterium | chaponense | Chryseobacterium | chaponense | 1.81 | Chryseobacterium | chaponense | 1.65 | B | 0 | 0 | 1 | Chryseobacterium chaponense | Chryseobacterium chaponense | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5661 | 3; sequenced | EFEx | 42031 | Chryseobacterium | hominis | Chryseobacterium | hominis | 2.08 | Chryseobacterium | hominis | 1.82 | A | 1 | 1 | 0 | Chryseobacterium hominis | Chryseobacterium hominis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 185-U1-6 | 3; sequenced | EFEx | 44281 | Chryseobacterium | manosquense | Deinococcus | wulumuqiensis | 1.45 | Streptomyces | hygroscopicus | 1.23 | B | 0 | 0 | 1 | Deinococcus wulumuqiensis | Streptomyces hygroscopicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 185-U1-6 | 3; sequenced | EFEx | 44281 | Chryseobacterium | manosquense | Staphylococcus | simiae | 1.28 | Chryseobacterium | joostei | 1.25 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus simiae | Chryseobacterium joostei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11450.4 | 3; sequenced | Efex | 43262 | Chryseobacterium | sp-I-7 | Chryseobacterium | geocarposphaerae | 1.42 | Chryseobacterium | indologenes | 1.3 | B | 0 | 0 | 1 | Chryseobacterium geocarposphaerae | Chryseobacterium indologenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8768 | 3; sequenced | DT | 41407 | Flavobacterium | aquidurense | Flavobacterium | piscis | 1.88 | Flavobacterium | araucananum | 1.88 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium piscis | Flavobacterium araucananum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5322,2 | 3; sequenced | eDT | 42773 | Flavobacterium | branchiarum | Flavobacterium | pectinovorum | 1.94 | Flavobacterium | hibernum | 1.93 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium pectinovorum | Flavobacterium hibernum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | I-28 | 3; sequenced | DT | 43213 | Flavobacterium | chungangense | Flavobacterium | plurextorum | 1.76 | Flavobacterium | hercynium | 1.72 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium plurextorum | Flavobacterium hercynium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LMG 10406 | 3; type strain | DT | 41358 | Flavobacterium | columnare | Flavobacterium | columnare | 2.3 | Flavobacterium | columnare | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Flavobacterium columnare | Flavobacterium columnare | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32889 | 3; sequenced | eDT | 44217 | Flavobacterium | frigidimaris | Flavobacterium | frigidimaris | 2.04 | Flavobacterium | hibernum | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Flavobacterium frigidimaris | Flavobacterium hibernum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4217,2 | 3; sequenced | eDT | 41666 | Flavobacterium | frigidimaris | Flavobacterium | frigidimaris | 1.94 | Flavobacterium | hibernum | 1.88 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium frigidimaris | Flavobacterium hibernum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31758 | 3; sequenced | EFEx | 43656 | Flavobacterium | piscis | Flavobacterium | piscis | 2.29 | Flavobacterium | piscis | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Flavobacterium piscis | Flavobacterium piscis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32762 | 3; sequenced (CVUAS) | eDT | 44148 | Flavobacterium | plurextorum | Flavobacterium | plurextorum | 2.35 | Flavobacterium | oncorhynchi | 2.25 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium plurextorum | Flavobacterium oncorhynchi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5323,2 | 3; sequenced | eDT | 42773 | Flavobacterium | psychoterrae | Flavobacterium | hydatis | 1.81 | Flavobacterium | hibernum | 1.68 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium hydatis | Flavobacterium hibernum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10309 | 3; sequenced | DT | 41652 | Flavobacterium | psychrophilum | Flavobacterium | psychrophilum | 2.41 | Flavobacterium | psychrophilum | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Flavobacterium psychrophilum | Flavobacterium psychrophilum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11531 | 3; sequenced | eDT | 42793 | Flavobacterium | psychrophilum | Flavobacterium | psychrophilum | 2.38 | Flavobacterium | psychrophilum | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Flavobacterium psychrophilum | Flavobacterium psychrophilum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 3660 | 3; type strain | eDT | 42451 | Flavobacterium | psychrophilum | Flavobacterium | psychrophilum | 2.3 | Flavobacterium | psychrophilum | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Flavobacterium psychrophilum | Flavobacterium psychrophilum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 10324 | 3; sequenced | eDT | 41666 | Flavobacterium | reichenbachii | Flavobacterium | reichenbachii | 1.9 | Flavobacterium | cutihirudinis | 1.58 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium reichenbachii | Flavobacterium cutihirudinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2962 | 3; sequenced | DT | 41407 | Flavobacterium | sp-C2 | Paraburkholderia | phenazinium | 1.57 | Myroides | odoratimimus | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Paraburkholderia phenazinium | Myroides odoratimimus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 10323 | 3; sequenced | eDT | 41666 | Flavobacterium | sp-CVUAS-10323 | Flavobacterium | chungbukense | 1.65 | Flavobacterium | anhuiense | 1.6 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium chungbukense | Flavobacterium anhuiense | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4146 | 3; sequenced | EFEx | 41736 | Flavobacterium | sp-CVUAS-4146 | Flavobacterium | pectinovorum | 1.96 | Flavobacterium | hercynium | 1.95 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium pectinovorum | Flavobacterium hercynium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4216,2 | 3; sequenced | eDT | 41666 | Flavobacterium | sp-CVUAS-4216,2 | Flavobacterium | degerlachei | 1.46 | Paraburkholderia | xenovorans | 1.4 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium degerlachei | Paraburkholderia xenovorans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5506 | 3; sequenced | eDT | 41666 | Flavobacterium | sp-CVUAS-5506 | Flavobacterium | johnsoniae | 1.82 | Flavobacterium | anhuiense | 1.79 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium johnsoniae | Flavobacterium anhuiense | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | I-26 | 3; sequenced | DT | 43213 | Flavobacterium | sp-HMD2009 | Limosilactobacillus | oris | 1.4 | Lactobacillus | curvatus | 1.38 | B | 0 | 0 | 1 | Limosilactobacillus oris | Lactobacillus curvatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9320 | 2; sequenced | eDT | 41688 | Flavobacterium | sp-JQMS | Flavobacterium | limicola | 1.45 | Malikia | spinosa | 1.33 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium limicola | Malikia spinosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11530 | 3; sequenced | eDT | 42751 | Flavobacterium | succinicans | Flavobacterium | tiangeerense | 1.78 | Flavobacterium | sinopsychrotolerans | 1.6 | B | 0 | 0 | 1 | Flavobacterium tiangeerense | Flavobacterium sinopsychrotolerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8437 | 3; sequenced | DT | 41407 | Flavobacterium | tiangeerense | Flavobacterium | tiangeerense | 2.02 | Flavobacterium | glaciei | 1.57 | A | 1 | 1 | 0 | Flavobacterium tiangeerense | Flavobacterium glaciei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2589,2 | 3; sequenced (CVUAS) | EFEx | 44413 | Epilithonimonas | tenax | Chryseobacterium | aquaticum | 1.4 | Aromatoleum | aromaticum | 1.36 | B | 0 | 0 | 1 | Chryseobacterium aquaticum | Aromatoleum aromaticum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5079 | 2; 0 | DT | 44251.6323 | Ornithobacterium | rhinotracheale | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.36 | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Ornithobacterium rhinotracheale | Ornithobacterium rhinotracheale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5716 | 3; spez. serotyping | EFex | 44280.3622 | Ornithobacterium | rhinotracheale | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.21 | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Ornithobacterium rhinotracheale | Ornithobacterium rhinotracheale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5718 | 3; spez. serotyping | EFex | 44251.6357 | Ornithobacterium | rhinotracheale | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.32 | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Ornithobacterium rhinotracheale | Ornithobacterium rhinotracheale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5275 | 2; 0 | DT | 44265.61 | Ornithobacterium | rhinotracheale | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.21 | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Ornithobacterium rhinotracheale | Ornithobacterium rhinotracheale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5727 | 3; spez. serotyping | EFex | 44280.3639 | Ornithobacterium | rhinotracheale | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.2 | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Ornithobacterium rhinotracheale | Ornithobacterium rhinotracheale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5934 | 3; spez. serotyping | DT | 44273.6044 | Ornithobacterium | rhinotracheale | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.2 | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Ornithobacterium rhinotracheale | Ornithobacterium rhinotracheale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5937 | 3; spez. serotyping | DT | 44273.6052 | Ornithobacterium | rhinotracheale | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.05 | Ornithobacterium | rhinotracheale | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Ornithobacterium rhinotracheale | Ornithobacterium rhinotracheale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5941 | 3; spez. serotyping | eDT | 44273.6068 | Ornithobacterium | rhinotracheale | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2 | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Ornithobacterium rhinotracheale | Ornithobacterium rhinotracheale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5943 | 3; spez. serotyping | EFex | 44273.6077 | Ornithobacterium | rhinotracheale | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.05 | Ornithobacterium | rhinotracheale | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Ornithobacterium rhinotracheale | Ornithobacterium rhinotracheale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5946 | 3; spez. serotyping | EFex | 44273.6084 | Ornithobacterium | rhinotracheale | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.3 | Ornithobacterium | rhinotracheale | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Ornithobacterium rhinotracheale | Ornithobacterium rhinotracheale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11266 | 3; sequenced | EFEx | 42648 | Deinococcus | sp-CVUAS-11266 | Acidovorax | facilis | 1.23 | Lacticaseibacillus | paracasei | 1.17 | B | 0 | 0 | 1 | Acidovorax facilis | Lacticaseibacillus paracasei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 141011554-1 | 3; VETQAS | DT | 41887 | Fusobacterium | necrophorum | Fusobacterium | necrophorum | 2.48 | Fusobacterium | necrophorum | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Fusobacterium necrophorum | Fusobacterium necrophorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151003133 | 2; 0 | DT | 42080 | Fusobacterium | varium | Fusobacterium | varium | 2.09 | Fusobacterium | varium | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Fusobacterium varium | Fusobacterium varium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 33436 | 2; 0 | eDT | 44531 | Streptobacillus | moniliformis | Streptobacillus | moniliformis | 2.47 | Streptobacillus | moniliformis | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Streptobacillus moniliformis | Streptobacillus moniliformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CCUG 39713 | 3; type strain | EFEx | 42401 | Caviibacter | abscessus | Pseudoclavibacter | caeni | 1.3 | Anaerobiospirillum | succiniciproducens | 1.22 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudoclavibacter caeni | Anaerobiospirillum succiniciproducens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | AVG 2115 | 3; type strain | eDT | 10.02.2016 | Oceanivirga | salmonicida | Candida | parapsilosis | 1.66 | Candida | parapsilosis | 1.59 | B | 0 | 0 | 1 | Candida parapsilosis | Candida parapsilosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 26322 | 3; typestrain, sequenced | Extr | 42086 | Pseudostreptobacillus | hongkongensis | Pseudomonas | trivialis | 1.46 | Pseudomonas | oleovorans | 1.44 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas trivialis | Pseudomonas oleovorans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 100379 | 3; public strain collection; sequenced | eDT | 42193 | Sebaldella | termitidis | Acinetobacter | radioresistens | 1.14 | Apiotrichum | laibachii | 1.11 | B | 0 | 0 | 1 | Acinetobacter radioresistens | Apiotrichum laibachii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | NCTC 11300 | 3; type strain | DT | 41471 | Sebaldella | termitidis | Clostridium | chauvoei | 1.24 | Novosphingobium | resinovorum | 1.22 | B | 0 | 0 | 1 | Clostridium chauvoei | Novosphingobium resinovorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CCUG 38322 | 3; public strain collection | EFEx | 16.12.2015 | Sneathia | sanguinegens | Nocardia | asteroides | 1.24 | Pseudomonas | umsongensis | 1.23 | B | 0 | 0 | 1 | Nocardia asteroides | Pseudomonas umsongensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CCUG 41628 | 3; type strain | EFEx | 44112 | Sneathia | sanguinegens | Staphylococcus | aureus | 1.25 | Kandleria | vitulina | 1.22 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus aureus | Kandleria vitulina | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 16630 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 44103 | Sneathia | vaginalis | Arthrobacter | monumenti | 1.52 | Latilactobacillus | fuchuensis | 1.31 | B | 0 | 0 | 1 | Arthrobacter monumenti | Latilactobacillus fuchuensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 16631 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 44103 | Sneathia | vaginalis | Arthrobacter | monumenti | 1.42 | Paecilomyces | variotii | 1.32 | B | 0 | 0 | 1 | Arthrobacter monumenti | Paecilomyces variotii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 29248 | 3; type strain | DT | 41471 | Streptobacillus | felis | Streptobacillus | moniliformis | 1.33 | Paenibacillus | cellulosilyticus | 1.31 | B | 0 | 0 | 1 | Streptobacillus moniliformis | Paenibacillus cellulosilyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | A378-1 | 3; well defined isolate | DT | 41471 | Streptobacillus | moniliformis | Streptobacillus | moniliformis | 2.58 | Streptobacillus | moniliformis | 2.58 | A | 1 | 1 | 0 | Streptobacillus moniliformis | Streptobacillus moniliformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | B5-1 | 3; well defined isolate | DT | 41471 | Streptobacillus | moniliformis | Streptobacillus | moniliformis | 2.44 | Streptobacillus | moniliformis | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Streptobacillus moniliformis | Streptobacillus moniliformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IPDH 109-83 | 3; well defined isolate | DT | 41471 | Streptobacillus | moniliformis | Streptobacillus | moniliformis | 2.42 | Streptobacillus | moniliformis | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Streptobacillus moniliformis | Streptobacillus moniliformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | NCTC 10773 | 3; public strain collection; well defined isolate | DT | 41471 | Streptobacillus | moniliformis | Streptobacillus | moniliformis | 2.52 | Streptobacillus | moniliformis | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Streptobacillus moniliformis | Streptobacillus moniliformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | NCTC 11941 | 3; public strain collection; well defined isolate | DT | 41471 | Streptobacillus | moniliformis | Streptobacillus | moniliformis | 2.46 | Streptobacillus | moniliformis | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Streptobacillus moniliformis | Streptobacillus moniliformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | AHL370-1 | 3; type strain, sequenced | Extr | 42086 | Streptobacillus | notomytis | Streptobacillus | moniliformis | 1.4 | Streptobacillus | moniliformis | 1.34 | B | 0 | 0 | 1 | Streptobacillus moniliformis | Streptobacillus moniliformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | OGS16T | 3; type strain | eDT | 42588 | Streptobacillus | ratti | Pseudomonas | abietaniphila | 1.33 | Malikia | spinosa | 1.32 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas abietaniphila | Malikia spinosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171012806 | 2; 0 | DT | 43012 | Ochrobactrum | intermedium | Ochrobactrum | intermedium | 2.18 | Ochrobactrum | intermedium | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Ochrobactrum intermedium | Ochrobactrum intermedium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181003400 | 2; 0 | DT | 43178 | Ochrobactrum | intermedium | Ochrobactrum | intermedium | 2.55 | Ochrobactrum | intermedium | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Ochrobactrum intermedium | Ochrobactrum intermedium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171002894-4 | 2; 0 | DT | 42795 | Ochrobactrum | sp | Ochrobactrum | anthropi | 2.46 | Ochrobactrum | anthropi | 2.41 | A | 0 | 0 | 1 | Ochrobactrum anthropi | Ochrobactrum anthropi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171007549-1 | 3; sequenced, 16S rRNA gene | DT | 42892 | Ochrobactrum | sp | Ochrobactrum | intermedium | 1.78 | Ochrobactrum | anthropi | 1.68 | B | 0 | 0 | 1 | Ochrobactrum intermedium | Ochrobactrum anthropi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171012040 | 2; 0 | DT | 42992 | Ochrobactrum | sp | Ochrobactrum | tritici | 1.78 | Ochrobactrum | intermedium | 1.65 | B | 0 | 0 | 1 | Ochrobactrum tritici | Ochrobactrum intermedium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2280,3 | 3; sequenced | eDT | 43187 | Aureimonas | glaciistagni | Limosilactobacillus | gastricus | 1.28 | Agromyces | rhizospherae | 1.26 | B | 0 | 0 | 1 | Limosilactobacillus gastricus | Agromyces rhizospherae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | A-269_08 A | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/gespottet 1:1 mit Matrix (10g/l HCCA in TA2) | 02.04.2012 K8 | Ochrobactrum | anthropi | Ochrobactrum | anthropi | 2.42 | Ochrobactrum | anthropi | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Ochrobactrum anthropi | Ochrobactrum anthropi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CCM 4915 | 3; type strain | DT | 41604 | Brucella | microti | Lacticaseibacillus | pantheris | 1.5 | Ochrobactrum | daejeonense | 1.47 | B | 0 | 0 | 1 | Lacticaseibacillus pantheris | Ochrobactrum daejeonense | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCM 4915 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 17.03.2015 C7 | Brucella | microti | Ligilactobacillus | aviarius | 1.35 | Ochrobactrum | daejeonense | 1.34 | B | 0 | 0 | 1 | Ligilactobacillus aviarius | Ochrobactrum daejeonense | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 30916 | 3; confirmed NRL Brucella FLI | DT | 42177 | Brucella | suis | Ochrobactrum | anthropi | 1.23 | Ochrobactrum | anthropi | 1.19 | B | 0 | 0 | 1 | Ochrobactrum anthropi | Ochrobactrum anthropi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 101715 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/gespottet 1:1 mit Matrix (10g/l HCCA in TA2) | 15.15.2016 I7 | Brucella | vulpis | Pannonibacter | phragmitetus | 1.36 | Paenibacillus | turicensis | 1.33 | B | 0 | 0 | 1 | Pannonibacter phragmitetus | Paenibacillus turicensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | B 1315 | 3; type strain; sequenced | DT | 41561 | Falsochrobactrum | ovis | Falsochrobactrum | ovis | 2.3 | Shewanella | profunda | 1.21 | A | 1 | 1 | 0 | Falsochrobactrum ovis | Shewanella profunda | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20150 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/gespottet 1:1 mit Matrix (10g/l HCCA in TA2) | 03.06.2016 H12 | Ochrobactrum | anthropi | Ochrobactrum | anthropi | 2.54 | Ochrobactrum | anthropi | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Ochrobactrum anthropi | Ochrobactrum anthropi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 7051 | 3; type strain | DT | 41546 | Aminobacter | aganoensis | Pseudomonas | mucidolens | 1.45 | Pseudomonas | orientalis | 1.44 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas mucidolens | Pseudomonas orientalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 7048 | 3; type strain | DT | 41542 | Aminobacter | aminovorans | Lactobacillus | curvatus | 1.5 | Aromatoleum | toluolicum | 1.42 | B | 0 | 0 | 1 | Lactobacillus curvatus | Aromatoleum toluolicum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRLK05_01 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 16.04.2015 H22 | Paracoccus | yeei | Paracoccus | yeei | 2.45 | Paracoccus | yeei | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Paracoccus yeei | Paracoccus yeei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 16000 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 24.01.2007, H7, [0034] | Inquilinus | limosus | Inquilinus | limosus | 2.63 | Inquilinus | limosus | 2.62 | A | 1 | 1 | 0 | Inquilinus limosus | Inquilinus limosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 131014879-1934 | 3; FLI | 0 | 41600 | Taylorella | equigenitalis | Taylorella | equigenitalis | 2.03 | Taylorella | equigenitalis | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Taylorella equigenitalis | Taylorella equigenitalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 151013241-5 | 2; 0 | DT | 42292 | Taylorella | equigenitalis | Taylorella | equigenitalis | 2.33 | Taylorella | equigenitalis | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Taylorella equigenitalis | Taylorella equigenitalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171014693-1 | 2; 0 | DT | 43074 | Taylorella | equigenitalis | Taylorella | equigenitalis | 2.44 | Taylorella | equigenitalis | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Taylorella equigenitalis | Taylorella equigenitalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 30026 | 3; type strain | DT | 41450 | Achromobacter | denitrificans | Achromobacter | denitrificans | 2.22 | Achromobacter | denitrificans | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Achromobacter denitrificans | Achromobacter denitrificans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 30031 | 3; public strain collection | DT | 41450 | Achromobacter | sp-DSM-30031 | Achromobacter | piechaudii | 1.95 | Achromobacter | spanius | 1.9 | B | 0 | 0 | 1 | Achromobacter piechaudii | Achromobacter spanius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | HST 107 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 19.01.2007 N3 | Achromobacter | xylosoxidans | Achromobacter | xylosoxidans | 2.23 | Achromobacter | xylosoxidans | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Achromobacter xylosoxidans | Achromobacter xylosoxidans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | HST 62 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 21.01.2007 N16 | Achromobacter | xylosoxidans | Achromobacter | xylosoxidans | 2.34 | Achromobacter | xylosoxidans | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Achromobacter xylosoxidans | Achromobacter xylosoxidans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31213 | 3; sequenced | EFEx | 43371 | Basilea | sp-CVUAS-31213 | Streptomyces | badius | 1.35 | Staphylococcus | aureus | 1.32 | B | 0 | 0 | 1 | Streptomyces badius | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5087 | 3; sequenced | DT | 41367 | Bordetella | avium | Bordetella | avium | 2.39 | Bordetella | avium | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Bordetella avium | Bordetella avium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32946 | 2; 0 | EFEx | 44245 | Kerstersia | gyiorum | Kerstersia | gyiorum | 2.48 | Kerstersia | gyiorum | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Kerstersia gyiorum | Kerstersia gyiorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3975 | 3; sequenced | DT | 41464 | Oligella | urethralis | Oligella | urethralis | 1.67 | Oligella | urethralis | 1.66 | B | 0 | 0 | 1 | Oligella urethralis | Oligella urethralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7265 | 3; sequenced | DT | 41464 | Oligella | urethralis | Oligella | urethralis | 1.6 | Oligella | urethralis | 1.56 | B | 0 | 0 | 1 | Oligella urethralis | Oligella urethralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 13608 | 3; type strain | DT | 41450 | Pigmentiphaga | kullae | Pigmentiphaga | daeguensis | 1.57 | Clostridium | spiroforme | 1.37 | B | 0 | 0 | 1 | Pigmentiphaga daeguensis | Clostridium spiroforme | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | ATCC 700933 | 3; type strain; rep-A1; PFGE TA-AD [0097] | eDT | 41970 | Taylorella | asinigenitalis | Taylorella | asinigenitalis | 2.35 | Taylorella | equigenitalis | 1.21 | A | 1 | 1 | 0 | Taylorella asinigenitalis | Taylorella equigenitalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M5 | 3; sequenced, rep-A1; PFGE TA-A1 | DT | 41409 | Taylorella | asinigenitalis | Taylorella | asinigenitalis | 2.5 | Taylorella | equigenitalis | 1.55 | A | 1 | 1 | 0 | Taylorella asinigenitalis | Taylorella equigenitalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2144,2 | 3; Rep-E3 / PFGE TE-A4 | eDT | 42312 | Taylorella | equigenitalis | Taylorella | equigenitalis | 2.26 | Taylorella | equigenitalis | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Taylorella equigenitalis | Taylorella equigenitalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4408 | 3; Rep-E2 / PFGE TE-B3 | eDT | 42312 | Taylorella | equigenitalis | Taylorella | equigenitalis | 2.29 | Taylorella | equigenitalis | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Taylorella equigenitalis | Taylorella equigenitalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9211 | 3; Rep-E3 / PFGE TE-A1 | eDT | 42312 | Taylorella | equigenitalis | Taylorella | equigenitalis | 2.15 | Taylorella | equigenitalis | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Taylorella equigenitalis | Taylorella equigenitalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CZ 3462 | 3; strain collection of the RKI | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.09.2010, E15 | Burkholderia | pseudomallei | Burkholderia | thailandensis | 1.87 | Staphylococcus | aureus | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Burkholderia thailandensis | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CZ 7431 | 3; strain collection of the RKI | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.09.2010 E18 | Burkholderia | pseudomallei | Burkholderia | thailandensis | 1.93 | Burkholderia | multivorans | 1.64 | B | 0 | 0 | 1 | Burkholderia thailandensis | Burkholderia multivorans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | A-269_07 A | 3; strain collection of the RKI | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 2.04.2012, K6 | Burkholderia | thailandensis | Burkholderia | thailandensis | 2.38 | Burkholderia | ambifaria | 1.76 | A | 1 | 1 | 0 | Burkholderia thailandensis | Burkholderia ambifaria | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | Fq 6804 | 2; strain collection of the RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.01.2007, K7 | Burkholderia | ambifaria | Burkholderia | ambifaria | 2.27 | Burkholderia | ambifaria | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Burkholderia ambifaria | Burkholderia ambifaria | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 19467 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 13.12.2006, N13 | Burkholderia | ambifaria | Burkholderia | ambifaria | 2.48 | Burkholderia | ambifaria | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Burkholderia ambifaria | Burkholderia ambifaria | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 20983 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.08.2007, N10 | Burkholderia | anthina | Burkholderia | pyrrocinia | 2.17 | Burkholderia | anthina | 2.16 | B | 0 | 0 | 1 | Burkholderia pyrrocinia | Burkholderia anthina | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 23435 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.11.2010, K12 | Burkholderia | arboris | Burkholderia | pyrrocinia | 2.34 | Burkholderia | cepacia | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Burkholderia pyrrocinia | Burkholderia cepacia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | Fq 6717 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 08.11.2006; K5 | Burkholderia | cenocepacia | Burkholderia | cenocepacia | 2.43 | Burkholderia | cenocepacia | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Burkholderia cenocepacia | Burkholderia cenocepacia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | NF 171 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 24.10.2006; L11 | Burkholderia | cenocepacia | Burkholderia | cenocepacia | 2.32 | Burkholderia | cenocepacia | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Burkholderia cenocepacia | Burkholderia cenocepacia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | J 190 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 24.10.2006; N7 | Burkholderia | cenocepacia | Burkholderia | cenocepacia | 2.27 | Burkholderia | cenocepacia | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Burkholderia cenocepacia | Burkholderia cenocepacia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | BC 13 | 2; strain collection of the RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.11.2006; E4 | Burkholderia | cepacia | Burkholderia | cepacia | 2.36 | Burkholderia | cepacia | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Burkholderia cepacia | Burkholderia cepacia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 13790 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 24.08.2007, H7 | Burkholderia | pseudomallei | Burkholderia | thailandensis | 1.94 | Burkholderia | ambifaria | 1.44 | B | 0 | 0 | 1 | Burkholderia thailandensis | Burkholderia ambifaria | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 15648 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 17.07.2009, E21 | Burkholderia | pseudomallei | Burkholderia | thailandensis | 1.8 | Arthrobacter | roseus | 1.55 | B | 0 | 0 | 1 | Burkholderia thailandensis | Arthrobacter roseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 13276 n | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 24.11.2010, K19 | Burkholderia | thailandensis | Burkholderia | thailandensis | 2.34 | Burkholderia | glumae | 1.59 | A | 1 | 1 | 0 | Burkholderia thailandensis | Burkholderia glumae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | E 067 | 2; strain collection of the RKI | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.11.2010, E20 | Burkholderia | thailandensis | Burkholderia | thailandensis | 2.35 | Burkholderia | ambifaria | 1.74 | A | 1 | 1 | 0 | Burkholderia thailandensis | Burkholderia ambifaria | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | E 184 | 3; strain collection of the RKI | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.11.2010, H5 | Burkholderia | thailandensis | Burkholderia | thailandensis | 2.38 | Burkholderia | ambifaria | 1.8 | A | 1 | 1 | 0 | Burkholderia thailandensis | Burkholderia ambifaria | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 9631 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.05.2007 N15 | Burkholderia | vietnamiensis | Burkholderia | vietnamiensis | 2.33 | Burkholderia | cenocepacia | 2.2 | B | 0 | 0 | 1 | Burkholderia vietnamiensis | Burkholderia cenocepacia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 14932 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 20.04.2012, H12 | Caballeronia | glathei | Caballeronia | glathei | 2.47 | Caballeronia | turbans | 1.56 | A | 1 | 1 | 0 | Caballeronia glathei | Caballeronia turbans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 16535 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 24.01.2007 H15 | Pandoraea | apista | Pandoraea | apista | 2.36 | Pandoraea | pulmonicola | 1.74 | A | 1 | 1 | 0 | Pandoraea apista | Pandoraea pulmonicola | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 16583 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 24.01.2007 H16 | Pandoraea | pulmonicola | Pandoraea | pulmonicola | 2.49 | Pandoraea | pulmonicola | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Pandoraea pulmonicola | Pandoraea pulmonicola | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 17714 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 13.05.2016 E07 | Ralstonia | insidiosa | Ralstonia | insidiosa | 2.38 | Ralstonia | insidiosa | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Ralstonia insidiosa | Ralstonia insidiosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 17512 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 13.05.2016 C06 | Ralstonia | mannitolilytica | Ralstonia | mannitolilytica | 2.46 | Ralstonia | mannitolilytica | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Ralstonia mannitolilytica | Ralstonia mannitolilytica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 49129 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 16.05.2007 E8 | Ralstonia | pickettii | Ralstonia | insidiosa | 2.2 | Ralstonia | insidiosa | 2.15 | A | 0 | 0 | 1 | Ralstonia insidiosa | Ralstonia insidiosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | Rp 127 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 07.05.2009 N15 | Ralstonia | pickettii | Ralstonia | insidiosa | 2.07 | Ralstonia | insidiosa | 2.07 | A | 0 | 0 | 1 | Ralstonia insidiosa | Ralstonia insidiosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5683 | 3; sequenced | Efex | 43291 | Delftia | tsuruhatensis | Delftia | acidovorans | 2.23 | Delftia | lacustris | 2.21 | B | 0 | 0 | 1 | Delftia acidovorans | Delftia lacustris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 5680 | 3; type strain; sequenced | eDT | 41739 | Hydrogenophaga | intermedia | Hydrogenophaga | intermedia | 2.4 | Novosphingobium | resinovorum | 1.34 | A | 1 | 1 | 0 | Hydrogenophaga intermedia | Novosphingobium resinovorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | A395 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.07.2013 L13 | Xenophilus | sp | Aromatoleum | evansii | 1.43 | Ligilactobacillus | salivarius | 1.32 | B | 0 | 0 | 1 | Aromatoleum evansii | Ligilactobacillus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 24713 | 3; type strain | Extr | 42402 | Deefgea | chitinilytica | Mannheimia | haemolytica | 1.42 | Clostridium | cochlearium | 1.32 | B | 0 | 0 | 1 | Mannheimia haemolytica | Clostridium cochlearium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 24713 eDT | 3; type strain | eDT | 2015-09-22 | Deefgea | chitinilytica | Pichia | cactophila | 1.24 | Prevotella | oralis | 1.14 | B | 0 | 0 | 1 | Pichia cactophila | Prevotella oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 09-830-5-L | 3; sequenced | eDT | 42081 | Deefgea | sp-CVUAS-2703,2 | Lactobacillus | crispatus | 1.38 | Pseudomonas | putida | 1.33 | B | 0 | 0 | 1 | Lactobacillus crispatus | Pseudomonas putida | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 10-148-3-C | 3; sequenced | eDT | 42081 | Deefgea | sp-CVUAS-2703,2 | Pseudomonas | congelans | 1.29 | Neisseria | meningitidis | 1.26 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas congelans | Neisseria meningitidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 9447-08 | 3; sequenced | EFEx | 42081 | Deefgea | sp-CVUAS-9920 | Sphingomonas | koreensis | 1.24 | Parabacteroides | merdae | 1.23 | B | 0 | 0 | 1 | Sphingomonas koreensis | Parabacteroides merdae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7801 | 3; sequenced | DT | 41257 | Deefgea | sp-CVUAS-9920 | Corynebacterium | striatum | 1.42 | Corynebacterium | striatum | 1.31 | B | 0 | 0 | 1 | Corynebacterium striatum | Corynebacterium striatum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32896 | 3; sequenced | EFEx | 44218 | Iodobacter | limnosediminis | Iodobacter | fluviatilis | 1.45 | Aromatoleum | anaerobicus | 1.36 | B | 0 | 0 | 1 | Iodobacter fluviatilis | Aromatoleum anaerobicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8600 | 3; sequenced | DT | 41467 | Neisseria | animaloris | Neisseria | animaloris | 2.42 | Neisseria | animaloris | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Neisseria animaloris | Neisseria animaloris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8997 | 3; sequenced | DT | 41467 | Neisseria | sp-CVUAS-8997 | Neisseria | flavescens | 1.48 | Providencia | rettgeri | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Neisseria flavescens | Providencia rettgeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8040 | 3; sequenced | DT | 41467 | Neisseria | sp-LHL-1296 | Neisseria | animaloris | 1.61 | Neisseria | mucosa | 1.4 | B | 0 | 0 | 1 | Neisseria animaloris | Neisseria mucosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8636 | 3; sequenced | DT | 41477 | Neisseriaceae | sp-CVUAS-8636 | Pseudomonas | taetrolens | 1.43 | Pseudomonas | fluorescens | 1.37 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas taetrolens | Pseudomonas fluorescens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | BfR-CA-13297 | 3; confirmed by NRL-BfR | DT | 43213 | Campylobacter | coli | Campylobacter | coli | 2.23 | Campylobacter | coli | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter coli | Campylobacter coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2013-00107555 | 3; confirmed by NRL-BfR | DT | 43213 | Campylobacter | jejuni | Campylobacter | jejuni | 2.25 | Campylobacter | jejuni | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2013-00107555 | 3; confirmed by NRL-BfR | DT | 43213 | Campylobacter | jejuni | Campylobacter | jejuni | 2.17 | Campylobacter | jejuni | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171015787 | 3; isolate confirmed by FLI Campylobacter | DT | 43063 | Campylobacter | fetus | Campylobacter | fetus | 2.34 | Campylobacter | fetus | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter fetus | Campylobacter fetus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181000242-2 | 3; sequenced | DT | 43129 | Campylobacter | fetus | Campylobacter | fetus | 2.46 | Campylobacter | fetus | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter fetus | Campylobacter fetus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CAMP 20 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 42306 | Campylobacter | hyointestinalis | Campylobacter | hyointestinalis | 2.19 | Campylobacter | hyointestinalis | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter hyointestinalis | Campylobacter hyointestinalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | BfR-CA-6566 | 3; confirmed by NRL-BfR | DT | 41486 | Campylobacter | peloridis | Campylobacter | peloridis | 2.33 | Campylobacter | lari | 1.43 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter peloridis | Campylobacter lari | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 7289 | 3; type strain | DT | 41367 | Aliarcobacter | cryaerophilus | Arcobacter | cryaerophilus | 2.03 | Arcobacter | cryaerophilus | 2.01 | A | 0 | 0 | 1 | Arcobacter cryaerophilus | Arcobacter cryaerophilus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1274 | 3; specific PCR | EFEx | 42081 | Arcobacter | butzleri | Aliarcobacter | butzleri | 2.04 | Aliarcobacter | butzleri | 2.03 | A | 0 | 0 | 1 | Aliarcobacter butzleri | Aliarcobacter butzleri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2435 | 3; specific PCR | DT | 41367 | Arcobacter | butzleri | Aliarcobacter | butzleri | 2.21 | Aliarcobacter | butzleri | 2.17 | A | 0 | 0 | 1 | Aliarcobacter butzleri | Aliarcobacter butzleri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 8739 | 3; type strain | EFEx | 42865 | Arcobacter | butzleri | Aliarcobacter | butzleri | 2.24 | Aliarcobacter | butzleri | 2.21 | A | 0 | 0 | 1 | Aliarcobacter butzleri | Aliarcobacter butzleri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2013-00088163 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 43213 | Campylobacter | coli | Campylobacter | coli | 2.15 | Campylobacter | coli | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter coli | Campylobacter coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2015-00421462 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 43213 | Campylobacter | coli | Campylobacter | coli | 2.22 | Campylobacter | coli | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter coli | Campylobacter coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | BfR-CA-13834 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 43224 | Campylobacter | coli | Campylobacter | coli | 2.17 | Campylobacter | coli | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter coli | Campylobacter coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171006726-6 | 3; LVU (BfR) | DT | 42872 | Campylobacter | coli | Campylobacter | coli | 2.16 | Campylobacter | coli | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter coli | Campylobacter coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1648 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 41381 | Campylobacter | coli | Campylobacter | coli | 2.15 | Campylobacter | coli | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter coli | Campylobacter coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1946 | 3; confirmed NRL Campylobacter BfR | DT | 41311 | Campylobacter | coli | Campylobacter | coli | 2.32 | Campylobacter | coli | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter coli | Campylobacter coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3794 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 41381 | Campylobacter | coli | Campylobacter | coli | 2.2 | Campylobacter | coli | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter coli | Campylobacter coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7592 | 3; confirmed NRL Campylobacter BfR | DT | 41353 | Campylobacter | coli | Campylobacter | coli | 2.19 | Campylobacter | coli | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter coli | Campylobacter coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9940 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 41296 | Campylobacter | coli | Campylobacter | coli | 2.22 | Campylobacter | coli | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter coli | Campylobacter coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2013-00090251 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 43213 | Campylobacter | jejuni | Campylobacter | jejuni | 2.23 | Campylobacter | jejuni | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2015-00198778-01 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 43213 | Campylobacter | jejuni | Campylobacter | jejuni | 2.26 | Campylobacter | jejuni | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2017-00328535 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 43213 | Campylobacter | jejuni | Campylobacter | jejuni | 2.26 | Campylobacter | jejuni | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | ATCC 49943 | 3; public strain collection | eDT | 42368 | Campylobacter | jejuni | Campylobacter | jejuni | 2.39 | Campylobacter | jejuni | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1650 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 41353 | Campylobacter | jejuni | Campylobacter | jejuni | 2.49 | Campylobacter | jejuni | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32564 | 3; confirmed NRL Campylobacter BfR | DT | 44057 | Campylobacter | jejuni | Campylobacter | jejuni | 2.24 | Campylobacter | jejuni | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9878 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 41381 | Campylobacter | jejuni | Campylobacter | jejuni | 2.44 | Campylobacter | jejuni | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | BfR-CA-09338 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 43805 | Campylobacter | lari | Campylobacter | lari | 2.02 | Campylobacter | lari | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter lari | Campylobacter lari | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | BfR-CA-17094 | 3; confirmed by NRL-BfR | DT | 43803 | Campylobacter | lari | Campylobacter | lari | 2.14 | Campylobacter | lari | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter lari | Campylobacter lari | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 11375 | 3; type strain | eDT | 42368 | Campylobacter | lari | Campylobacter | lari | 2.37 | Campylobacter | lari | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter lari | Campylobacter lari | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CAMP 18 | 2; Proficiency Test | DT | 44455 | Campylobacter | lari | Campylobacter | lari | 2.43 | Campylobacter | lari | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter lari | Campylobacter lari | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 0386 | 3; sequenced | DT | 41311 | Campylobacter | lari | Campylobacter | lari | 2.13 | Campylobacter | lari | 1.87 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter lari | Campylobacter lari | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 5361 | 3; type strain | DT | 41541 | Campylobacter | fetus | Campylobacter | fetus | 2.51 | Campylobacter | fetus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter fetus | Campylobacter fetus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | PB242 | 3; sequenced | DT | 41541 | Campylobacter | fetus | Campylobacter | fetus | 2.48 | Campylobacter | fetus | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter fetus | Campylobacter fetus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 529,2 | 3; sequenced | DT | 41320 | Campylobacter | hyointestinalis | Campylobacter | hyointestinalis | 2.29 | Campylobacter | hyointestinalis | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter hyointestinalis | Campylobacter hyointestinalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2868 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | eDT | 41409 | Campylobacter | sputorum | Campylobacter | sputorum | 2.01 | Campylobacter | sputorum | 1.9 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter sputorum | Campylobacter sputorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31484 | 3; sequenced | EFEx | 43481 | Campylobacter | sp-W1 | Campylobacter | jejuni | 1.49 | Campylobacter | jejuni | 1.48 | B | 0 | 0 | 1 | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CIP 103681 | 3; type strain | eDT | 41409 | Campylobacter | upsaliensis | Campylobacter | upsaliensis | 2.05 | Campylobacter | upsaliensis | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Campylobacter upsaliensis | Campylobacter upsaliensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11185.3 | 3; sequenced | EFEx | 43714 | Helicobacter | canadensis | Clostridium | cochlearium | 1.42 | Helicobacter | pullorum | 1.4 | B | 0 | 0 | 1 | Clostridium cochlearium | Helicobacter pullorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 13956 | 3; type strain | EFEx | 42291 | Aeromonas | bestiarum | Aeromonas | bestiarum | 2.34 | Aeromonas | popoffii | 2.15 | B | 0 | 0 | 1 | Aeromonas bestiarum | Aeromonas popoffii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 19111 | 3; type strain | eDT | 42193 | Aeromonas | bivalvium | Aeromonas | veronii | 1.93 | Aeromonas | ichthiosmia | 1.9 | B | 0 | 0 | 1 | Aeromonas veronii | Aeromonas ichthiosmia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | ATCC 15468 | 3; type strain, WGS sequenced | eDT | 42382 | Aeromonas | caviae | Aeromonas | caviae | 2.29 | Aeromonas | caviae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Aeromonas caviae | Aeromonas caviae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 18362 | 3; type strain, biochemistry | eDT | 42109 | Aeromonas | dhakensis | Aeromonas | hydrophila | 2.13 | Aeromonas | hydrophila | 2.11 | A | 0 | 0 | 1 | Aeromonas hydrophila | Aeromonas hydrophila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 30187 | 4; type strain, WGS sequenced (BfR) | EFEx | 42223 | Aeromonas | hydrophila | Aeromonas | hydrophila | 2.36 | Aeromonas | hydrophila | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Aeromonas hydrophila | Aeromonas hydrophila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 7311 | 3; type strain | eDT | 42924 | Aeromonas | jandaei | Aeromonas | jandaei | 2.05 | Aeromonas | hydrophila | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Aeromonas jandaei | Aeromonas hydrophila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 4881 | 3; type strain | EFEx | 42116 | Aeromonas | media | Aeromonas | media | 2.2 | Aeromonas | veronii | 2.13 | B | 0 | 0 | 1 | Aeromonas media | Aeromonas veronii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10488 | 3; gyrB-sequencing, biochemistry | EFEx | 42094 | Aeromonas | molluscorum | Aeromonas | molluscorum | 2.15 | Aeromonas | molluscorum | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Aeromonas molluscorum | Aeromonas molluscorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 19604 | 3; type strain | EFEx | 42116 | Aeromonas | popoffii | Aeromonas | popoffii | 2.11 | Aeromonas | bestiarum | 2.05 | B | 0 | 0 | 1 | Aeromonas popoffii | Aeromonas bestiarum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 21281 | 3; type strain | eDT | 01.07.2015 | Aeromonas | salmonicida | Aeromonas | salmonicida | 2.1 | Aeromonas | bestiarum | 2.02 | B | 0 | 0 | 1 | Aeromonas salmonicida | Aeromonas bestiarum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 21760 | 3; reference strain collection | eDT | 42170 | Aeromonas | salmonicida | Aeromonas | bestiarum | 2.1 | Aeromonas | popoffii | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Aeromonas bestiarum | Aeromonas popoffii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 12609 | 3; type strain | eDT | 42186 | Aeromonas | salmonicida | Aeromonas | bestiarum | 2.04 | Aeromonas | eucrenophila | 2.04 | B | 0 | 0 | 1 | Aeromonas bestiarum | Aeromonas eucrenophila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 16559 | 3; type strain | eDT | 42924 | Aeromonas | simiae | Aeromonas | simiae | 2.07 | Rhizorhabdus | wittichii | 1.68 | A | 1 | 1 | 0 | Aeromonas simiae | Rhizorhabdus wittichii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8996 | 3; 16S, gyrB; biochemistry [0045] | DT | 41389 | Aeromonas | veronii | Aeromonas | ichthiosmia | 2.18 | Aeromonas | veronii | 2.17 | B | 0 | 0 | 1 | Aeromonas ichthiosmia | Aeromonas veronii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | WA-1227 | 3; sequenced | EFEx | 43901 | Pseudaeromonas | pectinilytica | Aeromonas | eucrenophila | 1.4 | Pseudaeromonas | sharmana | 1.38 | B | 0 | 0 | 1 | Aeromonas eucrenophila | Pseudaeromonas sharmana | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | F57 | 3; sequenced [0010] | Efex | 42135 | Moritella | viscosa | Moritella | japonica | 1.81 | Lactobacillus | fructivorans | 1.35 | B | 0 | 0 | 1 | Moritella japonica | Lactobacillus fructivorans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | F6-15 | 3; well defined isolat | EFEx | 42135 | Moritella | viscosa | Moritella | japonica | 1.97 | Moritella | dasanensis | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Moritella japonica | Moritella dasanensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | K58 | 3; [0093] | EFEx | 42179 | Moritella | viscosa | Moritella | japonica | 1.62 | Pseudomonas | tolaasii | 1.27 | B | 0 | 0 | 1 | Moritella japonica | Pseudomonas tolaasii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8287 | 3; sequenced | DT | 41562 | Shewanella | sp-CVUAS-9366 | Shewanella | profunda | 1.46 | Lactobacillus | paraplantarum | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Shewanella profunda | Lactobacillus paraplantarum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9366 | 3; sequenced | DT | 41562 | Shewanella | sp-CVUAS-9366 | Shewanella | baltica | 1.42 | Shewanella | profunda | 1.41 | B | 0 | 0 | 1 | Shewanella baltica | Shewanella profunda | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 81.2 | 3; sequenced | EFEx | 28:11.2013 | Shewanella | sp-RKVR22 | Shewanella | corallii | 1.55 | Glutamicibacter | creatinolyticus | 1.41 | B | 0 | 0 | 1 | Shewanella corallii | Glutamicibacter creatinolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 04 08695 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.06.2008, H5 | Citrobacter | amalonaticus | Citrobacter | amalonaticus | 2.41 | Citrobacter | amalonaticus | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Citrobacter amalonaticus | Citrobacter amalonaticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | ATCC 8090 | 3; type strain | DT | 41534 | Citrobacter | freundii | Citrobacter | freundii | 2.39 | Citrobacter | freundii | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Citrobacter freundii | Citrobacter freundii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 30039 | 3; type strain | 80% TFA, 30 Minuten, 1:10 verdünnt, gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 16.05.2008, E19, [0034]: Citrobacter freundii DSM 30039\LMTG73E19_0\0_E19\1\1SLin\fid | Citrobacter | freundii | Citrobacter | freundii | 2.52 | Citrobacter | freundii | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Citrobacter freundii | Citrobacter freundii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 18702 | 3; type strain | EFex | 42109 | Cronobacter | malonaticus | Cronobacter | sp | 2.29 | Cronobacter | sp | 2.19 | A | 0 | 0 | 1 | Cronobacter sp | Cronobacter sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 4485 | 3; reference strain collection | DT | 42194 | Cronobacter | sakazakii | Cronobacter | sp | 2.44 | Cronobacter | sp | 2.33 | A | 0 | 0 | 1 | Cronobacter sp | Cronobacter sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 30054 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.06.2008, E18, [0034] | Enterobacter | cloacae | Enterobacter | cloacae | 2.34 | Enterobacter | cloacae | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Enterobacter cloacae | Enterobacter cloacae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 27988 | 3; public strain collection; NCBI sequence | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.04.2008, K4, [0034] | Enterobacter | sp-ATCC-27988 | Kosakonia | radicincitans | 1.94 | Raoultella | ornithinolytica | 1.68 | B | 0 | 0 | 1 | Kosakonia radicincitans | Raoultella ornithinolytica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08 01585 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.06.2008, E22 | Escherichia | coli | Escherichia | coli | 2.46 | Escherichia | coli | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 0500,2 | 3; NRL BfR | DT | 42135 | Escherichia | coli | Escherichia | coli | 2.41 | Escherichia | coli | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10820 | 1; 0 | eDT | 42333 | Escherichia | coli | Escherichia | coli | 2.38 | Escherichia | coli | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 30203 | 3; Serotyping at NRL BfR / PCR stx | eDT | 42893 | Escherichia | coli | Escherichia | coli | 2.28 | Escherichia | coli | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 30206 | 3; Serotyping at NRL BfR / PCR stx | eDT | 42893 | Escherichia | coli | Escherichia | coli | 2.49 | Escherichia | coli | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 30209 | 3; Serotyping at NRL BfR | eDT | 42893 | Escherichia | coli | Escherichia | coli | 2.37 | Escherichia | coli | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6202,2 | 3; NRL BfR | DT | 42135 | Escherichia | coli | Escherichia | coli | 2.46 | Escherichia | coli | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 1103 | 3; public strain collection | DT | 43854 | Escherichia | coli | Escherichia | coli | 2.46 | Escherichia | coli | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 5695 | 3; public strain collection | DT | 44678 | Escherichia | coli | Escherichia | coli | 2.42 | Escherichia | coli | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RKI A-139-2 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 17.08.2012 E4 | Escherichia | coli | Escherichia | coli | 2.38 | Escherichia | coli | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11251 | 3; sequenced [BfR] | eDT | 42661.2938 | Klebsiella | grimontii | Klebsiella | oxytoca | 2.41 | Klebsiella | oxytoca | 2.39 | A | 0 | 0 | 1 | Klebsiella oxytoca | Klebsiella oxytoca | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11486 | 3; sequenced [BfR] | eDT | 42845.2821 | Klebsiella | michiganensis | Klebsiella | oxytoca | 2.29 | Klebsiella | oxytoca | 2.28 | A | 0 | 0 | 1 | Klebsiella oxytoca | Klebsiella oxytoca | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 9732,2 | 3; sequenced [BfR] | eDT | 42661.2732 | Klebsiella | michiganensis | Klebsiella | oxytoca | 2.46 | Klebsiella | oxytoca | 2.43 | A | 0 | 0 | 1 | Klebsiella oxytoca | Klebsiella oxytoca | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11262 | 3; sequenced [BfR] | eDT | 42661.3027 | Klebsiella | pneumoniae | Klebsiella | pneumoniae | 2.45 | Klebsiella | pneumoniae | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Klebsiella pneumoniae | Klebsiella pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11324 | 3; sequenced [BfR] | eDT | 42661.3061 | Klebsiella | pneumoniae | Klebsiella | pneumoniae | 2.47 | Klebsiella | pneumoniae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Klebsiella pneumoniae | Klebsiella pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4889,2 | 3; sequenced [BfR] | EFex | 43508.577 | Klebsiella | pneumoniae | Klebsiella | pneumoniae | 2.49 | Klebsiella | pneumoniae | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Klebsiella pneumoniae | Klebsiella pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7090,4 | 3; sequenced [BfR] | EFex | 42661.4033 | Klebsiella | pneumoniae | Klebsiella | pneumoniae | 2.31 | Klebsiella | pneumoniae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Klebsiella pneumoniae | Klebsiella pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 30053 | 3; type strain | DT | 41534 | Klebsiella | aerogenes | Klebsiella | aerogenes | 2.53 | Klebsiella | aerogenes | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Klebsiella aerogenes | Klebsiella aerogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 16609 | 3; copy of reference strain | DT | 41534 | Klebsiella | pneumoniae | Klebsiella | pneumoniae | 2.41 | Klebsiella | pneumoniae | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Klebsiella pneumoniae | Klebsiella pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | ID 19 | 3; sequenced | EFEx | 43361 | Klebsiella | variicola | Klebsiella | variicola | 2.3 | Klebsiella | variicola | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Klebsiella variicola | Klebsiella variicola | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 30071 | 3; sequenced | EFex [BRU03] | 42845 | Kosakonia | sacchari | Salmonella | sp | 1.72 | Salmonella | sp | 1.7 | B | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5011 | 3; sequenced | EFEx | 42760 | Plesiomonas | shigelloides | Plesiomonas | shigelloides | 2.36 | Plesiomonas | shigelloides | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Plesiomonas shigelloides | Plesiomonas shigelloides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 33426 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.04.2008, N17, [0034] (Enterobacter gergoviae) | Pluralibacter | gergoviae | Pluralibacter | gergoviae | 2.32 | Pluralibacter | gergoviae | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Pluralibacter gergoviae | Pluralibacter gergoviae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3890 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 41186 | Salmonella | enterica | Salmonella | sp | 2.28 | Salmonella | sp | 2.15 | A | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | SH 9178 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.04.2008 E10 | Salmonella | enterica | Salmonella | sp | 2.57 | Salmonella | sp | 2.5 | A | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 17420 | 3; public strain collection | DT | 42194 | Salmonella | enterica | Salmonella | sp | 2.22 | Salmonella | sp | 2.21 | A | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5237 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 41184 | Salmonella | enterica | Salmonella | sp | 2.32 | Salmonella | sp | 2.26 | A | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 6519 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 41198 | Salmonella | enterica | Salmonella | sp | 2.29 | Salmonella | sp | 2.28 | A | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8451 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 41198 | Salmonella | enterica | Salmonella | sp | 2.45 | Salmonella | sp | 2.11 | A | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1786 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 5.10.2012 | Salmonella | enterica | Salmonella | sp | 2.51 | Salmonella | sp | 2.43 | A | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1711 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 5.10.2012 | Salmonella | enterica | Salmonella | sp | 2.48 | Salmonella | sp | 2.41 | A | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3881 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 41186 | Salmonella | enterica | Salmonella | sp | 2.02 | Salmonella | sp | 2.01 | A | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5557 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 10.12.2013 | Salmonella | enterica | Salmonella | sp | 2.27 | Salmonella | sp | 2.19 | A | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | II 06 06820 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.06.2008 H6 | Shigella | boydii | Escherichia | coli | 2.43 | Escherichia | coli | 2.39 | A | 0 | 0 | 1 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 3A 07 02503 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.06.2008 H7 | Shigella | flexneri | Escherichia | coli | 2.46 | Escherichia | coli | 2.37 | A | 0 | 0 | 1 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 33128,2 | 1; sequenced / NGS-data | EFEx | 44475 | Shigella | sonnei | Escherichia | coli | 2.41 | Escherichia | coli | 2.36 | A | 0 | 0 | 1 | Escherichia coli | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 3493 IGV | 3; type strain | DT | 2016-02-17 | Pantoea | agglomerans | Pantoea | agglomerans | 2.52 | Pantoea | agglomerans | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Pantoea agglomerans | Pantoea agglomerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 3493 | 3; type strain | eDT | 2015-07-09 | Pantoea | agglomerans | Pantoea | agglomerans | 2.35 | Pantoea | agglomerans | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Pantoea agglomerans | Pantoea agglomerans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11691 | 2; sequenced | DT | 42734 | Edwardsiella | tarda | Edwardsiella | tarda | 2.47 | Edwardsiella | tarda | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Edwardsiella tarda | Edwardsiella tarda | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2675 | 2; biochemistry profile | DT | 41304 | Hafnia | alvei | Hafnia | alvei | 2.41 | Hafnia | alvei | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Hafnia alvei | Hafnia alvei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 360 | 2; biochemistry profile | DT | 41304 | Hafnia | alvei | Hafnia | alvei | 2.44 | Hafnia | alvei | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Hafnia alvei | Hafnia alvei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6734 | 2; biochemistry profile | DT | 41304 | Hafnia | alvei | Hafnia | alvei | 2.43 | Hafnia | alvei | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Hafnia alvei | Hafnia alvei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 30163 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 18.04.2008, K9, [0034] | Hafnia | alvei | Hafnia | alvei | 2.42 | Hafnia | alvei | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Hafnia alvei | Hafnia alvei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LHL 3574 | 3; sequenced | EFEx | 43097 | Cosenzaea | myxofaciens | Cosenzaea | myxofaciens | 2.54 | Cosenzaea | myxofaciens | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Cosenzaea myxofaciens | Cosenzaea myxofaciens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8079 | 3; sequenced | DT | 41528 | Morganella | morganii | Morganella | morganii | 2.51 | Morganella | morganii | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Morganella morganii | Morganella morganii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9519 | 3; sequenced | DT | 41528 | Morganella | morganii | Morganella | morganii | 2.49 | Morganella | morganii | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Morganella morganii | Morganella morganii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LHLL 1818b | 3; sequenced | EFEx | 42094 | Morganella | morganii | Morganella | morganii | 2.68 | Morganella | morganii | 2.61 | A | 1 | 1 | 0 | Morganella morganii | Morganella morganii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 100173 | 3; typestrain, sequenced (rpoB) | eDT | 43013.3022 | Proteus | cibarius | Proteus | hauseri | 2.26 | Proteus | hauseri | 2.23 | A | 0 | 0 | 1 | Proteus hauseri | Proteus hauseri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 14437 | 3; typestrain, sequenced (rpoB) | eDT | 43013 | Proteus | hauseri | Proteus | hauseri | 2.55 | Proteus | hauseri | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Proteus hauseri | Proteus hauseri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2693,2 | 3; sequenced | eDT | 42319 | Proteus | mirabilis | Proteus | mirabilis | 2.5 | Proteus | mirabilis | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Proteus mirabilis | Proteus mirabilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7273 | 3; sequenced | eDT | 43053 | Proteus | mirabilis | Proteus | mirabilis | 2.5 | Proteus | mirabilis | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Proteus mirabilis | Proteus mirabilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 30222 | 2; sequenced | EFEx | 43097 | Proteus | sp | Proteus | vulgaris | 2.24 | Proteus | penneri | 2.13 | B | 0 | 0 | 1 | Proteus vulgaris | Proteus penneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 29910 | 3; typestrain, sequenced (rpoB) | eDT | 43013 | Proteus | terrae | Proteus | hauseri | 2.31 | Proteus | vulgaris | 2.28 | B | 0 | 0 | 1 | Proteus hauseri | Proteus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 33420 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.04.2008, E5 K16, [0034]: Proteus vulgaris ATCC 33420\LMTG72K16_0\0_K16\1\1SLin\fid | Proteus | vulgaris | Proteus | vulgaris | 2.28 | Proteus | vulgaris | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Proteus vulgaris | Proteus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 13387 | 3; type strain, sequenced (rpoB) | eDT | 43013 | Proteus | vulgaris | Proteus | vulgaris | 2.55 | Proteus | vulgaris | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Proteus vulgaris | Proteus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5796 | 2; sequenced | DT | 41226 | Providencia | rettgeri | Providencia | rettgeri | 2.57 | Providencia | rettgeri | 2.52 | A | 1 | 1 | 0 | Providencia rettgeri | Providencia rettgeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 25827 | 3; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.04.2008, K15, [0034]: Proteus stuartii ATCC 25827\LMTG72K15_0\0_K15\1\1SLin\fid in vers 2016 | Providencia | stuartii | Providencia | stuartii | 2.32 | Providencia | stuartii | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Providencia stuartii | Providencia stuartii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3171 | 3; sequenced, S. glossinae is later synonym of S. fonticola [0050] | EFEx | 42760 | Serratia | fonticola | Serratia | fonticola | 2.56 | Serratia | fonticola | 2.55 | A | 1 | 1 | 0 | Serratia fonticola | Serratia fonticola | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 30063 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 04.11.2008, E11, [0034] | Serratia | grimesii | Serratia | grimesii | 2.42 | Serratia | liquefaciens | 2.03 | B | 0 | 0 | 1 | Serratia grimesii | Serratia liquefaciens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 25_12_13996_1 | 3; sequenced (LGL) | EFex | 42109 | Serratia | marcescens | Serratia | marcescens | 2.21 | Serratia | marcescens | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Serratia marcescens | Serratia marcescens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 30121 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 04.11.2008, E12, [0034] | Serratia | marcescens | Serratia | marcescens | 2.42 | Serratia | marcescens | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Serratia marcescens | Serratia marcescens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | Wasserprobe | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.07.2012 H7 | Serratia | marcescens | Serratia | marcescens | 2.55 | Serratia | marcescens | 2.51 | A | 1 | 1 | 0 | Serratia marcescens | Serratia marcescens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 4597 | 3; type strain | EFEx | 42760 | Serratia | quinivorans | Serratia | proteamaculans | 2.16 | Serratia | liquefaciens | 2.12 | B | 0 | 0 | 1 | Serratia proteamaculans | Serratia liquefaciens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6319 | 2; sequenced (16S) | DT | 41282 | Yersinia | aldovae | Yersinia | aldovae | 2.29 | Yersinia | aldovae | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia aldovae | Yersinia aldovae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 18303 | 3; type strain | DT | 41318 | Yersinia | aldovae | Yersinia | aldovae | 2.84 | Yersinia | aldovae | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia aldovae | Yersinia aldovae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 14987 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 09.03.2007, H12 | Yersinia | aleksiciae | Yersinia | aleksiciae | 2.28 | Yersinia | aleksiciae | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia aleksiciae | Yersinia aleksiciae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BAG 039 | 2; [0054] | DT | 41283 | Yersinia | bercovieri | Yersinia | bercovieri | 2.44 | Yersinia | bercovieri | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia bercovieri | Yersinia bercovieri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BAG 083 | 2; [0054] | DT | 41283 | Yersinia | bercovieri | Yersinia | bercovieri | 2.46 | Yersinia | bercovieri | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia bercovieri | Yersinia bercovieri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | SL2012 001153 | 3; sequenced | DT | 41304 | Yersinia | bercovieri | Yersinia | bercovieri | 2.49 | Yersinia | bercovieri | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia bercovieri | Yersinia bercovieri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 0002 | 3; [0054] | DT | 41248 | Yersinia | enterocolitica | Yersinia | enterocolitica | 2.23 | Yersinia | enterocolitica | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia enterocolitica | Yersinia enterocolitica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | SZ 5108-01 | 3; [0054] | DT | 41408 | Yersinia | enterocolitica | Yersinia | enterocolitica | 2.49 | Yersinia | enterocolitica | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia enterocolitica | Yersinia enterocolitica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BAG 077 | 4; [0054]; serotype | DT | 41254 | Yersinia | enterocolitica | Yersinia | enterocolitica | 2.42 | Yersinia | enterocolitica | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia enterocolitica | Yersinia enterocolitica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BAG 004 | 3; FT-IR; serotype | DT | 41248 | Yersinia | enterocolitica | Yersinia | enterocolitica | 2.45 | Yersinia | enterocolitica | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia enterocolitica | Yersinia enterocolitica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BAG 092 | 4; [0054]; serotype | DT | 41248 | Yersinia | enterocolitica | Yersinia | enterocolitica | 2.45 | Yersinia | enterocolitica | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia enterocolitica | Yersinia enterocolitica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BF 140704.1 | 3; specific PCR, biochemistry | DT | 41282 | Yersinia | enterocolitica | Yersinia | enterocolitica | 2.45 | Yersinia | enterocolitica | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia enterocolitica | Yersinia enterocolitica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BAG 010 | 3; FT-IR [0054]; serotype | DT | 41248 | Yersinia | enterocolitica | Yersinia | enterocolitica | 2.52 | Yersinia | enterocolitica | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia enterocolitica | Yersinia enterocolitica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BAG 084 | 3; [0054] | DT | 41254 | Yersinia | enterocolitica | Yersinia | enterocolitica | 2.41 | Yersinia | enterocolitica | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia enterocolitica | Yersinia enterocolitica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 14 91 | 3; strain collection RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 09.09.2004, H03 | Yersinia | enterocolitica | Yersinia | enterocolitica | 2.71 | Yersinia | enterocolitica | 2.65 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia enterocolitica | Yersinia enterocolitica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | H 739 87 | 2; strain collection RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 29.11.2005, K14 | Yersinia | enterocolitica | Yersinia | enterocolitica | 2.63 | Yersinia | enterocolitica | 2.63 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia enterocolitica | Yersinia enterocolitica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22339 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 03.12.2015, Y.ma_01\0_C13, [0034] | Yersinia | entomophaga | Yersinia | ruckeri | 2.06 | Yersinia | ruckeri | 2.06 | A | 0 | 0 | 1 | Yersinia ruckeri | Yersinia ruckeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 21 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 22.01.2007 H06 | Yersinia | frederiksenii | Yersinia | frederiksenii | 2.41 | Yersinia | frederiksenii | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia frederiksenii | Yersinia frederiksenii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI 21 | 3; well described strain | DT | 41304 | Yersinia | frederiksenii | Yersinia | frederiksenii | 2.57 | Yersinia | frederiksenii | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia frederiksenii | Yersinia frederiksenii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 71 | 2; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 26.01.2007 N3 | Yersinia | intermedia | Yersinia | intermedia | 2.16 | Yersinia | intermedia | 1.93 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia intermedia | Yersinia intermedia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BH 154 | 2; [0054] | DT | 41290 | Yersinia | intermedia | Yersinia | intermedia | 2.37 | Yersinia | intermedia | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia intermedia | Yersinia intermedia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BP 76 | 2; 0 | DT | 41283 | Yersinia | intermedia | Yersinia | intermedia | 2.5 | Yersinia | intermedia | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia intermedia | Yersinia intermedia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | KP 164 | 2; 0 | DT | 41324 | Yersinia | intermedia | Yersinia | intermedia | 2.39 | Yersinia | intermedia | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia intermedia | Yersinia intermedia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 302 | 2; API20E: 1144723 - API 95,9% | DT | 41304 | Yersinia | kristensenii | Yersinia | kristensenii | 2.46 | Yersinia | kristensenii | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia kristensenii | Yersinia kristensenii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI 573-87 | 2; API20E: 0254703 - Yer kr 99,4% | DT | 41248 | Yersinia | kristensenii | Yersinia | kristensenii | 2.48 | Yersinia | kristensenii | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia kristensenii | Yersinia kristensenii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | VB 925699 | 3; sequenced | DT | 41352 | Yersinia | massiliensis | Yersinia | massiliensis | 1.74 | Yersinia | pseudotuberculosis | 1.63 | B | 0 | 0 | 1 | Yersinia massiliensis | Yersinia pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 18520 | 3; type strain | DT | 16.01.2013 | Yersinia | mollaretii | Yersinia | mollaretii | 2.31 | Yersinia | mollaretii | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia mollaretii | Yersinia mollaretii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22296 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 03.12.2015, Y.nu_04\0_E10, [0034] | Yersinia | nurmii | Yersinia | frederiksenii | 1.89 | Yersinia | ruckeri | 1.87 | B | 0 | 0 | 1 | Yersinia frederiksenii | Yersinia ruckeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22769 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 03.12.2015, Y.pe_04\0_E8, [0034] | Yersinia | pekkanenii | Yersinia | intermedia | 1.66 | Yersinia | enterocolitica | 1.62 | B | 0 | 0 | 1 | Yersinia intermedia | Yersinia enterocolitica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 1502 | 2; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 24.02.2009 N8 | Yersinia | pestis | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.44 | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.43 | A | 0 | 0 | 1 | Yersinia pseudotuberculosis | Yersinia pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 1508 | 2; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.10.2008 K11 | Yersinia | pestis | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.42 | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.4 | A | 0 | 0 | 1 | Yersinia pseudotuberculosis | Yersinia pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 25858 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 05.09.2004, M20 | Yersinia | pseudotuberculosis | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.76 | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.63 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia pseudotuberculosis | Yersinia pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 28928 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 23.11.2005 M12 | Yersinia | pseudotuberculosis | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.73 | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.66 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia pseudotuberculosis | Yersinia pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVUAS 512 | 3; sequenced | DT | 41283 | Yersinia | pseudotuberculosis | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.69 | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.63 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia pseudotuberculosis | Yersinia pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 516 | 3; sequenced | DT | 41513 | Yersinia | pseudotuberculosis | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.47 | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia pseudotuberculosis | Yersinia pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3030 | 2; biochemistry | DT | 41290 | Yersinia | pseudotuberculosis | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.51 | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia pseudotuberculosis | Yersinia pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CECT 4319 | 3; type strain | DT | 41304 | Yersinia | ruckeri | Yersinia | ruckeri | 2.44 | Yersinia | ruckeri | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia ruckeri | Yersinia ruckeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVUAS 2769 | 3; FT-IR | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.01.2008, E18 | Yersinia | ruckeri | Yersinia | ruckeri | 2.72 | Yersinia | ruckeri | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia ruckeri | Yersinia ruckeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3000 | 3; sequenced | DT | 41304 | Yersinia | ruckeri | Yersinia | ruckeri | 2.55 | Yersinia | ruckeri | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia ruckeri | Yersinia ruckeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | D1 | 3; 0 | DT | 41304 | Yersinia | ruckeri | Yersinia | ruckeri | 2.55 | Yersinia | ruckeri | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia ruckeri | Yersinia ruckeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | EX5 | 3; well defined isolate [0053] | DT | 41304 | Yersinia | ruckeri | Yersinia | ruckeri | 2.45 | Yersinia | ruckeri | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Yersinia ruckeri | Yersinia ruckeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 18211 | 3; type strain | EFEx | 41324 | Yersinia | similis | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.36 | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.36 | A | 0 | 0 | 1 | Yersinia pseudotuberculosis | Yersinia pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | IMB 4354 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 13.07.2007, E22 | Yersinia | similis | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.52 | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.49 | A | 0 | 0 | 1 | Yersinia pseudotuberculosis | Yersinia pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27350 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 03.12.2015, Y.wa_04\0_E5, [0034] | Yersinia | wautersii | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.39 | Yersinia | pseudotuberculosis | 2.39 | A | 0 | 0 | 1 | Yersinia pseudotuberculosis | Yersinia pseudotuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4133 | 2; 0 | eDT | 20.01.2016 | Legionella | pneumophila | Legionella | pneumophila | 2.27 | Legionella | pneumophila | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5747 | 2; 0 | eDT | 20.01.2016 | Legionella | pneumophila | Legionella | pneumophila | 2.04 | Legionella | pneumophila | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4014 | 3; 16SrDNA, Serogruppe nicht näher differenziert | eDT | 21.01.2016 | Legionella | pneumophila | Legionella | pneumophila | 2.15 | Legionella | pneumophila | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5308 | 3; 16S | eDT | 20.01.2016 | Legionella | pneumophila | Legionella | pneumophila | 2.47 | Legionella | pneumophila | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5852 | 2; 0 | eDT | 20.01.2016 | Legionella | pneumophila | Legionella | pneumophila | 2.11 | Legionella | pneumophila | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 10873,2 | 3; sequenced | eDT | 43171 | Halomonas | stevensii | Halomonas | aquamarina | 1.54 | Halomonas | aquamarina | 1.41 | B | 0 | 0 | 1 | Halomonas aquamarina | Halomonas aquamarina | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 10874,2 | 3; sequenced | eDT | 43171 | Halomonas | stevensii | Dermacoccus | sp[3] | 1.35 | Halomonas | aquamarina | 1.24 | B | 0 | 0 | 1 | Dermacoccus sp[3] | Halomonas aquamarina | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 13URF23 | 3; sequenced | eDT | 42339 | (Pasteurella) | caballi | Actinobacillus | rossii | 1.63 | Actinobacillus | rossii | 1.59 | B | 0 | 0 | 1 | Actinobacillus rossii | Actinobacillus rossii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 22973 | 3; type strain | EFEx | 44124 | (Pasteurella) | caballi | Actinobacillus | rossii | 2.13 | Actinobacillus | rossii | 2.06 | A | 0 | 0 | 1 | Actinobacillus rossii | Actinobacillus rossii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | LHL 5 | 3; sequenced | eDT | 02.12.2015 | (Pasteurella) | testudinis | Salmonella | sp | 1.55 | Salmonella | sp | 1.52 | B | 0 | 0 | 1 | Salmonella sp | Salmonella sp | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8124 | 3; sequenced | EFEx | 42291 | Actinobacillus | arthritidis | Actinobacillus | arthritidis | 1.93 | Actinobacillus | suis | 1.69 | B | 0 | 0 | 1 | Actinobacillus arthritidis | Actinobacillus suis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32356 | 3; sequenced | eDT | 43987 | Actinobacillus | capsulatus | Actinobacillus | capsulatus | 2.41 | Actinobacillus | suis | 2.21 | B | 0 | 0 | 1 | Actinobacillus capsulatus | Actinobacillus suis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08UZF67 | 3; sequenced | eDT | 42339 | Actinobacillus | capsulatus | Actinobacillus | capsulatus | 2.14 | Actinobacillus | equuli | 1.88 | A | 1 | 1 | 0 | Actinobacillus capsulatus | Actinobacillus equuli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 352 | 3; sequenced | eDT | 42291 | Actinobacillus | equuli | Actinobacillus | equuli | 2.34 | Actinobacillus | suis | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Actinobacillus equuli | Actinobacillus suis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4533,3 | 2; sequenced | eDT | 42291 | Actinobacillus | equuli | Actinobacillus | suis | 2.38 | Actinobacillus | suis | 2.36 | A | 0 | 0 | 1 | Actinobacillus suis | Actinobacillus suis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 10017,2 | 3; sequenced | eDT | 42291 | Actinobacillus | lignieresii | Actinobacillus | pleuropneumoniae | 2.19 | Actinobacillus | pleuropneumoniae | 2.18 | A | 0 | 0 | 1 | Actinobacillus pleuropneumoniae | Actinobacillus pleuropneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6078 | 3; sequenced | eDT | 42291 | Actinobacillus | rossii | Actinobacillus | rossii | 2.55 | Actinobacillus | rossii | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Actinobacillus rossii | Actinobacillus rossii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 639 | 3; sequenced | EFEx | 43160 | Actinobacillus | rossii | Actinobacillus | rossii | 2 | Actinobacillus | rossii | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Actinobacillus rossii | Actinobacillus rossii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 14UCF177 | 3; sequenced | EFEx | 42347 | Actinobacillus | sp-MK-2012 | Actinobacillus | suis | 2.22 | Actinobacillus | equuli | 2.15 | B | 0 | 0 | 1 | Actinobacillus suis | Actinobacillus equuli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5527 | 3; sequenced | eDT | 43370 | Actinobacillus | suis | Actinobacillus | suis | 2.6 | Actinobacillus | suis | 2.55 | A | 1 | 1 | 0 | Actinobacillus suis | Actinobacillus suis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | LHL 2130 | 3; sequenced | EFEx | 42347 | Avibacterium | gallinarum | Avibacterium | paragallinarum | 1.82 | Avibacterium | paragallinarum | 1.74 | B | 0 | 0 | 1 | Avibacterium paragallinarum | Avibacterium paragallinarum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5622 | 3; sequenced | DT | 41310 | Bibersteinia | trehalosi | Bibersteinia | trehalosi | 2.36 | Bibersteinia | trehalosi | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Bibersteinia trehalosi | Bibersteinia trehalosi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7015 | 3; sequenced | DT | 41304 | Bibersteinia | trehalosi | Bibersteinia | trehalosi | 2.21 | Bibersteinia | trehalosi | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Bibersteinia trehalosi | Bibersteinia trehalosi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5702 | 3; sequenced | EFEx | 42291 | Chelonobacter | oris | Chelonobacter | oris | 2.36 | Chelonobacter | oris | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Chelonobacter oris | Chelonobacter oris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3802,2 | 3; sequenced | eDT | 42444 | Cricetibacter | osteomyelitidis | Haemophilus | haemolyticus | 1.43 | Aggregatibacter | segnis | 1.41 | B | 0 | 0 | 1 | Haemophilus haemolyticus | Aggregatibacter segnis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 15UTF392 | 3; sequenced | EFEx | 42347 | Frederiksenia | canicola | Frederiksenia | canicola | 2.41 | Frederiksenia | canicola | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Frederiksenia canicola | Frederiksenia canicola | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6743 | 3; sequenced | EFEx | 42291 | Frederiksenia | canicola | Frederiksenia | canicola | 2.42 | Frederiksenia | canicola | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Frederiksenia canicola | Frederiksenia canicola | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 15URF78 | 3; sequenced | eDT | 42340 | Gallibacterium | anatis | Gallibacterium | anatis | 2.03 | Gallibacterium | anatis | 1.73 | A | 1 | 1 | 0 | Gallibacterium anatis | Gallibacterium anatis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6632 | 3; sequenced | eDT | 41464 | Gallibacterium | anatis | Gallibacterium | anatis | 2.45 | Gallibacterium | anatis | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Gallibacterium anatis | Gallibacterium anatis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11383 | 3; sequenced | eDT | 42677 | Gallibacterium | trehalosifermentans | Staphylococcus | lutrae | 1.53 | Gallibacterium | anatis | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus lutrae | Gallibacterium anatis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8968 | 3; sequenced | DT | 41737 | Haemophilus | haemoglobinophilus | Haemophilus | haemoglobinophilus | 1.74 | Haemophilus | haemoglobinophilus | 1.55 | B | 0 | 0 | 1 | Haemophilus haemoglobinophilus | Haemophilus haemoglobinophilus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | P 1066 2016 | 3; sequenced | EFEx | 42737 | Histophilus | somni | Histophilus | somni | 1.82 | Histophilus | somni | 1.77 | B | 0 | 0 | 1 | Histophilus somni | Histophilus somni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10798 | 3; sequenced | eDT | 42326 | Mannheimia | caviae | Mannheimia | caviae | 2.22 | Mannheimia | haemolytica | 1.76 | A | 1 | 1 | 0 | Mannheimia caviae | Mannheimia haemolytica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2925 | 3; sequenced; ESQ pos | DT | 41464 | Mannheimia | glucosida | Mannheimia | haemolytica | 2.31 | Mannheimia | haemolytica | 2.28 | A | 0 | 0 | 1 | Mannheimia haemolytica | Mannheimia haemolytica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5568 | 3; sequenced; ESQ pos | DT | 41464 | Mannheimia | glucosida | Mannheimia | haemolytica | 2.36 | Mannheimia | haemolytica | 2.36 | A | 0 | 0 | 1 | Mannheimia haemolytica | Mannheimia haemolytica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-12015-05612 | 3; sequenced | eDT | 42340 | Mannheimia | granulomatis | Mannheimia | granulomatis | 2.05 | Mannheimia | haemolytica | 1.77 | A | 1 | 1 | 0 | Mannheimia granulomatis | Mannheimia haemolytica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 6778 | 3; sequenced | EFex | 44337 | Mannheimia | granulomatis | Mannheimia | granulomatis | 2.03 | Actinobacillus | lignieresii | 1.87 | C | 0 | 0 | 1 | Mannheimia granulomatis | Actinobacillus lignieresii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1738 | 3; sequenced; ESQ neg | DT | 41464 | Mannheimia | haemolytica | Mannheimia | haemolytica | 2.45 | Mannheimia | haemolytica | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Mannheimia haemolytica | Mannheimia haemolytica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 571 | 3; sequenced; ESQ neg | DT | 41464 | Mannheimia | haemolytica | Mannheimia | haemolytica | 2.47 | Mannheimia | haemolytica | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Mannheimia haemolytica | Mannheimia haemolytica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CVUAS 32999 | 3; sequenced | EFEx | 44637 | Mannheimia | pernigra | Mannheimia | caviae | 1.33 | Glaesserella | parasuis | 1.3 | B | 0 | 0 | 1 | Mannheimia caviae | Glaesserella parasuis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 14UOF84 | 3; sequenced (LLBB) | EFEx | 42347 | Mannheimia | ruminalis | Mannheimia | ruminalis | 2.19 | Mannheimia | ruminalis | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Mannheimia ruminalis | Mannheimia ruminalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32092 | 3; sequenced | eDT | 43812 | Mannheimia | sp-15USF15 | Mannheimia | caviae | 2.07 | Mannheimia | varigena | 2 | B | 0 | 0 | 1 | Mannheimia caviae | Mannheimia varigena | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1915 | 3; sequenced | DT | 42082 | Necropsobacter | rosorum | Necropsobacter | rosorum | 2.43 | Haemophilus | haemoglobinophilus | 1.74 | C | 0 | 0 | 1 | Necropsobacter rosorum | Haemophilus haemoglobinophilus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32124 | 3; sequenced | EFEx | 43845 | Nicoletella | semolina | Actinobacillus | equuli | 1.57 | Bisgaardia | hudsonensis | 1.44 | B | 0 | 0 | 1 | Actinobacillus equuli | Bisgaardia hudsonensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4060.3 | 3; sequenced | EFEx | 43739 | Pasteurella | aerogenes | Pasteurella | aerogenes | 2.01 | Actinobacillus | seminis | 2 | C | 0 | 0 | 1 | Pasteurella aerogenes | Actinobacillus seminis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7933 | 3; sequenced | eDT | 42291 | Pasteurella | canis | Pasteurella | canis | 2.07 | Pasteurella | canis | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Pasteurella canis | Pasteurella canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 5284 | 3; sequenced | eDT | 42291 | Pasteurella | mairii | Pasteurella | mairii | 2.11 | Actinobacillus | seminis | 2.06 | C | 0 | 0 | 1 | Pasteurella mairii | Actinobacillus seminis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | P 2225 | 3; well descrobed isolat | DT | 41380 | Pasteurella | multocida | Pasteurella | multocida | 2.22 | Pasteurella | multocida | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Pasteurella multocida | Pasteurella multocida | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31791 | 3; specific PCR | eDT | 43657 | Pasteurella | multocida | Pasteurella | multocida | 2.4 | Pasteurella | multocida | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Pasteurella multocida | Pasteurella multocida | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 567 | 3; specific PCR (kmt), cap D, toxinA negative, sequenced | DT | 42430 | Pasteurella | multocida | Pasteurella | multocida | 2.41 | Pasteurella | multocida | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Pasteurella multocida | Pasteurella multocida | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 32506,2 | 3; sequenced | EFEx | 44154 | Pasteurellaceae | Bisgaard-Taxon-10 | Actinobacillus | succinogenes | 1.72 | Actinobacillus | rossii | 1.66 | B | 0 | 0 | 1 | Actinobacillus succinogenes | Actinobacillus rossii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | LHL U-309 | 3; sequenced | DT | 41561 | Pasteurellaceae | sp-LHL-U-309 | Chelonobacter | oris | 1.66 | Chelonobacter | oris | 1.58 | B | 0 | 0 | 1 | Chelonobacter oris | Chelonobacter oris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 308,2 | 3; sequenced | DT | 41584 | Psittacicella | hinzii | Agromyces | cerinus | 1.43 | Clostridium | tetani | 1.29 | B | 0 | 0 | 1 | Agromyces cerinus | Clostridium tetani | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1922-10 | 3; sequenced | DT | 41377 | Rodentibacter | heylii | Rodentibacter | heylii | 2.54 | Rodentibacter | heylii | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Rodentibacter heylii | Rodentibacter heylii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4946 | 3; sequenced | DT | 41438 | Spirabiliibacterium | mucosae | Staphylococcus | sciuri | 1.42 | Photorhabdus | luminescens | 1.36 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus sciuri | Photorhabdus luminescens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 8966 | 3; sequenced | DT | 23.07.2013 | Volucribacter | amazonae | Haemophilus | influenzae | 1.53 | Haemophilus | influenzae | 1.49 | B | 0 | 0 | 1 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 24110 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 14.12.2016 E22 | Acinetobacter | baumannii | Acinetobacter | baumannii | 2.51 | Acinetobacter | baumannii | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Acinetobacter baumannii | Acinetobacter baumannii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 30011 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 03.09.2014 C05 | Acinetobacter | baumannii | Acinetobacter | baumannii | 2.46 | Acinetobacter | baumannii | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Acinetobacter baumannii | Acinetobacter baumannii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5645 | 3; sequenced | DT | 41535 | Acinetobacter | junii | Acinetobacter | junii | 2.43 | Acinetobacter | junii | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Acinetobacter junii | Acinetobacter junii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8349 | 3; sequenced | DT | 41535 | Acinetobacter | lwoffii | Acinetobacter | lwoffii | 2.35 | Acinetobacter | lwoffii | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Acinetobacter lwoffii | Acinetobacter lwoffii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7379,3 | 2; sequenced | eDT | 42053 | Acinetobacter | pseudolwoffii | Acinetobacter | pseudolwoffii | 2.29 | Acinetobacter | pseudolwoffii | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Acinetobacter pseudolwoffii | Acinetobacter pseudolwoffii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7662 | 3; sequenced | DT | 41535 | Acinetobacter | variabilis | Acinetobacter | variabilis | 2.17 | Acinetobacter | variabilis | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Acinetobacter variabilis | Acinetobacter variabilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LHL 1171 | 3; sequenced | eDT | 41528 | Moraxella | bovoculi | Moraxella | bovoculi | 2.06 | Moraxella | ovis | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Moraxella bovoculi | Moraxella ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11674,3 | 3; sequenced | eDT | 44642 | Moraxella | cuniculi | Moraxella | catarrhalis | 1.63 | Moraxella | catarrhalis | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Moraxella catarrhalis | Moraxella catarrhalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31885 | 3; 0 | EFex | 43711 | Moraxella | osloensis | Moraxella | osloensis | 1.94 | Moraxella | osloensis | 1.87 | B | 0 | 0 | 1 | Moraxella osloensis | Moraxella osloensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7064 | 3; sequenced | DT | 41528 | Moraxella | ovis | Moraxella | bovoculi | 2.32 | Moraxella | ovis | 1.97 | A | 0 | 0 | 1 | Moraxella bovoculi | Moraxella ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 57z-1 | 3; sequenced | EFEx | 42732 | Psychrobacter | pasteurii | Psychrobacter | pasteurii | 2.04 | Psychrobacter | phenylpyruvicus | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Psychrobacter pasteurii | Psychrobacter phenylpyruvicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181008314 | 2; 0 | DT | 43226 | Pseudomonas | aeruginosa | Pseudomonas | aeruginosa | 2.43 | Pseudomonas | aeruginosa | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181017653-2 | 2; 0 | DT | 43444 | Pseudomonas | alcaligenes | Pseudomonas | alcaligenes | 2.44 | Pseudomonas | alcaligenes | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Pseudomonas alcaligenes | Pseudomonas alcaligenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171011707 | 2; 0 | DT | 42978 | Pseudomonas | anguilliseptica | Pseudomonas | anguilliseptica | 2.02 | Pseudomonas | borbori | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Pseudomonas anguilliseptica | Pseudomonas borbori | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 181017934 | 2; 0 | DT | 43446 | Pseudomonas | fulva | Pseudomonas | fulva | 2.29 | Pseudomonas | fulva | 1.9 | A | 1 | 1 | 0 | Pseudomonas fulva | Pseudomonas fulva | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171011722-1 | 2; 0 | DT | 42978 | Pseudomonas | nitroreducens | Pseudomonas | nitroreducens | 2.07 | Pseudomonas | nitroreducens | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Pseudomonas nitroreducens | Pseudomonas nitroreducens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 171011722-1 | 2; 0 | DT | 42978 | Pseudomonas | putida | Pseudomonas | putida | 2.49 | Pseudomonas | putida | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Pseudomonas putida | Pseudomonas putida | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 163 | 3; public strain collection; sequenced | EFEx | 43368 | Pseudomonas | (alkylphenolica) | Pseudomonas | japonica | 1.59 | Pseudomonas | graminis | 1.57 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas japonica | Pseudomonas graminis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 27853 | 3; public strain collection | DT | 42410 | Pseudomonas | aeruginosa | Pseudomonas | aeruginosa | 2.61 | Pseudomonas | aeruginosa | 2.57 | A | 1 | 1 | 0 | Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | Y 8249 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 14.05.2009 K16 | Pseudomonas | aeruginosa | Pseudomonas | aeruginosa | 2.4 | Pseudomonas | aeruginosa | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 30029 | 2; sequenced | EFEx | 43853 | Pseudomonas | baetica | Pseudomonas | koreensis | 2.06 | Pseudomonas | rhodesiae | 1.94 | A | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas koreensis | Pseudomonas rhodesiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 17809 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 20.02.2008 N11 | Pseudomonas | chlororaphis | Pseudomonas | chlororaphis | 2.44 | Pseudomonas | chlororaphis | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Pseudomonas chlororaphis | Pseudomonas chlororaphis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 102975 | 3; type strain | 80§ TFA, 30 Minuten ,1:10 verdünnt , gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 12.12.2016, F19, [0096] | Allofrancisella | guangzhouensis | Paracoccus | denitrificans | 1.33 | Enterococcus | faecalis | 1.29 | B | 0 | 0 | 1 | Paracoccus denitrificans | Enterococcus faecalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22475 | 3; type strain | 80§ TFA, 1:10 verdünnt , gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 18.11.2015, L16, [0096] | Francisella | hispaniensis | Lactobacillus | plantarum | 1.42 | Aeromonas | molluscorum | 1.38 | B | 0 | 0 | 1 | Lactobacillus plantarum | Aeromonas molluscorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 21254 | 3; type strain | 80§ TFA, 1:10 verdünnt , gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 25.11.2015, I3, [0096] | Francisella | naotunensis | Francisella | philomiragia | 1.57 | Francisella | philomiragia | 1.53 | B | 0 | 0 | 1 | Francisella philomiragia | Francisella philomiragia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11063 | 3; FLI: specific PCR | DT | 42520 | Francisella | tularensis | Glutamicibacter | mysorens | 1.36 | Lactobacillus | graminis | 1.35 | B | 0 | 0 | 1 | Glutamicibacter mysorens | Lactobacillus graminis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4681,2 | 3; FLI: specific PCR | DT | 41366 | Francisella | tularensis | Proteus | vulgaris | 1.31 | Proteus | mirabilis | 1.26 | B | 0 | 0 | 1 | Proteus vulgaris | Proteus mirabilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7099 | 3; FLI: specific PCR | DT | 41562 | Francisella | tularensis | Proteus | mirabilis | 1.4 | Lactobacillus | graminis | 1.39 | B | 0 | 0 | 1 | Proteus mirabilis | Lactobacillus graminis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | Ft31 | 3; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit und Zentrifugation mit Filtrierung, 1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA/TA2 | 26.04.2013, I20, [0096] | Francisella | tularensis | Agrobacterium | radiobacter | 1.46 | Latilactobacillus | fuchuensis | 1.43 | B | 0 | 0 | 1 | Agrobacterium radiobacter | Latilactobacillus fuchuensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | Ft26 | 3; 0 | in 80% TFA, 30 min, Filtriert, Zentrifugiert, 1:10 Verduennt in H2O, Probe 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 01.06.2017, F3, [0096] | Francisella | tularensis | Lactobacillus | plantarum | 1.29 | Lactococcus | lactis | 1.24 | B | 0 | 0 | 1 | Lactobacillus plantarum | Lactococcus lactis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31583 | 3; sequenced | DT | 43497 | Photobacterium | damselae | Photobacterium | damselae | 2.22 | Photobacterium | damselae | 1.85 | A | 1 | 1 | 0 | Photobacterium damselae | Photobacterium damselae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1266.2 | 3; sequenced | EFEx | 25.09.1019 | Photobacterium | piscicola | Photobacterium | iliopiscarium | 1.57 | Photobacterium | leiognathi | 1.56 | B | 0 | 0 | 1 | Photobacterium iliopiscarium | Photobacterium leiognathi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 842,2 | 3; sequenced | Efex | 41340 | Photobacterium | swingsii | Providencia | alcalifaciens | 1.37 | Arthrobacter | luteolus | 1.37 | B | 0 | 0 | 1 | Providencia alcalifaciens | Arthrobacter luteolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 475 | 3; spezific PCR (CVFR) | eDT | 41499 | Vibrio | alginolyticus | Vibrio | parahaemolyticus | 2.07 | Vibrio | alginolyticus | 2.01 | B | 0 | 0 | 1 | Vibrio parahaemolyticus | Vibrio alginolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7079 | 3; spezific PCR (CVFR) | eDT | 41472 | Vibrio | alginolyticus | Vibrio | alginolyticus | 2.29 | Vibrio | alginolyticus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Vibrio alginolyticus | Vibrio alginolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 2171 | 3; type strain | DT | 42655 | Vibrio | alginolyticus | Vibrio | alginolyticus | 2.3 | Vibrio | alginolyticus | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Vibrio alginolyticus | Vibrio alginolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | A8-12 | 3; gyrB sequence | eDT | 42537 | Vibrio | anguillarum | Vibrio | anguillarum | 2.28 | Vibrio | anguillarum | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Vibrio anguillarum | Vibrio anguillarum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | A227 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 12.05.2015 L10 | Vibrio | cholerae | Vibrio | albensis | 1.95 | Pseudomonas | graminis | 1.49 | B | 0 | 0 | 1 | Vibrio albensis | Pseudomonas graminis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | A351 | 3; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 13.05.2015 C12 | Vibrio | cholerae | Vibrio | albensis | 1.9 | Lacticaseibacillus | sharpeae | 1.35 | B | 0 | 0 | 1 | Vibrio albensis | Lacticaseibacillus sharpeae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | BfR-VB-00018 | 3; rpob-Sequenzierung | eDT | 44735 | Vibrio | cholerae | Vibrio | albensis | 1.9 | Streptococcus | canis | 1.37 | B | 0 | 0 | 1 | Vibrio albensis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8995 | 3; sequenced | eDT | 41374 | Vibrio | diazotrophicus | Vibrio | diazotrophicus | 2.62 | Vibrio | diazotrophicus | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Vibrio diazotrophicus | Vibrio diazotrophicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 14383 | 3; public strain collection, sequenced | eDT | 41380 | Vibrio | furnissi | Vibrio | furnissii | 2.21 | Vibrio | furnissii | 2.06 | A | 0 | 0 | 1 | Vibrio furnissii | Vibrio furnissii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1754 | 3; sequenced | eDT | 41380 | Vibrio | furnissii | Vibrio | furnissii | 2.2 | Vibrio | furnissii | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Vibrio furnissii | Vibrio furnissii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 619 | 2; 0 | eDT | 41500 | Vibrio | metschnikovii | Vibrio | metschnikovii | 1.6 | Vibrio | natriegens | 1.52 | B | 0 | 0 | 1 | Vibrio metschnikovii | Vibrio natriegens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 7872 | 3; sequenced | eDT | 41374 | Vibrio | mimicus | Vibrio | pectenicida | 1.5 | Vibrio | albensis | 1.48 | B | 0 | 0 | 1 | Vibrio pectenicida | Vibrio albensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | BfR-VB-00012 | 3; public strain collection | eDT | 44735 | Vibrio | parahaemolyticus | Vibrio | parahaemolyticus | 2.26 | Vibrio | parahaemolyticus | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Vibrio parahaemolyticus | Vibrio parahaemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 10027 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA/TA2 | 24.01.2011, N5, [0034] | Vibrio | parahaemolyticus | Vibrio | parahaemolyticus | 2.28 | Vibrio | parahaemolyticus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Vibrio parahaemolyticus | Vibrio parahaemolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2778.2 | 3; sequenced | eDT | 43762 | Vibrio | tubiashii | Vibrio | europaeus | 1.65 | Vibrio | brasiliensis | 1.56 | B | 0 | 0 | 1 | Vibrio europaeus | Vibrio brasiliensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LVM05 | 3; sequenced + species specific PCR (LGL) [0069] | EFex | 42109 | Vibrio | vulnificus | Vibrio | vulnificus | 2.05 | Vibrio | vulnificus | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Vibrio vulnificus | Vibrio vulnificus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-03033-2 | 3; sequenced | EFEx | 42718 | Ignatzschineria | indica | Ignatzschineria | indica | 2.18 | Ignatzschineria | indica | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Ignatzschineria indica | Ignatzschineria indica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 217-U2-6 | 3; sequenced | EFex | 42809 | Stenotrophomonas | chelatiphaga | Stenotrophomonas | maltophilia | 1.61 | Stenotrophomonas | acidaminiphila | 1.54 | B | 0 | 0 | 1 | Stenotrophomonas maltophilia | Stenotrophomonas acidaminiphila | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | Sm 132 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 14.05.2009 K21 | Stenotrophomonas | maltophilia | Stenotrophomonas | maltophilia | 2.39 | Stenotrophomonas | maltophilia | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Stenotrophomonas maltophilia | Stenotrophomonas maltophilia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | Sm 51 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 22.11.2006 H19 | Stenotrophomonas | maltophilia | Stenotrophomonas | maltophilia | 2.3 | Stenotrophomonas | maltophilia | 1.88 | A | 1 | 1 | 0 | Stenotrophomonas maltophilia | Stenotrophomonas maltophilia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 277 U2-2 | 3; sequenced | Efex | 42732 | Stenotrophomonas | rhizophila | Stenotrophomonas | rhizophila | 1.79 | Stenotrophomonas | maltophilia | 1.63 | B | 0 | 0 | 1 | Stenotrophomonas rhizophila | Stenotrophomonas maltophilia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4239,2 | 3; sequenced, biochemistry | eDT | 41808 | Stenotrophomonas | tumulicola | Stenotrophomonas | acidaminiphila | 1.49 | Stenotrophomonas | maltophilia | 1.43 | B | 0 | 0 | 1 | Stenotrophomonas acidaminiphila | Stenotrophomonas maltophilia | 0 | 0 | 0 | 0

## #Parameter (Spezies) ggPM
Parameter: | Staphylococcus | aureus | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendeter Organismus | Score | richtig-negativ | falsch-positiv
Test auf spektrale Nähe zum Parameter |  |  | 161004439-1 | 2; 0 | DT | 2016-04-12 | Bacillus cereus | 1.19 | 1 | 0
Anzahl Isolate: | 1374 |  | 161004439-2 | 2; 0 | DT | 2016-04-12 | Bacillus cereus | 1.36 | 1 | 0
|  |  | 161005557-1 | 2; 0 | DT | 2016-08-11 | Bacillus cereus | 1.39 | 1 | 0
richtig-negativ: | 1372 |  | 181015909-7 | 2; 0 | DT | 2018-11-02 | Bacillus cereus | 1.1 | 1 | 0
|  |  | ATCC 11778 | 3; public strain collection | DT | 2016-02-03 | Bacillus cereus | 1.04 | 1 | 0
falsch-positiv: | 2 |  | ATCC 14579 | 3; type strain | DT | 2016-04-06 | Bacillus cereus | 1.3 | 1 | 0
|  |  | DSM 4312 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-13 | Bacillus cereus | 1.07 | 1 | 0
| 0.1456% |  | DSM 4313 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-06 | Bacillus cereus | 1.39 | 1 | 0
|  |  | 141014442-3 | 3; VETQAS | DT | 2014-11-07 | Bacillus licheniformis | 1.09 | 1 | 0
|  |  | 161004445 | 2; 0 | DT | 2016-04-12 | Bacillus licheniformis | 0.89 | 1 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Spezies | ATCC 14580 | 3; type strain | DT | 2015-06-23 | Bacillus licheniformis | 0.96 | 1 | 0
| 1.7 | Genus | DSM 6022 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-06 | Bacillus thuringiensis | 0.93 | 1 | 0
Es wird gegen eine nur aus dem Parameter bestehende DB geprüft. |  |  | 141003238 | 2; 0 | DT | 2014-03-19 | Paenibacillus amylolyticus | 0.78 | 1 | 0
|  |  | 141010301-6 | 2; 0 | DT | 2014-08-19 | Paenibacillus amylolyticus | 0.72 | 1 | 0
|  |  | 151006426-14 | 2; 0 | DT | 2015-05-27 | Paenibacillus barengoltzii | 0.8 | 1 | 0
|  |  | 181005658 | 2; 0 | DT | 2018-04-19 | Paenibacillus barengoltzii | 0.96 | 1 | 0
|  |  | 141010244-2 | 2; 0 | DT | 2014-08-15 | Paenibacillus glucanolyticus | 0.59 | 1 | 0
|  |  | 161004455-3 | 2; 0 | DT | 2016-04-12 | Paenibacillus glucanolyticus | 0.47 | 1 | 0
|  |  | 141011032 | 4; FLI | DT | 2014-09-02 | Paenibacillus larvae | 1.07 | 1 | 0
|  |  | 151005360-2 | 3; FLI | DT | 2015-05-06 | Paenibacillus larvae | 0.94 | 1 | 0
|  |  | 151008473-1 | 3; FLI | DT | 2015-06-30 | Paenibacillus larvae | 0.67 | 1 | 0
|  |  | 151005015-1 | 3; FLI | DT | 2015-04-28 | Paenibacillus larvae | 0.67 | 1 | 0
|  |  | 151005721-1 | 3; FLI | DT | 2015-05-12 | Paenibacillus larvae | 0.9 | 1 | 0
|  |  | 151005813 | 3; FLI | DT | 2015-05-12 | Paenibacillus larvae | 0.84 | 1 | 0
|  |  | 151005943-3 | 2; 0 | DT | 2015-05-12 | Paenibacillus macerans | 0.9 | 1 | 0
|  |  | 141006464-7 | 2; 0 | DT | 2014-05-23 | Paenibacillus pabuli | 0.58 | 1 | 0
|  |  | 141010955-11 | 2; 0 | DT | 2014-08-29 | Paenibacillus pabuli | 1.06 | 1 | 0
|  |  | 141010955-13 | 2; 0 | DT | 2014-08-29 | Paenibacillus pabuli | 0.95 | 1 | 0
|  |  | 141013794-4 | 2; 0 | DT | 2014-10-30 | Paenibacillus pasadenensis | 0.59 | 1 | 0
|  |  | 171012589-4 | 2; 0 | DT | 2017-09-19 | Paenibacillus validus | 0.92 | 1 | 0
|  |  | ATCC 29212 IGV | 3; public strain collection | DT | 2016-02-17 | Enterococcus faecalis | 0.74 | 1 | 0
|  |  | UW 415 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.07.2012 E12 | Enterococcus faecium | 0.85 | 1 | 0
|  |  | UW 1009 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 29.07.2011; E9-2 | Enterococcus faecium | 0.79 | 1 | 0
|  |  | IGV 015 | 3; sequenced | DT | 2016-11-30 | Bacillus amyloliquefaciens | 1.05 | 1 | 0
|  |  | IGV 016 | 3; sequenced | DT | 2016-11-30 | Bacillus amyloliquefaciens | 0.91 | 1 | 0
|  |  | B 44 | 2; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.12.2014 N11 | Bacillus badius | 1.27 | 1 | 0
|  |  | ATCC 11778 | 3; public strain collection | DT | 2016-02-03 | Bacillus cereus | 1.16 | 1 | 0
|  |  | DSM 28970 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 31.03.2017 I18 | Bacillus ectoiniformans | 1.19 | 1 | 0
|  |  | B 62 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.03.2016 H21 | Bacillus licheniformis | 0.88 | 1 | 0
|  |  | DSM 299 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-08 | Bacillus mycoides | 0.7 | 1 | 0
|  |  | B 17 | 3; sequenced (CVUAS) | DT | 2015-07-22 | Bacillus pumilus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | B 20 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 2.12.2014, H11 | Bacillus subtilis | 0.8 | 1 | 0
|  |  | B 32 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.12.2014, K18 | Bacillus subtilis | 0.54 | 1 | 0
|  |  | IGV 013 | 3; sequenced | DT | 2016-11-09 | Bacillus subtilis | 1.28 | 1 | 0
|  |  | ATCC 14575 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.02.2016 F22 | Cytobacillus firmus | 0.78 | 1 | 0
|  |  | B 48 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 07.01.2015 H18 | Cytobacillus firmus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | B 70 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 09.02.2015 N3 | Cytobacillus firmus | 0.78 | 1 | 0
|  |  | B 88 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 09.02.2015 L16 | Cytobacillus firmus | 0.75 | 1 | 0
|  |  | B 46 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.12.2014 N14 | Niallia circulans | 0.79 | 1 | 0
|  |  | B 2 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.12.2014 E5 | Priestia megaterium | 1 | 1 | 0
|  |  | A281_1 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 31.05.2012 N7 | Alkalihalobacillus clausii | 1.22 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31071,2 | 3; sequenced | EFEx | 2021-09-08 | Alkalihalobacillus clausii | 1.1 | 1 | 0
|  |  | DSM 8716 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 23.02.2015 N6 | Alkalihalobacillus clausii | 0.85 | 1 | 0
|  |  | Oman 24 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 08.06.2012 N9 | Alkalihalobacillus clausii | 1.13 | 1 | 0
|  |  | DSM 19092 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verduennnt/1:1 HCCA:TA2 | 13.02.2015, K10, [0034] | Bacillus alveayuensis | 1.26 | 1 | 0
|  |  | DSM 7 B 159 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 01.03.2016 E10 | Bacillus amyloliquefaciens | 0.95 | 1 | 0
|  |  | DSM 7 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 16.02.2015, K16, [0034] | Bacillus amyloliquefaciens | 1.06 | 1 | 0
|  |  | DSM 7 | 3; type strain | DT | 2014-01-29 | Bacillus amyloliquefaciens | 1.1 | 1 | 0
|  |  | ATCC 9372 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.01.2007 E10 | Bacillus atrophaeus | 1.35 | 1 | 0
|  |  | B 4 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.03.2016 E7 | Bacillus atrophaeus | 1.1 | 1 | 0
|  |  | DSM 2277 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 05.03.2007, E13, [0034] | Bacillus atrophaeus | 1.39 | 1 | 0
|  |  | DSM 7264 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.12.2017 L8 | Bacillus atrophaeus | 1.08 | 1 | 0
|  |  | DSM 28241 | 3; public strain collection (not further listed, 22.09.2021 [0003]) | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.01.2017 H20 | Bacillus badius | 1.13 | 1 | 0
|  |  | AaCol | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.03.2009 H3 | Bacillus cereus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | SK1b | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.03.2009 D21 | Bacillus cereus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | ATCC 10987 | 3; public strain collection | 80% TFA, 30 Minuten, 1:10 verdünnt, gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 23.10.2015, E6, [0034] | Bacillus cereus | 1.2 | 1 | 0
|  |  | ATCC 14579 | 3; type strain | DT | 2016-04-06 | Bacillus cereus | 1.55 | 1 | 0
|  |  | ATCC 14893 | 3; public strain collection | eDT (8h) | 2016-01-13 | Bacillus cereus | 1.05 | 1 | 0
|  |  | B 108 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 15.08.2006 N6 | Bacillus cereus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | B 110 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 15.08.2006 N8 | Bacillus cereus | 1.22 | 1 | 0
|  |  | B 16 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 2.12.2014 F6 | Bacillus cereus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | B 33 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 10.12.2014 I20 | Bacillus cereus | 1.37 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1107 | 2; 0 | eDT | 27.01.2016 | Bacillus cereus | 1.13 | 1 | 0
|  |  | DSM 31 B 181 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 06.02.2015 I21 | Bacillus cereus | 1.2 | 1 | 0
|  |  | DSM 31 | 3; type strain | eDT | 2016-01-27 | Bacillus cereus | 1.46 | 1 | 0
|  |  | DSM 345 | 3; public strain collection | eDT | 2016-01-27 | Bacillus cereus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | DSM 4312 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-13 | Bacillus cereus | 1.28 | 1 | 0
|  |  | DSM 4313 | 3; public strain collection | DT | 2016-04-06 | Bacillus cereus | 1.27 | 1 | 0
|  |  | DSM 487 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 16.08.2006 E15 | Bacillus cereus | 1.36 | 1 | 0
|  |  | DSM 508 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 7.04.2015 F6 | Bacillus cereus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | NCIMB 11925 | 3; reference strain collection | DT | 2015-07-22 | Bacillus cereus | 1.09 | 1 | 0
|  |  | NiMe_1 | 3; 16S, ces-pos | eDT | 2016-01-27 | Bacillus cereus | 1.36 | 1 | 0
|  |  | SL2009005808 | 2; 0 | eDT | 2019-09-23 | Bacillus cereus | 1.17 | 1 | 0
|  |  | SL2014002835 | 2; CytK2 pos, Krist neg | eDT | 2019-09-25 | Bacillus cereus | 0.93 | 1 | 0
|  |  | 46786 | 3; specific PCR, growth at 52°C | DT | 2017-05-23 | Bacillus cytotoxicus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 0644 | 3; 16S | eDT | 2016-11-16 | Bacillus cytotoxicus | 1.34 | 1 | 0
|  |  | DSM 22905 | 3; type strain | eDT | 2016-01-27 | Bacillus cytotoxicus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2833 | 4; 16S, draft genome [0009] | eDT | 2016-01-27 | Bacillus cytotoxicus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2979 | 3; 16S | eDT | 2016-01-27 | Bacillus cytotoxicus | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3827 | 3; 16S | eDT | 2016-11-16 | Bacillus cytotoxicus | 0.99 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3828 | 3; 16S | eDT | 2016-11-16 | Bacillus cytotoxicus | 1.19 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6082 | 3; cytK1 | eDT | 2016-11-16 | Bacillus cytotoxicus | 1.18 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6129 | 3; Wt 50°C, cytK1 | EFEx | 2015-01-15 | Bacillus cytotoxicus | 1.24 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6183 | 3; cytK1 | eDT | 2016-11-16 | Bacillus cytotoxicus | 1.15 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6207 | 3; Wt 50°C, cytK1 | eDT | 2016-11-16 | Bacillus cytotoxicus | 1.13 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6244 | 3; 16S | eDT | 2016-11-16 | Bacillus cytotoxicus | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6688 | 3; Wt 50°C, | eDT | 2019-09-25 | Bacillus cytotoxicus | 1.02 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6688 | 3; Wt 50°C, | eDT | 2019-09-25 | Bacillus cytotoxicus | 1.15 | 1 | 0
|  |  | IGV 003 | 3; 16S-rRNA: 1450 bp > 0/1337 = 100 % similarity with Bacillus cytotoxicus NVH 391-98 (28.01.2014; NCBI) | eDT | 2016-08-12 | Bacillus cytotoxicus | 0.99 | 1 | 0
|  |  | CCEB 627 | 3; type strain | DT | 2014-01-22 | Bacillus firmus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | CCM 37 | 3; reference strain collection | DT | 2014-01-22 | Bacillus firmus | 1.14 | 1 | 0
|  |  | DSM 18911 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 30.11.2017 F14 | Bacillus halotolerans | 1.05 | 1 | 0
|  |  | DSM 8802 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 12.12.2017 I8 | Bacillus halotolerans | 0.91 | 1 | 0
|  |  | DSM 22148 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 02.12.2016 [H3] | Bacillus inaquosorum | 1.03 | 1 | 0
|  |  | DSM 19098 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 12.02.2016 C20 | Bacillus infantis | 1.34 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11431 | 3; sequenced | eDT | 2016-01-27 | Bacillus kochii | 1.13 | 1 | 0
|  |  | ATCC 12759 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 03.05.2007 E10 | Bacillus licheniformis | 0.94 | 1 | 0
|  |  | B 115 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 26.03.2015, F12 | Bacillus licheniformis | 0.96 | 1 | 0
|  |  | B 118 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 26.03.2015, F18 | Bacillus licheniformis | 0.95 | 1 | 0
|  |  | B 72 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 14.08.2006 K8 | Bacillus licheniformis | 0.89 | 1 | 0
|  |  | B 084-b | 3; sequenced, biochemistry | DT | 2015-07-22 | Bacillus licheniformis | 1.32 | 1 | 0
|  |  | B 116 | 3; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 26.03.2015 F13 | Bacillus licheniformis | 1.12 | 1 | 0
|  |  | BRLK08_04 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 17.04.2015 I16 | Bacillus licheniformis | 1.04 | 1 | 0
|  |  | DSM 13 B178 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 26.03.2015 F13 | Bacillus licheniformis | 0.88 | 1 | 0
|  |  | DSM 13 | 3; type strain | eDT | 2016-01-27 | Bacillus licheniformis | 0.88 | 1 | 0
|  |  | DSM 13 B 178 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 12.04.2007 E15 | Bacillus licheniformis | 1.01 | 1 | 0
|  |  | DSM 9205 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.03.2015 K15 | Bacillus mojavensis | 1.16 | 1 | 0
|  |  | DSM 9206 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.02.2016 F4 | Bacillus mojavensis | 1.33 | 1 | 0
|  |  | ATCC 12826 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.01.2007 E11 | Bacillus mycoides | 1 | 1 | 0
|  |  | B 103 | 2; 0 | DT | 2015-07-22 | Bacillus mycoides | 1.21 | 1 | 0
|  |  | DSM 11821 | 3; public strain collection | eDT | 2016-01-27 | Bacillus mycoides | 1.17 | 1 | 0
|  |  | DSM 2048 | 3; typestrain | eDT | 09.12.2015 | Bacillus mycoides | 1.1 | 1 | 0
|  |  | DSM 309 | 3; public strain collection | eDT | 2016-01-27 | Bacillus mycoides | 1.32 | 1 | 0
|  |  | WSBC 10204 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 11.07.2006, K5, [0034] | Bacillus mycoides | 1.03 | 1 | 0
|  |  | WSBC 10277 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 07.11.2006 H14 | Bacillus mycoides | 1.21 | 1 | 0
|  |  | WSBC 10291 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 07.11.2006 H16 | Bacillus mycoides | 1.23 | 1 | 0
|  |  | WSBC 10360 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 07.11.2006 H17 | Bacillus mycoides | 0.88 | 1 | 0
|  |  | WSBC 10387 | 3; well defined strain | 80% TFA/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 11.07.2006, K9, [0034] | Bacillus mycoides | 0.73 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2582,2 | 3; sequenced | eDT | 2015-09-23 | Bacillus nealsonii | 1.15 | 1 | 0
|  |  | ATCC 11778 | 3; public strain collection | DT | 2016-02-03 | Bacillus pacificus | 1.25 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7789 | 3; sequenced | eDT | 20.01.2016 | Bacillus pseudomycoides | 1.24 | 1 | 0
|  |  | DSM 12442 | 3; type strain | eDT | 2016-01-27 | Bacillus pseudomycoides | 1.26 | 1 | 0
|  |  | DSM 12442 | 3; type strain | eDT | 2016-01-27 | Bacillus pseudomycoides | 1.24 | 1 | 0
|  |  | DSM 12443 | 3; public strain collection | eDT | 09.12.2015 | Bacillus pseudomycoides | 1.1 | 1 | 0
|  |  | B 31 | 2; strain collection of the RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 11.08.2006, H6 | Bacillus pumilus | 0.95 | 1 | 0
|  |  | B 17 | 3; sequenced (CVUAS) | DT | 2015-07-22 | Bacillus pumilus | 1.14 | 1 | 0
|  |  | DSM 27 RKI | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 30.03.2015, E7 | Bacillus pumilus | 0.89 | 1 | 0
|  |  | DSM 355 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 27.03.2015; N10 | Bacillus pumilus | 0.99 | 1 | 0
|  |  | DSM 361 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 30.03.2015, E6 | Bacillus pumilus | 1.13 | 1 | 0
|  |  | NVH-819-05 | 3; well described isolate [0017] | DT | 2015-04-21 | Bacillus pumilus | 1.08 | 1 | 0
|  |  | DSM 25261 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 24.05.2018, N12 | Bacillus siamensis | 0.95 | 1 | 0
|  |  | DSM 13779 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.12.2016, K18 | Bacillus sonorensis | 1.26 | 1 | 0
|  |  | DSM 12369 | 2; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.04.2007, K15 | Bacillus sp-DSM-12369 | 0.76 | 1 | 0
|  |  | ATCC 6633 | 3; public strain collection | DT | 2016-02-11 | Bacillus spizizenii | 0.82 | 1 | 0
|  |  | DSM 1087 | 3; public strain collection | DT | 2014-01-22 | Bacillus spizizenii | 0.94 | 1 | 0
|  |  | DSM 1087 | 3; public strain collection | DT | 2014-01-22 | Bacillus spizizenii | 0.85 | 1 | 0
|  |  | DSM 618 | 4; strain copy from public strain collection | eDT | 27.01.2016 | Bacillus spizizenii | 1.13 | 1 | 0
|  |  | B 041b | 3; sequenced | DT | 2015-07-22 | Bacillus sporothermodurans | 0.94 | 1 | 0
|  |  | DSM 402 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 28.11.2017 F4 | Bacillus subtilis | 0.93 | 1 | 0
|  |  | B 61 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 07.01.2015; F20 | Bacillus subtilis | 1.09 | 1 | 0
|  |  | CCM 110 | 3; reference strain collection | DT | 2015-07-22 | Bacillus subtilis | 0.73 | 1 | 0
|  |  | DSM 10 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 23.03.2016 C20 | Bacillus subtilis | 1.1 | 1 | 0
|  |  | DSM 1092 | 3; reference strain collection | DT | 2014-01-22 | Bacillus subtilis | 0.91 | 1 | 0
|  |  | B 130 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 27.03.2015, I10 | Bacillus subtilis | 1.28 | 1 | 0
|  |  | LVM03 | 3; sequenced (LGL) | eDT | 2015-07-09 | Bacillus subtilis | 1.03 | 1 | 0
|  |  | BBA 847 | 4; biochemistry; specific gen | eDT | 2016-01-27 | Bacillus thuringiensis | 1.3 | 1 | 0
|  |  | BBA 846 | 4; biochemistry; specific gen | eDT | 2016-01-27 | Bacillus thuringiensis | 0.95 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9675 | 4; biochemistry | eDT | 2017-07-04 | Bacillus thuringiensis | 1.01 | 1 | 0
|  |  | BBA 845 | 4; biochemistry; specific gen | eDT | 2016-01-27 | Bacillus thuringiensis | 0.93 | 1 | 0
|  |  | BBA 848 | 4; biochemistry; specific gen | eDT | 2016-01-27 | Bacillus thuringiensis | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10203 | 4; Cry-pos, Cyt-K2, Krist. Pos | eDT | 27.01.2016 | Bacillus thuringiensis | 1.13 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5761 | 4; Cry-pos, Krist. Pos | eDT | 27.01.2016 | Bacillus thuringiensis | 1.4 | 1 | 0
|  |  | DSM 2046 | 3; type strain | DT | 2014-01-22 | Bacillus thuringiensis | 1.11 | 1 | 0
|  |  | DSM 5815 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 21.09.2015 C21 | Bacillus thuringiensis | 0.95 | 1 | 0
|  |  | DSM 6890 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 02.12.2015 L4 | Bacillus thuringiensis | 1.01 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2786,2 | 3; sequenced | DT | 2013-07-31 | Bacillus timorensis | 1.33 | 1 | 0
|  |  | DSM 11031 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.07.2017, H17 | Bacillus vallismortis | 0.72 | 1 | 0
|  |  | DSM 23495 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.02.2016 K19 | Cytobacillus horneckiae | 0.63 | 1 | 0
|  |  | RRLK02_01 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.04.2014 H5 | Cytobacillus horneckiae | 0.8 | 1 | 0
|  |  | DSM 1314 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 19.02.2015, E18 | Domibacillus aminovorans | 1.27 | 1 | 0
|  |  | DSM 4337 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 15.02.2015, E8 | Domibacillus aminovorans | 1.17 | 1 | 0
|  |  | DSM 8720 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 19.02.2015 H5 | Evansella clarkii | 1.1 | 1 | 0
|  |  | DSM 9725 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.02.2015 F7 | Evansella clarkii | 1.1 | 1 | 0
|  |  | DSM 6790 | 3; public strain collection | eDT | 2020-06-17 | Geobacillus stearothermophilus | 0.68 | 1 | 0
|  |  | DSM 497 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.02.2015 I10 | Halalkalihalobacillus halodurans | 1 | 1 | 0
|  |  | DSM 6939 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.03.2015 C18 | Halalkalihalobacillus halodurans | 1.07 | 1 | 0
|  |  | DSM 6940 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.03.2015 E19 | Halalkalihalobacillus halodurans | 1.1 | 1 | 0
|  |  | B 106 | 3; sequenced | DT | 2015-07-22 | Heyndrickxia sporothermodurans | 1.08 | 1 | 0
|  |  | DSM 10599 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.03.2015, H9 | Heyndrickxia sporothermodurans | 1.25 | 1 | 0
|  |  | DSM 5221 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.01.2017; N12 | Lederbergia lenta | 1.04 | 1 | 0
|  |  | DSM 9 | 3; type strain | DT | 2014-01-22 | Lederbergia lenta | 1.19 | 1 | 0
|  |  | DSM 9 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 13.04.2007 H7 | Lederbergia lenta | 0.86 | 1 | 0
|  |  | DSM 15601 | 3; type strain | EFex [BRU03] | 2022-01-13 | Neobacillus bataviensis | 1.07 | 1 | 0
|  |  | DSM 101566 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.01.2017 N13 | Neobacillus cucumis | 0.94 | 1 | 0
|  |  | B 216 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.02.2016 L4 | Niallia circulans | 0.73 | 1 | 0
|  |  | DSM 11 | 3; type strain | 80% TFA/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 13.04.2007, H11, [0034] | Niallia circulans | 0.76 | 1 | 0
|  |  | DSM 7257 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 1:1 HCCA/TA2 (A) | 05.03.2007, E14, [0034] | Niallia circulans | 0.86 | 1 | 0
|  |  | DSM 16288 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.03.2015 K20 | Peribacillus muralis | 1.06 | 1 | 0
|  |  | DSM 6 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.02.2016; K20 | Peribacillus psychrosaccharolyticus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | 233bU3-2 | 3; sequenced | EFEx | 2016-12-28 | Peribacillus simplex | 1.04 | 1 | 0
|  |  | A379 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 03.09.2016 H13 | Peribacillus simplex | 1.32 | 1 | 0
|  |  | DSM 1321 | 3; type strain | in 80% TFA, 30 Minuten ,1:10 verdünnt , gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 15.12.2016, K15, [0096] | Peribacillus simplex | 1.25 | 1 | 0
|  |  | DSM 1320 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.02.2016 K15 | Priestia flexa | 1.11 | 1 | 0
|  |  | DSM 1667 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.01.2017 H18 | Priestia flexa | 0.62 | 1 | 0
|  |  | ATCC 14581 | 3; type strain | DT | 2014-01-29 | Priestia megaterium | 1.12 | 1 | 0
|  |  | B 333 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 11.05.2015 K18 | Priestia megaterium | 1.29 | 1 | 0
|  |  | DSM 32 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.04.2007 K17 | Priestia megaterium | 0.93 | 1 | 0
|  |  | DSM 90 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 13.04.2007 H10 | Priestia megaterium | 1.1 | 1 | 0
|  |  | DSM 16461 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 30.03.2015, E3 | Salibacillus salarius | 0.94 | 1 | 0
|  |  | DSM 6307 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.02.2015 H11 | Sutcliffiella cohnii | 1.26 | 1 | 0
|  |  | DSM 6350 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 20.02.2015 F13 | Sutcliffiella cohnii | 1.39 | 1 | 0
|  |  | DSM 6351 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.02.2015 K8 | Sutcliffiella cohnii | 1.16 | 1 | 0
|  |  | B 043 | 3; sequenced | eDT | 2014-01-29 | Terribacillus saccharophilus | 0.82 | 1 | 0
|  |  | B 105 | 3; sequenced | DT | 2014-01-29 | Virgibacillus proomii | 0.6 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3616,2 | 3; sequenced | eDT | 2014-04-22 | Virgibacillus proomii | 0.84 | 1 | 0
|  |  | DSM 1 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.01.2017 H15 | Weizmannia coagulans | 0.94 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 71,2 | 3; sequenced | DT | 2013-12-13 | Weizmannia ginsengihumi | 0.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3637 | 3; sequenced | DT | 2012-11-20 | Kurthia gibsonii | 0.46 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9535 | 3; sequenced | DT | 2012-11-20 | Kurthia gibsonii | 0.68 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9909 | 3; sequenced | eDT | 2012-10-24 | Kurthia zopfii | 0.7 | 1 | 0
|  |  | B 092 | 3; sequenced | DT | 2015-07-22 | Lysinibacillus fusiformis | 0.66 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4459 | 3; sequenced | DT | 2013-03-26 | Lysinibacillus fusiformis | 0.83 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7192,2 | 3; sequenced | EFEx | 2020-02-21 | Lysinibacillus macroides | 0.17 | 1 | 0
|  |  | ATCC 4525 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.03.2016 E11 | Lysinibacillus sphaericus | 0.87 | 1 | 0
|  |  | B 066 | 3; sequenced | eDT | 2015-07-22 | Lysinibacillus sphaericus | 0.97 | 1 | 0
|  |  | B 227 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 01.03.2016 E6 | Lysinibacillus sphaericus | 0.95 | 1 | 0
|  |  | B 230 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 01.03.2016 E10 | Lysinibacillus sphaericus | 0.76 | 1 | 0
|  |  | DSM 28 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.03.2016 E11 | Lysinibacillus sphaericus | 0.92 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32374 | 3; sequenced | eDT | 2020-07-09 | Metalysinibacillus saudimassiliensis | 0.79 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7684 | 3; sequenced | eDT | 2014-03-06 | Solibacillus odysseyi | 0.65 | 1 | 0
|  |  | P-1574267 | 3; sequenced | EFEx | 2020-09-01 | Exiguobacterium acetylicum | 0.83 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10100 | 3; sequenced | EFEx | 2017-09-26 | Exiguobacterium enclense | 1.02 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10045 | 3; sequenced | DT | 2013-05-14 | Exiguobacterium profundum | 1.04 | 1 | 0
|  |  | CVFR L innoc 1 | #N/A | #N/A | #N/A | Listeria innocua | 0.85 | 1 | 0
|  |  | CVFR L innoc 5 | #N/A | #N/A | #N/A | Listeria innocua | 0.71 | 1 | 0
|  |  | CVFR L ivano 1 | #N/A | #N/A | #N/A | Listeria ivanovii | 1.09 | 1 | 0
|  |  | CVFR L seeli 1 | #N/A | #N/A | #N/A | Listeria seeligeri | 0.62 | 1 | 0
|  |  | DSM 20171 | 3; type strain | eDT | 2016-08-09 | Brochothrix thermosphacta | 0.58 | 1 | 0
|  |  | HS33 | 3; sequenced (LGL) | EFEx | 2015-04-15 | Brochothrix thermosphacta | 0.47 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30365 | 3; sequenced | EFEx | 16.08.2017 | Listeria aquatica | 0.94 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1470 | 3; sequenced | DT | 2013-01-09 | Listeria aquatica | 0.71 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2686 | 3; sequenced | DT | 2013-01-09 | Listeria aquatica | 0.6 | 1 | 0
|  |  | LAZBW-A2021-4759-1 | 3; sequenced | EFEx | 2021-11-05 | Listeria aquatica | 0.55 | 1 | 0
|  |  | A11-3426 | 3; isolate of species description [0002]; sequenced | EFEx | 2017-02-15 | Listeria fleischmannii | 0.95 | 1 | 0
|  |  | DSM 24998 | 3; type strain [0002] | EFEx | 2017-02-15 | Listeria fleischmannii | 1.23 | 1 | 0
|  |  | LU2006-2 | 3; isolate of species description [0002]; sequenced | EFEx | 2017-02-15 | Listeria fleischmannii | 0.97 | 1 | 0
|  |  | LU2006-3 | 3; isolate of species description [0002]; sequenced | EFEx | 2017-02-15 | Listeria fleischmannii | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CIP 105447 | 3; type strain | EFEx | 2017-02-15 | Listeria grayi | 0.79 | 1 | 0
|  |  | DSM 20596 | 3; offizielle Stammsammlung | EFEx | 2017-02-15 | Listeria grayi | 1.01 | 1 | 0
|  |  | DSM 20649 | 3; type strain | eDT | 2015-04-15 | Listeria innocua | 0.5 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1411,2 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-15 | Listeria innocua | 0.77 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8164,2 | 3; sequenced | EFEx | 2020-01-23 | Listeria innocua | 0.72 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9571 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria innocua | 0.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5832 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria innocua | 0.75 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7072 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria innocua | 1.2 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8334 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria innocua | 0.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8569 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria innocua | 0.66 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2539 | 1; 0 | EFex | 2017-02-09 | Listeria ivanovii | 0.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30423 | 3; sequenced | EFex | 2017-10-12 | Listeria ivanovii | 0.6 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3382 | 3; sequenced | EFex | 2017-02-15 | Listeria ivanovii | 0.49 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 340 | 1; 0 | EFex | 2017-02-09 | Listeria ivanovii | 1.11 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 513 | 1; 0 | EFex | 2017-02-09 | Listeria ivanovii | 0.98 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5187 | 2; 0 | EFex | 2017-02-09 | Listeria ivanovii | 0.65 | 1 | 0
|  |  | DSM 20750 | 3; type strain | EFex | 2017-02-15 | Listeria ivanovii | 0.65 | 1 | 0
|  |  | SLCC 3060 | 3; strain collection | EFex | 2017-02-15 | Listeria ivanovii | 0.42 | 1 | 0
|  |  | DSM 23813 | 3; type strain | eDT | 2015-02-18 | Listeria marthii | 0.81 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11239 | 3; spez. PCR Lis monocytogenes POS | EFex | 2017-02-02 | Listeria monocytogenes | 0.67 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 33747,2 | 4; NRL BfR | EFEx | 2022-04-27 | Listeria monocytogenes | 0.76 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3825,2 | 4; NRL BfR | EFex | 2017-02-23 | Listeria monocytogenes | 0.67 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6477,2 | 3; NRL BfR | EFex | 2017-02-23 | Listeria monocytogenes | 0.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9673 | 3; NRL BfR | EFex | 2017-01-25 | Listeria monocytogenes | 0.96 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9363,2 | 3; NRL BfR | EFex | 2017-02-23 | Listeria monocytogenes | 0.89 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8069 | 4; NRL BfR | EFex | 2017-02-23 | Listeria monocytogenes | 1.12 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1844 | 4; NRL BfR | EFex | 2017-02-23 | Listeria monocytogenes | 0.87 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7271,2 | 4; NRL BfR | EFex | 2017-02-02 | Listeria monocytogenes | 0.48 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 873,2 | 4; NRL BfR | EFex | 2017-01-25 | Listeria monocytogenes | 0.5 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3270,2 | 4; NRL BfR | EFex | 2017-01-25 | Listeria monocytogenes | 0.82 | 1 | 0
|  |  | L1251 | 4; NRL BfR | EFex | 2017-02-23 | Listeria monocytogenes | 0.82 | 1 | 0
|  |  | L0362 | 4; NRL BfR | EFex | 2017-02-23 | Listeria monocytogenes | 0.86 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5798 | 4; NRL BfR | EFex | 2017-02-23 | Listeria monocytogenes | 0.77 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6122 | 3; NRL BfR | EFex | 2017-02-23 | Listeria monocytogenes | 0.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2884 | 4; NRL BfR | EFex | 2017-02-23 | Listeria monocytogenes | 1 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7364,2 | 4; NRL BfR | EFex | 2017-01-25 | Listeria monocytogenes | 0.76 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 33416 | 3; sequenced | EFEx | 2021-11-22 | Listeria newyorkensis | 0.86 | 1 | 0
|  |  | DSM 22097 | 3; type strain | eDT | 2015-11-20 | Listeria rocourtiae | 0.88 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10810,2 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-15 | Listeria seeligeri | 1.09 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2046 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-02 | Listeria seeligeri | 0.86 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3045 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-15 | Listeria seeligeri | 0.95 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4862,3 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-15 | Listeria seeligeri | 0.98 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6127 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2022-09-08 | Listeria seeligeri | 1.05 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7095,2 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-15 | Listeria seeligeri | 0.8 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1790 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-02 | Listeria seeligeri | 0.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2045 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-02 | Listeria seeligeri | 0.81 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3018 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-02 | Listeria seeligeri | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3832,2 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-15 | Listeria seeligeri | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8884 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria seeligeri | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1876,2 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-15 | Listeria seeligeri | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3044 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria seeligeri | 1.11 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2763 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria seeligeri | 0.72 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9353 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-15 | Listeria seeligeri | 0.88 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31185 | 3; sequenced | EFEx | 2018-09-18 | Listeria sp | 0.79 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2412,3 | 3; 16S Sequenz | EFEx | 2017-02-15 | Listeria welshimeri | 0.56 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2563,2 | 3; sequenced | EFEx | 2017-02-02 | Listeria welshimeri | 0.61 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8259,2 | 3; sequenced | EFEx | 2020-01-24 | Listeria welshimeri | 0.83 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2538 | 3; 16S Sequenz | EFex | 2017-02-02 | Listeria welshimeri | 0.85 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2830 | 3; 16S Sequenz | DT | 19.02.2013 | Listeria welshimeri | 0.56 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4110 | 3; sequenced | EFEx | 2017-02-02 | Listeria welshimeri | 1.03 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1561 | 3; sequenced | EFEx | 2017-02-02 | Listeria welshimeri | 0.82 | 1 | 0
|  |  | CCM 1612 | 3; copy of isolate from public strain collection | eDT | 2015-09-23 | Brevibacillus laterosporus | 0.74 | 1 | 0
|  |  | CCM 2116 | 3; type strain | DT | 2014-01-22 | Brevibacillus laterosporus | 0.46 | 1 | 0
|  |  | B 210 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.03.2016 K19 | Paenibacillus alvei | 1.03 | 1 | 0
|  |  | NCTC 7578 | 3; public strain collection | DT | 2014-01-22 | Paenibacillus chibensis | 0.47 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32347 | 3; sequenced | eDT | 2020-06-05 | Paenibacillus nuruki | 0.52 | 1 | 0
|  |  | DSM 365 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 24.11.2017 C18 | Paenibacillus polymyxa | 1.29 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6369 | 3; sequenced | eDT | 2013-09-29 | Paenibacillus sp-CVUAS-6369 | 1.2 | 1 | 0
|  |  | HAMBI 3232 | 3; public strain collection; species position uncertain | eDT | 2013-07-18 | Paenibacillus sp-E8a | 0.57 | 1 | 0
|  |  | B 128 | 3; sequenced | DT | 2014-01-22 | Paenibacillus taichungensis | 0.79 | 1 | 0
|  |  | FLI 003 | 3; sequenced | EFEx | 2019-04-16 | Paenibacillus taichungensis | 1.1 | 1 | 0
|  |  | HAMBI 3233 | 3; type strain | EFEx | 2016-08-23 | Paenibacillus tundrae | 0.55 | 1 | 0
|  |  | DSM 20316 | 3; type strain | DT | 2013-10-02 | Staphylococcus warneri | 1.03 | 1 | 0
|  |  | 190-z-3 | 3; sequenced | EFEx | 2017-10-26 | Jeotgalicoccus halophilus | 1.23 | 1 | 0
|  |  | 257-y-10 | 3; sequenced | EFEx | 2017-10-26 | Jeotgalicoccus huakuii | 1.07 | 1 | 0
|  |  | 1403-y-3 | 3; sequenced | EFEx | 2017-10-26 | Jeotgalicoccus psychrophilus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31604 | 3; sequenced | EFEx | 2019-03-13 | Macrococcus carouselicus | 1.17 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 121 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 14.03.2013 | Macrococcus caseolyticus | 1.02 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3051 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-03-13 | Macrococcus caseolyticus | 1.38 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4448 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 14.03.2013 | Macrococcus caseolyticus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4454 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-03-13 | Macrococcus caseolyticus | 1.15 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4456 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 14.03.2013 | Macrococcus caseolyticus | 1.22 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4503 | 3; sequenced | DT | 14.03.2013 | Macrococcus caseolyticus | 1.23 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4506 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-03-13 | Macrococcus caseolyticus | 1.22 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4510 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-03-13 | Macrococcus caseolyticus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4513 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-03-13 | Macrococcus caseolyticus | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4636 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-03-13 | Macrococcus caseolyticus | 0.99 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2968 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-06-18 | Mammaliicoccus lentus | 0.92 | 1 | 0
|  |  | 4363 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-30 | Mammaliicoccus sciuri | 0.87 | 1 | 0
|  |  | A 4778 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-30 | Mammaliicoccus sciuri | 0.45 | 1 | 0
|  |  | coa145 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-30 | Mammaliicoccus sciuri | 1.05 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3442 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-31 | Mammaliicoccus sciuri | 1.13 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3565 | 3; sequenced | EFEx | 2017-12-13 | Mammaliicoccus sciuri | 1.24 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4650 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-31 | Mammaliicoccus sciuri | 1.05 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9937,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 01.12.2015 | Mammaliicoccus vitulinus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9937,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 01.12.2015 | Mammaliicoccus vitulinus | 0.87 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 343,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | EFex | 2014-06-06 | Mammaliicoccus vitulinus | 0.98 | 1 | 0
|  |  | DSM 23656 | 3; type strain [0003] | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus agnetis | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5687 | 3; sequenced | DT | 2013-04-16 | Staphylococcus agnetis | 1 | 1 | 0
|  |  | TUM 7385 | 3; sequenced | DT | 02.10.2013 | Staphylococcus agnetis | 1.16 | 1 | 0
|  |  | RK308 | 4; WGS | DT | 2018-04-12 | Staphylococcus argenteus | 2.08 | 0 | 1
|  |  | DSM 28299 | 3; type strain [0003] | DT | 2015-04-21 | Staphylococcus argenteus | 2.12 | 0 | 1
|  |  | 254U4-2 | 3; sequenced | eDT | 2016-12-28 | Staphylococcus arlettae | 1.01 | 1 | 0
|  |  | 265U3-3 | 2; sequenced | DT | 2016-08-31 | Staphylococcus arlettae | 1.18 | 1 | 0
|  |  | coa031 | 2; API Staph ID32; 66342360 | DT | 20.03.2013 | Staphylococcus arlettae | 0.41 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3762 | 3; sequenced | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus arlettae | 0.82 | 1 | 0
|  |  | DSM 20672 | 3; type strain [0003] | DT | 04.10.2013 | Staphylococcus arlettae | 0.94 | 1 | 0
|  |  | KNS 35 | 2; API Staph ID32: 66340261 | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus arlettae | 0.15 | 1 | 0
|  |  | TUM MG88 | 3; sequenced | DT | 02.10.2013 | Staphylococcus arlettae | 1.01 | 1 | 0
|  |  | 277U2-3 | 3; sequenced | EFEx | 2017-01-03 | Staphylococcus auricularis | 0.86 | 1 | 0
|  |  | DSM 20326 | 3; type strain [0003] | DT | 2013-10-02 | Staphylococcus capitis | 1.13 | 1 | 0
|  |  | TUM 5814 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-02 | Staphylococcus capitis | 1.17 | 1 | 0
|  |  | DSM 20608 | 3; type strain [0003] | DT | 2013-10-04 | Staphylococcus caprae | 1.49 | 1 | 0
|  |  | TUM 4073 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-04 | Staphylococcus caprae | 1.5 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1426 | 2; API Staph ID32 | eDT | 2015-12-01 | Staphylococcus carnosus | 1.44 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4590 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-11-14 | Staphylococcus carnosus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | 5380 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus chromogenes | 1.19 | 1 | 0
|  |  | coa009a | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus chromogenes | 1.11 | 1 | 0
|  |  | coa051 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus chromogenes | 1.08 | 1 | 0
|  |  | coa096 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus chromogenes | 1.07 | 1 | 0
|  |  | coa121 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus chromogenes | 1.45 | 1 | 0
|  |  | coa143 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus chromogenes | 1 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3348 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-05 | Staphylococcus chromogenes | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3349 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus chromogenes | 1 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3706 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-31 | Staphylococcus chromogenes | 1.26 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3784 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-11-14 | Staphylococcus chromogenes | 1.28 | 1 | 0
|  |  | KNS 44 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus chromogenes | 1.34 | 1 | 0
|  |  | KNS 60 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus chromogenes | 1 | 1 | 0
|  |  | KNS 73 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus chromogenes | 1.16 | 1 | 0
|  |  | MKNS 02 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus chromogenes | 1.22 | 1 | 0
|  |  | MKNS 26 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus chromogenes | 1.31 | 1 | 0
|  |  | TS 084 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-03-20 | Staphylococcus chromogenes | 1.17 | 1 | 0
|  |  | TS 176 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus chromogenes | 1.3 | 1 | 0
|  |  | DSM 20260 | 3; type strain [0003] | DT | 2013-10-04 | Staphylococcus cohnii | 0.97 | 1 | 0
|  |  | 208x-1 | 3; sequenced | EFEx | 2021-04-15 | Staphylococcus cohnii | 0.91 | 1 | 0
|  |  | 217b-3 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2016-08-31 | Staphylococcus cohnii | 0.61 | 1 | 0
|  |  | MKNS 18 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-03-20 | Staphylococcus cohnii | 0.85 | 1 | 0
|  |  | MKNS 24 | 3; sequenced, biochemical profile | DT | 20.03.2013 | Staphylococcus cohnii | 0.84 | 1 | 0
|  |  | TUM MG98 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-24 | Staphylococcus cohnii | 1.03 | 1 | 0
|  |  | x | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 15.11.2011 E20 | Staphylococcus delphini | 0.92 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9351 | 3; sequenced | eDT | 2015-04-10 | Staphylococcus delphini | 1.34 | 1 | 0
|  |  | 215-U2-2 | 3; sequenced (CVUAS) | EFEx | 2017-06-28 | Staphylococcus devriesei | 1.06 | 1 | 0
|  |  | 11-00903 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 04.08.2011 H8 | Staphylococcus epidermidis | 1.48 | 1 | 0
|  |  | CCM 2124 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 19.05.2011, H7, [0034] | Staphylococcus epidermidis | 1.59 | 1 | 0
|  |  | coa076 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus epidermidis | 1.31 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3134 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 | Staphylococcus epidermidis | 1.15 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3439 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 | Staphylococcus epidermidis | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3441 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 | Staphylococcus epidermidis | 0.76 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3560 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-12 | Staphylococcus epidermidis | 1.26 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3701 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 | Staphylococcus epidermidis | 0.92 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3786 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 | Staphylococcus epidermidis | 1.06 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3787 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 | Staphylococcus epidermidis | 0.92 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5742 | 2; 0 | eDT | 2015-11-05 | Staphylococcus epidermidis | 1.52 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6867 | 2; biochemical tube tests | DT | 2012-12-04 | Staphylococcus epidermidis | 1.15 | 1 | 0
|  |  | DSM 1798 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 20.02.2008, H9, [0034] | Staphylococcus epidermidis | 1.06 | 1 | 0
|  |  | DSM 20044 | 3; type strain | DT | 2013-05-15 | Staphylococcus epidermidis | 1.31 | 1 | 0
|  |  | RRLK07_02 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.04.2015 K11 | Staphylococcus epidermidis | 1.33 | 1 | 0
|  |  | 4357 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-05 | Staphylococcus equorum | 0.94 | 1 | 0
|  |  | coa034 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-03-20 | Staphylococcus equorum | 1.23 | 1 | 0
|  |  | DSM 20674 | 3; type strain [0003] | DT | 2013-10-04 | Staphylococcus equorum | 1.15 | 1 | 0
|  |  | TUM MG847 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-04 | Staphylococcus equorum | 1.13 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8203 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-02 | Staphylococcus felis | 1.2 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8599 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-31 | Staphylococcus felis | 1.16 | 1 | 0
|  |  | 09-00512 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 05.04.2012 N14 | Staphylococcus haemolyticus | 1.19 | 1 | 0
|  |  | 191e-2 | 3; 16S rDNA-sequencing | eDT | 2016-08-31 | Staphylococcus haemolyticus | 1.42 | 1 | 0
|  |  | CCM 1798 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 04.08.2011 H9 | Staphylococcus haemolyticus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | coa008a | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus haemolyticus | 0.67 | 1 | 0
|  |  | coa015 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-02 | Staphylococcus haemolyticus | 1.25 | 1 | 0
|  |  | coa022 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus haemolyticus | 1.15 | 1 | 0
|  |  | coa095 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus haemolyticus | 0.51 | 1 | 0
|  |  | coa098 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus haemolyticus | 1.19 | 1 | 0
|  |  | coa127 | 2; biochemical tube tests | DT | 30.04.2013 (2x) | Staphylococcus haemolyticus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | coa142 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-03-20 | Staphylococcus haemolyticus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2927 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus haemolyticus | 1.46 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3076 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-11-14 | Staphylococcus haemolyticus | 1.13 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3443 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus haemolyticus | 1.24 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3444 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus haemolyticus | 1.28 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3564 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10.04.2013 (2x) | Staphylococcus haemolyticus | 1.27 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3693 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-05 | Staphylococcus haemolyticus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3694 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-05 | Staphylococcus haemolyticus | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3777 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2015-11-05 | Staphylococcus haemolyticus | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4637 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-31 | Staphylococcus haemolyticus | 1.32 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5860 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus haemolyticus | 1.44 | 1 | 0
|  |  | TS 062 | 2; biochemical tests (API Staph ID32) | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus haemolyticus | 0.93 | 1 | 0
|  |  | TS 171 | 2; biochemical tests (API Staph ID32) | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus haemolyticus | 0.78 | 1 | 0
|  |  | TS 301 | 2; biochemical tests (API Staph ID32) | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus haemolyticus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | A269-3b | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 02.04.2012 H18 | Staphylococcus hominis | 1.42 | 1 | 0
|  |  | DSM 20328 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 08.09.2011, N6 [0034] | Staphylococcus hominis | 1.14 | 1 | 0
|  |  | DSM 20330 | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 08.09.2011, N5, [0034] | Staphylococcus hominis | 1.19 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 789,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2014-01-22 | Staphylococcus hominis | 1.09 | 1 | 0
|  |  | RRLK01_03 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 15.04.2015 F13 | Staphylococcus hominis | 1.32 | 1 | 0
|  |  | RRLK06_04 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.04.2015 K8 | Staphylococcus hominis | 1.25 | 1 | 0
|  |  | coa179 | 2; biochemical tests (API Staph ID32) | DT | 2013-07-02 | Staphylococcus hyicus | 1.05 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1346 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-05 | Staphylococcus hyicus | 1.1 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1347 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus hyicus | 1.04 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1525 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-05 | Staphylococcus hyicus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1526 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-05 | Staphylococcus hyicus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1552 | 2; biochemical tube tests | DT | 2015-08-26 | Staphylococcus hyicus | 1.13 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1553 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus hyicus | 1.01 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1702 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus hyicus | 0.92 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1742 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus hyicus | 1.08 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1917 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus hyicus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1984 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus hyicus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 212 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus hyicus | 0.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2148 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-16 | Staphylococcus hyicus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2152 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus hyicus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2838 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus hyicus | 1.2 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 330 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-16 | Staphylococcus hyicus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3767 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus hyicus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 593 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-05 | Staphylococcus hyicus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | CCM 5739 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, N8, [0034] | Staphylococcus intermedius | 1.31 | 1 | 0
|  |  | DSM 20373 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 08.09.2011, N7, [0034] | Staphylococcus intermedius | 1.07 | 1 | 0
|  |  | 09-00272 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 05.04.2012, N4 | Staphylococcus lugdunensis | 1.27 | 1 | 0
|  |  | 09-00283 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.04.2011, K14 | Staphylococcus lugdunensis | 1.7 | 1 | 0
|  |  | 09-00513 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 05.04.2012, N16 | Staphylococcus lugdunensis | 1.54 | 1 | 0
|  |  | ATCC 43809 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 05.04.2012, N5, [0034] | Staphylococcus lugdunensis | 1.55 | 1 | 0
|  |  | 09-00266 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, H16 | Staphylococcus lugdunensis | 1.48 | 1 | 0
|  |  | 09-00274 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, H17 | Staphylococcus lugdunensis | 1.75 | 1 | 0
|  |  | 09-00276 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, H13 | Staphylococcus lugdunensis | 1.14 | 1 | 0
|  |  | 09-00285 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, H15 | Staphylococcus lugdunensis | 1.25 | 1 | 0
|  |  | 09-00515 | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 04.08.2011, H12 | Staphylococcus lugdunensis | 1.54 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6077 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-31 | Staphylococcus microti | 0.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3071 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-11-14 | Staphylococcus pasteuri | 1.22 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3086 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus pasteuri | 1.42 | 1 | 0
|  |  | DSM 10656 | 3; public strain collection | DT | 2013-10-04 | Staphylococcus pasteuri | 1.38 | 1 | 0
|  |  | MKNS 30 | 3; sequenced | DT | 2013-09-04 | Staphylococcus pasteuri | 1.05 | 1 | 0
|  |  | TUM 5823 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-02 | Staphylococcus pasteuri | 1.42 | 1 | 0
|  |  | 11-0127-2 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 02.03.2016, H6, [0034] | Staphylococcus pseudintermedius | 1.14 | 1 | 0
|  |  | DSM 21284 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 02.03.2016, H05, [0034] | Staphylococcus pseudintermedius | 1.29 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2375 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-02 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.35 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3688 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.31 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3831 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-05 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.4 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3856 | 3; 16S rDNA-sequencing (CVUAS) | eDT | 2015-04-21 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.42 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5457 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-05 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.39 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5594 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-05 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.23 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8759 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-02 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.38 | 1 | 0
|  |  | VB969149 | 4; sequenztype | DT | 2013-06-28 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.04 | 1 | 0
|  |  | VB969390 | 4; sequenztype | DT | 2013-06-28 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.02 | 1 | 0
|  |  | VB971580 | 4; sequenztype | DT | 2013-06-28 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.04 | 1 | 0
|  |  | VB971904 | 4; sequenztype | DT | 2013-06-28 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.19 | 1 | 0
|  |  | 4824 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus | 0.64 | 1 | 0
|  |  | A 436 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus | 1.38 | 1 | 0
|  |  | A 446 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-09-11 | Staphylococcus | 1.07 | 1 | 0
|  |  | coa045 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-03-20 | Staphylococcus | 1.25 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 503,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-09-17 | Staphylococcus | 1.44 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9352 | 2; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-07-02 | Staphylococcus schleiferi | 0.93 | 1 | 0
|  |  | DSM 28300 | 3; type strain | extr | 2015-04-21 | Staphylococcus schweitzeri | 1.73 | 1 | 0
|  |  | 202-42 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-05 | Staphylococcus simulans | 1.19 | 1 | 0
|  |  | 4919 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-07-02 | Staphylococcus simulans | 1.19 | 1 | 0
|  |  | coa037 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus simulans | 1.48 | 1 | 0
|  |  | coa117 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus simulans | 1.2 | 1 | 0
|  |  | coa126 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus simulans | 1.12 | 1 | 0
|  |  | coa150 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus simulans | 1.08 | 1 | 0
|  |  | DSM 20322 | 3; type strain | DT | 2013-10-02 | Staphylococcus simulans | 0.89 | 1 | 0
|  |  | KNS 05 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus simulans | 0.99 | 1 | 0
|  |  | KNS 27 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus simulans | 0.98 | 1 | 0
|  |  | MKNS 04 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus simulans | 0.98 | 1 | 0
|  |  | MKNS 08 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 | Staphylococcus simulans | 1.44 | 1 | 0
|  |  | TUM 7391 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-02 | Staphylococcus simulans | 0.8 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2439,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | EFex | 2015-09-23 | Staphylococcus succinus | 1.02 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 761,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | EFex | 2015-09-23 | Staphylococcus succinus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | 4379 | 2; API Staph ID32 | DT | 19.03.2013 | Staphylococcus warneri | 1.27 | 1 | 0
|  |  | 4380 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus warneri | 1.07 | 1 | 0
|  |  | coa032 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus warneri | 1.41 | 1 | 0
|  |  | coa083 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus warneri | 1.26 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4714 | 3; 16S rDNA-sequencing | eDT | 2015-12-01 | Staphylococcus warneri | 1.19 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 687 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-04-10 | Staphylococcus warneri | 1.28 | 1 | 0
|  |  | DSM 20316 | 3; type strain | DT | 2013-10-02 | Staphylococcus warneri | 1.21 | 1 | 0
|  |  | TUM 6412 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-02 | Staphylococcus warneri | 1.48 | 1 | 0
|  |  | 5741 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus xylosus | 0.98 | 1 | 0
|  |  | 6124 | 2; biochemical tube tests | EFEx | 2016-09-22 | Staphylococcus xylosus | 1.31 | 1 | 0
|  |  | coa157 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus xylosus | 0.86 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3440 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 2013-03-26 | Staphylococcus xylosus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3562 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 2013-03-26 | Staphylococcus xylosus | 1.1 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3563 | 3; sequenced | DT | 2012-11-14 | Staphylococcus xylosus | 1.18 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3566 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 2013-03-26 | Staphylococcus xylosus | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3692 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 2012-10-31 | Staphylococcus xylosus | 1.13 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3699 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 2013-07-24 | Staphylococcus xylosus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 974,2 | 3; 16S, Xyl pos | eDT | 2015-08-25 | Staphylococcus xylosus | 1.52 | 1 | 0
|  |  | FLI-ING 4922 | 3; 16S, Xyl pos | EFEx | 2016-06-01 | Staphylococcus xylosus | 1.17 | 1 | 0
|  |  | KNS 61 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-03-20 | Staphylococcus xylosus | 0.89 | 1 | 0
|  |  | MKNS 06 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-13 | Staphylococcus xylosus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | TS 227 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus xylosus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | TS 251 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-30 | Staphylococcus xylosus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | 185-U1-2 | 3; sequenced | eDT | 2017-03-13 | Aerococcus sp-185-U1-2 | 0.61 | 1 | 0
|  |  | 237z-2 | 3; sequenced | eDT | 2016-08-04 | Aerococcus suis | 1.03 | 1 | 0
|  |  | 257-y-1 | 3; sequenced | EFEx | 2017-10-26 | Aerococcus urinaeequi | 0.8 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2066 | 3; sequenced, biochemical profile | eDT | 27.09.2016 | Aerococcus viridans | 0.81 | 1 | 0
|  |  | JB 379054.2 | 3; sequenced | DT | 2013-09-04 | Atopobacter phocae | 1.15 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2442.2 | 3; sequenced | EFEx | 2017-02-09 | Carnobacterium divergens | 0.95 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30407 | 3; sequenced | EFEx | 2017-09-05 | Carnobacterium divergens | 1.37 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8478 | 3; sequenced | Efex | 2015-03-11 | Carnobacterium divergens | 0.89 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6273 | 3; sequenced | eDT | 13.01.2016 | Carnobacterium maltaromaticum | 0.99 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1519,3 | 3; sequenced | EFEx | 2016-12-07 | Granulicatella adiacens | 1.12 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2616 | 3; sequenced | DT | 25.09.2013 | Marinilactibacillus sp-CVUAS-2616 | 1.03 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8980,3 | 3; sequenced | EFEx | 2020-01-17 | Marinilactibacillus sp-CVUAS-2616 | 0.96 | 1 | 0
|  |  | 16 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 16.09.2011 H20 | Enterococcus casseliflavus | 0.66 | 1 | 0
|  |  | 6 | 2; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 16.09.2011; H12 | Enterococcus durans | 1.13 | 1 | 0
|  |  | 8 | 2; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 16.09.2011; H13 | Enterococcus durans | 0.98 | 1 | 0
|  |  | 10 | 2; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 23.09.2011; N9 | Enterococcus faecalis | 0.92 | 1 | 0
|  |  | 13 | 2; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 16.09.2011; H18 | Enterococcus faecalis | 0.65 | 1 | 0
|  |  | 4(2. Cryo) | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 15.11.2011 E19 | Enterococcus faecalis | 0.7 | 1 | 0
|  |  | DSM 20376 | 3; public strain collection | DT | 2016-10-12 | Enterococcus faecalis | 0.89 | 1 | 0
|  |  | xx | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 15.11.2011 E21 | Enterococcus faecalis | 0.74 | 1 | 0
|  |  | UW 8651 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.07.2011 E18 | Enterococcus faecium | 1.13 | 1 | 0
|  |  | UW 2248 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.03.2011 N15 | Enterococcus faecium | 0.86 | 1 | 0
|  |  | UW 2265 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.03.2011 N19 | Enterococcus faecium | 0.72 | 1 | 0
|  |  | UW 2665 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 29.07.2011 E14 | Enterococcus faecium | 0.76 | 1 | 0
|  |  | UW 1716 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 04.03.2011 N3 | Enterococcus faecium | 0.84 | 1 | 0
|  |  | UW 4194 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 03.03.2011 K10 | Enterococcus faecium | 0.98 | 1 | 0
|  |  | UW 6918 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 26.01.2011, E5 | Enterococcus faecium | 0.66 | 1 | 0
|  |  | UW 3535 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 3.3.2011 K11 | Enterococcus faecium | 1.02 | 1 | 0
|  |  | UW 6656 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 21.07.2010 N7 | Enterococcus faecium | 0.98 | 1 | 0
|  |  | UW 6695 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.10.2010 H15 | Enterococcus faecium | 0.99 | 1 | 0
|  |  | UW 6930 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 26.01.2011, E20 | Enterococcus faecium | 1.16 | 1 | 0
|  |  | UW 7813 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 22.07.2011, I22 | Enterococcus faecium | 0.63 | 1 | 0
|  |  | UW 6343 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 21.01.2011 H13 | Enterococcus faecium | 0.3 | 1 | 0
|  |  | UW 2457 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 28.01.2011 H4 | Enterococcus faecium | 1.02 | 1 | 0
|  |  | AK EM 07 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.07.2011, N19 | Enterococcus faecium | 0.87 | 1 | 0
|  |  | AK EM 32 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 21.01.2011, H15 | Enterococcus faecium | 0.78 | 1 | 0
|  |  | UBA 5.3 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.07.2011, E3 | Enterococcus faecium | 0.64 | 1 | 0
|  |  | UW 1365 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 05.07.2011; E11 | Enterococcus faecium | 0.77 | 1 | 0
|  |  | 14 | 2; strain collection of the RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 23.09.2011; N13 | Enterococcus gallinaru | 0.87 | 1 | 0
|  |  | 2 | 2; strain collection of the RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 23.09.2011; N3 | Enterococcus hirae | 1.15 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5030 | 3; sequenced | eDT | 23.07.2014 | Enterococcus cecorum | 0.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5099 | 3; sequenced | eDT | 23.07.2014 | Enterococcus cecorum | 0.82 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5858 | 2; Biochemie | eDT | 23.07.2014 | Enterococcus cecorum | 0.69 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6014 | 2; Biochemie | eDT | 23.07.2014 | Enterococcus cecorum | 1.23 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8897 | 3; sequenced | eDT | 23.07.2014 | Enterococcus cecorum | 0.79 | 1 | 0
|  |  | ATCC 29212 | 3; public strain collection | EFEx | 2018-01-25 | Enterococcus faecalis | 0.62 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10039,3 | 1; 0 | eDT | 2017-08-10 | Enterococcus faecalis | 0.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1354 | 2; biochemically | eDT | 2015-04-21 | Enterococcus faecalis | 0.53 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2180 | 2; API: 99,9% | DT | 2014-07-23 | Enterococcus faecalis | 1.04 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2183 | 2; API: 99,9% | DT | 2014-07-23 | Enterococcus faecalis | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31433 | 3; sequenced | eDT | 2020-08-20 | Enterococcus faecalis | 0.83 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31454 | 3; sequenced | eDT | 2020-08-20 | Enterococcus faecalis | 0.77 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4480 | 2; CATC pos | EFEx | 2018-01-25 | Enterococcus faecalis | 0.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4617 | 1; 0 | EFEx | 2018-01-25 | Enterococcus faecalis | 0.79 | 1 | 0
|  |  | DSM 20409 | 3; public strain collection | DT | 2014-07-23 | Enterococcus faecalis | 0.92 | 1 | 0
|  |  | LTH 4591 | 3; sequenced | DT | 2013-06-19 | Enterococcus faecalis | 1.04 | 1 | 0
|  |  | UW 2262 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.10.2010 K11 | Enterococcus faecium | 1.15 | 1 | 0
|  |  | UW 2266 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 14.10.2010 E12 | Enterococcus faecium | 0.95 | 1 | 0
|  |  | UW 408 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 14.10.2010 E8 | Enterococcus faecium | 0.87 | 1 | 0
|  |  | UW 2243 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 14.10.2010 E6 | Enterococcus faecium | 0.92 | 1 | 0
|  |  | UW 1983 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 13.10.2010 N13 | Enterococcus faecium | 0.84 | 1 | 0
|  |  | UW 6538 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.10.2010 H15 | Enterococcus faecium | 0.77 | 1 | 0
|  |  | UW 6951 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2010, N10 | Enterococcus faecium | 0.81 | 1 | 0
|  |  | UW 2832 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2010 N6 | Enterococcus faecium | 0.84 | 1 | 0
|  |  | UW 5919 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2010 N8 | Enterococcus faecium | 0.74 | 1 | 0
|  |  | UW 6449 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2010 N5 | Enterococcus faecium | 0.52 | 1 | 0
|  |  | UW 6715 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2011 N11 | Enterococcus faecium | 0.65 | 1 | 0
|  |  | K 221.6 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 08.10.2010 H21 | Enterococcus faecium | 1.1 | 1 | 0
|  |  | K 212.25 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.10.2010 N20 | Enterococcus faecium | 0.73 | 1 | 0
|  |  | AK-EM 30 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 29.10.2010 H18 | Enterococcus faecium | 0.99 | 1 | 0
|  |  | UW 1435 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 11.10.2010; K5 | Enterococcus faecium | 0.94 | 1 | 0
|  |  | UW 7 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 14.10.2010; E15 | Enterococcus faecium | 0.84 | 1 | 0
|  |  | UW 1439 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 14.10.2010; E3 | Enterococcus faecium | 0.74 | 1 | 0
|  |  | UW 2625 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 11.10.2010; K14 | Enterococcus faecium | 1.06 | 1 | 0
|  |  | UW 4 | 3; confirmed by Sequence typing [0167] | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCC in TA2 | 01.11.2010; K16 | Enterococcus faecium | 0.86 | 1 | 0
|  |  | 700221 | 1; 0 | eDT | 2016-06-08 | Enterococcus faecium | 1.26 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11046 | 3; sequenced | eDT | 2020-08-20 | Enterococcus faecium | 0.82 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1352 | 2; API: 96,8% | DT | 2014-07-23 | Enterococcus faecium | 0.72 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31397 | 3; sequenced | eDT | 2020-08-26 | Enterococcus faecium | 0.46 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31440 | 3; sequenced | DT | 2019-01-09 | Enterococcus faecium | 1.11 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3224 | 2; 0 | eDT | 2014-07-23 | Enterococcus faecium | 1.08 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32598 | 3; sequenced | eDT | 2020-09-09 | Enterococcus faecium | 0.89 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4502 | 2; sequenced | eDT | 2014-07-23 | Enterococcus faecium | 0.86 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 778,3 | 3; sequenced | eDT | 2020-08-20 | Enterococcus faecium | 1.16 | 1 | 0
|  |  | BM 4174 | 2; 0 | eDT | 2016-06-08 | Enterococcus gallinarum | 0.8 | 1 | 0
|  |  | 265z-7 | 3; sequenced | EFEx | 2016-12-29 | Tetragenococcus solitarius | 0.83 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1549,2 | 3; sequenced | DT | 2016-09-27 | Vagococcus salmoninarum | 0.79 | 1 | 0
|  |  | ATCC 4356 | 3; type strain | DT | 2016-02-26 | Lactobacillus acidophilus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9322 | 3; sequenced | DT | 2016-02-26 | Lactobacillus johnsonii | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32277,2 | 3; sequenced | eDT | 2020-07-21 | Lactobacillus sp-CVUAS-32277,2 | 0.98 | 1 | 0
|  |  | DSM 14800 | 3; type strain | eDT | 2015-04-15 | Pediococcus claussenii | 1.12 | 1 | 0
|  |  | LTH 1213 | 2; 0 | DT | 2015-07-09 | Leuconostoc mesenteroides | 1.03 | 1 | 0
|  |  | LTH 1146 | 2; 0 | DT | 2015-07-09 | Lactococcus lactis | 0.68 | 1 | 0
|  |  | 08-7-Mi-1467 38 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 0.79 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-02041 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 0.79 | 1 | 0
|  |  | 11-7-D-1138 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 0.95 | 1 | 0
|  |  | 141002252 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 0.55 | 1 | 0
|  |  | 151002450_1 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 0.86 | 1 | 0
|  |  | 151003441 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1374 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 0.73 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 337 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.2 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5410 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 0.62 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8421 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.21 | 1 | 0
|  |  | IHIT 2528 11 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.29 | 1 | 0
|  |  | IHIT P6096 11 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1967 | 3; 16S | DT | 2013-02-20 | Streptococcus canis | 1.01 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2785 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus canis | 1.15 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3322 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus canis | 0.84 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4441 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus canis | 1.04 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5867 | 3; sequenced | eDT | 2016-06-02 | Streptococcus canis | 0.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7533,2 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2018-02-08 | Streptococcus canis | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7649 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus canis | 1.26 | 1 | 0
|  |  | IHIT 32937 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.1 | 1 | 0
|  |  | IHIT 33918 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.08 | 1 | 0
|  |  | IHIT 34584 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 0.84 | 1 | 0
|  |  | 161000261 | 3; sequenced | eDT | 2014-10-05 | Streptococcus canis | 1.06 | 1 | 0
|  |  | 171004485 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | 11UCF142 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | 121014118 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.07 | 1 | 0
|  |  | 12UCF3 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | 13UCF63 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.22 | 1 | 0
|  |  | 14UCF172 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 0.91 | 1 | 0
|  |  | 161001555 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.08 | 1 | 0
|  |  | 161013178-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | 161014835-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 0.74 | 1 | 0
|  |  | 161014835-04 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | 161014835-06 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | 161014835-14 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 0.8 | 1 | 0
|  |  | 171004429 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.09 | 1 | 0
|  |  | 171004666 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 0.89 | 1 | 0
|  |  | DSM 17536 | 3; type strain | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | 202-1-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus catagoni | 0.88 | 1 | 0
|  |  | 202-4-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus catagoni | 0.88 | 1 | 0
|  |  | 296-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus catagoni | 0.91 | 1 | 0
|  |  | 297-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus catagoni | 1.21 | 1 | 0
|  |  | 355-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus catagoni | 1.18 | 1 | 0
|  |  | 99-1-2017 | 3; typestrain | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus catagoni | 0.83 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1514 | 2; API: 99,9% | EFEx | 2015-04-29 | Streptococcus dysgalactiae | 0.96 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 653 | 3; API: 99,9%; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus dysgalactiae | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2151 | 3; sequenced | DT | 2013-02-20 | Streptococcus dysgalactiae | 0.83 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1685 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30373.2 | 3; sequenced | EFEx | 2017-12-06 | Streptococcus dysgalactiae | 0.68 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31318 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.37 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31320 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.17 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31463 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.18 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31465 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.23 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31468 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.05 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31470 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 0.94 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31472 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.35 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3228 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 0.79 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3621 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 0.66 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8007 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 0.74 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1307 | 3; specific PCR | EFEx | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 1.04 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31562 | 3; specific PCR | EFEx | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 1.11 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 322 | 3; NRZ Strep Befund | EFEx | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 0.62 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32770 | 3; specific PCR | EFEx | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 0.73 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4668,2 | 3; specific PCR | EFEx | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 0.58 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7030 | 3; specific PCR | EFEx | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 0.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9643 | 3; specific PCR | EFEx | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 0.94 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1004 | 3; specific PCR | eDT | 2021-05-11 |  | 0.38 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1091 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 1 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11027 | 3; specific PCR | EFEx | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 0.53 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2093 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 0.75 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2893,3 | 2; 0 | EFEx | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 1.23 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3136 | 3; NRZ Strep Befund | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 0.77 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32348 | 3; sequenced | eDT | 2020-06-05 | Streptococcus equi | 0.56 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32722 | 3; specific PCR | EFEx | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 0.53 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 33069 | 3; specific PCR | eDT | 2021-04-23 | Streptococcus equi | 0.56 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4290 | 2; biochemical profile | eDT | 2022-05-05 | Streptococcus equi | 0.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8549,2 | 3; confirmed by NRZ Streptococcus | eDT | 2018-02-09 | Streptococcus equi | 0.86 | 1 | 0
|  |  | LALLF 21TRD1196 | 3; sequenced | EFEx | 2022-05-30 | Streptococcus equi | 1.28 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5788 | 3; sequenced | Efex | 2015-05-05 | Streptococcus iniae | 0.92 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2474 | 3; sequenced; 16S, rpoB | eDT | 2013-03-07 | Streptococcus orisasini | 0.78 | 1 | 0
|  |  | 12-13862-001-01 | 3; sequenced (LGL) | eDT | 2015-04-15 | Streptococcus pluranimalium | 0.75 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6320.3 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 1.16 | 1 | 0
|  |  | 22876 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 1.06 | 1 | 0
|  |  | RKI 3948 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 1.05 | 1 | 0
|  |  | 33098 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.81 | 1 | 0
|  |  | 35120 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 1.06 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5234 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 1.2 | 1 | 0
|  |  | RKI 3991 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 1.04 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5040 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 1.26 | 1 | 0
|  |  | 29800 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4623 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 1.31 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8077 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 0.78 | 1 | 0
|  |  | RKI 3913 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 0.52 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4253 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 1.05 | 1 | 0
|  |  | DSM 24048 | 3; public strain collection | EFEx | 2017-12-28 | Streptococcus pneumoniae | 0.52 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 905 | 3; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus porcinus | 0.64 | 1 | 0
|  |  | DSM 20565 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 04.04.2008, K11, [0034] | Streptococcus pyogenes | 1.29 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10145,3 | 3; sequenced; 16S, Biochemistry | EFEx | 2016-11-23 | Streptococcus salivarius | 1.08 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32349 | 3; sequenced | eDT | 2020-06-05 | Streptococcus sp-CVUAS-32349 | 1.06 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2260,4 | 3; sequenced | eDT | 2021-06-08 | Streptococcus troglodytidis | 0.68 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5218,4 | 3; sequenced; 16S; NRZ Strep Uni AA | DT | 2015-06-11 | Streptococcus troglodytidis | 0.85 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2048 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus uberis | 0.84 | 1 | 0
|  |  | CDH 260-11 | 3; public strain collection | DT | 2017-12-06 | Clostridioides difficile | 1.1 | 1 | 0
|  |  | 171012939 | 2; 0 | DT | 2017-10-26 | Clostridium barati | 0.84 | 1 | 0
|  |  | DSM 2478 | 3; public strain collection | DT | 2015-06-23 | Clostridium butyricum | 0.81 | 1 | 0
|  |  | 121017785-2 | 3; FLI | DT | 2018-07-02 | Clostridium chauvoei | 0.92 | 1 | 0
|  |  | 181017156-2 | 3; FLI | DT | 2018-11-27 | Clostridium chauvoei | 0.65 | 1 | 0
|  |  | 181017156-4 | 3; FLI | DT | 2018-11-27 | Clostridium chauvoei | 0.82 | 1 | 0
|  |  | 171002729 | 2; 0 | DT | 2017-02-28 | Clostridium colchlearium | 0.87 | 1 | 0
|  |  | 161011787 | 2; 0 | DT | 2016-09-27 | Clostridium colicanis | 0.97 | 1 | 0
|  |  | 151010772 | 2; 0 | DT | 2015-08-17 | Clostridium novyi | 1.11 | 1 | 0
|  |  | 151003186 | 2; 0 | DT | 2015-03-16 | Clostridium perfringens | 0.98 | 1 | 0
|  |  | 151010872 | 3; clostridium perfringens PCR | DT | 2015-08-17 | Clostridium perfringens | 1.12 | 1 | 0
|  |  | 171002729 | 2; 0 | DT | 2017-02-28 | Clostridium perfringens | 1.17 | 1 | 0
|  |  | 171013066 | 3; clostridium perfringens PCR | DT | 2017-10-02 | Clostridium perfringens | 1.1 | 1 | 0
|  |  | 181001399-1 | 2; 0 | DT | 2018-02-01 | Clostridium perfringens | 1.32 | 1 | 0
|  |  | 181002100 | 2; 0 | DT | 2018-02-14 | Clostridium perfringens | 0.97 | 1 | 0
|  |  | 181008082-6 | 3; clostridium perfringens PCR | DT | 2018-02-14 | Clostridium perfringens | 0.95 | 1 | 0
|  |  | 181008379 | 2; 0 | DT | 2018-06-07 | Clostridium perfringens | 1.22 | 1 | 0
|  |  | 181010929 | 2; 0 | DT | 2018-07-23 | Clostridium perfringens | 1.14 | 1 | 0
|  |  | DSM 756 | 3; type strain | EFEx | 2013-05-22 | Clostridium perfringens | 1.28 | 1 | 0
|  |  | 151002484-2 | 2; 0 | DT | 2015-03-03 | Clostridium septicum | 0.53 | 1 | 0
|  |  | DSM 767 | 3; public strain collection | DT | 2015-06-23 | Clostridium sporogenes | 0.72 | 1 | 0
|  |  | 141015223 | 2; 0 | DT | 2014-11-27 | Clostridium tertium | 0.71 | 1 | 0
|  |  | 161002486-2 | 2; 0 | DT | 2016-03-01 | Clostridium tertium | 0.61 | 1 | 0
|  |  | 181003180 | 2; 0 | DT | 2018-06-30 | Clostridium tertium | 0.44 | 1 | 0
|  |  | 181005218 | 2; 0 | DT | 2018-11-04 | Clostridium tetani | 0.67 | 1 | 0
|  |  | 151011769 | 2; 0 | DT | 2015-09-04 | Hathewaya limosa | 1.25 | 1 | 0
|  |  | 151006002 | 2; 0 | DT | 2015-05-12 | Paeniclostridium sordellii | 0.75 | 1 | 0
|  |  | DSM 630 | 3; public strain collection | DT | 2015-06-25 | Paraclostridium bifermentans | 1.11 | 1 | 0
|  |  | 2017-4101-009517-002 | 3; PCR | eDT | 2017-11-23 | Clostridium perfringens | 0.96 | 1 | 0
|  |  | 2017-4101-009550 | 3; PCR | eDT | 2017-11-23 | Clostridium perfringens | 1.12 | 1 | 0
|  |  | 2017-4101-009567-001 | 3; PCR | eDT | 2017-11-23 | Clostridium perfringens | 1.04 | 1 | 0
|  |  | 2017-4104-001041 | 3; PCR | eDT | 2017-11-23 | Clostridium perfringens | 1.17 | 1 | 0
|  |  | 2017-4104-001051 | 3; PCR | eDT | 2017-11-23 | Clostridium perfringens | 1.04 | 1 | 0
|  |  | DSM 756 | 3; type strain | EFEx | 2013-05-22 | Clostridium perfringens | 1.2 | 1 | 0
|  |  | 14EL305692 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 2014-08-27 | Clostridioides difficile | 0.63 | 1 | 0
|  |  | 14EL402952 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 2014-08-27 | Clostridioides difficile | 0.92 | 1 | 0
|  |  | 14EL402979 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 2014-08-27 | Clostridioides difficile | 0.87 | 1 | 0
|  |  | 14EL403181 | 4; ribotype; ex Clostridium | EFEx | 2019-09-13 | Clostridioides difficile | 0.64 | 1 | 0
|  |  | 14EL403313 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 2014-08-27 | Clostridioides difficile | 0.79 | 1 | 0
|  |  | 14EL403488 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 2014-08-27 | Clostridioides difficile | 0.95 | 1 | 0
|  |  | S0014-11 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 2013-08-13 | Clostridioides difficile | 1.18 | 1 | 0
|  |  | S0022-11 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 2012-12-19 | Clostridioides difficile | 0.96 | 1 | 0
|  |  | S0061-10 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 2013-08-13 | Clostridioides difficile | 0.87 | 1 | 0
|  |  | S0063-10 | 4; ribotype; ex Clostridium | DT | 2013-08-13 | Clostridioides difficile | 1.17 | 1 | 0
|  |  | REB 1750 | 2; 0 | DT | 2012-12-19 | Clostridium [botulinum] | 1.22 | 1 | 0
|  |  | C bot B | 2; 0 | DT | 2012-12-19 | Clostridium [botulinum] | 1.1 | 1 | 0
|  |  | REB 89 | 2; 0 | DT | 2012-12-19 | Clostridium [botulinum] | 0.98 | 1 | 0
|  |  | C bot B L677 | 2; 0 | DT | 2012-12-19 | Clostridium [botulinum] | 1.01 | 1 | 0
|  |  | C bot F1 | 2; 0 | DT | 2012-12-19 | Clostridium [botulinum] | 0.93 | 1 | 0
|  |  | C bot F2 | 2; 0 | DT | 2012-12-19 | Clostridium [botulinum] | 1.09 | 1 | 0
|  |  | REB 1718 | 2; 0 | DT | 2012-12-19 | Clostridium [botulinum] | 1.24 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30006 | 3; sequenced | eDT | 2017-06-22 | Clostridium botulinum | 1.06 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32971 | 3; sequenced | EFEx | 2021-02-25 | Clostridium botulinum | 0.8 | 1 | 0
|  |  | DSM 7528 | 3; type strain | eDT | 2018-08-20 | Clostridium chauvoei | 0.82 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 849,2 | 3; sequenced | DT | 2014-12-17 | Clostridium isatidis | 0.65 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9474 | 3; sequenced | DT | 2013-02-20 | Clostridium nigeriense | 0.58 | 1 | 0
|  |  | #2012 | 3; spez. PCR | DT | 2013-08-06 | Clostridium perfringens | 0.66 | 1 | 0
|  |  | 04 28 Balanca | 3; 0 | DT | 2013-01-09 | Clostridium perfringens | 1.27 | 1 | 0
|  |  | 07BA 35790 002 | 3; 0 | DT | 2013-08-06 | Clostridium perfringens | 1.08 | 1 | 0
|  |  | 09UG Typ C | 3; spez. PCR | DT | 2013-08-06 | Clostridium perfringens | 0.86 | 1 | 0
|  |  | 09UG Typ D 2 | 3; spez. PCR | DT | 2013-08-06 | Clostridium perfringens | 1.08 | 1 | 0
|  |  | ATCC 13124 | 3; type strain | DT | 2013-08-06 | Clostridium perfringens | 1 | 1 | 0
|  |  | ATCC 27324 | 3; public strain collection | DT | 2012-12-19 | Clostridium perfringens | 0.74 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 0079 | 3; spec. PCR | DT | 2012-12-19 | Clostridium perfringens | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1655,2 | 3; 0 | eDT | 2017-02-16 | Clostridium perfringens | 1.15 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2712 | 3; 0 | DT | 2013-08-06 | Clostridium perfringens | 0.95 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2766 | 3; spez. PCR | DT | 2013-08-06 | Clostridium perfringens | 1.05 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31008 | 2; 0 | eDT | 2018-06-21 | Clostridium perfringens | 1.27 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7825 | 3; spec. PCR | DT | 2012-12-19 | Clostridium perfringens | 1.04 | 1 | 0
|  |  | DSM 756 | 3; type strain | EFEx | 2013-05-22 | Clostridium perfringens | 0.58 | 1 | 0
|  |  | Mü 738 | 3; spec. PCR | DT | 2012-12-19 | Clostridium perfringens | 0.97 | 1 | 0
|  |  | DSM 7534 | 3; type strain | eDT | 2018-08-20 | Clostridium septicum | 0.76 | 1 | 0
|  |  | DSM 1985 | 2; public strain collection | DT | 2012-12-19 | Clostridium sp-DSM-1985 | 0.95 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7998 | 3; sequenced | DT | 2013-02-20 | Clostridium sporogenes | 0.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10003 | 2; 0 | DT | 2013-02-20 | Clostridium tertium | 0.71 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10004 | 2; 0 | DT | 2013-02-20 | Clostridium tertium | 0.51 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7893 | 3; sequenced | DT | 2012-12-19 | Clostridium tertium | 0.43 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8330 | 3; sequenced | DT | 2012-12-19 | Clostridium tertium | 0.52 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1478 | 2; 0 | DT | 2012-12-19 | Clostridium tetani | 0.83 | 1 | 0
|  |  | D14_1188-2-1-2 | 3; strain of species description | EFEx [BRU03] | 2018-06-07 | Erysipelothrix anatis | 0.65 | 1 | 0
|  |  | D16_1007-1-1-1 | 3; strain of species description | EFEx [BRU03] | 2018-06-07 | Erysipelothrix anatis | 0.81 | 1 | 0
|  |  | D16_1577-8-2-1 | 3; strain of species description | EFEx [BRU03] | 2018-06-07 | Erysipelothrix anatis | 0.66 | 1 | 0
|  |  | D17_0559-3-2-1 | 3; type strain | EFEx [BRU03] | 2018-05-03 | Erysipelothrix anatis | 1.04 | 1 | 0
|  |  | 181008240 | 3; strain of species description | EFEx [BRU03] | 2018-06-07 | Erysipelothrix aquatica | 0.95 | 1 | 0
|  |  | E673C_KL | 3; strain of species description | EFEx [BRU03] | 2018-05-03 | Erysipelothrix aquatica | 0.71 | 1 | 0
|  |  | VA92-K48 | 3; type strain | EFex [BRU03] | 2018-05-03 | Erysipelothrix aquatica | 0.64 | 1 | 0
|  |  | DSM 28480 | 3; type strain | EFex [BRU03] | 2018-05-03 | Erysipelothrix larvae | 0.67 | 1 | 0
|  |  | DSM 110099 | 3; type strain | DT | 2021-10-28 | Erysipelothrix piscisicarius | 1.18 | 1 | 0
|  |  | CIP 105957 | 3; type strain | EFex [BRU03] | 2018-05-03 | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0.62 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 33853 | 2; 0 | EFEx [BRU03] | 2022-05-17 | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 33854 | 2; 0 | EFEx [BRU03] | 2022-05-19 | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0.61 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4381 | 3; sequenced | DT | 2013-09-11 | Erysipelothrix rhusiopathiae | 0.41 | 1 | 0
|  |  | CIP 105960 | 3; type strain | EFEx [BRU03] | 2018-11-27 | Erysipelothrix tonsillarum | 0.96 | 1 | 0
|  |  | IHIT 36981 | 2; 0 | EFex [BRU03] | 2018-11-27 | Erysipelothrix tonsillarum | 0.85 | 1 | 0
|  |  | IHIT 36981 | 2; 0 | EFex [BRU03] | 2018-11-27 | Erysipelothrix tonsillarum | 1.05 | 1 | 0
|  |  | IHIT 36981 | 2; 0 | EFex [BRU03] | 2018-11-27 | Erysipelothrix tonsillarum | 0.84 | 1 | 0
|  |  | IHIT 36981 | 2; 0 | EFex [BRU03] | 2018-11-27 | Erysipelothrix tonsillarum | 0.68 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10169 | 3; sequenced | eDT | 2014-04-09 | Anaerococcus sp-CVUAS-10169 | 0.55 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32948 | 2; 0 | EFEx | 2021-02-18 | Finegoldia magna | 0.95 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11259 | 3; sequenced | eDT | 2016-10-31 | Helcococcus kunzii | 1.15 | 1 | 0
|  |  | DSM 10548 | 3; type strain | eDT | 2016-10-31 | Helcococcus kunzii | 0.89 | 1 | 0
|  |  | 121012967 (348) | 1; 0 | eDT | 2017-02-02 | Helcococcus kunzii | 0.75 | 1 | 0
|  |  | 121012967 (399) | 1; 0 | eDT | 2017-02-02 | Helcococcus kunzii | 0.76 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10146,2 | 2; 0 | eDT | 2016-11-09 | Helcococcus ovis | 0.51 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11216 | 2; 0 | eDT | 2016-11-09 | Helcococcus ovis | 0.51 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2477,3 | 2; 0 | eDT | 2016-11-09 | Helcococcus ovis | 0.74 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4691 | 2; 0 | eDT | 2016-11-09 | Helcococcus ovis | 0.75 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 609.3 | 3; sequenced | eDT | 2016-12-13 | Helcococcus ovis | 0.95 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9382.3 | 3; sequenced | eDT | 2016-12-13 | Helcococcus ovis | 0.71 | 1 | 0
|  |  | 121008502 | 2; 0 | eDT | 2017-02-02 | Helcococcus ovis | 0.69 | 1 | 0
|  |  | 151002672 | 2; 0 | eDT | 2017-02-02 | Helcococcus ovis | 0.88 | 1 | 0
|  |  | 07URF 141 | 3; sequenced | eDT | 2016-11-23 | Helcococcus ovis | 0.84 | 1 | 0
|  |  | 08URF 159 | 3; sequenced | eDT | 2016-11-23 | Helcococcus ovis | 0.62 | 1 | 0
|  |  | 08URF 49 | 3; sequenced | eDT | 2016-11-23 | Helcococcus ovis | 0.78 | 1 | 0
|  |  | 08URF 68 | 3; sequenced | eDT | 2016-11-23 | Helcococcus ovis | 0.68 | 1 | 0
|  |  | 13UOF 63 | 3; sequenced | eDT | 2016-11-23 | Helcococcus ovis | 0.87 | 1 | 0
|  |  | 15UVF144 | 3; sequenced | eDT | 2016-11-23 | Helcococcus ovis | 0.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32321 | 3; sequenced | EFEx | 2020-06-04 | Helcococcus sp-CVUAS-32321 | 1.3 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 692,2 | 3; sequenced | DT | 2013-02-19 | Parvimonas sp-CVUAS-692,2 | 0.72 | 1 | 0
|  |  | DSM 43014 | 3; type strain | EFEx | 2018-01-04 | Actinomyces bovis | 0.77 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31891 | 3; sequenced | EFEx | 2019-09-04 | Actinomyces denticolens | 0.38 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31303 | 3; sequenced | EFEx | 2019-07-05 | Actinomyces sp-CVUAS-31303 | 0.69 | 1 | 0
|  |  | Wü6 | 3; sequenced | EFEx | 2018-01-10 | Actinomyces viscosus | 0.91 | 1 | 0
|  |  | DSM 24894 | 3; type strain | EFEx | 2018-01-04 | Actinomyces weissii | 0.83 | 1 | 0
|  |  | C605018-01-1 | 3; type strain | EFEx | 2017-08-16 | Arcanobacterium bovis | 0.92 | 1 | 0
|  |  | CIP 110339 | 3; type strain | DT | 2013-04-09 | Arcanobacterium canis | 1.11 | 1 | 0
|  |  | DSM 20595 | 3; type strain | EFEx | 2017-10-06 | Arcanobacterium haemolyticum | 1.1 | 1 | 0
|  |  | A. 128 | 3; well defined isolate, sequenced [0123] | EFex | 2019-07-10 | Arcanobacterium phocae | 0.92 | 1 | 0
|  |  | A. 48 | 3; well defined isolate, sequenced [0123] | EFex | 2018-09-28 | Arcanobacterium phocae | 0.61 | 1 | 0
|  |  | A. 51 | 3; well defined isolate, sequenced [0123] | EFex | 2018-09-28 | Arcanobacterium phocae | 0.73 | 1 | 0
|  |  | 2698 | 3; type strain | DT | 2013-08-07 | Arcanobacterium phocisimile | 0.72 | 1 | 0
|  |  | 14418 | 3; sequenced | EFEx | 2020-01-15 | Arcanobacterium pinnipediorum | 1.19 | 1 | 0
|  |  | DSM 28752 | 3; type strain | EFex | 2017-09-06 | Arcanobacterium pinnipediorum | 0.87 | 1 | 0
|  |  | DSM 13483 | 3; type strain | EFex | 04.10.2017 | Arcanobacterium pluranimalium | 0.83 | 1 | 0
|  |  | 2701 | 2; description in progress | EFex | 2017-08-16 | Arcanobacterium sp-2701 | 1.26 | 1 | 0
|  |  | 4123 | 2; description in progress | EFex | 2019-10-31 | Arcanobacterium sp-2701 | 0.78 | 1 | 0
|  |  | 171014302 | 3; sequenced | EFEx | 2019-02-28 | Schaalia hyovaginalis | 1.16 | 1 | 0
|  |  | 181003930 | 3; sequenced | EFEx | 2019-02-28 | Schaalia hyovaginalis | 0.7 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4295 | 3; sequenced | EFEx | 2018-01-04 | Schaalia hyovaginalis | 0.91 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31838 | 3; sequenced | EFEx | 2019-08-23 | Schaalia sp-CVUAS-8688 | 0.53 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6939,2 | 3; sequenced | EFEx | 2021-03-04 | Schaalia sp-CVUAS-8688 | 0.66 | 1 | 0
|  |  | 2712-15 | 3; sequenced [0070] | EFEx | 2017-05-04 | Trueperella abortisuis | 1.18 | 1 | 0
|  |  | DSM 19515 | 3; type strain | EFEx | 2017-05-09 | Trueperella abortisuis | 0.99 | 1 | 0
|  |  | D13_1622-5-3-2 | 3; 0 | EFEx | 2019-07-10 | Trueperella bernardiae | 0.66 | 1 | 0
|  |  | D14_1577-4-8-1 | 3; 0 | EFEx | 2019-07-10 | Trueperella bernardiae | 1 | 1 | 0
|  |  | 1276-1-18 | 3; 0 | EFEx | 2019-04-03 | Trueperella pyogenes | 0.74 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 0222 | 3; [0070] | DT | 2013-01-09 | Trueperella pyogenes | 1.14 | 1 | 0
|  |  | 161003120-1 | 1; 0 | 0 | 2016-03-15 | Corynebacterium silvaticum | 0.79 | 1 | 0
|  |  | 161003120-3 | 3; Confirmation by KL Diphtheriae (LGL) | 0 | 2016-03-16 | Corynebacterium silvaticum | 1.22 | 1 | 0
|  |  | 141013039 2 | 1; 0 | 0 | 2014-05-09 | Corynebacterium ulcerans | 0.8 | 1 | 0
|  |  | 151004530 | 1; 0 | 0 | 2015-04-15 | Corynebacterium ulcerans | 0.73 | 1 | 0
|  |  | C19 | 3; sequenced (rpoB) UGent | eDT | 2020-06-18 | Corynebacterium amycolatum | 0.8 | 1 | 0
|  |  | RRLK02_02 | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.04.2014 E8 | Corynebacterium amycolatum | 0.63 | 1 | 0
|  |  | 273U3-1 | 3; sequenced | eDT | 2016-12-28 | Corynebacterium aurimucosum | 0.73 | 1 | 0
|  |  | DSM 105776 | 3; type strain | EFEx | 2020-10-20 | Corynebacterium belfantii | 0.88 | 1 | 0
|  |  | KL0171 | 3; KL Diphtheriae, LGL | EFEx | 2020-08-04 | Corynebacterium belfantii | 0.75 | 1 | 0
|  |  | DSM 20582 | 3; type strain | DT | 2013-12-20 | Corynebacterium bovis | 0.56 | 1 | 0
|  |  | 234-U2-11 | 3; sequenced | EFEx | 2017-03-15 | Corynebacterium camporealensis | 0.96 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1764 | 3; sequenced | DT | 2015-01-14 | Corynebacterium casei | 0.76 | 1 | 0
|  |  | 253-y-4 | 3; sequenced | EFEx | 2020-10-15 | Corynebacterium confusum | 0.72 | 1 | 0
|  |  | 54y-1 | 3; sequenced | eDT | 2016-08-31 | Corynebacterium confusum | 1.16 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32184 | 3; sequenced | eDT | 2020-01-30 | Corynebacterium cystitidis | 0.5 | 1 | 0
|  |  | KL0187 | 3; KL Diphtheriae, LGL | EFEx | 2020-08-04 | Corynebacterium diphtheriae | 0.62 | 1 | 0
|  |  | KL0237 | 3; KL Diphtheriae, LGL | EFEx | 2020-08-04 | Corynebacterium diphtheriae | 0.82 | 1 | 0
|  |  | KL0179 | 3; KL Diphtheriae, LGL | EFEx | 2020-08-04 | Corynebacterium diphtheriae | 0.67 | 1 | 0
|  |  | KL0954 | 3; MLST | 0 | 0 | Corynebacterium diphtheriae | 0.62 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30404 | 3; sequenced | EFEx | 2017-09-05 | Corynebacterium falsenii | 0.85 | 1 | 0
|  |  | 202y-3 | 3; sequenced | eDT | 2016-03-02 | Corynebacterium frankenforstense | 0.99 | 1 | 0
|  |  | ST18T | 3; type strain | EFEx | 2016-12-28 | Corynebacterium frankenforstense | 0.75 | 1 | 0
|  |  | DSM 45254 | 3; type strain | DT | 2012-12-18 | Corynebacterium freiburgense | 0.91 | 1 | 0
|  |  | LALLF 19TRB1509 | 3; sequenced | eDT | 2022-05-09 | Corynebacterium hansenii | 0.86 | 1 | 0
|  |  | LHL 1380 | 3; sequenced | DT | 2013-02-13 | Corynebacterium hansenii | 0.76 | 1 | 0
|  |  | 216x-2 | 2; sequenced | eDT | 2016-12-28 | Corynebacterium humireducens | 0.94 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4986 | 3; sequenced | DT | 2012-12-12 | Corynebacterium kutscheri | 0.66 | 1 | 0
|  |  | 234z-1 | 3; sequenced | eDT | 2016-08-31 | Corynebacterium lactis | 1.06 | 1 | 0
|  |  | RW2-5T | 3; type strain | EFEx | 2016-12-28 | Corynebacterium lactis | 0.75 | 1 | 0
|  |  | 277U1-1 | 3; sequenced, rpoB; 16S | EFEx | 2016-12-28 | Corynebacterium phoceense | 1.05 | 1 | 0
|  |  | 1403-y-2 | 3; sequenced (CVUAS) | eDT | 2020-10-20 | Corynebacterium pilosum | 0.95 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9749,2 | 2; 0 | eDT | 2021-06-16 | Corynebacterium pseudotubercolosis | 0.74 | 1 | 0
|  |  | 993 | 3; sequenced | DT | 2012-12-18 | Corynebacterium pseudotuberculosis | 0.87 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3362 | 3; sequenced | DT | 2013-01-09 | Corynebacterium pseudotuberculosis | 0.91 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32166 | 2; 0 | eDT | 2021-06-16 | Corynebacterium pseudotuberculosis | 0.67 | 1 | 0
|  |  | LALLF 21TRD1263 | 3; sequenced | EFEx | 2022-05-09 | Corynebacterium pseudotuberculosis | 0.51 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3559,2 | 3; KL Diphtheriae, LGL | EFEx | 2020-08-12 | Corynebacterium rouxii | 1.14 | 1 | 0
|  |  | KL 1663 | 3; sequenced / variant upgraded to species level Coynebacterium rouxii [0137] here: NGS data (LGA) C. rouxi | EFEx | 2020-12-15 | Corynebacterium rouxii | 1.22 | 1 | 0
|  |  | 11USF78 | 3; sequenced | DT | 2012-12-11 | Corynebacterium silvaticum | 0.96 | 1 | 0
|  |  | WS 076 | 2; 0 | 0 | 2019-02-27 | Corynebacterium silvaticum | 0.98 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5775,2 | 3; sequenced | DT | 2013-07-24 | Corynebacterium sp-2300500 | 0.69 | 1 | 0
|  |  | 257-y-4 | 3; sequenced (CVUAS) | eDT | 2020-10-20 | Corynebacterium sp-257-y-4 | 0.86 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1721,3 | 3; sequenced rpoB | eDT | 2021-06-08 | Corynebacterium sp-CVUAS-2484.4 | 0.86 | 1 | 0
|  |  | 285-y-1 | 3; sequenced | eDT | 2017-06-23 | Corynebacterium sp-CVUAS-874,4 | 0.95 | 1 | 0
|  |  | LALLF 21TRD0553 | 3; sequenced | eDT | 2022-05-09 | Corynebacterium sp-LALLF-21TRB0553 | 0.92 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4315 | 3; sequenced | DT | 2013-02-13 | Corynebacterium stationis | 0.91 | 1 | 0
|  |  | LHL 7774 | 3; sequenced, rpoB | DT | 2013-06-26 | Corynebacterium testudinoris | 0.59 | 1 | 0
|  |  | 131015432-13 | 3; sequenced | eDT | 2018-07-04 | Corynebacterium ulcerans | 0.57 | 1 | 0
|  |  | C86 | 3; sequenced (rpoB) UGent | eDT | 2020-06-18 | Corynebacterium ulcerans | 0.68 | 1 | 0
|  |  | C174 | 3; sequenced (rpoB) UGent | eDT | 2020-06-18 | Corynebacterium ulcerans | 0.28 | 1 | 0
|  |  | KL0870 | 3; 0 | eDT | 0 | Corynebacterium ulcerans | 1.15 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5437.3 | 3; sequenced | EFEx | 2017-07-19 | Corynebacterium variabile | 0.77 | 1 | 0
|  |  | 161z-3 | 3; sequenced | EFEx | 2016-08-16 | Corynebacterium xerosis | 1.07 | 1 | 0
|  |  | 272-U3-7 | 2; sequenced | EFEx | 2017-03-15 | Corynebacterium xerosis-group | 0.72 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32967 | 3; sequenced | eDT | 2021-02-26 | Gordonia paraffinivorans | 0.71 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7903.3 | 3; sequenced | EFex | 2017-07-27 | Gordonia paraffinivorans | 1.08 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7903.3 | 3; sequenced | EFex | 2017-07-27 | Gordonia paraffinivorans | 0.98 | 1 | 0
|  |  | DSM 43248 | 3; public strain collection | EFex | 2021-03-25 | Gordonia rubripertincta | 0.86 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10185.3 | 3; sequenced | EFEx | 2020-03-18 | Mycolicibacterium smegmatis | 0.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31296,3 | 3; sequenced | EFEx | 2019-01-03 | Nocardia cyriacigeorgica | 1.09 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31377 | 3; sequenced | EFEx | 2018-12-04 | Nocardia farcinica | 0.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2998 | 2; 0 | EFEx | 2021-07-22 | Rhodococcus equi | 1.19 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4057 | 2; 0 | EFEx | 2021-07-22 | Rhodococcus equi | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1447,3 | 3; sequenced | DT | 2015-04-14 | Tsukamurella sp | 1.05 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2895.3 | 3; sequenced | eDT | 2017-06-23 | Brevibacterium luteolum | 0.75 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31260 | 3; sequenced | EFEx | 2018-10-16 | Cellulomonas flavigena | 0.46 | 1 | 0
|  |  | 234z-2 | 3; sequenced | EFEx | 2016-08-16 | Brachybacterium sp-234z-2 | 0.82 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30560 | 3; sequenced | EFEx | 2017-11-15 | Brachybacterium sp-CVUAS-30560 | 0.77 | 1 | 0
|  |  | 285-U5-2 | 3; 16S rDNA-sequencing | eDT | 2017-03-14 | Kytococcus sedentarius | 0.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31268 | 3; sequenced | EFEx | 2018-10-26 | Curtobacterium flaccumfaciens | 0.62 | 1 | 0
|  |  | MUVA-A-508948 | 2; sequenced (Genus) | EFex [BRU03] | 2022-02-23 | Leifsonia sp-MUVA-A-508948 | 1.46 | 1 | 0
|  |  | 284U2-2-2 | 2; sequenced | EFEx | 2016-12-29 | Microbacterium sp | 0.79 | 1 | 0
|  |  | DSM 20123 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 01.09.2011 L8 | Glutamicibacter nicotianae | 0.55 | 1 | 0
|  |  | DSM 20127 | 3; type strain | unknown | 08.09.2011, L13, [0034] | Sinomonas atrocyanea | 0.7 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9434 | 3; sequenced | DT | 2013-09-25 | Glutamicibacter protophormiae | 0.95 | 1 | 0
|  |  | 161-U2-7 | 3; sequenced | EFex | 2017-03-14 | Kocuria atrinae | 0.91 | 1 | 0
|  |  | 56a-5 | 3; sequenced | OSextr | 2020-05-20 | Kocuria gwangalensis | 1.34 | 1 | 0
|  |  | DSM 20032 | 3; type strain | eDT | 2015-07-09 | Kocuria kristinae | 0.9 | 1 | 0
|  |  | RRLK06_02 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 14.04.2014 E22 | Kocuria palustris | 0.95 | 1 | 0
|  |  | RRLK07 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.04.2015 K12 | Micrococcus luteus | 0.54 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11689 | 3; sequenced; GLC pos, XYL pos, MOT neg | eDT | 2017-01-31 | Cellulosimicrobium cellulans | 0.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 749,2 | 3; sequenced | eDT | 2016-08-19 | Sanguibacter inulinus | 0.91 | 1 | 0
|  |  | 151003106 | 2; 0 | DT | 2015-03-16 | Bacteroides finegoldii | 0.82 | 1 | 0
|  |  | 141004228 | 2; 0 | DT | 2014-04-08 | Bacteroides fragilis | 1.12 | 1 | 0
|  |  | 181001478 | 2; 0 | DT | 2018-05-02 | Bacteroides pyogenes | 1 | 1 | 0
|  |  | 171011776-9 | 2; 0 | DT | 2017-08-31 | Prevotella heparinolytica | 0.66 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32947 | 2; 0 | EFEx | 2021-02-18 | Bacteroides fragilis | 1.1 | 1 | 0
|  |  | 181004443-8 | 2; 0 | DT | 2018-04-03 | Chryseobacterium gleum | 0.71 | 1 | 0
|  |  | 171014248-7 | 2; 0 | DT | 2017-10-20 | Chryseobacterium indologenes | 0.81 | 1 | 0
|  |  | 171016830 | 2; 0 | DT | 2017-12-13 | Chryseobacterium indologenes | 0.83 | 1 | 0
|  |  | 131014917-2 | 2; 0 | DT | 2013-11-21 | Flavobacterium hibernum | 0.95 | 1 | 0
|  |  | 161004413-2 | 2; 0 | DT | 2016-04-08 | Flavobacterium psychrophilum | 0.44 | 1 | 0
|  |  | 171011722-3 | 2; 0 | DT | 2017-07-09 | Flavobacterium psychrophilum | 0.59 | 1 | 0
|  |  | 181008128-4 | 2; 0 | DT | 2018-07-06 | Flavobacterium psychrophilum | 0.6 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32831 | 3; sequenced | EFEx | 2021-04-23 | Chryseobacterium chaponense | 0.73 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5661 | 3; sequenced | EFEx | 2015-01-27 | Chryseobacterium hominis | 0.73 | 1 | 0
|  |  | 185-U1-6 | 3; sequenced | EFEx | 2021-03-26 | Chryseobacterium manosquense | 0.72 | 1 | 0
|  |  | 185-U1-6 | 3; sequenced | EFEx | 2021-03-26 | Chryseobacterium manosquense | 0.89 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11450.4 | 3; sequenced | Efex | 2018-06-11 | Chryseobacterium sp-I-7 | 1.1 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8768 | 3; sequenced | DT | 2013-05-13 | Flavobacterium aquidurense | 0.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5322,2 | 3; sequenced | eDT | 2017-02-07 | Flavobacterium branchiarum | 0.83 | 1 | 0
|  |  | I-28 | 3; sequenced | DT | 2018-04-23 | Flavobacterium chungangense | 0.59 | 1 | 0
|  |  | LMG 10406 | 3; type strain | DT | 2013-03-25 | Flavobacterium columnare | 0.88 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32889 | 3; sequenced | eDT | 2021-01-21 | Flavobacterium frigidimaris | 0.88 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4217,2 | 3; sequenced | eDT | 2014-01-27 | Flavobacterium frigidimaris | 1.11 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31758 | 3; sequenced | EFEx | 2019-07-10 | Flavobacterium piscis | 0.65 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32762 | 3; sequenced (CVUAS) | eDT | 2020-11-13 | Flavobacterium plurextorum | 0.41 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5323,2 | 3; sequenced | eDT | 2017-02-07 | Flavobacterium psychoterrae | 1.33 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10309 | 3; sequenced | DT | 2014-01-13 | Flavobacterium psychrophilum | 0.76 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11531 | 3; sequenced | eDT | 2017-02-27 | Flavobacterium psychrophilum | 0.52 | 1 | 0
|  |  | DSM 3660 | 3; type strain | eDT | 2016-03-22 | Flavobacterium psychrophilum | 0.38 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10324 | 3; sequenced | eDT | 2014-01-27 | Flavobacterium reichenbachii | 0.84 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2962 | 3; sequenced | DT | 2013-05-13 | Flavobacterium sp-C2 | 0.74 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10323 | 3; sequenced | eDT | 2014-01-27 | Flavobacterium sp-CVUAS-10323 | 0.74 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4146 | 3; sequenced | EFEx | 2014-04-07 | Flavobacterium sp-CVUAS-4146 | 1.2 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4216,2 | 3; sequenced | eDT | 2014-01-27 | Flavobacterium sp-CVUAS-4216,2 | 0.69 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5506 | 3; sequenced | eDT | 2014-01-27 | Flavobacterium sp-CVUAS-5506 | 0.62 | 1 | 0
|  |  | I-26 | 3; sequenced | DT | 2018-04-23 | Flavobacterium sp-HMD2009 | 0.65 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9320 | 2; sequenced | eDT | 2014-02-18 | Flavobacterium sp-JQMS | 0.73 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11530 | 3; sequenced | eDT | 2017-01-16 | Flavobacterium succinicans | 0.61 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8437 | 3; sequenced | DT | 2013-05-13 | Flavobacterium tiangeerense | 0.69 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2589,2 | 3; sequenced (CVUAS) | EFEx | 2021-08-05 | Epilithonimonas tenax | 1.26 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5079 | 2; 0 | DT | 2021-02-24 15:10 | Ornithobacterium rhinotracheale | 0.91 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5716 | 3; spez. serotyping | EFex | 2021-03-25 08:42 | Ornithobacterium rhinotracheale | 1.08 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5718 | 3; spez. serotyping | EFex | 2021-02-24 15:15 | Ornithobacterium rhinotracheale | 0.8 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5275 | 2; 0 | DT | 2021-03-10 14:38 | Ornithobacterium rhinotracheale | 0.87 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5727 | 3; spez. serotyping | EFex | 2021-03-25 08:44 | Ornithobacterium rhinotracheale | 1 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5934 | 3; spez. serotyping | DT | 2021-03-18 14:30 | Ornithobacterium rhinotracheale | 0.98 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5937 | 3; spez. serotyping | DT | 2021-03-18 14:32 | Ornithobacterium rhinotracheale | 0.99 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5941 | 3; spez. serotyping | eDT | 2021-03-18 14:34 | Ornithobacterium rhinotracheale | 1.18 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5943 | 3; spez. serotyping | EFex | 2021-03-18 14:35 | Ornithobacterium rhinotracheale | 0.91 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5946 | 3; spez. serotyping | EFex | 2021-03-18 14:36 | Ornithobacterium rhinotracheale | 1.02 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11266 | 3; sequenced | EFEx | 2016-10-05 | Deinococcus sp-CVUAS-11266 | 0.66 | 1 | 0
|  |  | 141011554-1 | 3; VETQAS | DT | 2014-09-05 | Fusobacterium necrophorum | 1 | 1 | 0
|  |  | 151003133 | 2; 0 | DT | 2015-03-17 | Fusobacterium varium | 0.49 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 33436 | 2; 0 | eDT | 2021-12-01 | Streptobacillus moniliformis | 0.72 | 1 | 0
|  |  | CCUG 39713 | 3; type strain | EFEx | 2016-02-01 | Caviibacter abscessus | 0.75 | 1 | 0
|  |  | AVG 2115 | 3; type strain | eDT | 10.02.2016 | Oceanivirga salmonicida | 0.87 | 1 | 0
|  |  | DSM 26322 | 3; typestrain, sequenced | Extr | 2015-03-23 | Pseudostreptobacillus hongkongensis | 0.92 | 1 | 0
|  |  | DSM 100379 | 3; public strain collection; sequenced | eDT | 2015-07-08 | Sebaldella termitidis | 0.46 | 1 | 0
|  |  | NCTC 11300 | 3; type strain | DT | 2013-07-16 | Sebaldella termitidis | 0.67 | 1 | 0
|  |  | CCUG 38322 | 3; public strain collection | EFEx | 16.12.2015 | Sneathia sanguinegens | 0.94 | 1 | 0
|  |  | CCUG 41628 | 3; type strain | EFEx | 2020-10-08 | Sneathia sanguinegens | 1.25 | 1 | 0
|  |  | DSM 16630 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2020-09-29 | Sneathia vaginalis | 0.3 | 1 | 0
|  |  | DSM 16631 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2020-09-29 | Sneathia vaginalis | 0.82 | 1 | 0
|  |  | DSM 29248 | 3; type strain | DT | 2013-07-16 | Streptobacillus felis | 0.6 | 1 | 0
|  |  | A378-1 | 3; well defined isolate | DT | 2013-07-16 | Streptobacillus moniliformis | 0.72 | 1 | 0
|  |  | B5-1 | 3; well defined isolate | DT | 2013-07-16 | Streptobacillus moniliformis | 0.42 | 1 | 0
|  |  | IPDH 109-83 | 3; well defined isolate | DT | 2013-07-16 | Streptobacillus moniliformis | 0.87 | 1 | 0
|  |  | NCTC 10773 | 3; public strain collection; well defined isolate | DT | 2013-07-16 | Streptobacillus moniliformis | 0.83 | 1 | 0
|  |  | NCTC 11941 | 3; public strain collection; well defined isolate | DT | 2013-07-16 | Streptobacillus moniliformis | 0.86 | 1 | 0
|  |  | AHL370-1 | 3; type strain, sequenced | Extr | 2015-03-23 | Streptobacillus notomytis | 1.32 | 1 | 0
|  |  | OGS16T | 3; type strain | eDT | 2016-08-06 | Streptobacillus ratti | 0.89 | 1 | 0
|  |  | 171012806 | 2; 0 | DT | 2017-10-04 | Ochrobactrum intermedium | 0.56 | 1 | 0
|  |  | 181003400 | 2; 0 | DT | 2018-03-19 | Ochrobactrum intermedium | 0.67 | 1 | 0
|  |  | 171002894-4 | 2; 0 | DT | 2017-03-01 | Ochrobactrum sp | 0.61 | 1 | 0
|  |  | 171007549-1 | 3; sequenced, 16S rRNA gene | DT | 2017-06-06 | Ochrobactrum sp | 0.79 | 1 | 0
|  |  | 171012040 | 2; 0 | DT | 2017-09-14 | Ochrobactrum sp | 0.13 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2280,3 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-28 | Aureimonas glaciistagni | 0.81 | 1 | 0
|  |  | A-269_08 A | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/gespottet 1:1 mit Matrix (10g/l HCCA in TA2) | 02.04.2012 K8 | Ochrobactrum anthropi | 1.03 | 1 | 0
|  |  | CCM 4915 | 3; type strain | DT | 2013-11-26 | Brucella microti | 0.25 | 1 | 0
|  |  | CCM 4915 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 17.03.2015 C7 | Brucella microti | 0.24 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30916 | 3; confirmed NRL Brucella FLI | DT | 2015-06-22 | Brucella suis | 0.44 | 1 | 0
|  |  | DSM 101715 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/gespottet 1:1 mit Matrix (10g/l HCCA in TA2) | 15.15.2016 I7 | Brucella vulpis | 0.27 | 1 | 0
|  |  | B 1315 | 3; type strain; sequenced | DT | 2013-10-14 | Falsochrobactrum ovis | 0.53 | 1 | 0
|  |  | DSM 20150 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/gespottet 1:1 mit Matrix (10g/l HCCA in TA2) | 03.06.2016 H12 | Ochrobactrum anthropi | 0.74 | 1 | 0
|  |  | DSM 7051 | 3; type strain | DT | 2013-09-29 | Aminobacter aganoensis | 0.45 | 1 | 0
|  |  | DSM 7048 | 3; type strain | DT | 2013-09-25 | Aminobacter aminovorans | 0.15 | 1 | 0
|  |  | RRLK05_01 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 16.04.2015 H22 | Paracoccus yeei | 0.81 | 1 | 0
|  |  | DSM 16000 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 24.01.2007, H7, [0034] | Inquilinus limosus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | 131014879-1934 | 3; FLI | 0 | 2013-11-22 | Taylorella equigenitalis | 0.91 | 1 | 0
|  |  | 151013241-5 | 2; 0 | DT | 2015-10-15 | Taylorella equigenitalis | 0.78 | 1 | 0
|  |  | 171014693-1 | 2; 0 | DT | 2017-12-05 | Taylorella equigenitalis | 0.63 | 1 | 0
|  |  | DSM 30026 | 3; type strain | DT | 2013-06-25 | Achromobacter denitrificans | 0.63 | 1 | 0
|  |  | DSM 30031 | 3; public strain collection | DT | 2013-06-25 | Achromobacter sp-DSM-30031 | 0.65 | 1 | 0
|  |  | HST 107 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 19.01.2007 N3 | Achromobacter xylosoxidans | 0.66 | 1 | 0
|  |  | HST 62 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 21.01.2007 N16 | Achromobacter xylosoxidans | 0.42 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31213 | 3; sequenced | EFEx | 2018-09-28 | Basilea sp-CVUAS-31213 | 1.32 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5087 | 3; sequenced | DT | 2013-04-03 | Bordetella avium | 0.54 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32946 | 2; 0 | EFEx | 2021-02-18 | Kerstersia gyiorum | 0.98 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3975 | 3; sequenced | DT | 2013-07-09 | Oligella urethralis | 1.05 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7265 | 3; sequenced | DT | 2013-07-09 | Oligella urethralis | 1.04 | 1 | 0
|  |  | DSM 13608 | 3; type strain | DT | 2013-06-25 | Pigmentiphaga kullae | 0.77 | 1 | 0
|  |  | ATCC 700933 | 3; type strain; rep-A1; PFGE TA-AD [0097] | eDT | 2014-11-27 | Taylorella asinigenitalis | 0.36 | 1 | 0
|  |  | M5 | 3; sequenced, rep-A1; PFGE TA-A1 | DT | 2013-05-15 | Taylorella asinigenitalis | 0.51 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2144,2 | 3; Rep-E3 / PFGE TE-A4 | eDT | 2015-11-04 | Taylorella equigenitalis | 0.87 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4408 | 3; Rep-E2 / PFGE TE-B3 | eDT | 2015-11-04 | Taylorella equigenitalis | 0.55 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9211 | 3; Rep-E3 / PFGE TE-A1 | eDT | 2015-11-04 | Taylorella equigenitalis | 0.45 | 1 | 0
|  |  | CZ 3462 | 3; strain collection of the RKI | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.09.2010, E15 | Burkholderia pseudomallei | 1.51 | 1 | 0
|  |  | CZ 7431 | 3; strain collection of the RKI | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 13.09.2010 E18 | Burkholderia pseudomallei | 1.4 | 1 | 0
|  |  | A-269_07 A | 3; strain collection of the RKI | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 2.04.2012, K6 | Burkholderia thailandensis | 1.18 | 1 | 0
|  |  | Fq 6804 | 2; strain collection of the RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.01.2007, K7 | Burkholderia ambifaria | 0.81 | 1 | 0
|  |  | LMG 19467 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 13.12.2006, N13 | Burkholderia ambifaria | 0.75 | 1 | 0
|  |  | LMG 20983 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 06.08.2007, N10 | Burkholderia anthina | 0.5 | 1 | 0
|  |  | DSM 23435 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.11.2010, K12 | Burkholderia arboris | 0.31 | 1 | 0
|  |  | Fq 6717 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 08.11.2006; K5 | Burkholderia cenocepacia | 0.82 | 1 | 0
|  |  | NF 171 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 24.10.2006; L11 | Burkholderia cenocepacia | 0.82 | 1 | 0
|  |  | J 190 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 24.10.2006; N7 | Burkholderia cenocepacia | 0.67 | 1 | 0
|  |  | BC 13 | 2; strain collection of the RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.11.2006; E4 | Burkholderia cepacia | 0.56 | 1 | 0
|  |  | CCUG 13790 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 24.08.2007, H7 | Burkholderia pseudomallei | 1.2 | 1 | 0
|  |  | CCUG 15648 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 17.07.2009, E21 | Burkholderia pseudomallei | 1.33 | 1 | 0
|  |  | DSM 13276 n | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 24.11.2010, K19 | Burkholderia thailandensis | 1.21 | 1 | 0
|  |  | E 067 | 2; strain collection of the RKI | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.11.2010, E20 | Burkholderia thailandensis | 1.24 | 1 | 0
|  |  | E 184 | 3; strain collection of the RKI | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.11.2010, H5 | Burkholderia thailandensis | 1.26 | 1 | 0
|  |  | CCUG 9631 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.05.2007 N15 | Burkholderia vietnamiensis | 0.59 | 1 | 0
|  |  | LMG 14932 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 20.04.2012, H12 | Caballeronia glathei | 1.47 | 1 | 0
|  |  | DSM 16535 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 24.01.2007 H15 | Pandoraea apista | 0.56 | 1 | 0
|  |  | DSM 16583 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 24.01.2007 H16 | Pandoraea pulmonicola | 0.34 | 1 | 0
|  |  | DSM 17714 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 13.05.2016 E07 | Ralstonia insidiosa | 1.19 | 1 | 0
|  |  | DSM 17512 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 13.05.2016 C06 | Ralstonia mannitolilytica | 0.57 | 1 | 0
|  |  | ATCC 49129 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 16.05.2007 E8 | Ralstonia pickettii | 1.16 | 1 | 0
|  |  | Rp 127 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 | 07.05.2009 N15 | Ralstonia pickettii | 1.5 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5683 | 3; sequenced | Efex | 2018-07-10 | Delftia tsuruhatensis | 0.58 | 1 | 0
|  |  | DSM 5680 | 3; type strain; sequenced | eDT | 2014-04-10 | Hydrogenophaga intermedia | 0.61 | 1 | 0
|  |  | A395 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 25.07.2013 L13 | Xenophilus sp | 1.17 | 1 | 0
|  |  | DSM 24713 | 3; type strain | Extr | 2016-02-02 | Deefgea chitinilytica | 0.89 | 1 | 0
|  |  | DSM 24713 eDT | 3; type strain | eDT | 2015-09-22 | Deefgea chitinilytica | 0.62 | 1 | 0
|  |  | 09-830-5-L | 3; sequenced | eDT | 2015-03-18 | Deefgea sp-CVUAS-2703,2 | 0.85 | 1 | 0
|  |  | 10-148-3-C | 3; sequenced | eDT | 2015-03-18 | Deefgea sp-CVUAS-2703,2 | 0.71 | 1 | 0
|  |  | 9447-08 | 3; sequenced | EFEx | 2015-03-18 | Deefgea sp-CVUAS-9920 | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7801 | 3; sequenced | DT | 2012-12-14 | Deefgea sp-CVUAS-9920 | 0.88 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32896 | 3; sequenced | EFEx | 2021-01-22 | Iodobacter limnosediminis | 0.87 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8600 | 3; sequenced | DT | 2013-07-12 | Neisseria animaloris | 0.68 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8997 | 3; sequenced | DT | 2013-07-12 | Neisseria sp-CVUAS-8997 | 0.88 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8040 | 3; sequenced | DT | 2013-07-12 | Neisseria sp-LHL-1296 | 0.89 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8636 | 3; sequenced | DT | 2013-07-22 | Neisseriaceae sp-CVUAS-8636 | 0.66 | 1 | 0
|  |  | BfR-CA-13297 | 3; confirmed by NRL-BfR | DT | 2018-04-23 | Campylobacter coli | 0.88 | 1 | 0
|  |  | 2013-00107555 | 3; confirmed by NRL-BfR | DT | 2018-04-23 | Campylobacter jejuni | 1.26 | 1 | 0
|  |  | 2013-00107555 | 3; confirmed by NRL-BfR | DT | 2018-04-23 | Campylobacter jejuni | 1 | 1 | 0
|  |  | 171015787 | 3; isolate confirmed by FLI Campylobacter | DT | 2017-11-24 | Campylobacter fetus | 0.71 | 1 | 0
|  |  | 181000242-2 | 3; sequenced | DT | 2018-01-29 | Campylobacter fetus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | CAMP 20 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 2015-10-29 | Campylobacter hyointestinalis | 0.8 | 1 | 0
|  |  | BfR-CA-6566 | 3; confirmed by NRL-BfR | DT | 2013-07-31 | Campylobacter peloridis | 1.17 | 1 | 0
|  |  | DSM 7289 | 3; type strain | DT | 2013-04-03 | Aliarcobacter cryaerophilus | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1274 | 3; specific PCR | EFEx | 2015-03-18 | Arcobacter butzleri | 0.74 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2435 | 3; specific PCR | DT | 2013-04-03 | Arcobacter butzleri | 0.9 | 1 | 0
|  |  | DSM 8739 | 3; type strain | EFEx | 2017-05-10 | Arcobacter butzleri | 1.1 | 1 | 0
|  |  | 2013-00088163 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 2018-04-23 | Campylobacter coli | 1.18 | 1 | 0
|  |  | 2015-00421462 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 2018-04-23 | Campylobacter coli | 0.9 | 1 | 0
|  |  | BfR-CA-13834 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 2018-05-04 | Campylobacter coli | 0.97 | 1 | 0
|  |  | 171006726-6 | 3; LVU (BfR) | DT | 2017-05-17 | Campylobacter coli | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1648 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 2013-04-17 | Campylobacter coli | 0.73 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1946 | 3; confirmed NRL Campylobacter BfR | DT | 2013-02-06 | Campylobacter coli | 1.25 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3794 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 2013-04-17 | Campylobacter coli | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7592 | 3; confirmed NRL Campylobacter BfR | DT | 2013-03-20 | Campylobacter coli | 1.35 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9940 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 2013-01-22 | Campylobacter coli | 1.23 | 1 | 0
|  |  | 2013-00090251 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 2018-04-23 | Campylobacter jejuni | 1.25 | 1 | 0
|  |  | 2015-00198778-01 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 2018-04-23 | Campylobacter jejuni | 1.12 | 1 | 0
|  |  | 2017-00328535 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 2018-04-23 | Campylobacter jejuni | 1.13 | 1 | 0
|  |  | ATCC 49943 | 3; public strain collection | eDT | 2015-12-30 | Campylobacter jejuni | 1.09 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1650 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 2013-03-20 | Campylobacter jejuni | 0.83 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32564 | 3; confirmed NRL Campylobacter BfR | DT | 2020-08-14 | Campylobacter jejuni | 1.12 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9878 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | DT | 2013-04-17 | Campylobacter jejuni | 1.22 | 1 | 0
|  |  | BfR-CA-09338 | 3; confirmed by NRL-BfR | eDT | 2019-12-06 | Campylobacter lari | 1.1 | 1 | 0
|  |  | BfR-CA-17094 | 3; confirmed by NRL-BfR | DT | 2019-12-04 | Campylobacter lari | 0.89 | 1 | 0
|  |  | DSM 11375 | 3; type strain | eDT | 2015-12-30 | Campylobacter lari | 0.79 | 1 | 0
|  |  | CAMP 18 | 2; Proficiency Test | DT | 2021-09-16 | Campylobacter lari | 1.34 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 0386 | 3; sequenced | DT | 2013-02-06 | Campylobacter lari | 0.99 | 1 | 0
|  |  | DSM 5361 | 3; type strain | DT | 2013-09-24 | Campylobacter fetus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | PB242 | 3; sequenced | DT | 2013-09-24 | Campylobacter fetus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 529,2 | 3; sequenced | DT | 2013-02-15 | Campylobacter hyointestinalis | 0.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2868 | 3; isolate confirmed by NRL Campylobacter BfR Berlin | eDT | 2013-05-15 | Campylobacter sputorum | 0.99 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31484 | 3; sequenced | EFEx | 2019-01-16 | Campylobacter sp-W1 | 0.68 | 1 | 0
|  |  | CIP 103681 | 3; type strain | eDT | 2013-05-15 | Campylobacter upsaliensis | 0.39 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11185.3 | 3; sequenced | EFEx | 2019-09-06 | Helicobacter canadensis | 0.4 | 1 | 0
|  |  | DSM 13956 | 3; type strain | EFEx | 2015-10-14 | Aeromonas bestiarum | 0.88 | 1 | 0
|  |  | DSM 19111 | 3; type strain | eDT | 2015-07-08 | Aeromonas bivalvium | 0.7 | 1 | 0
|  |  | ATCC 15468 | 3; type strain, WGS sequenced | eDT | 2016-01-13 | Aeromonas caviae | 1.07 | 1 | 0
|  |  | DSM 18362 | 3; type strain, biochemistry | eDT | 2015-04-15 | Aeromonas dhakensis | 0.68 | 1 | 0
|  |  | DSM 30187 | 4; type strain, WGS sequenced (BfR) | EFEx | 2015-08-07 | Aeromonas hydrophila | 0.71 | 1 | 0
|  |  | DSM 7311 | 3; type strain | eDT | 2017-07-08 | Aeromonas jandaei | 0.71 | 1 | 0
|  |  | DSM 4881 | 3; type strain | EFEx | 2015-04-22 | Aeromonas media | 0.85 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10488 | 3; gyrB-sequencing, biochemistry | EFEx | 2015-03-31 | Aeromonas molluscorum | 0.52 | 1 | 0
|  |  | DSM 19604 | 3; type strain | EFEx | 2015-04-22 | Aeromonas popoffii | 1.19 | 1 | 0
|  |  | DSM 21281 | 3; type strain | eDT | 01.07.2015 | Aeromonas salmonicida | 0.6 | 1 | 0
|  |  | DSM 21760 | 3; reference strain collection | eDT | 2015-06-15 | Aeromonas salmonicida | 0.97 | 1 | 0
|  |  | DSM 12609 | 3; type strain | eDT | 2015-07-01 | Aeromonas salmonicida | 0.8 | 1 | 0
|  |  | DSM 16559 | 3; type strain | eDT | 2017-07-08 | Aeromonas simiae | 0.72 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8996 | 3; 16S, gyrB; biochemistry [0045] | DT | 2013-04-25 | Aeromonas veronii | 0.69 | 1 | 0
|  |  | WA-1227 | 3; sequenced | EFEx | 2020-03-11 | Pseudaeromonas pectinilytica | 0.61 | 1 | 0
|  |  | F57 | 3; sequenced [0010] | Efex | 2015-05-11 | Moritella viscosa | 0.63 | 1 | 0
|  |  | F6-15 | 3; well defined isolat | EFEx | 2015-05-11 | Moritella viscosa | 0.29 | 1 | 0
|  |  | K58 | 3; [0093] | EFEx | 2015-06-24 | Moritella viscosa | 0.67 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8287 | 3; sequenced | DT | 2013-10-15 | Shewanella sp-CVUAS-9366 | 0.96 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9366 | 3; sequenced | DT | 2013-10-15 | Shewanella sp-CVUAS-9366 | 1.18 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 81.2 | 3; sequenced | EFEx | 28:11.2013 | Shewanella sp-RKVR22 | 0.5 | 1 | 0
|  |  | 04 08695 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.06.2008, H5 | Citrobacter amalonaticus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | ATCC 8090 | 3; type strain | DT | 2013-09-17 | Citrobacter freundii | 0.96 | 1 | 0
|  |  | DSM 30039 | 3; type strain | 80% TFA, 30 Minuten, 1:10 verdünnt, gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 16.05.2008, E19, [0034]: Citrobacter freundii DSM 30039\LMTG73E19_0\0_E19\1\1SLin\fid | Citrobacter freundii | 1.07 | 1 | 0
|  |  | DSM 18702 | 3; type strain | EFex | 2015-04-15 | Cronobacter malonaticus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | DSM 4485 | 3; reference strain collection | DT | 2015-07-09 | Cronobacter sakazakii | 0.79 | 1 | 0
|  |  | DSM 30054 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.06.2008, E18, [0034] | Enterobacter cloacae | 0.88 | 1 | 0
|  |  | ATCC 27988 | 3; public strain collection; NCBI sequence | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.04.2008, K4, [0034] | Enterobacter sp-ATCC-27988 | 0.77 | 1 | 0
|  |  | 08 01585 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.06.2008, E22 | Escherichia coli | 0.46 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 0500,2 | 3; NRL BfR | DT | 2015-05-11 | Escherichia coli | 0.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10820 | 1; 0 | eDT | 2015-11-25 | Escherichia coli | 0.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30203 | 3; Serotyping at NRL BfR / PCR stx | eDT | 2017-06-07 | Escherichia coli | 0.42 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30206 | 3; Serotyping at NRL BfR / PCR stx | eDT | 2017-06-07 | Escherichia coli | 0.35 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30209 | 3; Serotyping at NRL BfR | eDT | 2017-06-07 | Escherichia coli | 0.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6202,2 | 3; NRL BfR | DT | 2015-05-11 | Escherichia coli | 0.4 | 1 | 0
|  |  | DSM 1103 | 3; public strain collection | DT | 2020-01-24 | Escherichia coli | 1.29 | 1 | 0
|  |  | DSM 5695 | 3; public strain collection | DT | 2022-04-27 | Escherichia coli | 0.63 | 1 | 0
|  |  | RKI A-139-2 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 17.08.2012 E4 | Escherichia coli | 0.51 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11251 | 3; sequenced [BfR] | eDT | 2016-10-18 07:03 | Klebsiella grimontii | 0.68 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11486 | 3; sequenced [BfR] | eDT | 2017-04-20 06:46 | Klebsiella michiganensis | 0.66 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9732,2 | 3; sequenced [BfR] | eDT | 2016-10-18 06:33 | Klebsiella michiganensis | 0.62 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11262 | 3; sequenced [BfR] | eDT | 2016-10-18 07:16 | Klebsiella pneumoniae | 0.8 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11324 | 3; sequenced [BfR] | eDT | 2016-10-18 07:21 | Klebsiella pneumoniae | 0.32 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4889,2 | 3; sequenced [BfR] | EFex | 2019-02-12 13:51 | Klebsiella pneumoniae | 0.41 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7090,4 | 3; sequenced [BfR] | EFex | 2016-10-18 09:41 | Klebsiella pneumoniae | 0.68 | 1 | 0
|  |  | DSM 30053 | 3; type strain | DT | 2013-09-17 | Klebsiella aerogenes | 0.88 | 1 | 0
|  |  | DSM 16609 | 3; copy of reference strain | DT | 2013-09-17 | Klebsiella pneumoniae | 0.6 | 1 | 0
|  |  | ID 19 | 3; sequenced | EFEx | 2018-09-18 | Klebsiella variicola | 0.49 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30071 | 3; sequenced | EFex [BRU03] | 2017-04-20 | Kosakonia sacchari | 0.69 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5011 | 3; sequenced | EFEx | 2017-01-25 | Plesiomonas shigelloides | 0.51 | 1 | 0
|  |  | ATCC 33426 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.04.2008, N17, [0034] (Enterobacter gergoviae) | Pluralibacter gergoviae | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3890 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 2012-10-04 | Salmonella enterica | 0.37 | 1 | 0
|  |  | SH 9178 | 3; well described strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.04.2008 E10 | Salmonella enterica | 0.5 | 1 | 0
|  |  | DSM 17420 | 3; public strain collection | DT | 2015-07-09 | Salmonella enterica | 0.48 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5237 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 2012-10-02 | Salmonella enterica | 0.5 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6519 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 2012-10-16 | Salmonella enterica | 0.05 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8451 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 2012-10-16 | Salmonella enterica | 0.84 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1786 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 5.10.2012 | Salmonella enterica | 0.56 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1711 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 5.10.2012 | Salmonella enterica | 0.39 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3881 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 2012-10-04 | Salmonella enterica | 0.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5557 | 3; NRL Salmonella BfR | DT | 10.12.2013 | Salmonella enterica | 0.24 | 1 | 0
|  |  | II 06 06820 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.06.2008 H6 | Shigella boydii | 0.4 | 1 | 0
|  |  | 3A 07 02503 | 2; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 09.06.2008 H7 | Shigella flexneri | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 33128,2 | 1; sequenced / NGS-data | EFEx | 2021-10-06 | Shigella sonnei | 0.5 | 1 | 0
|  |  | DSM 3493 IGV | 3; type strain | DT | 2016-02-17 | Pantoea agglomerans | 0.52 | 1 | 0
|  |  | DSM 3493 | 3; type strain | eDT | 2015-07-09 | Pantoea agglomerans | 0.65 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11691 | 2; sequenced | DT | 2016-12-30 | Edwardsiella tarda | 0.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2675 | 2; biochemistry profile | DT | 2013-01-30 | Hafnia alvei | 0.26 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 360 | 2; biochemistry profile | DT | 2013-01-30 | Hafnia alvei | 0.91 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6734 | 2; biochemistry profile | DT | 2013-01-30 | Hafnia alvei | 1 | 1 | 0
|  |  | DSM 30163 | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 18.04.2008, K9, [0034] | Hafnia alvei | 0.56 | 1 | 0
|  |  | LHL 3574 | 3; sequenced | EFEx | 2017-12-28 | Cosenzaea myxofaciens | 0.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8079 | 3; sequenced | DT | 2013-09-11 | Morganella morganii | 1.02 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9519 | 3; sequenced | DT | 2013-09-11 | Morganella morganii | 0.82 | 1 | 0
|  |  | LHLL 1818b | 3; sequenced | EFEx | 2015-03-31 | Morganella morganii | 1.16 | 1 | 0
|  |  | DSM 100173 | 3; typestrain, sequenced (rpoB) | eDT | 2017-10-05 07:15 | Proteus cibarius | 0.34 | 1 | 0
|  |  | DSM 14437 | 3; typestrain, sequenced (rpoB) | eDT | 2017-10-05 | Proteus hauseri | 0.56 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2693,2 | 3; sequenced | eDT | 2015-11-11 | Proteus mirabilis | 0.83 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7273 | 3; sequenced | eDT | 2017-11-14 | Proteus mirabilis | 0.75 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30222 | 2; sequenced | EFEx | 2017-12-28 | Proteus sp | 0.8 | 1 | 0
|  |  | DSM 29910 | 3; typestrain, sequenced (rpoB) | eDT | 2017-10-05 | Proteus terrae | 0.68 | 1 | 0
|  |  | ATCC 33420 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.04.2008, E5 K16, [0034]: Proteus vulgaris ATCC 33420\LMTG72K16_0\0_K16\1\1SLin\fid | Proteus vulgaris | 0.53 | 1 | 0
|  |  | DSM 13387 | 3; type strain, sequenced (rpoB) | eDT | 2017-10-05 | Proteus vulgaris | 0.68 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5796 | 2; sequenced | DT | 2012-11-13 | Providencia rettgeri | 0.84 | 1 | 0
|  |  | ATCC 25827 | 3; 0 | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 11.04.2008, K15, [0034]: Proteus stuartii ATCC 25827\LMTG72K15_0\0_K15\1\1SLin\fid in vers 2016 | Providencia stuartii | 0.61 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3171 | 3; sequenced, S. glossinae is later synonym of S. fonticola [0050] | EFEx | 2017-01-25 | Serratia fonticola | 1.15 | 1 | 0
|  |  | DSM 30063 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 04.11.2008, E11, [0034] | Serratia grimesii | 0.85 | 1 | 0
|  |  | 25_12_13996_1 | 3; sequenced (LGL) | EFex | 2015-04-15 | Serratia marcescens | 0.54 | 1 | 0
|  |  | DSM 30121 | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 04.11.2008, E12, [0034] | Serratia marcescens | 0.65 | 1 | 0
|  |  | Wasserprobe | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 17.07.2012 H7 | Serratia marcescens | 0.49 | 1 | 0
|  |  | DSM 4597 | 3; type strain | EFEx | 2017-01-25 | Serratia quinivorans | 0.91 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6319 | 2; sequenced (16S) | DT | 2013-01-08 | Yersinia aldovae | 1.02 | 1 | 0
|  |  | DSM 18303 | 3; type strain | DT | 2013-02-13 | Yersinia aldovae | 0.94 | 1 | 0
|  |  | DSM 14987 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 09.03.2007, H12 | Yersinia aleksiciae | 1.4 | 1 | 0
|  |  | BAG 039 | 2; [0054] | DT | 2013-01-09 | Yersinia bercovieri | 0.89 | 1 | 0
|  |  | BAG 083 | 2; [0054] | DT | 2013-01-09 | Yersinia bercovieri | 1.25 | 1 | 0
|  |  | SL2012 001153 | 3; sequenced | DT | 2013-01-30 | Yersinia bercovieri | 0.71 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 0002 | 3; [0054] | DT | 2012-12-05 | Yersinia enterocolitica | 1.22 | 1 | 0
|  |  | SZ 5108-01 | 3; [0054] | DT | 2013-05-14 | Yersinia enterocolitica | 0.76 | 1 | 0
|  |  | BAG 077 | 4; [0054]; serotype | DT | 2012-12-11 | Yersinia enterocolitica | 1.15 | 1 | 0
|  |  | BAG 004 | 3; FT-IR; serotype | DT | 2012-12-05 | Yersinia enterocolitica | 1.07 | 1 | 0
|  |  | BAG 092 | 4; [0054]; serotype | DT | 2012-12-05 | Yersinia enterocolitica | 0.56 | 1 | 0
|  |  | BF 140704.1 | 3; specific PCR, biochemistry | DT | 2013-01-08 | Yersinia enterocolitica | 0.56 | 1 | 0
|  |  | BAG 010 | 3; FT-IR [0054]; serotype | DT | 2012-12-05 | Yersinia enterocolitica | 1.21 | 1 | 0
|  |  | BAG 084 | 3; [0054] | DT | 2012-12-11 | Yersinia enterocolitica | 1.12 | 1 | 0
|  |  | 14 91 | 3; strain collection RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 09.09.2004, H03 | Yersinia enterocolitica | 0.93 | 1 | 0
|  |  | H 739 87 | 2; strain collection RKI | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 29.11.2005, K14 | Yersinia enterocolitica | 0.79 | 1 | 0
|  |  | DSM 22339 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 03.12.2015, Y.ma_01\0_C13, [0034] | Yersinia entomophaga | 1.25 | 1 | 0
|  |  | 21 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 22.01.2007 H06 | Yersinia frederiksenii | 0.4 | 1 | 0
|  |  | RKI 21 | 3; well described strain | DT | 2013-01-30 | Yersinia frederiksenii | 0.77 | 1 | 0
|  |  | 71 | 2; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 26.01.2007 N3 | Yersinia intermedia | 1.24 | 1 | 0
|  |  | BH 154 | 2; [0054] | DT | 2013-01-16 | Yersinia intermedia | 0.67 | 1 | 0
|  |  | BP 76 | 2; 0 | DT | 2013-01-09 | Yersinia intermedia | 0.64 | 1 | 0
|  |  | KP 164 | 2; 0 | DT | 2013-02-19 | Yersinia intermedia | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 302 | 2; API20E: 1144723 - API 95,9% | DT | 2013-01-30 | Yersinia kristensenii | 0.58 | 1 | 0
|  |  | RKI 573-87 | 2; API20E: 0254703 - Yer kr 99,4% | DT | 2012-12-05 | Yersinia kristensenii | 0.64 | 1 | 0
|  |  | VB 925699 | 3; sequenced | DT | 2013-03-19 | Yersinia massiliensis | 0.75 | 1 | 0
|  |  | DSM 18520 | 3; type strain | DT | 16.01.2013 | Yersinia mollaretii | 1.47 | 1 | 0
|  |  | DSM 22296 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 03.12.2015, Y.nu_04\0_E10, [0034] | Yersinia nurmii | 1.42 | 1 | 0
|  |  | DSM 22769 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 03.12.2015, Y.pe_04\0_E8, [0034] | Yersinia pekkanenii | 0.55 | 1 | 0
|  |  | 1502 | 2; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 24.02.2009 N8 | Yersinia pestis | 0.96 | 1 | 0
|  |  | 1508 | 2; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 10.10.2008 K11 | Yersinia pestis | 0.95 | 1 | 0
|  |  | 25858 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 05.09.2004, M20 | Yersinia pseudotuberculosis | 1.31 | 1 | 0
|  |  | 28928 | 3; well described strain | 80% TFA/ 30 min Einwirkzeit /1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 23.11.2005 M12 | Yersinia pseudotuberculosis | 1.08 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 512 | 3; sequenced | DT | 2013-01-09 | Yersinia pseudotuberculosis | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 516 | 3; sequenced | DT | 2013-08-27 | Yersinia pseudotuberculosis | 0.72 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3030 | 2; biochemistry | DT | 2013-01-16 | Yersinia pseudotuberculosis | 1.3 | 1 | 0
|  |  | CECT 4319 | 3; type strain | DT | 2013-01-30 | Yersinia ruckeri | 1.28 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2769 | 3; FT-IR | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 18.01.2008, E18 | Yersinia ruckeri | 1.3 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3000 | 3; sequenced | DT | 2013-01-30 | Yersinia ruckeri | 1.22 | 1 | 0
|  |  | D1 | 3; 0 | DT | 2013-01-30 | Yersinia ruckeri | 1.01 | 1 | 0
|  |  | EX5 | 3; well defined isolate [0053] | DT | 2013-01-30 | Yersinia ruckeri | 1.11 | 1 | 0
|  |  | DSM 18211 | 3; type strain | EFEx | 2013-02-19 | Yersinia similis | 0.83 | 1 | 0
|  |  | IMB 4354 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 13.07.2007, E22 | Yersinia similis | 1.13 | 1 | 0
|  |  | DSM 27350 | 3; type strain | 80% TFA/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA in TA2 [0011] | 03.12.2015, Y.wa_04\0_E5, [0034] | Yersinia wautersii | 1.32 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4133 | 2; 0 | eDT | 20.01.2016 | Legionella pneumophila | 0.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5747 | 2; 0 | eDT | 20.01.2016 | Legionella pneumophila | 1.11 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4014 | 3; 16SrDNA, Serogruppe nicht näher differenziert | eDT | 21.01.2016 | Legionella pneumophila | 0.96 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5308 | 3; 16S | eDT | 20.01.2016 | Legionella pneumophila | 0.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5852 | 2; 0 | eDT | 20.01.2016 | Legionella pneumophila | 0.99 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10873,2 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-12 | Halomonas stevensii | 0.45 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10874,2 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-12 | Halomonas stevensii | 0.68 | 1 | 0
|  |  | 13URF23 | 3; sequenced | eDT | 2015-12-01 | (Pasteurella) caballi | 0.78 | 1 | 0
|  |  | DSM 22973 | 3; type strain | EFEx | 2020-10-20 | (Pasteurella) caballi | 0.54 | 1 | 0
|  |  | LHL 5 | 3; sequenced | eDT | 02.12.2015 | (Pasteurella) testudinis | 0.71 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8124 | 3; sequenced | EFEx | 2015-10-14 | Actinobacillus arthritidis | 1.01 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32356 | 3; sequenced | eDT | 2020-06-05 | Actinobacillus capsulatus | 1.08 | 1 | 0
|  |  | 08UZF67 | 3; sequenced | eDT | 2015-12-01 | Actinobacillus capsulatus | 0.98 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 352 | 3; sequenced | eDT | 2015-10-14 | Actinobacillus equuli | 0.85 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4533,3 | 2; sequenced | eDT | 2015-10-14 | Actinobacillus equuli | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10017,2 | 3; sequenced | eDT | 2015-10-14 | Actinobacillus lignieresii | 0.47 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6078 | 3; sequenced | eDT | 2015-10-14 | Actinobacillus rossii | 0.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 639 | 3; sequenced | EFEx | 2018-03-01 | Actinobacillus rossii | 1.04 | 1 | 0
|  |  | 14UCF177 | 3; sequenced | EFEx | 2015-12-09 | Actinobacillus sp-MK-2012 | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5527 | 3; sequenced | eDT | 2018-09-27 | Actinobacillus suis | 1.1 | 1 | 0
|  |  | LHL 2130 | 3; sequenced | EFEx | 2015-12-09 | Avibacterium gallinarum | 0.89 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5622 | 3; sequenced | DT | 2013-02-05 | Bibersteinia trehalosi | 0.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7015 | 3; sequenced | DT | 2013-01-30 | Bibersteinia trehalosi | 0.47 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5702 | 3; sequenced | EFEx | 2015-10-14 | Chelonobacter oris | 1.02 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3802,2 | 3; sequenced | eDT | 2016-03-15 | Cricetibacter osteomyelitidis | 1.03 | 1 | 0
|  |  | 15UTF392 | 3; sequenced | EFEx | 2015-12-09 | Frederiksenia canicola | 0.72 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6743 | 3; sequenced | EFEx | 2015-10-14 | Frederiksenia canicola | 0.72 | 1 | 0
|  |  | 15URF78 | 3; sequenced | eDT | 2015-12-02 | Gallibacterium anatis | 0.84 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6632 | 3; sequenced | eDT | 2013-07-09 | Gallibacterium anatis | 0.56 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11383 | 3; sequenced | eDT | 2016-11-03 | Gallibacterium trehalosifermentans | 0.81 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8968 | 3; sequenced | DT | 2014-04-08 | Haemophilus haemoglobinophilus | 1.17 | 1 | 0
|  |  | P 1066 2016 | 3; sequenced | EFEx | 2017-01-02 | Histophilus somni | 0.75 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10798 | 3; sequenced | eDT | 2015-11-18 | Mannheimia caviae | 0.62 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2925 | 3; sequenced; ESQ pos | DT | 2013-07-09 | Mannheimia glucosida | 0.66 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5568 | 3; sequenced; ESQ pos | DT | 2013-07-09 | Mannheimia glucosida | 0.91 | 1 | 0
|  |  | 10-12015-05612 | 3; sequenced | eDT | 2015-12-02 | Mannheimia granulomatis | 0.53 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6778 | 3; sequenced | EFex | 2021-05-21 | Mannheimia granulomatis | 1.2 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1738 | 3; sequenced; ESQ neg | DT | 2013-07-09 | Mannheimia haemolytica | 0.55 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 571 | 3; sequenced; ESQ neg | DT | 2013-07-09 | Mannheimia haemolytica | 0.33 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32999 | 3; sequenced | EFEx | 2022-03-17 | Mannheimia pernigra | 0.76 | 1 | 0
|  |  | 14UOF84 | 3; sequenced (LLBB) | EFEx | 2015-12-09 | Mannheimia ruminalis | 0.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32092 | 3; sequenced | eDT | 2019-12-13 | Mannheimia sp-15USF15 | 0.53 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1915 | 3; sequenced | DT | 2015-03-19 | Necropsobacter rosorum | 0.43 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32124 | 3; sequenced | EFEx | 2020-01-15 | Nicoletella semolina | 1.03 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4060.3 | 3; sequenced | EFEx | 2019-10-01 | Pasteurella aerogenes | 1.15 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7933 | 3; sequenced | eDT | 2015-10-14 | Pasteurella canis | 0.57 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5284 | 3; sequenced | eDT | 2015-10-14 | Pasteurella mairii | 1.07 | 1 | 0
|  |  | P 2225 | 3; well descrobed isolat | DT | 2013-04-16 | Pasteurella multocida | 1 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31791 | 3; specific PCR | eDT | 2019-07-11 | Pasteurella multocida | 0.92 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 567 | 3; specific PCR (kmt), cap D, toxinA negative, sequenced | DT | 2016-03-01 | Pasteurella multocida | 1.12 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32506,2 | 3; sequenced | EFEx | 2020-11-19 | Pasteurellaceae Bisgaard-Taxon-10 | 0.52 | 1 | 0
|  |  | LHL U-309 | 3; sequenced | DT | 2013-10-14 | Pasteurellaceae sp-LHL-U-309 | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 308,2 | 3; sequenced | DT | 2013-11-06 | Psittacicella hinzii | 0.92 | 1 | 0
|  |  | 1922-10 | 3; sequenced | DT | 2013-04-13 | Rodentibacter heylii | 0.95 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4946 | 3; sequenced | DT | 2013-06-13 | Spirabiliibacterium mucosae | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8966 | 3; sequenced | DT | 23.07.2013 | Volucribacter amazonae | 0.6 | 1 | 0
|  |  | DSM 24110 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 14.12.2016 E22 | Acinetobacter baumannii | 0.58 | 1 | 0
|  |  | DSM 30011 | 3; public strain collection | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 03.09.2014 C05 | Acinetobacter baumannii | 0.82 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5645 | 3; sequenced | DT | 2013-09-18 | Acinetobacter junii | 0.81 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8349 | 3; sequenced | DT | 2013-09-18 | Acinetobacter lwoffii | 0.4 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7379,3 | 2; sequenced | eDT | 2015-02-18 | Acinetobacter pseudolwoffii | 0.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7662 | 3; sequenced | DT | 2013-09-18 | Acinetobacter variabilis | 0.84 | 1 | 0
|  |  | LHL 1171 | 3; sequenced | eDT | 2013-09-11 | Moraxella bovoculi | 0.81 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11674,3 | 3; sequenced | eDT | 2022-03-22 | Moraxella cuniculi | 0.81 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31885 | 3; 0 | EFex | 2019-09-03 | Moraxella osloensis | 0.85 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7064 | 3; sequenced | DT | 2013-09-11 | Moraxella ovis | 0.76 | 1 | 0
|  |  | 57z-1 | 3; sequenced | EFEx | 2016-12-28 | Psychrobacter pasteurii | 0.93 | 1 | 0
|  |  | 181008314 | 2; 0 | DT | 2018-05-06 | Pseudomonas aeruginosa | 0.45 | 1 | 0
|  |  | 181017653-2 | 2; 0 | DT | 2018-12-10 | Pseudomonas alcaligenes | 0.21 | 1 | 0
|  |  | 171011707 | 2; 0 | DT | 2017-08-31 | Pseudomonas anguilliseptica | 0.57 | 1 | 0
|  |  | 181017934 | 2; 0 | DT | 2018-12-12 | Pseudomonas fulva | 0.9 | 1 | 0
|  |  | 171011722-1 | 2; 0 | DT | 2017-08-31 | Pseudomonas nitroreducens | 0.78 | 1 | 0
|  |  | 171011722-1 | 2; 0 | DT | 2017-08-31 | Pseudomonas putida | 0.8 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 163 | 3; public strain collection; sequenced | EFEx | 2018-09-25 | Pseudomonas (alkylphenolica) | 0.45 | 1 | 0
|  |  | ATCC 27853 | 3; public strain collection | DT | 2016-02-10 | Pseudomonas aeruginosa | 0.83 | 1 | 0
|  |  | Y 8249 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 14.05.2009 K16 | Pseudomonas aeruginosa | 0.99 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30029 | 2; sequenced | EFEx | 2020-01-23 | Pseudomonas baetica | 0.57 | 1 | 0
|  |  | ATCC 17809 | 3; public strain collection | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 20.02.2008 N11 | Pseudomonas chlororaphis | 0.78 | 1 | 0
|  |  | DSM 102975 | 3; type strain | 80§ TFA, 30 Minuten ,1:10 verdünnt , gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 12.12.2016, F19, [0096] | Allofrancisella guangzhouensis | 0.56 | 1 | 0
|  |  | DSM 22475 | 3; type strain | 80§ TFA, 1:10 verdünnt , gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 18.11.2015, L16, [0096] | Francisella hispaniensis | 1.19 | 1 | 0
|  |  | DSM 21254 | 3; type strain | 80§ TFA, 1:10 verdünnt , gespottet 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 25.11.2015, I3, [0096] | Francisella naotunensis | 0.76 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11063 | 3; FLI: specific PCR | DT | 2016-05-30 | Francisella tularensis | 0.56 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4681,2 | 3; FLI: specific PCR | DT | 2013-04-02 | Francisella tularensis | 0.82 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7099 | 3; FLI: specific PCR | DT | 2013-10-15 | Francisella tularensis | 0.56 | 1 | 0
|  |  | Ft31 | 3; 0 | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit und Zentrifugation mit Filtrierung, 1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA/TA2 | 26.04.2013, I20, [0096] | Francisella tularensis | 0.77 | 1 | 0
|  |  | Ft26 | 3; 0 | in 80% TFA, 30 min, Filtriert, Zentrifugiert, 1:10 Verduennt in H2O, Probe 1:1 mit Matrix (12g/l HCCA in TA2) | 01.06.2017, F3, [0096] | Francisella tularensis | 0.52 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31583 | 3; sequenced | DT | 2019-02-01 | Photobacterium damselae | 0.67 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1266.2 | 3; sequenced | EFEx | 25.09.1019 | Photobacterium piscicola | 0.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 842,2 | 3; sequenced | Efex | 2013-03-07 | Photobacterium swingsii | 0.54 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 475 | 3; spezific PCR (CVFR) | eDT | 2013-08-13 | Vibrio alginolyticus | 0.55 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7079 | 3; spezific PCR (CVFR) | eDT | 2013-07-17 | Vibrio alginolyticus | 0.55 | 1 | 0
|  |  | DSM 2171 | 3; type strain | DT | 2016-10-12 | Vibrio alginolyticus | 1.16 | 1 | 0
|  |  | A8-12 | 3; gyrB sequence | eDT | 2016-06-16 | Vibrio anguillarum | 0.75 | 1 | 0
|  |  | A227 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 12.05.2015 L10 | Vibrio cholerae | 0.7 | 1 | 0
|  |  | A351 | 3; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 13.05.2015 C12 | Vibrio cholerae | 1.1 | 1 | 0
|  |  | BfR-VB-00018 | 3; rpob-Sequenzierung | eDT | 2022-06-23 | Vibrio cholerae | 0.45 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8995 | 3; sequenced | eDT | 2013-04-10 | Vibrio diazotrophicus | 0.38 | 1 | 0
|  |  | DSM 14383 | 3; public strain collection, sequenced | eDT | 2013-04-16 | Vibrio furnissi | 0.4 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1754 | 3; sequenced | eDT | 2013-04-16 | Vibrio furnissii | 0.56 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 619 | 2; 0 | eDT | 2013-08-14 | Vibrio metschnikovii | 0.88 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7872 | 3; sequenced | eDT | 2013-04-10 | Vibrio mimicus | 0.8 | 1 | 0
|  |  | BfR-VB-00012 | 3; public strain collection | eDT | 2022-06-23 | Vibrio parahaemolyticus | 0.87 | 1 | 0
|  |  | DSM 10027 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCA/TA2 | 24.01.2011, N5, [0034] | Vibrio parahaemolyticus | 0.8 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2778.2 | 3; sequenced | eDT | 2019-10-24 | Vibrio tubiashii | 0.32 | 1 | 0
|  |  | LVM05 | 3; sequenced + species specific PCR (LGL) [0069] | EFex | 2015-04-15 | Vibrio vulnificus | 0.79 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-03033-2 | 3; sequenced | EFEx | 2016-12-14 | Ignatzschineria indica | 0.73 | 1 | 0
|  |  | 217-U2-6 | 3; sequenced | EFex | 2017-03-15 | Stenotrophomonas chelatiphaga | 0.93 | 1 | 0
|  |  | Sm 132 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 14.05.2009 K21 | Stenotrophomonas maltophilia | 0.95 | 1 | 0
|  |  | Sm 51 | 2; 0 | 80% TFA/1:10 verdünnt/1:1 HCCA:TA2 | 22.11.2006 H19 | Stenotrophomonas maltophilia | 0.81 | 1 | 0
|  |  | 277 U2-2 | 3; sequenced | Efex | 2016-12-28 | Stenotrophomonas rhizophila | 0.68 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4239,2 | 3; sequenced, biochemistry | eDT | 2014-06-18 | Stenotrophomonas tumulicola | 1.13 | 1 | 0

## Report (Spezies)
Bestätigungsprüfung
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, Stand März 2021
Parameter: Staphylococcus aureus
Version: | 5
erstellt von: | Dyk | geprüft von: | Rau
erstellt am: | 2022-09-27 | geprüft am: | 2022-09-28
Anwendung | Bakterienisolate aus Lebensmitteln & der veterinärmedizinischen Diagnostik
Umfeld | Lebensmittel-Mikrobiologie, Mastitis, Veterinärmedizinische Diagnostik
Verwendete Datenbank / Programmversion |  | BRU 10833 | BT 4.0
Validierungsset:
Validierungsisolate/-materialien (Parameter): 110 |  | Vergleichsisolate/-materialien (#Parameter): 1374
Kultivierungsbedingungen bei Mikroorganismen: SBA, 37° C, 24h, aerob/anaerob/mikroaerophil
Zustand der Probe bei sonstigen Materialien:
Aufreinigungsmethode: DT, eDT, EFex, 80%TFA
Es werden alle Proben für die Ermittlung der In- und Exklusivität herangezogen.
Richtig-positiv: 1.Hit = Ziel-Parameter mit Score ≥ 2 und Score 2.Hit < 1,7 oder Score 2.Hit ≥ 1,7 & Gattung gleich 1.Hit oder Score 2.Hit ≥ 2 & Art gleich 1.Hit. |  | Richtig-negativ: 1. Hit ohne Zuordnung zum Ziel-Parameter mit score ≥ 2. | [5 empty] | Prüfung auf Vorgaben nach DIN EN ISO 16140-4:20
Falsch-negativ: Kriterien für richtig-positiv werden nicht erfüllt. Alle nicht identifizierten Ziel-Parameter werden als falsch negativ gewertet. |  | Falsch-positiv: Identifizierung als Ziel-Parameter über 1. / 2. Hit mit score ≥ 2. | [5 empty] | Level | nach 16140-4:2021 (iVm 16140-6:2020) = 100
[7 empty] | Soll | Spezies |  | Genus | Family
Validierungsergebnis | Ziel-Parameter: | Staphylococcus aureus |  | SOLL | erfüllt |  | nach 16140-2:2018 = 50 |  | erfüllt
Zahl aller Spektren | 110 |  |  | 50 | ja | 1 | nach 16140-6:2020 = 100 | 100 | ja | 150 | 200
davon Eigenspektren | 59 |  |  | 10 | ja | 1
In Bezug auf alle Spektren: |  | Inklusivität
Positive Übereinstimmungen (PA) | 110 | Richtig-positiv Rate | 100% | 98% | ja | 1 |  | 98% | ja |  | 98%
Negative Abweichungen (ND) | 0 | Falsch-negativ Rate | 0% | 1% | ja | 1 |  | 2% | ja | 0.6667% | 2%
Nicht-Ziel-Parameter
Zahl aller Spektren | 1374 |  |  | 30 | ja | 1 |  | 100 | ja | 100 | 100
davon Eigenspektren | 551 |  |  | 6 | ja | 1
In Bezug auf alle Spektren: |  | Exklusivität
Negative Übereinstimmungen (NA) | 1374 | Richtig-negativ Rate | 100% | 99% | ja | 1 |  | 98% | ja | 98% | 98%
Positive Abweichungen (PD) | 0 | Falsch-positiv Rate | 0% | 1% | ja | 1 |  | 2% | ja | 2% | 2%
Test nah verwandte Spektren | 1374 | Anteil nah verwandter Sp. | 0.1456%
Von den 110 Proben des Parameters wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 110 (=100%) richtig erkannt (Inklusivität). 0 (=0%) dieser Proben wurden fehlerhaft einer anderen Spezies zugeordnet. 0 (=0%) der Proben wurden nicht identifiziert. Damit ergibt sich für die Bestätigungsprüfung eine Falsch-negativ-Rate von 0%
In den 1374 Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 100% richtig-negativ (Exklusivität) gezählt. Von diesen 1374 Proben wurden 0 (=0%) fehlerhaft als Parameter identifiziert.
In den 1374 Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung einer nur den Parameter enthaltenden Datenbank bei 2 (=0,1%) Einträgen ein score >2 erreicht.
Die Kriterien für die | Bestätigungsprüfung | sind somit | erfüllt
Kommentar:
Diese beispielhafte Validierung wurde ausschließlich mit der kommerziellen BRUKER Datenbank mit 10833 MSP (Revision H) (2021) erstellt. Die Validierung erfüllt hinsichtlich Umfang und Anforderungen auch die Vorgaben der DIN EN ISO 16140-4:2020.
Freigabe an Standort | für (Abteilung / Bereich) | am (Datum) | von (Hdz.)
als Prüfmethode für Parameter in LIMS eingepflegt
Eine unterschriebene Version dieses Validierungsreports befindet sich im erstellenden Labor.
Andere Keime, die in dieser Matrix vorkommen können.
Andere Keime, die auf diesem Agar wachsen können.
Vergleichsisolate/-materialien, die ähnliche Spektren liefern können (siehe Blatt "Ähnliche zu Parameter").
ja
nein