## Settings
Settings für die Validierung
Zielgerichtete Identifizierung
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, 12.04.2021
Institution / Labor | CVUA S
Parameter | Gattung (Genus) |  | Art (Spezies)
|  | Staphylococcus | haemolyticus
Unterscheidungsgrenzen
| Score zur Unterscheidung der Gattung | 1.7 | Score zur Unterscheidung der Spezies | 2
Blaue Schrift: Dateneingaben
Beta-Version mit der Bitte um Rückmeldung an MALDI-UP@UA-BW.de,
wenn Fehler erkannt werden oder sie Verbesserungen angeregen wollen.

## Parameter (Spezies)
Parameter: | Staphylococcus | haemolyticus | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | nicht zugeordnet | richtig-positiv | falsch-negativ | falsch zugeordnet
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11126 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 8/31/2016 10:31:41 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.183 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.056 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Zahl aller Spektren | 21 |  | 1 | 1 | CVUAS 4767 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/30/2013 07:30:20 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.154 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.733 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
davon Identifiziert | 20 |  | 1 | 1 | CVUAS 4753 | 2; biochemical tube tests | DT | 7/2/2013 07:24:05 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.114 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.801 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
nicht identifiziert: | 1 |  | 1 | 1 | CVUAS 4756 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/3/2013 09:58:08 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.32 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.951 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
von allen identifizierten Isolaten |  |  | 1 | 1 | CVUAS 4770 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/30/2013 09:57:08 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.278 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.669 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
richtig-positiv: | 20 |  | 1 | 1 | CVUAS 4772 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/30/2013 09:57:49 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.52 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.956 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
falsch zugeordnet | 0 |  | 1 | 0 | CVUAS 4746 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/30/2013 09:58:20 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.911 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.426 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4749 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 3/20/2013 10:58:43 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.013 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.009 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2927 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 4/3/2013 06:51:39 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.225 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.215 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3076 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 11/14/2012 14:06:47 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.011 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.733 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | 1 | 1 | CVUAS 3443 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 4/3/2013 06:52:08 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.09 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.083 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 1 | 1 | CVUAS 3444 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 4/3/2013 06:52:37 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.075 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.935 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 1 | 1 | CVUAS 3564 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 4/10/2013 14:13:51 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.251 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.98 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3693 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2/5/2013 14:49:30 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.293 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.016 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3694 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2/5/2013 14:50:31 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.172 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.923 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3777 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 11/5/2015 14:46:09 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.223 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.946 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4637 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10/31/2012 10:13:29 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.122 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.057 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5860 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2/13/2013 13:58:04 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.117 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.037 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4801 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/30/2013 13:26:43 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.228 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.629 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4795 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/30/2013 09:55:57 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.321 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.765 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4799 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/30/2013 09:56:50 | Staphylococcus | haemolyticus | 2.43 | Staphylococcus | haemolyticus | 1.884 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
davon mit ID-Ergebnis | 20
Positive Übereinstimmungen (PA) | 20
Negative Abweichungen (ND) | 0
nicht identifiziert in % | 4.762%
falsch zugeordnert in % | 0%

## #Parameter (Spezies) DB
Parameter: | Staphylococcus haemolyticus |  | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendete Gattung | verwendete Art | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | richtige ID | keine richtige ID | 1. Hit | 2. Hit | 1. Hit Treffer Parameter | 2. Hit Treffer Parameter | falsch als Parameter identifiziert | PM unter den ersten 2 Hits
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 30536 | 3; sequenced | EFEx | 10/26/2017 09:13:51 | Jeotgalicoccus | halophilus | Jeotgalicoccus | halophilus | 2.452 | Listeria | innocua | 1.683 | A | 1 | 1 | 0 | Jeotgalicoccus halophilus | Listeria innocua | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Isolate: | 278 |  | 1 | 1 | CVUAS 30540 | 3; sequenced | EFEx | 10/26/2017 09:15:34 | Jeotgalicoccus | huakuii | Jeotgalicoccus | huakuii | 2.6 | Macrococcus | canis | 1.37 | A | 1 | 1 | 0 | Jeotgalicoccus huakuii | Macrococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
davon Identifiziert | 261 |  | 1 | 1 | CVUAS 30523 | 3; sequenced | EFEx | 10/26/2017 08:58:59 | Jeotgalicoccus | psychrophilus | Jeotgalicoccus | psychrophilus | 2.373 | Lactobacillus | vini | 1.399 | A | 1 | 1 | 0 | Jeotgalicoccus psychrophilus | Lactobacillus vini | 0 | 0 | 0 | 0
von allen identifizierten Isolaten |  |  | 1 | 1 | CVUAS 31604 | 3; sequenced | EFEx | 3/13/2019 12:37:08 | Macrococcus | carouselicus | Macrococcus | carouselicus | 2.593 | Staphylococcus | simulans | 1.401 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus carouselicus | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
richtige ID | 261 |  | 1 | 1 | CVUAS 121 | 3; 16S Sequenz | DT | 3/14/2013 12:47:55 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 2.08 | Macrococcus | caseolyticus | 1.75 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
falsch als Parameter identifiziert | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 3051 | 3; 16S Sequenz | DT | 3/13/2013 12:59:59 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 2.188 | Macrococcus | caseolyticus | 1.871 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4448 | 3; 16S Sequenz | DT | 3/14/2013 12:50:01 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 2.401 | Macrococcus | caseolyticus | 1.864 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4454 | 3; 16S Sequenz | DT | 3/13/2013 13:02:40 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 2.204 | Macrococcus | caseolyticus | 1.76 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4456 | 3; 16S Sequenz | DT | 3/14/2013 12:51:32 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 2.343 | Macrococcus | caseolyticus | 1.695 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4503 | 3; 16S Sequenz | DT | 3/14/2013 12:54:41 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 2.42 | Macrococcus | caseolyticus | 1.816 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
Parameter wird getroffen mit: |  |  | 1 | 1 | CVUAS 4506 | 3; 16S Sequenz | DT | 3/13/2013 13:08:07 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 2.241 | Macrococcus | caseolyticus | 1.892 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4510 | 3; 16S Sequenz | DT | 3/13/2013 13:08:50 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 2.027 | Macrococcus | caseolyticus | 1.581 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
1. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 4513 | 3; 16S Sequenz | DT | 3/13/2013 13:09:23 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 2.25 | Macrococcus | caseolyticus | 1.601 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
2. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 4636 | 3; 16S Sequenz | DT | 3/13/2013 13:09:56 | Macrococcus | caseolyticus | Macrococcus | caseolyticus | 2.325 | Macrococcus | caseolyticus | 1.931 | A | 1 | 1 | 0 | Macrococcus caseolyticus | Macrococcus caseolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
PM unter den ersten 2 Hits | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 2968 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 6/18/2013 13:06:27 | Mammaliicoccus | lentus | Mammaliicoccus | lentus | 2.405 | Staphylococcus | lentus | 1.485 | A | 1 | 1 | 0 | Mammaliicoccus lentus | Staphylococcus lentus | 0 | 0 | 0 | 0
in % | 0% |  | 1 | 0 | CVUAS 4728 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/30/2013 09:50:44 | Mammaliicoccus | sciuri | Mammaliicoccus | sciuri | 1.889 | Staphylococcus | sciuri | 1.717 | C | 0 | 0 | 1 | Mammaliicoccus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4739 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/30/2013 09:51:20 | Mammaliicoccus | sciuri | Staphylococcus | sciuri | 1.975 | Staphylococcus | sciuri | 1.835 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4751 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/30/2013 09:53:19 | Mammaliicoccus | sciuri | Staphylococcus | sciuri | 1.885 | Staphylococcus | sciuri | 1.721 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | 1 | 1 | CVUAS 3442 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10/31/2012 10:08:44 | Mammaliicoccus | sciuri | Staphylococcus | sciuri | 2.026 | Staphylococcus | sciuri | 1.837 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 1 | 1 | CVUAS 3565 | 3; 16S rDNA-sequencing | EFEx | 12/13/2017 08:35:56 | Mammaliicoccus | sciuri | Mammaliicoccus | sciuri | 2.758 | Staphylococcus | sciuri | 2.363 | C | 1 | 1 | 0 | Mammaliicoccus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 1 | 1 | CVUAS 4650 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10/31/2012 10:13:44 | Mammaliicoccus | sciuri | Staphylococcus | sciuri | 2 | Staphylococcus | sciuri | 1.666 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus sciuri | Staphylococcus sciuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 343,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | extr | 6/6/2014 11:59:26 | Mammaliicoccus | vitulinus | Mammaliicoccus | vitulinus | 2.242 | Mammaliicoccus | vitulinus | 2.224 | A | 1 | 1 | 0 | Mammaliicoccus vitulinus | Mammaliicoccus vitulinus | 0 | 0 | 0 | 0
davon mit ID-Ergebnis | 261 |  | 1 | 1 | CVUAS 9937,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 12/1/2015 15:24:49 | Mammaliicoccus | vitulinus | Mammaliicoccus | vitulinus | 2.264 | Mammaliicoccus | vitulinus | 1.761 | A | 1 | 1 | 0 | Mammaliicoccus vitulinus | Mammaliicoccus vitulinus | 0 | 0 | 0 | 0
Negative Übereinstimmungen (NA) | 261 |  | 1 | 1 | CVUAS 9937,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 4/6/2016 11:46:45 | Mammaliicoccus | vitulinus | Mammaliicoccus | vitulinus | 2.309 | Staphylococcus | vitulinus | 1.877 | C | 1 | 1 | 0 | Mammaliicoccus vitulinus | Staphylococcus vitulinus | 0 | 0 | 0 | 0
Positive Abweichungen (PD) | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 5687 | 3; sequenced | DT | 4/16/2013 06:44:47 | Staphylococcus | agnetis | Staphylococcus | agnetis | 2.13 | Staphylococcus | hyicus | 1.913 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus agnetis | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 532,2 | 3; public strain collection | DT | 4/30/2013 07:34:26 | Staphylococcus | agnetis | Staphylococcus | agnetis | 2.501 | Staphylococcus | hyicus | 1.989 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus agnetis | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
nicht identifiziert in % | 6.115% |  | 1 | 0 | CVUAS 2330,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 10/2/2013 08:48:26 | Staphylococcus | agnetis | Staphylococcus | hyicus | 1.954 | Staphylococcus | chromogenes | 1.771 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
falsch zugeordnert in % | 0% |  | 0 | 0 | RK308 | 4; WGS [0100] | DT | 2/6/2018 10:44:50 | Staphylococcus | argenteus | Staphylococcus | argenteus | 2.389 | Staphylococcus | argenteus | 2.378 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus argenteus | Staphylococcus argenteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6790,3 | 3; public strain collection | DT | 4/21/2015 09:39:02 | Staphylococcus | argenteus | Staphylococcus | argenteus | 2.37 | Staphylococcus | argenteus | 2.287 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus argenteus | Staphylococcus argenteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11612 | 3; sequenced | eDT | 12/28/2016 09:40:15 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 2.017 | Staphylococcus | arlettae | 1.708 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus arlettae | Staphylococcus arlettae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11111 | 2; sequenced | DT | 8/31/2016 10:30:29 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 2.024 | Staphylococcus | arlettae | 1.727 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus arlettae | Staphylococcus arlettae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4758 | 2; API Staph ID32; 66342360 | DT | 3/20/2013 11:01:08 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 2.424 | Staphylococcus | saprophyticus | 1.477 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus arlettae | Staphylococcus saprophyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3762 | 3; sequenced | DT | 2/13/2013 14:06:17 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 2.114 | Staphylococcus | arlettae | 1.613 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus arlettae | Staphylococcus arlettae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2331,2 | 3; public strain collection | DT | 10/4/2013 08:52:48 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 2.208 | Staphylococcus | arlettae | 1.962 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus arlettae | Staphylococcus arlettae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4776 | 2; API Staph ID32: 66340261 | DT | 2/13/2013 13:51:06 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 2.176 | Staphylococcus | arlettae | 1.586 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus arlettae | Staphylococcus arlettae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2332,2 | 3; sequenced | DT | 10/2/2013 08:49:19 | Staphylococcus | arlettae | Staphylococcus | arlettae | 1.951 | Staphylococcus | arlettae | 1.701 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus arlettae | Staphylococcus arlettae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 02-02424 MRSA 06 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 5/17/2010 08:30:39 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.378 | Staphylococcus | aureus | 2.317 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 04-02232 MRSA 09 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 10/23/2009 10:54:01 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.438 | Staphylococcus | aureus | 2.405 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 06-00603 MRSA 05 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/9/2009 09:03:30 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.386 | Staphylococcus | aureus | 2.328 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 06-00953-1 MRSA 08 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/9/2009 09:44:07 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.408 | Staphylococcus | aureus | 2.373 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 07-01238 MRSA 27 CC398 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 10/2/2009 11:10:41 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.417 | Staphylococcus | aureus | 2.403 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 07-01531 MRSA 29 CC398 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/16/2009 10:51:47 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.549 | Staphylococcus | aureus | 2.488 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 07-01949 MRSA 28 CC398 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 5/28/2010 07:42:23 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.529 | Staphylococcus | aureus | 2.479 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 07-02020 MRSA 04 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/9/2009 08:58:07 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.511 | Staphylococcus | aureus | 2.452 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 07-02652 MRSA 48 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 10/23/2009 10:29:10 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.501 | Staphylococcus | aureus | 2.476 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08-00004 MRSA 36 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/23/2009 08:54:26 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.359 | Staphylococcus | aureus | 2.292 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08-00250 MRSA 37 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/23/2009 08:58:46 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.388 | Staphylococcus | aureus | 2.239 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08-00392 MRSA 13 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 5/17/2010 08:35:04 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.38 | Staphylococcus | aureus | 2.338 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08-01718 MRSA 39 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 10/5/2009 10:42:29 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.392 | Staphylococcus | aureus | 2.292 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08-02172 MRSA 49 CC45 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/23/2009 10:14:00 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.337 | Staphylococcus | aureus | 2.192 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08-02337 MRSA 50 CC45 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/23/2009 10:16:18 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.314 | Staphylococcus | aureus | 2.298 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 08-02989 MRSA 52 CC45 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/2/2009 08:27:21 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.358 | Staphylococcus | aureus | 2.317 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-00416 MRSA 56 CC30 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 5/17/2010 09:26:08 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.383 | Staphylococcus | aureus | 2.374 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-00558 MRSA 54 CC45 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/2/2009 09:39:03 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.424 | Staphylococcus | aureus | 2.398 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-01345 MRSA 45 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/23/2009 09:48:02 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.384 | Staphylococcus | aureus | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-01791-1 MRSA 47 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 10/23/2009 10:26:49 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.341 | Staphylococcus | aureus | 2.212 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-02378 MRSA 42 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/23/2009 09:36:45 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.393 | Staphylococcus | aureus | 2.282 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 09-02444 MRSA 34 CC398 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 10/5/2009 10:16:13 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.413 | Staphylococcus | aureus | 2.404 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 11-00783 RKI | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 4/4/2012 09:15:19 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.452 | Staphylococcus | aureus | 2.405 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 11-00902 RKI | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 4/5/2012 10:27:53 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.479 | Staphylococcus | aureus | 2.474 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 11-00961 RKI | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 4/4/2012 09:29:00 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.563 | Staphylococcus | aureus | 2.214 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2017-4101-008269_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 6/27/2018 07:03:42 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.464 | Staphylococcus | aureus | 2.404 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2018-4101-001305-003_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 6/27/2018 07:04:36 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.488 | Staphylococcus | aureus | 2.428 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2018-4101-001376_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 6/27/2018 07:04:44 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.322 | Staphylococcus | aureus | 2.118 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2018-4101-002922-005_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 6/27/2018 07:34:15 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.359 | Staphylococcus | aureus | 2.319 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2018-4101-003040_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 6/27/2018 07:05:04 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.501 | Staphylococcus | aureus | 2.466 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2018-4104-000006_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 6/27/2018 07:04:28 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.469 | Staphylococcus | aureus | 2.463 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 3321-2017-000527_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 6/27/2018 07:04:05 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.432 | Staphylococcus | aureus | 2.356 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-002411_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 6/27/2018 07:03:57 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.472 | Staphylococcus | aureus | 2.397 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003006_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 6/27/2018 07:03:35 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.359 | Staphylococcus | aureus | 2.339 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004220_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 6/27/2018 07:04:21 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.421 | Staphylococcus | aureus | 2.404 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004348_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 6/27/2018 07:33:06 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.402 | Staphylococcus | aureus | 2.391 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001040_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 6/27/2018 07:05:11 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.443 | Staphylococcus | aureus | 2.417 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001081_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 6/27/2018 07:05:26 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.23 | Staphylococcus | aureus | 2.173 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001446_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 6/27/2018 07:05:18 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.452 | Staphylococcus | aureus | 2.432 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 96-01678 MRSA 17 CC22 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 11/16/2009 09:46:47 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.391 | Staphylococcus | aureus | 2.349 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 29213 RKI | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 4/4/2012 09:37:57 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.483 | Staphylococcus | aureus | 2.393 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | WDCM 00131_DT LUA RP | 3; Reference strain | DT | 6/27/2018 07:03:50 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.439 | Staphylococcus | aureus | 2.427 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1890,2 | 3; MALDI Paekmuster | EFEx | 3/20/2019 07:53:09 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.683 | Staphylococcus | aureus | 2.206 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10547 | 3; strain copy from public strain collection | eDT | 5/27/2015 10:21:27 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.386 | Staphylococcus | aureus | 2.384 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10515 | 3; sequenced (LGL) | EFex | 4/14/2015 14:04:12 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.234 | Staphylococcus | aureus | 2.215 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9785 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10/23/2012 12:26:39 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.401 | Staphylococcus | aureus | 2.304 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10197,2 | 4; sequenztype | DT | 11/5/2015 14:41:43 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.39 | Staphylococcus | aureus | 2.365 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10507 | 3; sequenced | eDT | 4/10/2015 11:06:00 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.478 | Staphylococcus | aureus | 2.339 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1083 | 4; sequenztype | DT | 2/5/2013 14:40:13 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.384 | Staphylococcus | aureus | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1304,2 | 4; sequenztype | DT | 11/5/2015 14:41:26 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.418 | Staphylococcus | aureus | 2.379 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1305,2 | 4; sequenztype | DT | 8/20/2014 09:39:05 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.042 | Staphylococcus | aureus | 1.985 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1894 | 4; sequenztype | DT | 2/5/2013 14:45:37 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.382 | Staphylococcus | aureus | 2.305 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2645 | 4; sequenztype | DT | 1/13/2015 13:23:44 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.301 | Staphylococcus | aureus | 2.193 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3072 | 4; sequenztype | DT | 10/31/2012 09:59:42 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.369 | Staphylococcus | aureus | 2.345 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3194 | 4; sequenztype | DT | 10/31/2012 10:00:18 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.46 | Staphylococcus | aureus | 2.396 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3195 | 4; sequenztype | DT | 10/31/2012 10:00:44 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.45 | Staphylococcus | aureus | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3196 | 4; sequenztype | DT | 1/13/2015 13:23:49 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.456 | Staphylococcus | aureus | 2.402 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3199 | 4; sequenztype | DT | 11/14/2012 13:55:01 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.432 | Staphylococcus | aureus | 2.319 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3204 | 4; sequenztype | DT | 10/31/2012 10:01:42 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.45 | Staphylococcus | aureus | 2.414 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3206 | 4; sequenztype | DT | 10/31/2012 10:01:59 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.486 | Staphylococcus | aureus | 2.473 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3260 | 4; sequenztype | DT | 10/31/2012 10:02:31 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.469 | Staphylococcus | aureus | 2.371 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3320 | 4; sequenztype | DT | 11/14/2012 13:59:58 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.398 | Staphylococcus | aureus | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3330 | 4; sequenztype | DT | 11/14/2012 14:00:24 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.462 | Staphylococcus | aureus | 2.449 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3433 | 4; sequenztype | DT | 10/31/2012 10:03:50 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.445 | Staphylococcus | aureus | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3452,2 | 4; sequenztype | DT | 9/10/2013 05:54:26 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.311 | Staphylococcus | aureus | 2.296 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3740,2 | 4; sequenztype | DT | 8/20/2014 09:39:23 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.28 | Staphylococcus | aureus | 2.263 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3771 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10/23/2012 12:24:26 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.425 | Staphylococcus | aureus | 2.381 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3776 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10/23/2012 12:25:14 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.451 | Staphylococcus | aureus | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4645 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2/5/2013 14:53:21 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.408 | Staphylococcus | aureus | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5756 | 4; sequenztype | DT | 10/31/2012 10:04:16 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.415 | Staphylococcus | aureus | 2.413 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6080 | 4; sequenztype | DT | 10/31/2012 10:04:41 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.446 | Staphylococcus | aureus | 2.442 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6459 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 5/14/2014 12:48:28 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.349 | Staphylococcus | aureus | 2.239 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6963 | 4; sequenztype | DT | 11/5/2015 14:40:12 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.295 | Staphylococcus | aureus | 2.268 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7112 | 4; sequenztype | DT | 1/13/2015 13:24:16 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.343 | Staphylococcus | aureus | 2.221 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7665 | 4; sequenztype | DT | 1/13/2015 13:24:36 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.362 | Staphylococcus | aureus | 2.326 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7779 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 9/12/2012 09:32:22 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.343 | Staphylococcus | aureus | 2.273 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7958,2 | 3; sequenztype | DT | 4/30/2013 10:05:13 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.184 | Staphylococcus | aureus | 1.982 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7963,2 | 3; sequenztype | DT | 4/30/2013 10:07:43 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.32 | Staphylococcus | aureus | 2.234 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8134 | 4; sequenztype | DT | 1/13/2015 13:24:52 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.397 | Staphylococcus | aureus | 2.363 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8135 | 4; sequenztype | DT | 1/13/2015 13:25:09 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.343 | Staphylococcus | aureus | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8312 | 4; sequenztype | DT | 10/23/2012 12:26:10 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.446 | Staphylococcus | aureus | 2.388 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8900 | 4; sequenztype | DT | 11/5/2015 14:40:44 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.405 | Staphylococcus | aureus | 2.366 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9019 | 4; sequenztype | DT | 10/31/2012 10:05:37 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.422 | Staphylococcus | aureus | 2.331 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9197 | 4; sequenztype | DT | 2/13/2013 13:59:13 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.442 | Staphylococcus | aureus | 2.391 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 935 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 5/19/2014 09:21:24 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.391 | Staphylococcus | aureus | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9373 | 4; sequenztype | DT | 11/14/2012 14:05:04 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.443 | Staphylococcus | aureus | 2.443 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9388 | 4; sequenztype | DT | 11/5/2015 14:40:58 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.345 | Staphylococcus | aureus | 2.335 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9642 | 2; biochemical tube tests | DT | 12/4/2012 14:10:43 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.489 | Staphylococcus | aureus | 2.427 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9681 | 4; Sequencetyp (NRL-Staph, BfR) | DT | 11/5/2015 14:42:09 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.147 | Staphylococcus | aureus | 2.093 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9682 | 4; Sequencetyp (NRL-Staph, BfR) | DT | 11/5/2015 14:41:10 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.306 | Staphylococcus | aureus | 2.253 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9704 | 4; sequenztype | DT | 1/13/2015 13:25:30 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.392 | Staphylococcus | aureus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9790 | 4; Sequencetyp (NRL-Staph, BfR) | eDT | 11/5/2015 14:41:53 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.428 | Staphylococcus | aureus | 2.353 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10528 | 3; public strain collection | eDT | 5/27/2015 10:16:12 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.231 | Staphylococcus | aureus | 2.195 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10536 | 3; public strain collection | DT | 5/14/2013 08:53:49 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.209 | Staphylococcus | aureus | 2.195 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 12463 CVUASIG | 3; reference strain collection | DT | 11/21/2019 08:16:24 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.47 | Staphylococcus | aureus | 2.439 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | DSM 20231 RKI CASO | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 8/17/2012 14:02:51 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.462 | Staphylococcus | aureus | 2.448 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | DSM 20231 RKI TSA | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 8/17/2012 13:53:05 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.343 | Staphylococcus | aureus | 2.338 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 10545 | 3; public strain collection | eDT | 5/27/2015 10:20:53 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.316 | Staphylococcus | aureus | 2.292 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 10525 | 3; public strain collection | eDT | 3/12/2013 10:10:20 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.397 | Staphylococcus | aureus | 2.385 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | DSM 4910 RKI | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 5/24/2016 13:07:19 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.547 | Staphylococcus | aureus | 2.427 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 9981 | 4; 16S rDNA-sequencing | DT | 3/12/2013 10:07:12 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.266 | Staphylococcus | aureus | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 9787 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10/23/2012 12:27:27 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.456 | Staphylococcus | aureus | 2.376 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 9786 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10/23/2012 12:26:52 | Staphylococcus | aureus | Staphylococcus | aureus | 2.45 | Staphylococcus | aureus | 2.285 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 11610 | 3; sequenced | EFEx | 1/3/2017 10:07:30 | Staphylococcus | auricularis | Staphylococcus | auricularis | 2.144 | Staphylococcus | auricularis | 1.847 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus auricularis | Staphylococcus auricularis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2334,2 | 3; public strain collection | DT | 10/2/2013 08:50:45 | Staphylococcus | capitis | Staphylococcus | capitis | 2.248 | Staphylococcus | capitis | 2.132 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus capitis | Staphylococcus capitis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2333,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 10/2/2013 08:50:09 | Staphylococcus | capitis | Staphylococcus | capitis | 2.203 | Staphylococcus | capitis | 2.191 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus capitis | Staphylococcus capitis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2335,2 | 3; public strain collection | DT | 10/4/2013 08:54:37 | Staphylococcus | caprae | Staphylococcus | caprae | 2.161 | Staphylococcus | caprae | 2.066 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus caprae | Staphylococcus caprae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2336,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 10/4/2013 08:55:19 | Staphylococcus | caprae | Staphylococcus | caprae | 2.061 | Staphylococcus | caprae | 2.038 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus caprae | Staphylococcus caprae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1426 | 2; API Staph ID32 | eDT | 12/1/2015 15:19:20 | Staphylococcus | carnosus | Staphylococcus | carnosus | 2.184 | Staphylococcus | carnosus | 1.551 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus carnosus | Staphylococcus carnosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4590 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 11/14/2012 14:13:18 | Staphylococcus | carnosus | Staphylococcus | carnosus | 2.237 | Staphylococcus | carnosus | 1.462 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus carnosus | Staphylococcus carnosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4733 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/3/2013 06:54:58 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.256 | Staphylococcus | hyicus | 1.523 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4773 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2/13/2013 13:50:03 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.222 | Clostridium | tetani | 1.281 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Clostridium tetani | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4763 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2/13/2013 14:08:48 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.47 | Staphylococcus | hyicus | 1.684 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4771 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/3/2013 06:59:42 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.226 | Lactobacillus | paracasei | 1.348 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Lactobacillus paracasei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4744 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/3/2013 06:55:29 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.232 | Staphylococcus | hyicus | 1.472 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4750 | 2; API Staph ID32 | DT | 2/13/2013 13:44:27 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.285 | Staphylococcus | hyicus | 1.443 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3348 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2/5/2013 14:47:54 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.26 | Staphylococcus | hyicus | 1.567 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3349 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/10/2013 10:27:43 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.446 | Staphylococcus | hyicus | 1.518 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3706 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 11/14/2012 14:10:34 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.336 | Staphylococcus | hyicus | 1.652 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3784 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 11/14/2012 14:11:34 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.319 | Staphylococcus | hyicus | 1.649 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4778 | 2; API Staph ID32 | DT | 2/13/2013 13:51:37 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.42 | Staphylococcus | hyicus | 1.611 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4780 | 2; API Staph ID32 | DT | 3/20/2013 11:07:11 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.452 | Staphylococcus | hyicus | 1.618 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4784 | 2; API Staph ID32 | DT | 2/13/2013 13:53:42 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.434 | Staphylococcus | hyicus | 1.567 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4786 | 2; API Staph ID32 | DT | 2/13/2013 13:54:43 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.225 | Staphylococcus | epidermidis | 1.421 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4790 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/3/2013 09:59:08 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.158 | Escherichia | coli | 1.311 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4802 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 3/20/2013 11:09:20 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.435 | Staphylococcus | microti | 1.552 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus microti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4796 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/3/2013 12:55:44 | Staphylococcus | chromogenes | Staphylococcus | chromogenes | 2.278 | Staphylococcus | hyicus | 1.471 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus chromogenes | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 11116 | 3; sequenced | EFEx | 4/15/2021 14:00:00 | Staphylococcus | cohnii | Staphylococcus | cohnii | 2.723 | Staphylococcus | cohnii | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus cohnii | Staphylococcus cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 11127 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 8/31/2016 10:32:16 | Staphylococcus | cohnii | Staphylococcus | cohnii | 2.022 | Staphylococcus | cohnii | 1.614 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus cohnii | Staphylococcus cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2338,2 | 3; public strain collection | DT | 10/4/2013 08:56:30 | Staphylococcus | cohnii | Staphylococcus | cohnii | 2.357 | Staphylococcus | xylosus | 1.36 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus cohnii | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4785 | 2; API Staph ID32 | DT | 3/20/2013 11:08:27 | Staphylococcus | cohnii | Staphylococcus | cohnii | 2.551 | Staphylococcus | cohnii | 1.726 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus cohnii | Staphylococcus cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4788 | 3; sequenced, biochemical profile | DT | 3/20/2013 11:09:04 | Staphylococcus | cohnii | Staphylococcus | cohnii | 2.62 | Staphylococcus | cohnii | 1.874 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus cohnii | Staphylococcus cohnii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2337,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 10/24/2013 11:10:15 | Staphylococcus | cohnii | Staphylococcus | cohnii | 2.371 | Paeniglutamicibacter | gangotriensis | 1.338 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus cohnii | Paeniglutamicibacter gangotriensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 9351 | 3; sequenced | eDT | 5/7/2019 06:40:53 | Staphylococcus | delphini | Staphylococcus | delphini | 2.53 | Staphylococcus | delphini | 1.913 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus delphini | Staphylococcus delphini | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 30277 | 3; sequenced (CVUAS) | EFEx | 6/28/2017 09:51:43 | Staphylococcus | devriesei | Staphylococcus | devriesei | 2.326 | Staphylococcus | capitis | 1.458 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus devriesei | Staphylococcus capitis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | CCM 2124 RKI | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 8/4/2011 09:53:05 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.419 | Staphylococcus | epidermidis | 2.386 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4765 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2/13/2013 14:09:25 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.183 | Staphylococcus | epidermidis | 2.167 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3134 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 12/4/2012 13:48:55 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.32 | Staphylococcus | epidermidis | 2.187 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3439 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 12/4/2012 13:49:14 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.204 | Staphylococcus | epidermidis | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3441 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 12/4/2012 13:50:02 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.244 | Staphylococcus | epidermidis | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3560 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 12/12/2012 13:42:21 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.309 | Staphylococcus | epidermidis | 1.988 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3701 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 12/4/2012 13:51:24 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.24 | Staphylococcus | epidermidis | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3786 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 12/4/2012 13:51:51 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.085 | Staphylococcus | epidermidis | 2.082 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3787 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 12/4/2012 13:53:34 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.237 | Staphylococcus | epidermidis | 2.153 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 5742 | 2; 0 | eDT | 11/5/2015 14:46:36 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.122 | Staphylococcus | epidermidis | 2.094 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 6867 | 2; biochemical tube tests | DT | 12/4/2012 14:08:02 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.133 | Staphylococcus | epidermidis | 2.093 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | DSM 1798 RKI | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 4/2/2008 13:27:10 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.243 | Staphylococcus | epidermidis | 2.136 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 10225 | 3; public strain collection | DT | 5/15/2013 08:43:54 | Staphylococcus | epidermidis | Staphylococcus | epidermidis | 2.305 | Staphylococcus | epidermidis | 1.992 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4727 | 2; API Staph ID32 | DT | 2/5/2013 14:56:04 | Staphylococcus | equorum | Staphylococcus | equorum | 2.156 | Staphylococcus | equorum | 1.8 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus equorum | Staphylococcus equorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4760 | 2; API Staph ID32 | DT | 3/20/2013 11:02:00 | Staphylococcus | equorum | Staphylococcus | equorum | 2.211 | Staphylococcus | equorum | 2.023 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus equorum | Staphylococcus equorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2339,2 | 3; public strain collection | DT | 10/4/2013 08:57:02 | Staphylococcus | equorum | Staphylococcus | equorum | 2.108 | Staphylococcus | equorum | 1.869 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus equorum | Staphylococcus equorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2340,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 10/4/2013 08:57:29 | Staphylococcus | equorum | Staphylococcus | equorum | 2.083 | Staphylococcus | equorum | 1.929 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus equorum | Staphylococcus equorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 8203 | 2; biochemical tube tests | DT | 7/2/2013 07:33:11 | Staphylococcus | felis | Staphylococcus | felis | 2.122 | Staphylococcus | felis | 1.966 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus felis | Staphylococcus felis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 8599 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10/31/2012 10:15:41 | Staphylococcus | felis | Staphylococcus | felis | 2.13 | Staphylococcus | felis | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus felis | Staphylococcus felis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | DSM 20328 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 9/8/2011 08:26:20 | Staphylococcus | hominis | Staphylococcus | hominis | 2.267 | Staphylococcus | hominis | 2.236 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hominis | Staphylococcus hominis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | DSM 20330 RKI | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 9/8/2011 08:38:30 | Staphylococcus | hominis | Staphylococcus | hominis | 2.349 | Staphylococcus | hominis | 2.256 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hominis | Staphylococcus hominis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 789,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 1/22/2014 12:45:19 | Staphylococcus | hominis | Staphylococcus | hominis | 2.133 | Staphylococcus | hominis | 1.961 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hominis | Staphylococcus hominis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4752 | 2; API Staph ID32 | DT | 7/2/2013 09:29:16 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.027 | Staphylococcus | chromogenes | 1.805 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1346 | 2; biochemical tube tests | DT | 2/5/2013 14:40:39 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.028 | Staphylococcus | hyicus | 1.838 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1347 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/10/2013 10:23:50 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.203 | Staphylococcus | hyicus | 1.764 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1525 | 2; biochemical tube tests | DT | 2/5/2013 14:43:20 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.052 | Staphylococcus | agnetis | 1.849 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus agnetis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1526 | 2; biochemical tube tests | DT | 2/5/2013 14:44:32 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.183 | Staphylococcus | hyicus | 1.86 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1552 | 2; biochemical tube tests | DT | 8/26/2015 09:51:54 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.078 | Staphylococcus | hyicus | 1.936 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1553 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/10/2013 13:15:09 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.022 | Staphylococcus | chromogenes | 1.311 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1702 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/10/2013 13:14:30 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.133 | Staphylococcus | hyicus | 2.027 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1742 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/10/2013 13:15:43 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.126 | Staphylococcus | hyicus | 1.761 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1917 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/10/2013 10:26:18 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.067 | Staphylococcus | chromogenes | 1.518 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1984 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/10/2013 10:26:55 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.162 | Staphylococcus | hyicus | 1.827 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 212 | 2; biochemical tube tests | DT | 2/13/2013 11:14:17 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.03 | Staphylococcus | chromogenes | 1.968 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2148 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/16/2013 06:34:43 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.124 | Staphylococcus | hyicus | 1.736 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2152 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/10/2013 10:27:26 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.016 | Staphylococcus | hyicus | 1.965 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2838 | 2; biochemical tube tests | DT | 2/13/2013 11:14:36 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.043 | Staphylococcus | hyicus | 1.981 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 330 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/16/2013 06:46:03 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.036 | Staphylococcus | hyicus | 1.913 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3767 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 4/3/2013 06:53:52 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.114 | Staphylococcus | chromogenes | 1.965 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus chromogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 593 | 2; biochemical tube tests | DT | 2/5/2013 14:39:18 | Staphylococcus | hyicus | Staphylococcus | hyicus | 2.093 | Staphylococcus | hyicus | 1.65 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus hyicus | Staphylococcus hyicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | CCM 5739 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 4/5/2012 10:13:03 | Staphylococcus | intermedius | Staphylococcus | intermedius | 2.144 | Staphylococcus | intermedius | 2.017 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus intermedius | Staphylococcus intermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | DSM 20373 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 9/8/2011 09:06:48 | Staphylococcus | intermedius | Staphylococcus | intermedius | 2.069 | Staphylococcus | intermedius | 1.972 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus intermedius | Staphylococcus intermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | ATCC 43809 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 4/5/2012 09:54:57 | Staphylococcus | lugdunensis | Staphylococcus | lugdunensis | 2.396 | Staphylococcus | lugdunensis | 2.396 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus lugdunensis | Staphylococcus lugdunensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 6077 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 10/31/2012 10:14:34 | Staphylococcus | microti | Staphylococcus | microti | 2.478 | Staphylococcus | microti | 1.847 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus microti | Staphylococcus microti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3071 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 11/14/2012 14:06:18 | Staphylococcus | pasteuri | Staphylococcus | warneri | 2.173 | Staphylococcus | warneri | 2.169 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3086 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 4/10/2013 10:31:19 | Staphylococcus | pasteuri | Staphylococcus | warneri | 2.081 | Staphylococcus | warneri | 2.049 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4714 | 3; 16S rDNA-sequencing | eDT | 12/1/2015 15:21:49 | Staphylococcus | pasteuri | Staphylococcus | warneri | 2.058 | Staphylococcus | warneri | 2.016 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2341,2 | 3; public strain collection | DT | 10/4/2013 08:58:28 | Staphylococcus | pasteuri | Staphylococcus | pasteuri | 2.02 | Staphylococcus | warneri | 1.805 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pasteuri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4791 | 3; sequenced | DT | 9/4/2013 08:12:57 | Staphylococcus | pasteuri | Staphylococcus | warneri | 1.968 | Staphylococcus | warneri | 1.813 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2342,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 10/2/2013 08:56:25 | Staphylococcus | pasteuri | Staphylococcus | pasteuri | 1.981 | Staphylococcus | pasteuri | 1.87 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus pasteuri | Staphylococcus pasteuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 11-0127-2 RKI | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 8/4/2011 11:49:34 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | delphini | 2.089 | Staphylococcus | delphini | 1.763 | A | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus delphini | Staphylococcus delphini | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | DSM 21284 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 8/4/2011 11:43:19 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.151 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.097 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2375 | 2; biochemical tube tests | DT | 7/2/2013 09:26:25 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.154 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.102 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3688 | 2; biochemical tube tests | DT | 2/13/2013 14:05:58 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.147 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.143 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3831 | 2; biochemical tube tests | DT | 7/5/2013 06:57:24 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.143 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.087 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3856 | 3; 16S rDNA-sequencing | eDT | 4/21/2015 10:35:55 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.375 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.262 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 5457 | 2; biochemical tube tests | DT | 7/5/2013 06:58:00 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.213 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 5594 | 2; biochemical tube tests | DT | 7/5/2013 06:58:40 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.061 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.012 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 8759 | 2; biochemical tube tests | DT | 7/2/2013 07:34:14 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | delphini | 2.104 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.031 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus delphini | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2099,2 | 4; sequenztype | DT | 6/28/2013 12:33:47 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.161 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.129 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2100,2 | 4; sequenztype | DT | 6/28/2013 12:34:36 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.116 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.046 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2098,2 | 4; sequenztype | DT | 6/28/2013 12:32:37 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.343 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2097,2 | 4; sequenztype | DT | 6/28/2013 12:31:49 | Staphylococcus | pseudintermedius | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.137 | Staphylococcus | pseudintermedius | 2.056 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus pseudintermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4741 | 2; biochemical tube tests | DT | 2/13/2013 13:42:21 | Staphylococcus | saprophyticus | Staphylococcus | saprophyticus | 2.034 | Staphylococcus | succinus | 1.377 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus saprophyticus | Staphylococcus succinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4737 | 2; biochemical tube tests | DT | 2/13/2013 13:40:25 | Staphylococcus | saprophyticus | Staphylococcus | saprophyticus | 2.175 | Staphylococcus | saprophyticus | 1.965 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus saprophyticus | Staphylococcus saprophyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4738 | 2; biochemical tube tests | DT | 9/11/2013 10:15:41 | Staphylococcus | saprophyticus | Staphylococcus | saprophyticus | 2.133 | Staphylococcus | saprophyticus | 1.898 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus saprophyticus | Staphylococcus saprophyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4762 | 2; biochemical tube tests | DT | 3/20/2013 13:41:57 | Staphylococcus | saprophyticus | Staphylococcus | saprophyticus | 2.298 | Staphylococcus | saprophyticus | 1.902 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus saprophyticus | Staphylococcus saprophyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 503,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 9/17/2013 11:24:00 | Staphylococcus | saprophyticus | Staphylococcus | saprophyticus | 2.181 | Staphylococcus | saprophyticus | 2.026 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus saprophyticus | Staphylococcus saprophyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 9352 | 2; 16S rDNA-sequencing | DT | 7/2/2013 07:35:46 | Staphylococcus | schleiferi | Staphylococcus | schleiferi | 2.153 | Staphylococcus | schleiferi | 2.026 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus schleiferi | Staphylococcus schleiferi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 6791,3 | 3; strain copy from public strain collection | extr | 4/21/2015 12:18:08 | Staphylococcus | schweitzeri | Staphylococcus | schweitzeri | 2.47 | Staphylococcus | schweitzeri | 2.079 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus schweitzeri | Staphylococcus schweitzeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4725 | 2; API Staph ID32 | DT | 2/5/2013 14:55:00 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.134 | Staphylococcus | simulans | 2.115 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4731 | 2; API Staph ID32 | DT | 7/2/2013 07:22:39 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.263 | Staphylococcus | simulans | 2.243 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4761 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/3/2013 06:58:51 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.277 | Staphylococcus | simulans | 2.267 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4743 | 2; API Staph ID32 | DT | 2/13/2013 13:42:54 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.236 | Staphylococcus | simulans | 2.165 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4745 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/3/2013 06:55:58 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.32 | Staphylococcus | simulans | 2.209 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4754 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/3/2013 06:57:20 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.158 | Staphylococcus | simulans | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2343,2 | 3; public strain collection | DT | 10/2/2013 08:57:11 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.023 | Staphylococcus | simulans | 1.963 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4779 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/3/2013 07:01:13 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.263 | Staphylococcus | simulans | 2.169 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4774 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/3/2013 07:00:39 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.28 | Staphylococcus | simulans | 2.271 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4792 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/3/2013 07:02:15 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.182 | Staphylococcus | simulans | 2.125 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4794 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/3/2013 07:02:51 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.142 | Staphylococcus | simulans | 1.997 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2344,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 10/2/2013 08:57:56 | Staphylococcus | simulans | Staphylococcus | simulans | 2.174 | Staphylococcus | simulans | 2.039 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus simulans | Staphylococcus simulans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2439,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | extr | 9/23/2015 07:18:06 | Staphylococcus | succinus | Staphylococcus | succinus | 2.256 | Staphylococcus | succinus | 2.241 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus succinus | Staphylococcus succinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 761,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | extr | 9/23/2015 06:56:22 | Staphylococcus | succinus | Staphylococcus | succinus | 2.281 | Staphylococcus | succinus | 2.214 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus succinus | Staphylococcus succinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | DSM 20316 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 9/8/2011 09:13:00 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.306 | Staphylococcus | warneri | 1.888 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4729 | 2; API Staph ID32 | DT | 3/19/2013 14:12:29 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | pasteuri | 1.942 | Staphylococcus | pasteuri | 1.824 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus pasteuri | Staphylococcus pasteuri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4730 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/10/2013 10:38:53 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.15 | Staphylococcus | warneri | 2.088 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4759 | 2; API Staph ID32 | DT | 4/10/2013 10:39:09 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.011 | Staphylococcus | warneri | 1.889 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4766 | 3; rpoB-sequencing | DT | 4/10/2013 14:14:56 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.08 | Staphylococcus | warneri | 2.044 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 687 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 4/10/2013 10:30:21 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.007 | Staphylococcus | warneri | 1.986 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 2345,2 | 3; public strain collection | DT | 10/2/2013 08:58:27 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.164 | Staphylococcus | warneri | 1.964 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 1469,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 10/2/2013 08:58:58 | Staphylococcus | warneri | Staphylococcus | warneri | 2.125 | Staphylococcus | warneri | 2.011 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus warneri | Staphylococcus warneri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4734 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/30/2013 07:22:42 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.042 | Staphylococcus | xylosus | 2.013 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4736 | 2; biochemical tube tests | EFEx | 9/22/2016 11:48:40 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.347 | Staphylococcus | xylosus | 1.749 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4755 | 2; biochemical tube tests | DT | 3/20/2013 11:00:22 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 1.878 | Staphylococcus | xylosus | 1.704 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3440 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 3/26/2013 08:20:03 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.084 | Staphylococcus | xylosus | 2.021 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3562 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 3/26/2013 08:21:36 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 1.911 | Staphylococcus | xylosus | 1.851 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3563 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 11/14/2012 14:08:33 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.069 | Staphylococcus | xylosus | 2.043 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3566 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 3/26/2013 08:20:59 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.221 | Staphylococcus | xylosus | 2.213 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3692 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 10/31/2012 10:09:52 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.199 | Staphylococcus | xylosus | 2.138 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 3699 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 7/24/2013 07:43:06 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.135 | Staphylococcus | xylosus | 2.057 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 974,2 | 3; 16S, Xyl pos | eDT | 8/25/2015 10:52:42 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.013 | Staphylococcus | xylosus | 1.941 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4732 | 3; 16S, Xyl pos | EFEx | 6/1/2016 13:03:03 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.468 | Staphylococcus | xylosus | 1.892 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4781 | 2; biochemical tube tests | DT | 3/20/2013 11:07:57 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 1.919 | Staphylococcus | xylosus | 1.88 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4793 | 2; biochemical tube tests | DT | 2/13/2013 13:55:35 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.117 | Staphylococcus | xylosus | 1.982 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4797 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/30/2013 07:24:30 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 2.1 | Staphylococcus | xylosus | 2.048 | A | 1 | 1 | 0 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | CVUAS 4798 | 2; biochemical tube tests | DT | 4/30/2013 07:25:28 | Staphylococcus | xylosus | Staphylococcus | xylosus | 1.88 | Staphylococcus | xylosus | 1.76 | B | 0 | 0 | 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus | 0 | 0 | 0 | 0
Note on T16: Dyk, Martin (CVUA-S): Sta lentus ist jetzt Mammaliicoccus lentus
Note on T20: Dyk, Martin (CVUA-S): Sta sciuri ist jetzt Mammaliicoccus sciuri
Note on T21: Dyk, Martin (CVUA-S): Sta sciuri ist jetzt Mammaliicoccus sciuri
Note on T22: Dyk, Martin (CVUA-S): Sta sciuri ist jetzt Mammaliicoccus sciuri
Note on T25: Dyk, Martin (CVUA-S): Sta vitulinus ist jetzt Mammaliicoccus vitulinus

## #Parameter (Spezies)
Parameter: | Staphylococcus | haemolyticus | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendeter Organismus | Score | richtig-negativ | falsch-positiv
Test auf spektrale Nähe zum Parameter |  |  | CVUAS 30536 | 3; sequenced | EFEx | 2017-10-26 09:14 | Jeotgalicoccus halophilus 190-z3 | 0.694 | 1 | 0
Anzahl Isolate: | 278 |  | CVUAS 30540 | 3; sequenced | EFEx | 2017-10-26 09:16 | Jeotgalicoccus huakuii 257-y-10 | 0.585 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30523 | 3; sequenced | EFEx | 2017-10-26 08:59 | Jeotgalicoccus psychrophilus 1403-y-3 | 0.904 | 1 | 0
richtig-negativ: | 278 |  | CVUAS 31604 | 3; sequenced | EFEx | 2019-03-13 12:37 | Macrococcus carouselicus | 0.848 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 121 | 3; 16S Sequenz | DT | 2013-03-14 12:48 | Macrococcus caseolyticus | 0.654 | 1 | 0
falsch-positiv: | 0 |  | CVUAS 3051 | 3; 16S Sequenz | DT | 2013-03-13 13:00 | Macrococcus caseolyticus | 0.904 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4448 | 3; 16S Sequenz | DT | 2013-03-14 12:50 | Macrococcus caseolyticus | 1 | 1 | 0
| 0% |  | CVUAS 4454 | 3; 16S Sequenz | DT | 2013-03-13 13:03 | Macrococcus caseolyticus | 0.852 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4456 | 3; 16S Sequenz | DT | 2013-03-14 12:52 | Macrococcus caseolyticus | 0.757 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4503 | 3; 16S Sequenz | DT | 2013-03-14 12:55 | Macrococcus caseolyticus | 0.888 | 1 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | CVUAS 4506 | 3; 16S Sequenz | DT | 2013-03-13 13:08 | Macrococcus caseolyticus | 1.029 | 1 | 0
| 1.7 | Genus | CVUAS 4510 | 3; 16S Sequenz | DT | 2013-03-13 13:09 | Macrococcus caseolyticus | 0.889 | 1 | 0
Es wird gegen eine nur aus dem Parameter bestehende DB geprüft. |  |  | CVUAS 4513 | 3; 16S Sequenz | DT | 2013-03-13 13:09 | Macrococcus caseolyticus | 0.851 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4636 | 3; 16S Sequenz | DT | 2013-03-13 13:10 | Macrococcus caseolyticus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2968 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-06-18 13:06 | Mammaliicoccus lentus | 0.659 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4728 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-30 09:51 | Mammaliicoccus sciuri 4363 | 0.651 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4739 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-30 09:51 | Mammaliicoccus sciuri A 4778 | 0.666 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4751 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-30 09:53 | Mammaliicoccus sciuri coa145 | 0.898 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3442 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-31 10:09 | Mammaliicoccus sciuri | 0.742 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3565 | 3; 16S rDNA-sequencing | EFEx | 2017-12-13 08:36 | Mammaliicoccus sciuri | 0.736 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4650 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-31 10:14 | Mammaliicoccus sciuri | 0.938 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 343,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | extr | 2014-06-06 11:59 | Mammaliicoccus vitulinus | 0.791 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9937,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2015-12-01 15:25 | Mammaliicoccus vitulinus | 1.019 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9937,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2016-04-06 11:47 | Mammaliicoccus vitulinus | 0.705 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5687 | 3; sequenced | DT | 2013-04-16 06:45 | Staphylococcus agnetis | 1.261 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 532,2 | 3; public strain collection | DT | 2013-04-30 07:34 | Staphylococcus agnetis DSM 23656 | 0.794 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2330,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-02 08:48 | Staphylococcus agnetis TUM 7385 | 1.106 | 1 | 0
|  |  | RK308 | 4; WGS [0100] | DT | 2018-02-06 10:45 | Staphylococcus argenteus RK308 UU | 0.972 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6790,3 | 3; public strain collection | DT | 2015-04-21 09:39 | Staphylococcus argenteus DSM 28299 | 1.567 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11612 | 3; sequenced | eDT | 2016-12-28 09:40 | Staphylococcus arlettae 254U4-2 | 0.987 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11111 | 2; sequenced | DT | 2016-08-31 10:30 | Staphylococcus arlettae 265U3-3 | 0.761 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4758 | 2; API Staph ID32; 66342360 | DT | 2013-03-20 11:01 | Staphylococcus arlettae coa031 | 0.732 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3762 | 3; sequenced | DT | 2013-02-13 14:06 | Staphylococcus arlettae | 0.909 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2331,2 | 3; public strain collection | DT | 2013-10-04 08:53 | Staphylococcus arlettae DSM 20672 T | 0.664 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4776 | 2; API Staph ID32: 66340261 | DT | 2013-02-13 13:51 | Staphylococcus arlettae KNS 35 | 0.374 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2332,2 | 3; sequenced | DT | 2013-10-02 08:49 | Staphylococcus arlettae TUM MG88 | 0.56 | 1 | 0
|  |  | 02-02424 MRSA 06 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2010-05-17 08:31 | Staphylococcus aureus 02-02424 MRSA 06 CC5 RKI | 1.333 | 1 | 0
|  |  | 04-02232 MRSA 09 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-10-23 10:54 | Staphylococcus aureus 04-02232 MRSA 09 CC5 RKI | 1.408 | 1 | 0
|  |  | 06-00603 MRSA 05 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-09 09:04 | Staphylococcus aureus 06-00603 MRSA 05 CC5 RKI | 1.407 | 1 | 0
|  |  | 06-00953-1 MRSA 08 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-09 09:44 | Staphylococcus aureus 06-00953-1 MRSA 08 CC5 RKI | 1.281 | 1 | 0
|  |  | 07-01238 MRSA 27 CC398 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-10-02 11:11 | Staphylococcus aureus 07-01238 MRSA 27 CC398 RKI | 1.284 | 1 | 0
|  |  | 07-01531 MRSA 29 CC398 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-16 10:52 | Staphylococcus aureus 07-01531 MRSA 29 CC398 RKI | 1.497 | 1 | 0
|  |  | 07-01949 MRSA 28 CC398 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2010-05-28 07:42 | Staphylococcus aureus 07-01949 MRSA 28 CC398 RKI | 1.528 | 1 | 0
|  |  | 07-02020 MRSA 04 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-09 08:58 | Staphylococcus aureus 07-02020 MRSA 04 CC5 RKI | 1.395 | 1 | 0
|  |  | 07-02652 MRSA 48 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-10-23 10:29 | Staphylococcus aureus 07-02652 MRSA 48 CC8 RKI | 1.438 | 1 | 0
|  |  | 08-00004 MRSA 36 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-23 08:54 | Staphylococcus aureus 08-00004 MRSA 36 CC8 RKI | 1.246 | 1 | 0
|  |  | 08-00250 MRSA 37 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-23 08:59 | Staphylococcus aureus 08-00250 MRSA 37 CC8 RKI | 1.341 | 1 | 0
|  |  | 08-00392 MRSA 13 CC5 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2010-05-17 08:35 | Staphylococcus aureus 08-00392 MRSA 13 CC5 RKI | 1.408 | 1 | 0
|  |  | 08-01718 MRSA 39 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-10-05 10:42 | Staphylococcus aureus 08-01718 MRSA 39 CC8 RKI | 1.465 | 1 | 0
|  |  | 08-02172 MRSA 49 CC45 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-23 10:14 | Staphylococcus aureus 08-02172 MRSA 49 CC45 RKI | 1.348 | 1 | 0
|  |  | 08-02337 MRSA 50 CC45 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-23 10:16 | Staphylococcus aureus 08-02337 MRSA 50 CC45 RKI | 1.566 | 1 | 0
|  |  | 08-02989 MRSA 52 CC45 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-02 08:27 | Staphylococcus aureus 08-02989 MRSA 52 CC45 RKI | 1.46 | 1 | 0
|  |  | 09-00416 MRSA 56 CC30 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2010-05-17 09:26 | Staphylococcus aureus 09-00416 MRSA 56 CC30 RKI | 1.446 | 1 | 0
|  |  | 09-00558 MRSA 54 CC45 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-02 09:39 | Staphylococcus aureus 09-00558 MRSA 54 CC45 RKI | 1.382 | 1 | 0
|  |  | 09-01345 MRSA 45 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-23 09:48 | Staphylococcus aureus 09-01345 MRSA 45 CC8 RKI | 1.634 | 1 | 0
|  |  | 09-01791-1 MRSA 47 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-10-23 10:27 | Staphylococcus aureus 09-01791-1 MRSA 47 CC8 RKI | 1.427 | 1 | 0
|  |  | 09-02378 MRSA 42 CC8 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-23 09:37 | Staphylococcus aureus 09-02378 MRSA 42 CC8 RKI | 1.386 | 1 | 0
|  |  | 09-02444 MRSA 34 CC398 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-10-05 10:16 | Staphylococcus aureus 09-02444 MRSA 34 CC398 RKI | 1.469 | 1 | 0
|  |  | 11-00783 RKI | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2012-04-04 09:15 | Staphylococcus aureus 11-00783 RKI | 1.351 | 1 | 0
|  |  | 11-00902 RKI | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2012-04-05 10:28 | Staphylococcus aureus 11-00902 RKI | 1.59 | 1 | 0
|  |  | 11-00961 RKI | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2012-04-04 09:29 | Staphylococcus aureus 11-00961 RKI | 1.496 | 1 | 0
|  |  | 2017-4101-008269_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 07:04 | Staphylococcus aureus 2017-4101-008269_DT LUA RP | 1.19 | 1 | 0
|  |  | 2018-4101-001305-003_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 07:05 | Staphylococcus aureus 2018-4101-001305-003_DT LUA RP\0_C11\1\1SLin | 1.313 | 1 | 0
|  |  | 2018-4101-001376_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 07:05 | Staphylococcus aureus 2018-4101-001376_DT LUA RP | 1.349 | 1 | 0
|  |  | 2018-4101-002922-005_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 07:34 | Staphylococcus aureus 2018-4101-002922-005_DT LUA RP | 1.562 | 1 | 0
|  |  | 2018-4101-003040_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 07:05 | Staphylococcus aureus 2018-4101-003040_DT LUA RP | 1.301 | 1 | 0
|  |  | 2018-4104-000006_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 07:04 | Staphylococcus aureus 2018-4104-000006_DT LUA RP | 1.223 | 1 | 0
|  |  | 3321-2017-000527_DT LUA RP | 2; Biochemistry | DT | 2018-06-27 07:04 | Staphylococcus aureus 3321-2017-000527_DT LUA RP | 1.271 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-002411_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 07:04 | Staphylococcus aureus 4201-2017-002411_DT LUA RP | 1.462 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003006_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 07:04 | Staphylococcus aureus 4201-2017-003006_DT LUA RP | 1.549 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004220_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 07:04 | Staphylococcus aureus 4201-2017-004220_DT LUA RP | 1.233 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004348_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 07:33 | Staphylococcus aureus 4201-2017-004348_DT LUA RP | 1.312 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001040_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 07:05 | Staphylococcus aureus 4201-2018-001040_DT LUA RP | 1.055 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001081_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 07:05 | Staphylococcus aureus 4201-2018-001081_DT LUA RP | 1.207 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001446_DT LUA RP | 3; confirmed by NRL BfR | DT | 2018-06-27 07:05 | Staphylococcus aureus 4201-2018-001446_DT LUA RP | 1.281 | 1 | 0
|  |  | 96-01678 MRSA 17 CC22 RKI | 3; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2009-11-16 09:47 | Staphylococcus aureus 96-01678 MRSA 17 CC22 RKI | 1.234 | 1 | 0
|  |  | ATCC 29213 RKI | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2012-04-04 09:38 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 RKI | 1.515 | 1 | 0
|  |  | WDCM 00131_DT LUA RP | 3; Reference strain | DT | 2018-06-27 07:04 | Staphylococcus aureus WDCM 00131_DT LUA RP | 1.332 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1890,2 | 3; MALDI Paekmuster | EFEx | 2019-03-20 07:53 | Staphylococcus aureus anaerobius AGES 001 | 0.718 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10547 | 3; strain copy from public strain collection | eDT | 2015-05-27 10:21 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 1.456 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10515 | 3; sequenced (LGL) | EFex | 2015-04-14 14:04 | Staphylococcus aureus C3658-06 LVU 06 | 1.197 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9785 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-23 12:27 | Staphylococcus aureus COL | 0.947 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10197,2 | 4; sequenztype | DT | 2015-11-05 14:42 | Staphylococcus aureus | 1.279 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10507 | 3; sequenced | eDT | 2015-04-10 11:06 | Staphylococcus aureus | 1.078 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1083 | 4; sequenztype | DT | 2013-02-05 14:40 | Staphylococcus aureus | 1.177 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1304,2 | 4; sequenztype | DT | 2015-11-05 14:41 | Staphylococcus aureus | 1.44 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1305,2 | 4; sequenztype | DT | 2014-08-20 09:39 | Staphylococcus aureus | 1.301 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1894 | 4; sequenztype | DT | 2013-02-05 14:46 | Staphylococcus aureus | 1.054 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2645 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 13:24 | Staphylococcus aureus | 1.39 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3072 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-31 10:00 | Staphylococcus aureus | 1.219 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3194 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-31 10:00 | Staphylococcus aureus | 1.261 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3195 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-31 10:01 | Staphylococcus aureus | 1.114 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3196 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 13:24 | Staphylococcus aureus | 1.249 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3199 | 4; sequenztype | DT | 2012-11-14 13:55 | Staphylococcus aureus | 1.155 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3204 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-31 10:02 | Staphylococcus aureus | 1.343 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3206 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-31 10:02 | Staphylococcus aureus | 1.222 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3260 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-31 10:03 | Staphylococcus aureus | 1.127 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3320 | 4; sequenztype | DT | 2012-11-14 14:00 | Staphylococcus aureus | 1.141 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3330 | 4; sequenztype | DT | 2012-11-14 14:00 | Staphylococcus aureus | 1.299 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3433 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-31 10:04 | Staphylococcus aureus | 1.359 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3452,2 | 4; sequenztype | DT | 2013-09-10 05:54 | Staphylococcus aureus | 1.327 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3740,2 | 4; sequenztype | DT | 2014-08-20 09:39 | Staphylococcus aureus | 1.316 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3771 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-23 12:24 | Staphylococcus aureus | 1.342 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3776 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-23 12:25 | Staphylococcus aureus | 1.447 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4645 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-05 14:53 | Staphylococcus aureus | 1.103 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5756 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-31 10:04 | Staphylococcus aureus | 1.383 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6080 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-31 10:05 | Staphylococcus aureus | 1.277 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6459 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2014-05-14 12:48 | Staphylococcus aureus | 1.155 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6963 | 4; sequenztype | DT | 2015-11-05 14:40 | Staphylococcus aureus | 1.117 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7112 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 13:24 | Staphylococcus aureus | 1.461 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7665 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 13:25 | Staphylococcus aureus | 1.129 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7779 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-09-12 09:32 | Staphylococcus aureus | 1.195 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7958,2 | 3; sequenztype | DT | 2013-04-30 10:05 | Staphylococcus aureus | 1.233 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7963,2 | 3; sequenztype | DT | 2013-04-30 10:08 | Staphylococcus aureus | 0.878 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8134 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 13:25 | Staphylococcus aureus | 1.335 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8135 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 13:25 | Staphylococcus aureus | 1.226 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8312 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-23 12:26 | Staphylococcus aureus | 1.122 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8900 | 4; sequenztype | DT | 2015-11-05 14:41 | Staphylococcus aureus | 1.084 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9019 | 4; sequenztype | DT | 2012-10-31 10:06 | Staphylococcus aureus | 1.165 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9197 | 4; sequenztype | DT | 2013-02-13 13:59 | Staphylococcus aureus | 1.069 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 935 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2014-05-19 09:21 | Staphylococcus aureus | 1.203 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9373 | 4; sequenztype | DT | 2012-11-14 14:05 | Staphylococcus aureus | 1.103 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9388 | 4; sequenztype | DT | 2015-11-05 14:41 | Staphylococcus aureus | 1.234 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9642 | 2; biochemical tube tests | DT | 2012-12-04 14:11 | Staphylococcus aureus | 1.339 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9681 | 4; Sequencetyp (NRL-Staph, BfR) | DT | 2015-11-05 14:42 | Staphylococcus aureus | 1.126 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9682 | 4; Sequencetyp (NRL-Staph, BfR) | DT | 2015-11-05 14:41 | Staphylococcus aureus | 1.357 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9704 | 4; sequenztype | DT | 2015-01-13 13:25 | Staphylococcus aureus | 1.084 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9790 | 4; Sequencetyp (NRL-Staph, BfR) | eDT | 2015-11-05 14:42 | Staphylococcus aureus | 1.501 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10528 | 3; public strain collection | eDT | 2015-05-27 10:16 | Staphylococcus aureus DSM 1104 | 1.066 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10536 | 3; public strain collection | DT | 2013-05-14 08:54 | Staphylococcus aureus DSM 11729 | 1.35 | 1 | 0
|  |  | DSM 12463 CVUASIG | 3; reference strain collection | DT | 2019-11-21 08:16 | Staphylococcus aureus DSM 12463 CVUASIG | 1.624 | 1 | 0
|  |  | DSM 20231 RKI CASO | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2012-08-17 14:03 | Staphylococcus aureus DSM 20231 RKI CASO | 1.402 | 1 | 0
|  |  | DSM 20231 RKI TSA | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2012-08-17 13:53 | Staphylococcus aureus DSM 20231 RKI TSA | 1.389 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10545 | 3; public strain collection | eDT | 2015-05-27 10:21 | Staphylococcus aureus DSM 20491 | 1.182 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10525 | 3; public strain collection | eDT | 2013-03-12 10:10 | Staphylococcus aureus DSM 346 | 1.341 | 1 | 0
|  |  | DSM 4910 RKI | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2016-05-24 13:07 | Staphylococcus aureus DSM 4910 RKI | 1.366 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9981 | 4; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-03-12 10:07 | Staphylococcus aureus MSSA 129 | 1.16 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9787 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-23 12:27 | Staphylococcus aureus RKI4 | 1.185 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9786 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-23 12:27 | Staphylococcus aureus S6C | 1.059 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11610 | 3; sequenced | EFEx | 2017-01-03 10:08 | Staphylococcus auricularis 277U2-3 | 1.061 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2334,2 | 3; public strain collection | DT | 2013-10-02 08:51 | Staphylococcus capitis DSM 20326 (T) | 1.328 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2333,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-02 08:50 | Staphylococcus capitis TUM 5814 | 0.964 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2335,2 | 3; public strain collection | DT | 2013-10-04 08:55 | Staphylococcus caprae DSM 20608 (T) | 1.185 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2336,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-04 08:55 | Staphylococcus caprae TUM 4073 | 1.291 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1426 | 2; API Staph ID32 | eDT | 2015-12-01 15:19 | Staphylococcus carnosus | 0.876 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4590 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-11-14 14:13 | Staphylococcus carnosus | 0.957 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4733 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-03 06:55 | Staphylococcus chromogenes 5380 | 1.195 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4773 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-13 13:50 | Staphylococcus chromogenes coa009a | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4763 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-13 14:09 | Staphylococcus chromogenes coa051 | 1.348 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4771 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 07:00 | Staphylococcus chromogenes coa096 | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4744 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 06:55 | Staphylococcus chromogenes coa121 | 1.189 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4750 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-13 13:44 | Staphylococcus chromogenes coa143 | 1.222 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3348 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-05 14:48 | Staphylococcus chromogenes | 1.319 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3349 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 10:28 | Staphylococcus chromogenes | 1.238 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3706 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-11-14 14:11 | Staphylococcus chromogenes | 1.354 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3784 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-11-14 14:12 | Staphylococcus chromogenes | 1.326 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4778 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-13 13:52 | Staphylococcus chromogenes KNS 44 | 1.344 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4780 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-03-20 11:07 | Staphylococcus chromogenes KNS 60 | 1.384 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4784 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-13 13:54 | Staphylococcus chromogenes KNS 73 | 1.209 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4786 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-13 13:55 | Staphylococcus chromogenes MKNS 02 | 0.94 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4790 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 09:59 | Staphylococcus chromogenes MKNS 26 | 0.988 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4802 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-03-20 11:09 | Staphylococcus chromogenes TS 084 | 1.283 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4796 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-04-03 12:56 | Staphylococcus chromogenes TS 176 | 1.188 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11116 | 3; sequenced | EFEx | 2021-04-15 14:00 | Staphylococcus cohnii 208x-1 | 0.894 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11127 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2016-08-31 10:32 | Staphylococcus cohnii 217b-3 | 0.879 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2338,2 | 3; public strain collection | DT | 2013-10-04 08:56 | Staphylococcus cohnii cohnii DSM 20260 | 0.956 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4785 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-03-20 11:08 | Staphylococcus cohnii MKNS 18 | 0.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4788 | 3; sequenced, biochemical profile | DT | 2013-03-20 11:09 | Staphylococcus cohnii MKNS 24 | 0.955 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2337,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-24 11:10 | Staphylococcus cohnii TUM MG98 | 0.964 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9351 | 3; sequenced | eDT | 2019-05-07 06:41 | Staphylococcus delphini | 0.834 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30277 | 3; sequenced (CVUAS) | EFEx | 2017-06-28 09:52 | Staphylococcus devriesei 215-U2-2 | 1.379 | 1 | 0
|  |  | CCM 2124 RKI | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2011-08-04 09:53 | Staphylococcus epidermidis CCM 2124 RKI | 1.114 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4765 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-02-13 14:09 | Staphylococcus epidermidis coa076 | 1.039 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3134 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 13:49 | Staphylococcus epidermidis | 0.838 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3439 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 13:49 | Staphylococcus epidermidis | 0.815 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3441 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 13:50 | Staphylococcus epidermidis | 0.54 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3560 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-12 13:42 | Staphylococcus epidermidis | 1.148 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3701 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 13:51 | Staphylococcus epidermidis | 0.794 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3786 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 13:52 | Staphylococcus epidermidis | 0.931 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3787 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-12-04 13:54 | Staphylococcus epidermidis | 0.981 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5742 | 2; 0 | eDT | 2015-11-05 14:47 | Staphylococcus epidermidis | 1.125 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6867 | 2; biochemical tube tests | DT | 2012-12-04 14:08 | Staphylococcus epidermidis | 0.851 | 1 | 0
|  |  | DSM 1798 RKI | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2008-04-02 13:27 | Staphylococcus epidermidis DSM 1798 RKI | 0.878 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10225 | 3; public strain collection | DT | 2013-05-15 08:44 | Staphylococcus epidermidis DSM 20044 | 1.1 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4727 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-02-05 14:56 | Staphylococcus equorum 4357 | 1.037 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4760 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-03-20 11:02 | Staphylococcus equorum coa034 | 0.738 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2339,2 | 3; public strain collection | DT | 2013-10-04 08:57 | Staphylococcus equorum DSM 20674 T | 0.833 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2340,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-04 08:57 | Staphylococcus equorum TUM MG847 | 0.577 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8203 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-02 07:33 | Staphylococcus felis | 0.829 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8599 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-31 10:16 | Staphylococcus felis | 0.892 | 1 | 0
|  |  | DSM 20328 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2011-09-08 08:26 | Staphylococcus hominis DSM 20328 RKI | 1.02 | 1 | 0
|  |  | DSM 20330 RKI | 3; public strain collection | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2011-09-08 08:38 | Staphylococcus hominis DSM 20330 RKI | 0.977 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 789,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2014-01-22 12:45 | Staphylococcus hominis | 0.877 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4752 | 2; API Staph ID32 | DT | 2013-07-02 09:29 | Staphylococcus hyicus coa179 | 1.022 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1346 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-05 14:41 | Staphylococcus hyicus | 1.328 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1347 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 10:24 | Staphylococcus hyicus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1525 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-05 14:43 | Staphylococcus hyicus | 1.131 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1526 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-05 14:45 | Staphylococcus hyicus | 0.924 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1552 | 2; biochemical tube tests | DT | 2015-08-26 09:52 | Staphylococcus hyicus | 1.019 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1553 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 13:15 | Staphylococcus hyicus | 0.653 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1702 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 13:14 | Staphylococcus hyicus | 1.112 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1742 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 13:16 | Staphylococcus hyicus | 1.074 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1917 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 10:26 | Staphylococcus hyicus | 0.801 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1984 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 10:27 | Staphylococcus hyicus | 1.162 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 212 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-13 11:14 | Staphylococcus hyicus | 1.332 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2148 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-16 06:35 | Staphylococcus hyicus | 1.131 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2152 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-10 10:27 | Staphylococcus hyicus | 1.18 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2838 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-13 11:15 | Staphylococcus hyicus | 1.207 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 330 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-04-16 06:46 | Staphylococcus hyicus | 1.359 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3767 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-04-03 06:54 | Staphylococcus hyicus | 1.362 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 593 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-05 14:39 | Staphylococcus hyicus | 1.241 | 1 | 0
|  |  | CCM 5739 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2012-04-05 10:13 | Staphylococcus intermedius CCM 5739 RKI | 1.027 | 1 | 0
|  |  | DSM 20373 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2011-09-08 09:07 | Staphylococcus intermedius DSM 20373 RKI | 0.711 | 1 | 0
|  |  | ATCC 43809 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2012-04-05 09:55 | Staphylococcus lugdunensis ATCC 43809 RKI | 0.985 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6077 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-10-31 10:15 | Staphylococcus microti | 0.965 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3071 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2012-11-14 14:06 | Staphylococcus pasteuri | 0.864 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3086 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 2013-04-10 10:31 | Staphylococcus pasteuri | 0.997 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4714 | 3; 16S rDNA-sequencing | eDT | 2015-12-01 15:22 | Staphylococcus pasteuri | 1.199 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2341,2 | 3; public strain collection | DT | 2013-10-04 08:58 | Staphylococcus pasteuri DSM 10656 | 1.019 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4791 | 3; sequenced | DT | 2013-09-04 08:13 | Staphylococcus pasteuri MKNS 30 | 0.978 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2342,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 2013-10-02 08:56 | Staphylococcus pasteuri TUM 5823 | 0.853 | 1 | 0
|  |  | 11-0127-2 RKI | 2; strain collection of RKI | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2011-08-04 11:50 | Staphylococcus pseudintermedius 11-01 27-2 RKI | 1.187 | 1 | 0
|  |  | DSM 21284 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 2011-08-04 11:43 | Staphylococcus pseudintermedius DSM 21284 RKI | 1.209 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2375 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-02 09:26 | Staphylococcus pseudintermedius | 0.801 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3688 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-02-13 14:06 | Staphylococcus pseudintermedius | 0.799 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3831 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-05 06:57 | Staphylococcus pseudintermedius | 0.928 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3856 | 3; 16S rDNA-sequencing | eDT | 2015-04-21 10:36 | Staphylococcus pseudintermedius | 0.688 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5457 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-05 06:58 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.079 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5594 | 2; biochemical tube tests | DT | 2013-07-05 06:59 | Staphylococcus pseudintermedius | 1.113 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8759 | 2; biochemical tube tests | DT | 41457.3154 | Staphylococcus pseudintermedius | 0.601 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2099,2 | 4; sequenztype | DT | 41453.5235 | Staphylococcus pseudintermedius R ST71 VB969149 | 0.877 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2100,2 | 4; sequenztype | DT | 41453.524 | Staphylococcus pseudintermedius R ST71 VB969390 | 0.697 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2098,2 | 4; sequenztype | DT | 41453.5227 | Staphylococcus pseudintermedius R ST71 VB971580 | 0.981 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2097,2 | 4; sequenztype | DT | 41453.5221 | Staphylococcus pseudintermedius R ST71 VB971904 | 0.986 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4741 | 2; biochemical tube tests | DT | 41318.5711 | Staphylococcus saprophyticus 4824 | 0.578 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4737 | 2; biochemical tube tests | DT | 41318.5697 | Staphylococcus saprophyticus A 436 | 1.025 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4738 | 2; biochemical tube tests | DT | 41528.4276 | Staphylococcus saprophyticus A 446 | 0.937 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4762 | 2; biochemical tube tests | DT | 41353.5708 | Staphylococcus saprophyticus coa045 | 0.724 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 503,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41534.475 | Staphylococcus saprophyticus | 1.005 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 9352 | 2; 16S rDNA-sequencing | DT | 41457.3165 | Staphylococcus schleiferi | 1.232 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6791,3 | 3; strain copy from public strain collection | extr | 42115.5126 | Staphylococcus schweitzeri DSM 28300 | 0.831 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4725 | 2; API Staph ID32 | DT | 41310.6215 | Staphylococcus simulans 202-42 | 1.048 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4731 | 2; API Staph ID32 | DT | 41457.3074 | Staphylococcus simulans 4919 | 1.074 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4761 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367.2909 | Staphylococcus simulans coa037 | 1.156 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4743 | 2; API Staph ID32 | DT | 41318.5715 | Staphylococcus simulans coa117 | 0.953 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4745 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367.2889 | Staphylococcus simulans coa126 | 1.165 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4754 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367.2898 | Staphylococcus simulans coa150 | 0.942 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2343,2 | 3; public strain collection | DT | 41549.373 | Staphylococcus simulans DSM 20322 (T) | 1.344 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4779 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367.2925 | Staphylococcus simulans KNS 05 | 1.05 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4774 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367.2921 | Staphylococcus simulans KNS 27 | 0.885 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4792 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367.2932 | Staphylococcus simulans MKNS 04 | 1.217 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4794 | 2; API Staph ID32 | DT | 41367.2936 | Staphylococcus simulans MKNS 08 | 1.064 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2344,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41549.3736 | Staphylococcus simulans TUM 7391 | 1.066 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2439,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | extr | 42270.3042 | Staphylococcus succinus | 0.694 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 761,2 | 3; 16S rDNA-sequencing | extr | 42270.2891 | Staphylococcus succinus | 0.645 | 1 | 0
|  |  | DSM 20316 RKI | 3; type strain | 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HC | 40794.384 | Staphylococcus warneri DSM 20316 RKI | 0.631 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4729 | 2; API Staph ID32 | DT | 41352.592 | Staphylococcus warneri 4379 | 0.942 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4730 | 2; API Staph ID32 | DT | 41374.4437 | Staphylococcus warneri 4380 | 0.597 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4759 | 2; API Staph ID32 | DT | 41374.4439 | Staphylococcus warneri coa032 | 0.952 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4766 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41374.5937 | Staphylococcus warneri coa083 | 1.096 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 687 | 3; 16S rDNA-sequencing | DT | 41374.4377 | Staphylococcus warneri | 0.597 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2345,2 | 3; public strain collection | DT | 41549.3739 | Staphylococcus warneri DSM 20316 | 0.543 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1469,2 | 3; rpoB-sequencing | DT | 41549.3743 | Staphylococcus warneri TUM 6412 | 0.583 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4734 | 2; biochemical tube tests | DT | 41394.3074 | Staphylococcus xylosus 5741 | 0.366 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4736 | 2; biochemical tube tests | EFEx | 42635.4921 | Staphylococcus xylosus 6124 | 1.17 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4755 | 2; biochemical tube tests | DT | 41353.4586 | Staphylococcus xylosus coa157 | 0.944 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3440 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 41359.3473 | Staphylococcus xylosus | 0.87 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3562 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 41359.3483 | Staphylococcus xylosus | 1.362 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3563 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 41227.5893 | Staphylococcus xylosus | 1.234 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3566 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 41359.3479 | Staphylococcus xylosus | 0.784 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3692 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 41213.4235 | Staphylococcus xylosus | 1.137 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3699 | 3; 16S, Xyl pos | DT | 41479.3216 | Staphylococcus xylosus | 0.529 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 974,2 | 3; 16S, Xyl pos | eDT | 42241.4533 | Staphylococcus xylosus | 0.633 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4732 | 3; 16S, Xyl pos | EFEx | 42522.5438 | Staphylococcus xylosus FLI-ING 4922 | 0.768 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4781 | 2; biochemical tube tests | DT | 41353.4639 | Staphylococcus xylosus KNS 61 | 0.436 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4793 | 2; biochemical tube tests | DT | 41318.5803 | Staphylococcus xylosus MKNS 06 | 0.672 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4797 | 2; biochemical tube tests | DT | 41394.3087 | Staphylococcus xylosus TS 227 | 0.79 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4798 | 2; biochemical tube tests | DT | 41394.3094 | Staphylococcus xylosus TS 251 | 0.928 | 1 | 0

## Report (Spezies)
Zielgerichtete Identifizierung
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, 12.04.2021
Parameter: Staphylococcus haemolyticus
Version: | 1
erstellt von: | Dyk | geprüft von: | Rau
erstellt am: | 2021-08-30 | geprüft am: | 2021-08-30
Anwendung | Bakterienisolate aus Lebensmitteln & der veterinärmedizinischen Diagnostik
Umfeld | Lebensmittel-Mikrobiologie, Mastitis, Veterinärmedizinische Diagnostik
Verwendete Datenbank / Programmversion |  | BRU 8468 + UA BW 962 | BT 4.0
Validierungsset:
Validierungsisolate/-materialien (Parameter): 21 |  | Vergleichsisolate/-materialien (#Parameter): 278
Kultivierungsbedingungen bei Mikroorganismen: SBA, 37° C, 24h, aerob
Zustand der Probe bei sonstigen Materialien:
Aufreinigungsmethode: DT, eDT, EFex, 80%TFA
Es werden nur identifizierte Proben für die Ermittlung der In- und Exklusivität herangezogen.
Richtig-positiv: 1. Hit =Ziel-Parameter mit Score ≥ 2 und Score 2. Hit < 1,7 oder Score 2. Hit ≥ 1,7 & Gattung gleich 1. Hit oder Score 2. Hit ≥ 2 & Art gleich 1. Hit |  | Richtig-negativ: 1. Hit ohne Zuordnung zum Ziel-Parameter mit score ≥ 2
Falsch-negativ: Kriterien für richtig-positiv werden nicht erfüllt |  | Falsch-positiv: Kriterien für richtig-negativ werden nicht erfüllt
Validierungsergebnis | Ziel-Parameter: | Staphylococcus haemolyticus |  | SOLL | erfüllt
Zahl aller Spektren | 21
davon mit ID-Ergebnis | 20 | Identifiziert Rate | 95.24% | 20 | ja | 1
davon Eigenspektren | 20 |  |  | 4 | ja | 1
In Bezug auf Identifizierte: |  | Inklusivität
Positive Übereinstimmungen (PA) | 20 | Richtig-Positiv Rate | 100% | 95% | ja | 1
Negative Abweichungen (ND) | 0 | Falsch-Negativ Rate | 0% | 1% | ja | 1
Nicht-Ziel-Parameter
Zahl aller Spektren | 278
davon mit ID-Ergebnis | 261 | Identifiziert Rate | 93.88% | 30 | ja | 1
davon Eigenspektren | 83 |  |  | 52.2 | ja | 1
In Bezug auf Identifizierte: |  | Exklusivität
Negative Übereinstimmungen (NA) | 261 | Richtig-Negativ Rate | 100% | 99% | ja | 1
Positive Abweichungen (PD) | 0 | Falsch-Positiv Rate | 0% | 1% | ja | 1
Test auf spektrale Nähe | 278 | Anteil nah verwandter Sp | 0%
Von 20 identifizierten Proben des Parameters wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 20 (=100%) richtig erkannt (Inklusivität). 0 (=0%) der identifizierten Proben des Parameters wurden falsch einer anderen Spezies zugeordnet.
In den 261 identifizierten Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 100% richtig-negativ (Exklusivität) gezählt. Von diesen 261 Proben wurden 0 (=0%) fehlerhaft als Parameter identifiziert.
In den 278 Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung einer nur den Parameter enthaltenden Datenbank bei 0 (=0%) Einträgen ein score > 2 erreicht.
Die Kriterien für die | Zielgerichtete Identifizierung | sind somit | erfüllt
Kommentar:
Freigabe an Standort | für (Abteilung / Bereich) | am (Datum) | von (Hdz.)
CVUA S | T, MT, D | 2021-08-30 | Rau
als Prüfmethode für Parameter in LIMS eingepflegt
Eine unterschriebene Version dieses Validierungsreports befindet sich im erstellenden Labor.
Andere Keime, die in dieser Matrix vorkommen können.
Andere Keime, die auf diesem Agar wachsen können.
Vergleichsisolate/-materialien, die ähnliche Spektren liefern können (siehe Blatt "Ähnliche zu Parameter").
ja
nein