## Report (Spezies)
Zielgerichtete Identifizierung
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, 12.04.2021
Parameter: Lutjanus argentimaculatus
Version: | 2
erstellt von: | RB | geprüft von: | Bonke
erstellt am: | 2023-07-17 | geprüft am: | 2023-07-18
Anwendung | Identifikation / Muskelfleisch von Vertretern der Gattung Lutjanus sp.
Umfeld | Lebensmittel, Muskelfleisch im Gewebsverband, ausschließlich roh, gefroren und unbehandelt
Verwendete Datenbank / Programmversion |  | Fisch-Datenbank V 01 | BT 4.0
Validierungsset:
Validierungsisolate/-materialien (Parameter): 44 |  | Vergleichsisolate/-materialien (#Parameter): 67
Aufreinigungsmethode: OSextr [0007]
Zustand der Probe bei sonstigen Materialien: gefroren
Es werden nur identifizierte Proben für die Ermittlung der In- und Exklusivität herangezogen.
Richtig-positiv: 1. Hit =Ziel-Parameter mit Score ≥ 2 und Score 2. Hit < 1,7 oder Score 2. Hit ≥ 1,7 & Gattung gleich 1. Hit oder Score 2. Hit ≥ 2 & Art gleich 1. Hit |  | Richtig-negativ: 1. Hit ohne Zuordnung zum Ziel-Parameter mit score ≥ 2
Falsch-negativ: Kriterien für richtig-positiv werden nicht erfüllt |  | Falsch-positiv: Kriterien für richtig-negativ werden nicht erfüllt
Validierungsergebnis | Ziel-Parameter: | Lutjanus argentimaculatus |  | SOLL | erfüllt
Zahl aller Spektren | 44
davon mit ID-Ergebnis | 44 | Identifiziert Rate | 100% | 20 | ja | 1
davon Eigenspektren | 42 |  |  | 8.8 | ja | 1
In Bezug auf Identifizierte: |  | Inklusivität
Positive Übereinstimmungen (PA) | 44 | Richtig-Positiv Rate | 100% | 95% | ja | 1
Negative Abweichungen (ND) | 0 | Falsch-Negativ Rate | 0% | 1% | ja | 1
Nicht-Ziel-Parameter
Zahl aller Spektren | 64
davon mit ID-Ergebnis | 64 | Identifiziert Rate | 100% | 30 | ja | 1
davon Eigenspektren | 64 |  |  | 12.8 | ja | 1
In Bezug auf Identifizierte: |  | Exklusivität
Negative Übereinstimmungen (NA) | 64 | Richtig-Negativ Rate | 100% | 99% | ja | 1
Positive Abweichungen (PD) | 0 | Falsch-Positiv Rate | 0% | 1% | ja | 1
Test auf spektrale Nähe | 67 | Anteil nah verwandter Sp | 0%
Von 44 identifizierten Proben des Parameters wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 44 (=100%) richtig erkannt (Inklusivität). 0 (=0%) der identifizierten Proben des Parameters wurden falsch einer anderen Spezies zugeordnet.
In den 64 identifizierten Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 100% richtig-negativ (Exklusivität) gezählt. Von diesen 64 Proben wurden 0 (=0%) fehlerhaft als Parameter identifiziert.
In den 67 Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung einer nur den Parameter enthaltenden Datenbank bei 0 (=0%) Einträgen ein score > 2 erreicht.
Die Kriterien für die | Zielgerichtete Identifizierung | sind somit | erfüllt
Kommentar:
Freigabe an Standort | für (Abteilung / Bereich) | am (Datum) | von (Hdz.)
LHL GI | II, III | 2023-08-18 | Bonke
als Prüfmethode für Parameter in LIMS eingepflegt
Eine unterschriebene Version dieses Validierungsreports befindet sich im erstellenden Labor.
Andere Keime, die in dieser Matrix vorkommen können.
Andere Keime, die auf diesem Agar wachsen können.
Vergleichsisolate/-materialien, die ähnliche Spektren liefern können (siehe Blatt "Ähnliche zu Parameter").
ja
nein

## Parameter (Spezies)
Parameter: | Lutjanus | argentimaculatus | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | nicht zugeordnet | richtig-positiv | falsch-negativ | falsch zugeordnet
|  |  | 1 | 1 | Fisch_057 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-15 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.36 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.23 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Zahl aller Spektren | 44 |  | 1 | 1 | Fisch_068 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-15 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.26 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.2 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
davon Identifiziert | 44 |  | 1 | 1 | Fisch_070 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-15 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.33 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.2 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
nicht identifiziert: | 0 |  | 1 | 1 | Fisch_166 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-14 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.22 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.12 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
von allen identifizierten Isolaten |  |  | 1 | 1 | Fisch_170 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2017-12-15 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.3 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.08 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
richtig-positiv: | 44 |  | 1 | 1 | Fisch_181 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2017-12-15 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.11 | Lutjanus | argentimaculatus | 1.99 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
falsch zugeordnet | 0 |  | 1 | 1 | Fisch_192 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-10 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.21 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.19 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_195 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2017-12-15 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.11 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.04 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_201 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-10 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.46 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.32 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_229 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-10 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.35 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.25 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | 1 | 1 | Fisch_235 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-10 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.41 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.22 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 1 | 1 | Fisch_273 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-10-12 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.14 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.01 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 1 | 1 | Fisch_318 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-01-28 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.14 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.08 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_328 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-01-29 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.27 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.25 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_377 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.22 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.13 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_446 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-25 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.43 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.3 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_456 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-04 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.44 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_461 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-09 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.2 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.13 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_465 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-25 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.22 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.19 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_475 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.38 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.22 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_478 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-04 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.3 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.2 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_487 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.13 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.07 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
davon mit ID-Ergebnis | 44 |  | 1 | 1 | Fisch_503 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-21 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.1 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.08 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Positive Übereinstimmungen (PA) | 44 |  | 1 | 1 | Fisch_509 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-21 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.38 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.26 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Negative Abweichungen (ND) | 0 |  | 1 | 1 | Fisch_519 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.36 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.34 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_520 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.35 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.27 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
nicht identifiziert in % | 0% |  | 1 | 1 | Fisch_538 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.45 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
falsch zugeordnert in % | 0% |  | 1 | 1 | Fisch_563 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.25 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.09 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_624 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.05 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.02 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_626 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.4 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.3 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_643 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.29 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.16 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_646 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-26 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.39 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.24 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_671 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.42 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.18 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_676 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.2 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.14 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_679 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.22 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.16 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_682 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-27 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.38 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.22 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_702 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-25 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.32 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.31 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_711 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-03-08 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.2 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.08 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_740 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-25 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.02 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.01 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_747 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-25 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.53 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.22 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_770 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.24 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.22 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_851 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-21 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.34 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.33 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | Lutjanus argentimaculatus_SF100_TFAextr_3 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr |  | Lutjanus | argentimaculatus | 2.09 | Lutjanus | argentimaculatus | 1.94 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | Lutjanus argentimaculatus_SF149_TFAextr_3 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr |  | Lutjanus | argentimaculatus | 2.06 | Lutjanus | argentimaculatus | 2.01 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## #Parameter (Spezies) DB
Parameter: | Lutjanus argentimaculatus |  | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendete Gattung | verwendete Art | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | richtige ID | keine richtige ID | 1. Hit | 2. Hit | 1. Hit Treffer Parameter | 2. Hit Treffer Parameter | falsch als Parameter identifiziert | PM unter den ersten 2 Hits
|  |  | 1 | 1 | Fisch_589 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus | bohar | Lutjanus | bohar | 2.36 | Lutjanus | bohar | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus bohar | Lutjanus bohar | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Isolate: | 64 |  | 1 | 1 | Fisch_619 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus | bohar | Lutjanus | bohar | 2.34 | Lutjanus | bohar | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus bohar | Lutjanus bohar | 0 | 0 | 0 | 0
davon Identifiziert | 64 |  | 1 | 1 | Fisch_634 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-03-26 | Lutjanus | bohar | Lutjanus | bohar | 2.41 | Lutjanus | bohar | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus bohar | Lutjanus bohar | 0 | 0 | 0 | 0
von allen identifizierten Isolaten |  |  | 1 | 1 | Fisch_644 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-13 | Lutjanus | bohar | Lutjanus | bohar | 2.11 | Lutjanus | bohar | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus bohar | Lutjanus bohar | 0 | 0 | 0 | 0
richtige ID | 64 |  | 1 | 1 | Fisch_647 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Lutjanus | bohar | Lutjanus | bohar | 2.3 | Lutjanus | bohar | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus bohar | Lutjanus bohar | 0 | 0 | 0 | 0
falsch als Parameter identifiziert | 0 |  | 1 | 1 | Fisch_660 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus | bohar | Lutjanus | bohar | 2.23 | Lutjanus | bohar | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus bohar | Lutjanus bohar | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_737 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-18 | Lutjanus | bohar | Lutjanus | bohar | 2.23 | Lutjanus | bohar | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus bohar | Lutjanus bohar | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_303 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-01-28 | Lutjanus | erythropterus | Lutjanus | erythropterus | 2.33 | Lutjanus | erythropterus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus erythropterus | Lutjanus erythropterus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_467 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-15 | Lutjanus | goreensis | Lutjanus | goreensis | 2.19 | Lutjanus | goreensis | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus goreensis | Lutjanus goreensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_605 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-04-08 | Lutjanus | goreensis | Lutjanus | goreensis | 2.48 | Lutjanus | goreensis | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus goreensis | Lutjanus goreensis | 0 | 0 | 0 | 0
Parameter wird getroffen mit: |  |  | 1 | 1 | Fisch_718 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-25 | Lutjanus | goreensis | Lutjanus | goreensis | 2.52 | Lutjanus | goreensis | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus goreensis | Lutjanus goreensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_547 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus | lemniscatus | Lutjanus | lemniscatus | 2.09 | Lutjanus | lemniscatus | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus lemniscatus | Lutjanus lemniscatus | 0 | 0 | 0 | 0
1. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 1 | 1 | Fisch_562 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus | lemniscatus | Lutjanus | lemniscatus | 2.17 | Lutjanus | lemniscatus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus lemniscatus | Lutjanus lemniscatus | 0 | 0 | 0 | 0
2. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 1 | 1 | Fisch_586 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus | lemniscatus | Lutjanus | lemniscatus | 2.28 | Lutjanus | lemniscatus | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus lemniscatus | Lutjanus lemniscatus | 0 | 0 | 0 | 0
PM unter den ersten 2 Hits | 0 |  | 1 | 1 | Fisch_593 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus | lemniscatus | Lutjanus | lemniscatus | 2.33 | Lutjanus | lemniscatus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus lemniscatus | Lutjanus lemniscatus | 0 | 0 | 0 | 0
in % | 0% |  | 1 | 1 | Fisch_595 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-03-08 | Lutjanus | lemniscatus | Lutjanus | lemniscatus | 2.5 | Lutjanus | lemniscatus | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus lemniscatus | Lutjanus lemniscatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_621 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus | lemniscatus | Lutjanus | lemniscatus | 2.5 | Lutjanus | lemniscatus | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus lemniscatus | Lutjanus lemniscatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_635 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus | lemniscatus | Lutjanus | lemniscatus | 2.27 | Lutjanus | lemniscatus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus lemniscatus | Lutjanus lemniscatus | 0 | 0 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | 1 | 1 | Fisch_640 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus | lemniscatus | Lutjanus | lemniscatus | 2.35 | Lutjanus | lemniscatus | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus lemniscatus | Lutjanus lemniscatus | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 1 | 1 | Fisch_645 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus | lemniscatus | Lutjanus | lemniscatus | 2.44 | Lutjanus | lemniscatus | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus lemniscatus | Lutjanus lemniscatus | 0 | 0 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 1 | 1 | Fisch_650 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus | lemniscatus | Lutjanus | lemniscatus | 2.37 | Lutjanus | lemniscatus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus lemniscatus | Lutjanus lemniscatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_652 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus | lemniscatus | Lutjanus | lemniscatus | 2.25 | Lutjanus | lemniscatus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Lutjanus lemniscatus | Lutjanus lemniscatus | 0 | 0 | 0 | 0
davon mit ID-Ergebnis | 64 |  | 1 | 1 | Fisch_210 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-01-28 | Epinephelus | coicoides | Epinephelus | coicoides | 2.15 | Epinephelus | coicoides | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus coicoides | Epinephelus coicoides | 0 | 0 | 0 | 0
Negative Übereinstimmungen (NA) | 64 |  | 1 | 1 | Fisch_301 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-10-18 | Epinephelus | coicoides | Epinephelus | coicoides | 2.31 | Epinephelus | coicoides | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus coicoides | Epinephelus coicoides | 0 | 0 | 0 | 0
Positive Abweichungen (PD) | 0 |  | 1 | 1 | Fisch_319 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-01-28 | Epinephelus | coicoides | Epinephelus | coicoides | 2.34 | Epinephelus | coicoides | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus coicoides | Epinephelus coicoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_526 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Epinephelus | coicoides | Epinephelus | coicoides | 2.17 | Epinephelus | coicoides | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus coicoides | Epinephelus coicoides | 0 | 0 | 0 | 0
nicht identifiziert in % | 0% |  | 1 | 1 | Fisch_481 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-04 | Epinephelus | coicoides | Epinephelus | coicoides | 2.06 | Epinephelus | coicoides | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus coicoides | Epinephelus coicoides | 0 | 0 | 0 | 0
falsch zugeordnert in % | 0% |  | 1 | 1 | Fisch_616 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-25 | Epinephelus | coicoides | Epinephelus | coicoides | 2.33 | Epinephelus | coicoides | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus coicoides | Epinephelus coicoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_609 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus | coicoides | Epinephelus | coicoides | 2.31 | Epinephelus | coicoides | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus coicoides | Epinephelus coicoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_648 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Epinephelus | coicoides | Epinephelus | coicoides | 2.23 | Epinephelus | coicoides | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus coicoides | Epinephelus coicoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_638 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Epinephelus | coicoides | Epinephelus | coicoides | 2.26 | Epinephelus | coicoides | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus coicoides | Epinephelus coicoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_693 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus | coicoides | Epinephelus | coicoides | 2.11 | Epinephelus | coicoides | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus coicoides | Epinephelus coicoides | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_484 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-03-12 | Epinephelus | faveatus | Epinephelus | faveatus | 2.37 | Epinephelus | faveatus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus faveatus | Epinephelus faveatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_236 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-10 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.55 | Epinephelus | malabaricus | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_190 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-10 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.4 | Epinephelus | malabaricus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_191 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-12-10 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.37 | Epinephelus | malabaricus | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_211 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2017-12-15 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.38 | Epinephelus | malabaricus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_212 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2017-12-15 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.53 | Epinephelus | malabaricus | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_196 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-10 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.21 | Epinephelus | malabaricus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_188 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-14 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.2 | Epinephelus | malabaricus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_275 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-10-12 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.44 | Epinephelus | malabaricus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_279 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-01-28 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.2 | Epinephelus | malabaricus | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_263 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-10-19 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.3 | Epinephelus | malabaricus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_320 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-10-17 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.16 | Epinephelus | malabaricus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_500 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.19 | Epinephelus | malabaricus | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_502 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.18 | Epinephelus | malabaricus | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_514 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.37 | Epinephelus | malabaricus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_444 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-09 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.43 | Epinephelus | malabaricus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_445 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.33 | Epinephelus | malabaricus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_405 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.13 | Epinephelus | malabaricus | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_376 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.08 | Epinephelus | malabaricus | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_462 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.38 | Epinephelus | malabaricus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_568 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.15 | Epinephelus | malabaricus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_560 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.49 | Epinephelus | malabaricus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_592 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.18 | Epinephelus | malabaricus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_594 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.45 | Epinephelus | malabaricus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_625 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.34 | Epinephelus | malabaricus | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_615 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.08 | Epinephelus | malabaricus | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_617 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.37 | Epinephelus | malabaricus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_680 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-03-08 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.12 | Epinephelus | malabaricus | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_692 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.17 | Epinephelus | malabaricus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_694 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.14 | Epinephelus | malabaricus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_685 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.27 | Epinephelus | malabaricus | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | Fisch_731 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-23 | Epinephelus | malabaricus | Epinephelus | malabaricus | 2.19 | Epinephelus | malabaricus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | 0 | 0 | 0 | 0

## #Parameter (Spezies)
Parameter: | Lutjanus | argentimaculatus | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendeter Organismus | Score | richtig-negativ | falsch-positiv
Test auf spektrale Nähe zum Parameter |  |  | Fisch_589 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus bohar_195302507-2_Fisch_589_18102019_LHL GI | 1.42 | 1 | 0
Anzahl Isolate: | 67 |  | Fisch_619 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus bohar_195302703-3_Fisch_619_18102019_LHL GI | 1.01 | 1 | 0
|  |  | Fisch_644 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-13 | Lutjanus bohar_195302918-6_Fisch_644_13022021_LHL GI | 1.37 | 1 | 0
richtig-negativ: | 67 |  | Fisch_647 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Lutjanus bohar_195302918-9_Fisch_647_12022021_LHL GI | 1.05 | 1 | 0
|  |  | Fisch_660 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus bohar_195303066-2_Fisch_660_17102019_LHL GI | 1.28 | 1 | 0
falsch-positiv: | 0 |  | Fisch_634 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-03-26 | Lutjanus bohar_195303388-3_Fisch_634_17102019_LHL GI | 0.85 | 1 | 0
|  |  | Fisch_737 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-18 | Lutjanus bohar_195304357-3_Fisch_737_18072020_LHL GI | 1.21 | 1 | 0
| 0% |  | Fisch_303 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-01-28 | Lutjanus erythropterus_185302118-3_Fisch_303_28012021_LHL GI | 1.14 | 1 | 0
|  |  | Fisch_467 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-15 | Lutjanus goreensis_195301699-1_Fisch_467_15072020_LHL GI | 1.33 | 1 | 0
|  |  | Fisch_605 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-04-08 | Lutjanus goreensis_195302672-6_Fisch_605_08042021_LHL GI | 1.61 | 1 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | Fisch_718 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-25 | Lutjanus goreensis_195304927-5_Fisch_718_25072020_LHL GI | 1.8 | 1 | 0
| 1.7 | Genus | Fisch_562 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus lemniscatus_195302173-2_Fisch_562_18102019_LHL GI | 1.53 | 1 | 0
Es wird gegen eine nur aus dem Parameter bestehende DB geprüft. |  |  | Fisch_547 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus lemniscatus_195302184-3_Fisch_547_18102019_LHL GI | 1.7 | 1 | 0
|  |  | Fisch_586 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus lemniscatus_195302518-9_Fisch_586_18102019_LHL GI | 1.61 | 1 | 0
|  |  | Fisch_593 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus lemniscatus_195302530-1_Fisch_593_18102019_LHL GI | 1.55 | 1 | 0
|  |  | Fisch_595 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-03-08 | Lutjanus lemniscatus_195302530-3_Fisch_595_08032021_LHL GI | 1.83 | 1 | 0
|  |  | Fisch_621 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Lutjanus lemniscatus_195302531-2_Fisch_621_18102019_LHL GI | 1.61 | 1 | 0
|  |  | Fisch_640 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus lemniscatus_195302918-2_Fisch_640_17102019_LHL GI | 1.59 | 1 | 0
|  |  | Fisch_645 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus lemniscatus_195302918-7_Fisch_645_17102019_LHL GI | 1.8 | 1 | 0
|  |  | Fisch_650 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus lemniscatus_195302919-3_Fisch_650_17102019_LHL GI | 1.65 | 1 | 0
|  |  | Fisch_652 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus lemniscatus_195302919-5_Fisch_652_17102019_LHL GI | 1.78 | 1 | 0
|  |  | Fisch_697 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus lemniscatus_195302937-2_Fisch_697_17102019_LHL GI | 1.82 | 1 | 0
|  |  | Fisch_635 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Lutjanus lemniscatus_195303083-1_Fisch_635_17102019_LHL GI | 1.54 | 1 | 0
|  |  | Fisch_210 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-01-28 | Epinephelus coioides_175308406-3_Fisch_210_28012021_LHL GI | 0.87 | 1 | 0
|  |  | Fisch_301 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-10-18 | Epinephelus coioides_185302118-1_Fisch_301_18102018_LHL GI | 1.23 | 1 | 0
|  |  | Fisch_319 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-01-28 | Epinephelus coioides_185303309-2_Fisch_319_28012021_LHL GI | 0.46 | 1 | 0
|  |  | Fisch_526 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Epinephelus coioides_185305058-2_Fisch_526_23032019_LHL GI | 0.79 | 1 | 0
|  |  | Fisch_481 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-04 | Epinephelus coioides_195302074-3_Fisch_481_04102019_LHL GI | 0.01 | 1 | 0
|  |  | Fisch_616 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-25 | Epinephelus coioides_195302670-6_Fisch_616_25022021_LHL GI | 0.46 | 1 | 0
|  |  | Fisch_609 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus coioides_195302671-3_Fisch_609_18102019_LHL GI | 0.93 | 1 | 0
|  |  | Fisch_648 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Epinephelus coioides_195302918-10_Fisch_648_17102019_LHL GI | 0.73 | 1 | 0
|  |  | Fisch_638 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Epinephelus coioides_195303083-4_Fisch_638_17102019_LHL GI | 1.09 | 1 | 0
|  |  | Fisch_693 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus coioides_195303131-6_Fisch_693_12022021_LHL GI | 0.5 | 1 | 0
|  |  | Fisch_484 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-03-12 | Epinephelus faveatus_195301870-2_Fisch_484_12032021_LHL GI | 0.65 | 1 | 0
|  |  | Fisch_236 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-10 | Epinephelus malabaricus_175308063-7_Fisch_236_10112018_LHL GI | 0.26 | 1 | 0
|  |  | Fisch_190 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-10 | Epinephelus malabaricus_175308070-2_Fisch_190_10112018_LHL GI | 0.67 | 1 | 0
|  |  | Fisch_191 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-12-10 | Epinephelus malabaricus_175308070-3_Fisch_191_10112018_LHL GI | 0.65 | 1 | 0
|  |  | Fisch_211 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2017-12-15 | Epinephelus malabaricus_175308406-4_Fisch_211_15122017_LHL GI | 0.84 | 1 | 0
|  |  | Fisch_212 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2017-12-15 | Epinephelus malabaricus_175308406-5_Fisch_212_15122017_LHL GI | 0.92 | 1 | 0
|  |  | Fisch_196 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-10 | Epinephelus malabaricus_175308941-1_Fisch_196_10112018_LHL GI | 1.2 | 1 | 0
|  |  | Fisch_188 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-11-14 | Epinephelus malabaricus_175309827-3_Fisch_188_14112018_LHL GI | 0.59 | 1 | 0
|  |  | Fisch_275 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-10-12 | Epinephelus malabaricus_185302245-4_Fisch_275_12102018_LHL GI | 0.88 | 1 | 0
|  |  | Fisch_279 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-01-28 | Epinephelus malabaricus_185302245-8_Fisch_279_28012021_LHL GI | 0.91 | 1 | 0
|  |  | Fisch_263 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-10-19 | Epinephelus malabaricus_185303054-4_Fisch_263_19102018_LHL GI | 0.44 | 1 | 0
|  |  | Fisch_320 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-10-17 | Epinephelus malabaricus_185303715-1_Fisch_320_17102018_LHL GI | 0.47 | 1 | 0
|  |  | Fisch_500 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Epinephelus malabaricus_185309413-3_Fisch_500_23032019_LHL GI | 0.64 | 1 | 0
|  |  | Fisch_502 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus malabaricus_185309638-2_Fisch_502_12022021_LHL GI | 0.82 | 1 | 0
|  |  | Fisch_514 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Epinephelus malabaricus_185309653-1_Fisch_514_23032019_LHL GI | 0.64 | 1 | 0
|  |  | Fisch_444 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-09 | Epinephelus malabaricus_195301523-1_Fisch_444_09022021_LHL GI | 0.41 | 1 | 0
|  |  | Fisch_445 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus malabaricus_195301523-2_Fisch_445_12022021_LHL GI | 1.05 | 1 | 0
|  |  | Fisch_405 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Epinephelus malabaricus_195301856-2_Fisch_405_23032019_LHL GI | 0.87 | 1 | 0
|  |  | Fisch_376 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-03-23 | Epinephelus malabaricus_195301869-3_Fisch_376_23032019_LHL GI | 0.88 | 1 | 0
|  |  | Fisch_462 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus malabaricus_195302087-2_Fisch_462_12022021_LHL GI | 0.51 | 1 | 0
|  |  | Fisch_568 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus malabaricus_195302172-2_Fisch_568_18102019_LHL GI | 0.8 | 1 | 0
|  |  | Fisch_560 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus malabaricus_195302262-5_Fisch_560_12022021_LHL GI | 0.35 | 1 | 0
|  |  | Fisch_592 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus malabaricus_195302507-5_Fisch_592_18102019_LHL GI | 0.77 | 1 | 0
|  |  | Fisch_594 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus malabaricus_195302530-2_Fisch_594_18102019_LHL GI | 0.97 | 1 | 0
|  |  | Fisch_625 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus malabaricus_195302568-1_Fisch_625_18102019_LHL GI | 0.73 | 1 | 0
|  |  | Fisch_615 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-18 | Epinephelus malabaricus_195302670-5_Fisch_615_18102019_LHL GI | 0.47 | 1 | 0
|  |  | Fisch_617 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus malabaricus_195302703-1_Fisch_617_12022021_LHL GI | 0.95 | 1 | 0
|  |  | Fisch_680 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-03-08 | Epinephelus malabaricus_195303127-6_Fisch_680_08032021_LHL GI | 0.93 | 1 | 0
|  |  | Fisch_692 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus malabaricus_195303131-5_Fisch_692_12022021_LHL GI | 0.82 | 1 | 0
|  |  | Fisch_694 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2019-10-17 | Epinephelus malabaricus_195303131-7_Fisch_694_17102019_LHL GI | 0.55 | 1 | 0
|  |  | Fisch_685 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2021-02-12 | Epinephelus malabaricus_195303561-1_Fisch_685_12022021_LHL GI | 0.56 | 1 | 0
|  |  | Fisch_731 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2020-07-23 | Epinephelus malabaricus_195304349-2_Fisch_731_23072020_LHL GI | 0.7 | 1 | 0
|  |  | SF89 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-07-04 | Lutjanus sp. | 1.12 | 1 | 0
|  |  | SF99 | 3; 16S rDNA-sequencing | TFAextr | 2018-08-21 | Lutjanus sp. | 1.13 | 1 | 0

## Settings
Settings für die Validierung
Zielgerichtete Identifizierung
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, 12.04.2021
Institution / Labor | LHL GI
Parameter | Gattung (Genus) |  | Art (Spezies)
|  | Lutjanus | argentimaculatus
Unterscheidungsgrenzen
| Score zur Unterscheidung der Gattung | 1.7 | Score zur Unterscheidung der Spezies | 2
Blaue Schrift: Dateneingaben
Beta-Version mit der Bitte um Rückmeldung an MALDI-UP@UA-BW.de,
wenn Fehler erkannt werden oder sie Verbesserungen angeregen wollen.