## Settings
Settings für die Validierung
Zielgerichtete Identifizierung
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, 12.04.2021
Institution / Labor | CVUA S
Parameter | Gattung (Genus) |  | Art (Spezies)
|  | Streptococcus | equi_ssp_equi
Unterscheidungsgrenzen
| Score zur Unterscheidung der Gattung | 1.7 | Score zur Unterscheidung der Spezies | 2

## Parameter (Spezies)
Parameter: | Streptococcus | equi_ssp_equi | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | nicht zugeordnet | richtig-positiv | falsch-negativ | falsch zugeordnet
|  |  | 0 | 0 | B-113-2022 | 3; specific PCR | DT | .2022 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.07 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Zahl aller Spektren | 28 |  | 0 | 0 | B-1399-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.7 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.69 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
davon Identifiziert | 25 |  | 0 | 0 | B-1441-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.95 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.91 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
nicht identifiziert: | 3 |  | 0 | 0 | B-1447-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.87 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.78 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
von allen identifizierten Isolaten |  |  | 0 | 0 | B-1480-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.5 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.45 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
richtig-positiv: | 25 |  | 0 | 0 | B-1502-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.4 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.38 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
falsch zugeordnet | 0 |  | 0 | 0 | B-673-1-2022 | 3; specific PCR | DT | .2022 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.45 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B-673-2-2022 | 3; specific PCR | DT | .2022 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.53 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.49 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11798 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.52 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.46 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2932,3 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.42 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.33 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | 1 | 1 | CVUAS 31562 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.5 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.48 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 1 | 1 | CVUAS 32180 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.43 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.36 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 1 | 1 | CVUAS 322 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.59 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.58 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32462,2 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.26 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.18 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32621 | 3; specific PCR | eDT | 2020-09-08 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.61 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.58 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32770 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.42 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 334 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.3 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.29 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 33529 | 3; specific PCR | DT | 2021-12-16 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.59 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.53 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4668,2 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.16 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.15 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4989 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.17 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.1 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7030 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.53 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.51 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7117 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.66 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.66 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
davon mit ID-Ergebnis | 25 |  | 1 | 1 | CVUAS 9643 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.62 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.58 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Positive Übereinstimmungen (PA) | 25 |  | 0 | 0 | DSM 20561 DT LALLF | 4; type strain | DT | 2019-03-22 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.3 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.3 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Negative Abweichungen (ND) | 0 |  | 0 | 0 | DSM 20561 DT RWTH | 4; type strain | DT | 2023-08-02 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.46 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20561 EFEx RWTH | 4; type strain | EFEx | 2023-08-23 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.58 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.54 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
nicht identifiziert in % | 10.71% |  | 0 | 0 | DSM 20561 EFex AGES | 4; type strain | EFEx | 2023-07-14 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.11 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.03 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
falsch zugeordnert in % | 0% |  | 1 | 1 | DSM 20561 EFex CVUAS | 4; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.82 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.75 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## #Parameter (Spezies) DB
Parameter: | Streptococcus equi_ssp_equi |  | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendete Gattung | verwendete Art | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | richtige ID | keine richtige ID | 1. Hit | 2. Hit | 1. Hit Treffer Parameter | 2. Hit Treffer Parameter | falsch als Parameter identifiziert | PM unter den ersten 2 Hits
|  |  | 0 | 0 | DSM 17037 EFEx RWTH | 4; type strain | EFEx | 2023-08-23 | Streptococcus | equi_ssp_ruminatorum | Streptococcus | equi_ssp_ruminatorum | 2.48 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.42 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_ruminatorum | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Isolate: | 338 |  | 0 | 0 | DSM 20727 ISOL 48 EFex-1 | 4; type strain | EFEx | 2023-07-14 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.5 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
davon Identifiziert | 270 |  | 0 | 0 | ISOL 515 EFex-1 | 4; WGS+in silico PCR (ITS,sorD, ICESz1) | EFEx | 2023-07-14 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.35 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
von allen identifizierten Isolaten |  |  | 1 | 1 | CVUAS 1342 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.43 | Streptococcus | agalactiae | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
richtige ID | 270 |  | 1 | 1 | CVUAS 1374 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.58 | Streptococcus | agalactiae | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
falsch als Parameter identifiziert | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 1439 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.21 | Streptococcus | agalactiae | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1704 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | Streptococcus | agalactiae | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3181 | 3; PFGE, RPD-PCR, API Strep, VITEK 2 GP [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.49 | Streptococcus | agalactiae | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 337 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.41 | Streptococcus | agalactiae | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 338 | 3; PFGE, RPD-PCR, API 20 Strep 3463016, VITEK 2 GP biotype number 051411361737671 [0056] | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.18 | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
Parameter wird getroffen mit: |  |  | 1 | 1 | CVUAS 5406 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.04 | Streptococcus | agalactiae | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5409 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.42 | Streptococcus | agalactiae | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
1. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 5410 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.5 | Streptococcus | agalactiae | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
2. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 5411 | 2; 0 | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.41 | Streptococcus | agalactiae | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
PM unter den ersten 2 Hits | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 6188,2 | 2; 0 | eDT | 09.09.2016 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.35 | Streptococcus | agalactiae | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
in % | 0% |  | 1 | 1 | CVUAS 7943 | 3; well defined isolate, sequenced | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.41 | Streptococcus | agalactiae | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8421 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.35 | Streptococcus | agalactiae | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 985 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.38 | Streptococcus | agalactiae | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | 1 | 1 | CVUAS 986 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.07 | Streptococcus | agalactiae | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 1 | 1 | 80 | 3; confirmed proficency test | EFEx | 2021-09-10 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.53 | Streptococcus | canis | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 1 | 1 | CVUAS 1924 | 3; 16S, confirmed by NRZ Aachen | DT | 2013-04-16 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.53 | Streptococcus | canis | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1967 | 3; 16S | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.42 | Streptococcus | canis | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
davon mit ID-Ergebnis | 270 |  | 1 | 1 | CVUAS 2072 | 3; sequenced | eDT | 2015-04-29 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.36 | Streptococcus | canis | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
Negative Übereinstimmungen (NA) | 270 |  | 1 | 1 | CVUAS 2785 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.44 | Streptococcus | canis | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
Positive Abweichungen (PD) | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 31939 | 3; sequenced | eDT | 2019-09-11 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.59 | Streptococcus | canis | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3322 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.17 | Streptococcus | canis | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
nicht identifiziert in % | 20.12% |  | 1 | 1 | CVUAS 3849 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.28 | Streptococcus | canis | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
falsch zugeordnert in % | 0% |  | 1 | 1 | CVUAS 4441 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.64 | Streptococcus | canis | 2.57 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5857 | 2; 0 | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.46 | Streptococcus | canis | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5867 | 3; sequenced | eDT | 2016-06-02 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.46 | Streptococcus | canis | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7277 | 3; sequenced | eDT | 2017-02-19 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.51 | Streptococcus | canis | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7533,2 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2018-02-08 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.56 | Streptococcus | canis | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7609 | 3; sequenced | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.54 | Streptococcus | canis | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7649 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.41 | Streptococcus | canis | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7835,2 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2018-02-08 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.64 | Streptococcus | canis | 2.61 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1514 | 2; API: 99,9% | EFEx | 2015-04-29 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.15 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4270 | 3; sequenced | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.26 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 653 | 3; API: 99,9%; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.53 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11807 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.3 | Streptococcus | canis | 2.24 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1494 | 3; API: 99,5%; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.43 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2151 | 3; sequenced | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.46 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3228 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.3 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LHL 00582 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.46 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1685 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.21 | Streptococcus | canis | 2.2 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 277 | 2; API 99,8% | DT | 2013-02-09 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.43 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 30373,2 | 3; sequenced | EFEx | 2017-12-06 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.73 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.6 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31317 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | canis | 2.33 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.32 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31318 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.45 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31319 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.58 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31320 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.38 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31321 | 3; sequenced | eDT | 2018-11-13 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.2 | Streptococcus | canis | 2.11 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31463 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.51 | Streptococcus | canis | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31464 | 3; sequenced | DT | 2018-12-18 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.36 | Streptococcus | canis | 2.25 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31465 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.5 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31466 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.42 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31468 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.42 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31469 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.47 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31470 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.34 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31471 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.51 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31472 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.57 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31944 | 3; sequenced | EFEx | 2019-09-11 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.68 | Streptococcus | canis | 2.31 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 33965 | 3; sequenced | DT | 2022-06-22 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | canis | 2.15 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.08 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3620 | 2; API 99,5% | EFEx | 2015-04-29 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.48 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3621 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.45 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4694 | 3; sequenced | DT | 2013-04-10 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.38 | Streptococcus | canis | 2.26 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5788 | 3; sequenced | Efex | 2015-05-05 | Streptococcus | iniae | Streptococcus | iniae | 2.02 | Streptococcus | iniae | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus iniae | Streptococcus iniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2474 | 3; sequenced; 16S, rpoB | eDT | 2013-03-07 | Streptococcus | orisasini | Streptococcus | orisasini | 2.86 | Streptococcus | orisasini | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus orisasini | Streptococcus orisasini | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4971 | 3; 16S rRNA gene sequence | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | parauberis | Streptococcus | parauberis_JRA_G+R-39 | 2.18 | Streptococcus | parauberis | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus parauberis_JRA_G+R-39 | Streptococcus parauberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6320,3 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.41 | Streptococcus | pneumoniae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5234 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.35 | Streptococcus | pneumoniae | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5040 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.48 | Streptococcus | pneumoniae | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4623 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.34 | Streptococcus | pneumoniae | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8077 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.35 | Streptococcus | pneumoniae | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4253 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.29 | Streptococcus | pneumoniae | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 905 | 3; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus | porcinus | Streptococcus | porcinus | 2.27 | Streptococcus | porcinus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus porcinus | Streptococcus porcinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10145,3 | 3; sequenced; 16S, Biochemistry | EFEx | 2016-11-23 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | salivarius | 2.13 | Streptococcus | salivarius | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus salivarius | Streptococcus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32349 | 3; sequenced | eDT | 2020-06-05 | Streptococcus | sp-CVUAS-32349 | Streptococcus | sp-CVUAS-32349 | 2.58 | Streptococcus | dysgalactiae | 1.52 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus sp-CVUAS-32349 | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2260,4 | 3; sequenced | eDT | 2021-06-08 | Streptococcus | troglodytidis | Streptococcus | troglodytidis | 2.52 | Streptococcus | troglodytidis | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus troglodytidis | Streptococcus troglodytidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5218,4 | 3; sequenced; 16S; NRZ Strep Uni AA | DT | 2015-06-11 | Streptococcus | troglodytidis | Streptococcus | troglodytidis | 2.35 | Streptococcus | troglodytidis | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus troglodytidis | Streptococcus troglodytidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2048 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | uberis | Streptococcus | uberis | 2.03 | Streptococcus | uberis | 1.81 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus uberis | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4350 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | uberis | Streptococcus | uberis | 2.02 | Streptococcus | uberis | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus uberis | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8422 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | uberis | Streptococcus | uberis | 2.23 | Streptococcus | uberis | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus uberis | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1004 | 3; specific PCR | eDT | 2021-05-11 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.25 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10241 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.37 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1372 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.56 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.53 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 2093 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.42 | Streptococcus | equi_ssp_ruminatorum | 2.36 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_ruminatorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31214 | 4; sequenced | EFEx | 2018-09-28 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.51 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.51 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3229 | 3; specific PCR | EFex | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.51 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32348 | 4; sequenced | eDT | 2020-06-05 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.47 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 33069 | 3; specific PCR | eDT | 2021-04-23 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.49 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8549,2 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2018-02-09 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.49 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LALLF MV 21TRD0926 | 4; sequenced ((NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.46 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LALLF MV 21TRD1196 | 4; sequenced; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.53 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 171004485-A | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.66 | Streptococcus | castoreus | 2.6 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 6784 CVUAS | 3; public strain collection | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.6 | Streptococcus | agalactiae | 2.56 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 171004485-B | 2; 0 | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 1.81 | Streptococcus | castoreus | 1.7 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 171004429 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.61 | Streptococcus | castoreus | 2.59 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-02041 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.05 | Streptococcus | agalactiae | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 141000096_2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.41 | Streptococcus | agalactiae | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 141014875 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | Streptococcus | agalactiae | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151001913_2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.01 | Streptococcus | agalactiae | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-01086 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.31 | Streptococcus | agalactiae | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-01271 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.42 | Streptococcus | agalactiae | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08-7-D-06424 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.45 | Streptococcus | agalactiae | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11-7-D-02410 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-3137 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.08 | Streptococcus | agalactiae | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11-7-D-1138 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.45 | Streptococcus | agalactiae | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-00849 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | Streptococcus | agalactiae | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11-7-D-00387 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.29 | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08-7-Mi-1261 52 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.14 | Streptococcus | agalactiae | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08-7-Mi-1261 76 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.27 | Streptococcus | agalactiae | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08-7-Mi-1467 38 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | Streptococcus | agalactiae | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 121017629 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.08 | Streptococcus | agalactiae | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 131000020 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.46 | Streptococcus | agalactiae | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 141002252 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | Streptococcus | agalactiae | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151002450_1 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.49 | Streptococcus | agalactiae | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151004802 | 3; PFGE, RPD-PCR, API 20 Strep 3063415, VITEK 2 GP biotype number 031154365713571 [0056] | eDT | 2015-05-06 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.38 | Streptococcus | agalactiae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 171005124 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.66 | Streptococcus | castoreus | 2.65 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 12-13862-001-01 LVU11 | 3; sequenced (LGL) | eDT | 2015-04-15 | Streptococcus | pluranimalium | Streptococcus | pluranimalium | 2.2 | Streptococcus | pluranimalium | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pluranimalium | Streptococcus pluranimalium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 171004666 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.51 | Streptococcus | castoreus | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 296-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.78 | Streptococcus | catagoni | 2.75 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 297-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.82 | Streptococcus | catagoni | 2.79 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 355-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.83 | Streptococcus | catagoni | 2.81 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LTH 1146 | 2; 0 | DT | 2015-07-09 | Lactococcus | lactis | Lactococcus | lactis | 2.42 | Lactococcus | lactis | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Lactococcus lactis | Lactococcus lactis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LHL 161000261 | 3; sequenced | eDT | 2014-10-05 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.53 | Streptococcus | canis | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LHL Mi-845_17 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-05 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.5 | Streptococcus | canis | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 32937 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.33 | Streptococcus | canis | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 32989 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.44 | Streptococcus | canis | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 33918 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.58 | Streptococcus | canis | 2.55 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 34229 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.53 | Streptococcus | canis | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 34584 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.55 | Streptococcus | canis | 2.53 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 35376 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.57 | Streptococcus | canis | 2.51 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20727 | 4; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.77 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.57 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 24048 CVUAS | 3; public strain collection | EFEx | 2017-12-28 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.49 | Streptococcus | pneumoniae | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT P2843 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.21 | Streptococcus | agalactiae | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT P3602 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.32 | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT P5841 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.22 | Streptococcus | agalactiae | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT P6343 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.25 | Streptococcus | agalactiae | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 2528 11 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.27 | Streptococcus | agalactiae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT P6096 11 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.28 | Streptococcus | agalactiae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151002450 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.27 | Streptococcus | agalactiae | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151003337 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.24 | Streptococcus | agalactiae | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151003337 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.25 | Streptococcus | agalactiae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151003441 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.14 | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151003441 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.32 | Streptococcus | agalactiae | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151003441 3 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.3 | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 99-1-2017 | 3; type strain | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.81 | Streptococcus | catagoni | 2.8 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 202-1-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.77 | Streptococcus | catagoni | 2.75 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 202-4-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.78 | Streptococcus | catagoni | 2.71 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 17536 CVUAS | 3; type strain | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.68 | Streptococcus | castoreus | 2.61 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10UCF103 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.72 | Streptococcus | castoreus | 2.64 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11UCF142 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.68 | Streptococcus | castoreus | 2.68 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11UCF216 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.6 | Streptococcus | castoreus | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 12UCF3 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.73 | Streptococcus | castoreus | 2.72 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 12UCF17 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.68 | Streptococcus | castoreus | 2.57 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 12UCF33 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.56 | Streptococcus | castoreus | 2.55 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10HE 00580 | 3; sequenced, specific PCR | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.42 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 12UCF94 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.77 | Streptococcus | castoreus | 2.71 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 13UCF63 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.62 | Streptococcus | castoreus | 2.59 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 14UCF172 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.61 | Streptococcus | castoreus | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 121014118 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.73 | Streptococcus | castoreus | 2.61 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 22876 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.33 | Streptococcus | pneumoniae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI 3948 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.48 | Streptococcus | pneumoniae | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 33098 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.29 | Streptococcus | pneumoniae | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 35120 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.18 | Streptococcus | pneumoniae | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI 3991 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.41 | Streptococcus | pneumoniae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 29800 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.16 | Streptococcus | pneumoniae | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI 3913 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.44 | Streptococcus | pneumoniae | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151012032 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.82 | Streptococcus | castoreus | 2.79 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161001555 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.84 | Streptococcus | castoreus | 2.74 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161001581 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.69 | Streptococcus | castoreus | 2.68 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161013178-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.68 | Streptococcus | castoreus | 2.6 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161013178-02 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.64 | Streptococcus | castoreus | 2.56 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.41 | Streptococcus | castoreus | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-02 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.8 | Streptococcus | castoreus | 2.74 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-04 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.78 | Streptococcus | castoreus | 2.75 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-05 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.88 | Streptococcus | castoreus | 2.83 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | JB 379054.1 | 3; 16S rRNA gene sequence | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | phocae | Streptococcus | phocae | 2.33 | Streptococcus | phocae | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus phocae | Streptococcus phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-06 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.8 | Streptococcus | castoreus | 2.57 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-09 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.74 | Streptococcus | castoreus | 2.71 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-14 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.7 | Streptococcus | castoreus | 2.64 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-15 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.82 | Streptococcus | castoreus | 2.78 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | DSM 17037 | 4; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | equi_ssp_ruminatorum | Streptococcus | equi_ssp_ruminatorum | 2.74 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.53 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_ruminatorum | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1091 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.69 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.63 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11026 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.36 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11027 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.6 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.53 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1307 | 3; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.6 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.51 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2605,2 | 4; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.57 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 3136 | 3; NRZ Strep Befund | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.61 | Streptococcus | equi_ssp_ruminatorum | 2.58 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_ruminatorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32582 | 4; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.35 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32722 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.01 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32892 | 3; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: ruminatorum) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.44 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 34442 | 4; confirmed by NRZ Streptococcus | eDT | 2022-10-19 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.35 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4180 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.37 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4290 | 2; biochemical profile | eDT | 2022-05-05 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.24 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4291 | 2; biochemical profile | eDT | 2022-05-05 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.33 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2893,3 | 4; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.47 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20727 DT LALLF | 4; type strain | DT | 2020-01-16 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.65 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 2134 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 16.02.2022; D3 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.2 | Streptococcus | agalactiae | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6784 RKI | 3; public strain collection | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 16.02.2022; E5 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.21 | Streptococcus | agalactiae | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20662 RKI | 3; type strain | see [0185] | 18.02.2022; C20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.7 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 23147 RKI | 3; type strain | see [0185] | 16.02.2022; C21 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.77 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6176 RKI | 3; public strain collection | see [0185] | 18.02.2022; E8 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.46 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 12643 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 18.02.2022; H4 | Streptococcus | mitis | Streptococcus | pneumoniae | 2.14 | Streptococcus | pneumoniae | 2.06 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 9056 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 01.09.2021; K18 | Streptococcus | parasanguinis | Streptococcus | parasanguinis | 2.3 | Streptococcus | parasanguinis | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | Streptococcus parasanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 2046 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-23 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.44 | Streptococcus | pneumoniae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 3398 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.33 | Streptococcus | pneumoniae | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 11856 RKI | 2; public strain collection | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.15 | Streptococcus | pneumoniae | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 1567 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus | pyogenes | Streptococcus | pyogenes | 2.5 | Streptococcus | pyogenes | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pyogenes | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 3501 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus | pyogenes | Streptococcus | pyogenes | 2.59 | Streptococcus | pyogenes | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pyogenes | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20565 RKI | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 04.04.2008, K11, [0034] | Streptococcus | pyogenes | Streptococcus | pyogenes | 2.43 | Streptococcus | pyogenes | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pyogenes | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 2258 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-01 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | salivarius | 2.27 | Streptococcus | salivarius | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus salivarius | Streptococcus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 2634 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-08 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | salivarius | 2.28 | Streptococcus | salivarius | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus salivarius | Streptococcus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 3019 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-23 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | salivarius | 2.15 | Streptococcus | vestibularis | 2.08 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus salivarius | Streptococcus vestibularis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20068 RKI | 3; public strain collection | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus | sanguinis | Streptococcus | sanguinis | 1.96 | Streptococcus | sanguinis | 1.75 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus sanguinis | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20567 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus | sanguinis | Streptococcus | sanguinis | 2.37 | Streptococcus | sanguinis | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus sanguinis | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20727 DT RWTH | 4; type strain | DT | 2023-08-04 | Streptococcus | acidominimus | Streptococcus | acidominimus | 2.24 | Streptococcus | acidominimus | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus acidominimus | Streptococcus acidominimus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20622 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.51 | Streptococcus | agalactiae | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 14694 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | alactolyticus | Streptococcus | alactolyticus | 2.04 | Streptococcus | alactolyticus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus alactolyticus | Streptococcus alactolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20728 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | anginosus | Streptococcus | anginosus | 2.47 | Streptococcus | anginosus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus anginosus | Streptococcus anginosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20563 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | anginosus | Streptococcus | anginosus | 2.13 | Streptococcus | anginosus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus anginosus | Streptococcus anginosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 25818 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | australis | Streptococcus | australis | 2.09 | Streptococcus | parasanguinis | 1.88 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus australis | Streptococcus parasanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | azizii | Streptococcus | acidominimus | 1.76 | Streptococcus | pneumoniae | 1.64 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus acidominimus | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 103678 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | bovimastitidis | Streptococcus | penaeicida | 1.89 | Streptococcus | uberis | 1.69 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus penaeicida | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 69277 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | caballi | Streptococcus | caballi | 2.44 | Streptococcus | mitis_oralis | 1.53 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus caballi | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 19004 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | caledonicus | Streptococcus | porci | 1.58 | Streptococcus | ratti | 1.53 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus porci | Streptococcus ratti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 73951 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | cameli | Streptococcus | pneumoniae | 1.53 | Streptococcus | pneumoniae | 1.52 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 105751 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.41 | Streptococcus | canis | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20715 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | caprae | Streptococcus | pyogenes | 1.51 | Streptococcus | alactolyticus | 1.5 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pyogenes | Streptococcus alactolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 67170 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.51 | Streptococcus | castoreus | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 17536 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.46 | Streptococcus | catagoni | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 110457 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | caviae | Streptococcus | devriesei | 2.11 | Streptococcus | orisasini | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus devriesei | Streptococcus orisasini | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 102819 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | chenjunshii | Streptococcus | canis | 1.59 | Streptococcus | ferus | 1.55 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus ferus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 106182 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | constellatus | Streptococcus | constellatus | 2.31 | Streptococcus | constellatus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus constellatus | Streptococcus constellatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 14507 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | constellatus | Streptococcus | constellatus | 2.52 | Streptococcus | constellatus | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus constellatus | Streptococcus constellatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 17475 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | constellatus | Streptococcus | constellatus | 2.32 | Streptococcus | constellatus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus constellatus | Streptococcus constellatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 25819 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | criceti | Streptococcus | criceti | 2.51 | Streptococcus | criceti | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus criceti | Streptococcus criceti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20562 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | cristatus | Streptococcus | cristatus | 2.36 | Streptococcus | cristatus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus cristatus | Streptococcus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 8249 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | cuniculi | Streptococcus | suis | 1.7 | Streptococcus | acidominimus | 1.67 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus suis | Streptococcus acidominimus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 65085 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | cuniculipharyngis | Pseudomonas | mucidolens | 1.54 | Pseudomonas | migulae | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas mucidolens | Pseudomonas migulae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 66496 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | danieliae | Streptococcus | pneumoniae | 1.53 | Streptococcus | pneumoniae | 1.49 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22233 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | dentapri | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.7 | Streptococcus | canis | 1.61 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 21999 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | dentiloxodontae | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.6 | Streptococcus | salivarius | 1.59 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27381 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | dentirousetti | Streptococcus | dentirousetti | 2.15 | Streptococcus | downei | 2.14 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dentirousetti | Streptococcus downei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 18963 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | dentisani | Streptococcus | downei | 1.76 | Streptococcus | criceti | 1.63 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus downei | Streptococcus criceti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 25137 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | devriesei | Streptococcus | devriesei | 2.59 | Streptococcus | devriesei | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus devriesei | Streptococcus devriesei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 47155 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | didelphis | Streptococcus | didelphis | 2.28 | Streptococcus | pyogenes | 1.59 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus didelphis | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15616 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | downei | Streptococcus | downei | 2.4 | Streptococcus | dentirousetti | 1.9 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus downei | Streptococcus dentirousetti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 5635 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | downii | Streptococcus | mitis_oralis | 2.46 | Streptococcus | mitis_oralis | 2.38 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mitis_oralis | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 73139 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.48 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20662 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.43 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 16026 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | entericus | Streptococcus | entericus | 2.36 | Streptococcus | pyogenes | 1.42 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus entericus | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 14446 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | equinus | Streptococcus | equinus | 2.31 | Streptococcus | equinus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equinus | Streptococcus equinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20558 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | ferus | Streptococcus | ferus | 2.45 | Streptococcus | ferus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus ferus | Streptococcus ferus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20646 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | gallinaceus | Streptococcus | gallinaceus | 2.39 | Streptococcus | mitis_oralis | 1.51 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus gallinaceus | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15349 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | gallolyticus | Streptococcus | gallolyticus | 2.39 | Streptococcus | gallolyticus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus gallolyticus | Streptococcus gallolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 16831 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | gallolyticus | Streptococcus | gallolyticus | 2.27 | Streptococcus | gallolyticus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus gallolyticus | Streptococcus gallolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15879 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | gallolyticus | Streptococcus | gallolyticus | 2.42 | Streptococcus | gallolyticus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus gallolyticus | Streptococcus gallolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15351 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | gordonii | Streptococcus | gordonii | 2.22 | Streptococcus | gordonii | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus gordonii | Streptococcus gordonii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6777 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | halichoeri | Streptococcus | halichoeri | 2.4 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.75 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus halichoeri | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 17028 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | halotolerans | Streptococcus | pluranimalium | 1.69 | Streptococcus | pluranimalium | 1.67 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pluranimalium | Streptococcus pluranimalium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 101996 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | henryi | Streptococcus | henryi | 2.43 | Streptococcus | dysgalactiae | 1.53 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus henryi | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 19005 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | hillyeri | Streptococcus | agalactiae | 1.53 | Streptococcus | dysgalactiae | 1.49 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 107951 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | himalayensis | Streptococcus | sanguinis | 1.62 | Pseudomonas | luteola | 1.6 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus sanguinis | Pseudomonas luteola | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 101997 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | hongkongensis | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.84 | Streptococcus | agalactiae | 1.84 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 26014 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | hyointestinalis | Streptococcus | hyointestinalis | 2.56 | Streptococcus | hyointestinalis | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus hyointestinalis | Streptococcus hyointestinalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20770 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | hyovaginalis | Streptococcus | hyovaginalis | 2.43 | Streptococcus | hyovaginalis | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus hyovaginalis | Streptococcus hyovaginalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 12219 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | ictaluri | Streptococcus | canis | 1.71 | Streptococcus | castoreus | 1.7 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 52536 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | infantarius | Streptococcus | infantarius | 2.03 | Streptococcus | infantarius | 1.87 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus infantarius | Streptococcus infantarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22960 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | infantis | Streptococcus | infantis | 2.3 | Streptococcus | infantis | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus infantis | Streptococcus infantis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 39817 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | iniae | Streptococcus | iniae | 2.27 | Streptococcus | iniae | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus iniae | Streptococcus iniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20576 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | intermedius | Streptococcus | intermedius | 2.14 | Streptococcus | intermedius | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus intermedius | Streptococcus intermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20573 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | lactarius | Streptococcus | parasanguinis | 2.07 | Streptococcus | parasanguinis | 1.94 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus parasanguinis | Streptococcus parasanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 23027 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | loxodontisalivarius | Streptococcus | hyointestinalis | 1.65 | Streptococcus | infantarius | 1.64 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus hyointestinalis | Streptococcus infantarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27382 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | lutetiensis | Streptococcus | lutetiensis | 2.39 | Streptococcus | infantarius | 2.13 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus lutetiensis | Streptococcus infantarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15350 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | macacae | Streptococcus | macacae | 2.25 | Streptococcus | ratti | 1.51 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus macacae | Streptococcus ratti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20724 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | marimammalium | Streptococcus | marimammalium | 2.03 | Streptococcus | zalophi | 1.75 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus marimammalium | Streptococcus zalophi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 18627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | marmotae | Streptococcus | danieliae | 1.84 | Streptococcus | suis | 1.76 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus danieliae | Streptococcus suis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 101995 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | massiliensis | Streptococcus | massiliensis | 2.28 | Streptococcus | massiliensis | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus massiliensis | Streptococcus massiliensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 49690 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | merionis | Streptococcus | sp | 2.55 | Streptococcus | merionis | 2.43 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus sp | Streptococcus merionis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 19192 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | minor | Streptococcus | minor | 2.35 | Streptococcus | minor | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus minor | Streptococcus minor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 17118 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | mitis | Streptococcus | mitis_oralis | 2.25 | Streptococcus | pneumoniae | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mitis_oralis | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 12643 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | moroccensis | Streptococcus | moroccensis | 2.13 | Streptococcus | sanguinis | 1.43 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus moroccensis | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 105143 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | mutans | Streptococcus | mutans | 2.27 | Streptococcus | mutans | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus mutans | Streptococcus mutans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20523 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | oralis | Streptococcus | mitis_oralis | 2.38 | Streptococcus | mitis_oralis | 2.35 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mitis_oralis | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27088 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | oralis | Streptococcus | mitis_oralis | 2.24 | Streptococcus | mitis_oralis | 2.23 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mitis_oralis | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | oralis | Streptococcus | pneumoniae | 2.34 | Streptococcus | mitis_oralis | 2.32 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 24864 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | oricebi | Streptococcus | troglodytidis | 1.9 | Streptococcus | sanguinis | 1.64 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus troglodytidis | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 100101 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | oriloxodontae | Streptococcus | criceti | 2.36 | Streptococcus | criceti | 2.28 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus criceti | Streptococcus criceti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27377 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | orisasini | Streptococcus | orisasini | 2.34 | Streptococcus | orisasini | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus orisasini | Streptococcus orisasini | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 25193 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | orisratti | Streptococcus | orisratti | 2.32 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.78 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus orisratti | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 43577 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | orisuis | Streptococcus | criceti | 2.45 | Streptococcus | criceti | 2.43 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus criceti | Streptococcus criceti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 18307 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | ovis | Streptococcus | ovis | 1.86 | Streptococcus | ovis | 1.72 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus ovis | Streptococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 39485 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | ovuberis | Streptococcus | gallolyticus | 1.55 | Streptococcus | cristatus | 1.48 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus gallolyticus | Streptococcus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 69612 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | pacificus | Streptococcus | pacificus | 2.32 | Streptococcus | zalophi | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pacificus | Streptococcus zalophi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 111148 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | panodentis | Streptococcus | pneumoniae | 1.62 | Streptococcus | sanguinis | 1.58 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 29921 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | pantholopis | Streptococcus | constellatus | 1.49 | Streptococcus | cristatus | 1.48 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus constellatus | Streptococcus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 102135 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | parasanguinis | Streptococcus | parasanguinis | 2.27 | Streptococcus | parasanguinis | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | Streptococcus parasanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6778 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | parasuis | Streptococcus | parasuis | 2.14 | Streptococcus | parasuis | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus parasuis | Streptococcus parasuis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 29126 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | parauberis | Streptococcus | parauberis | 2.33 | Streptococcus | parauberis_JRA_G+R-39 | 2.16 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus parauberis | Streptococcus parauberis_JRA_G+R-39 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6631 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | penaeicida | Streptococcus | penaeicida | 2.41 | Streptococcus | dysgalactiae | 1.47 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus penaeicida | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 26545 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | peroris | Streptococcus | mitis_oralis | 1.78 | Streptococcus | mitis_oralis | 1.74 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mitis_oralis | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 39814 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | phocae | Streptococcus | phocae | 2.23 | Streptococcus | phocae | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus phocae | Streptococcus phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 16735 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | phocae | Streptococcus | phocae | 2.34 | Streptococcus | phocae | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus phocae | Streptococcus phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 24768 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | pluranimalium | Streptococcus | pluranimalium | 2.15 | Streptococcus | pluranimalium | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pluranimalium | Streptococcus pluranimalium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 14177 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | plurextorum | Streptococcus | plurextorum | 2.4 | Streptococcus | merionis | 1.54 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus plurextorum | Streptococcus merionis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22810 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.39 | Streptococcus | pneumoniae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20566 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | porci | Streptococcus | porci | 2.33 | Streptococcus | porci | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus porci | Streptococcus porci | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 23759 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | porcinus | Streptococcus | porcinus | 2.51 | Streptococcus | porcinus | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus porcinus | Streptococcus porcinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20725 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | porcorum | Streptococcus | porcorum | 2.29 | Streptococcus | pyogenes | 1.66 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus porcorum | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 28302 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | pseudopneumoniae | Streptococcus | pseudopneumoniae | 2.26 | Streptococcus | pseudopneumoniae | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pseudopneumoniae | Streptococcus pseudopneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 49455 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | pseudoporcinus | Streptococcus | pseudoporcinus | 2.15 | Streptococcus | pseudoporcinus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pseudoporcinus | Streptococcus pseudoporcinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 18513 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | pyogenes | Streptococcus | pyogenes | 2.52 | Streptococcus | pyogenes | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pyogenes | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 12344 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | ratti | Streptococcus | ratti | 2.54 | Streptococcus | ratti | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus ratti | Streptococcus ratti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20564 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | respiraculi | Streptococcus | danieliae | 1.9 | Streptococcus | acidominimus | 1.89 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus danieliae | Streptococcus acidominimus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 101998 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | rifensis | Streptococcus | moroccensis | 1.83 | Streptococcus | downei | 1.43 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus moroccensis | Streptococcus downei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 105174 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | rubneri | Streptococcus | parasanguinis | 2.13 | Streptococcus | parasanguinis | 1.95 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus parasanguinis | Streptococcus parasanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 26920 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | ruminantium | Streptococcus | suis | 1.64 | Streptococcus | mitis_oralis | 1.63 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus suis | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 104980 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | rupicaprae | Streptococcus | gallolyticus | 1.4 | Streptococcus | parasuis | 1.35 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus gallolyticus | Streptococcus parasuis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 28303 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | salivarius | 2.4 | Streptococcus | salivarius | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus salivarius | Streptococcus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20560 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | thermophilus | 2.43 | Streptococcus | thermophilus | 2.35 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus thermophilus | Streptococcus thermophilus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20617 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | saliviloxodontae | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.88 | Streptococcus | castoreus | 1.69 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27513 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | sanguinis | Streptococcus | sanguinis | 2.31 | Streptococcus | sanguinis | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus sanguinis | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20567 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | sinensis | Streptococcus | sinensis | 2.14 | Streptococcus | cristatus | 2.11 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus sinensis | Streptococcus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 14990 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | sobrinus | Streptococcus | sobrinus | 2.45 | Streptococcus | sobrinus | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus sobrinus | Streptococcus sobrinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 33478 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | suis | Streptococcus | suis | 2.15 | Streptococcus | suis | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus suis | Streptococcus suis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 9682 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | tangierensis | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 1.46 | Loigolactobacillus | coryniformis | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Loigolactobacillus coryniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 105173 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | thoraltensis | Streptococcus | thoraltensis | 2.35 | Streptococcus | thoraltensis | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus thoraltensis | Streptococcus thoraltensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 32906 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | troglodytae | Streptococcus | mutans | 2.18 | Streptococcus | mutans | 2.14 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mutans | Streptococcus mutans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 25324 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | troglodytidis | Streptococcus | troglodytidis | 2.34 | Streptococcus | troglodytidis | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus troglodytidis | Streptococcus troglodytidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | KCTC 33006 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | uberis | Streptococcus | uberis | 2.42 | Streptococcus | uberis | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus uberis | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 19436 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | urinalis | Streptococcus | urinalis | 2.43 | Streptococcus | urinalis | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus urinalis | Streptococcus urinalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 41590 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | ursoris | Streptococcus | ratti | 2.17 | Streptococcus | ratti | 2.1 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus ratti | Streptococcus ratti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22768 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | vestibularis | Streptococcus | vestibularis | 2.39 | Streptococcus | vestibularis | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus vestibularis | Streptococcus vestibularis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 5636 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | vicugnae | Streptococcus | vicugnae | 2.17 | Streptococcus | lamae | 2.17 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus vicugnae | Streptococcus lamae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 110741 EFEx RWTH | 3; type strain; WGS (PMID: 33999792) | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | zalophi | Streptococcus | zalophi | 2.33 | Streptococcus | pacificus | 1.84 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus zalophi | Streptococcus pacificus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 110742 EFEx RWTH | 3; type strain, WGS (PMID: 33999792) | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.41 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20727 EFEx RWTH | 4; type strain | EFEx | 2023-08-23 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.67 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus | 2.65 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 0 | 0 | 0 | 0

## #Parameter (Spezies)
Parameter: | Streptococcus | equi_ssp_equi | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendeter Organismus | Score | richtig-negativ | falsch-positiv
Test auf spektrale Nähe zum Parameter |  |  | DSM 17037 EFEx RWTH | 4; type strain | EFEx | 2023-08-23 | Streptococcus equi_ssp_ruminatorum | 2.14 | 0 | 1
Anzahl Isolate: | 338 |  | DSM 20727 ISOL 48 EFex-1 | 4; type strain | EFEx | 2023-07-14 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.16 | 0 | 1
|  |  | ISOL 515 EFex-1 | 4; WGS+in silico PCR (ITS,sorD, ICESz1) | EFEx | 2023-07-14 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.01 | 0 | 1
richtig-negativ: | 306 |  | CVUAS 1342 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.46 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1374 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.59 | 1 | 0
falsch-positiv: | 32 |  | CVUAS 1439 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.35 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1704 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.11 | 1 | 0
| 9.467% |  | CVUAS 3181 | 3; PFGE, RPD-PCR, API Strep, VITEK 2 GP [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.51 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 337 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.28 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 338 | 3; PFGE, RPD-PCR, API 20 Strep 3463016, VITEK 2 GP biotype number 051411361737671 [0056] | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.14 | 1 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | CVUAS 5406 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.19 | 1 | 0
| 1.7 | Genus | CVUAS 5409 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.42 | 1 | 0
Es wird gegen eine nur aus dem Parameter bestehende DB geprüft. |  |  | CVUAS 5410 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.43 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5411 | 2; 0 | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.25 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6188,2 | 2; 0 | eDT | 09.09.2016 | Streptococcus agalactiae | 1.45 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7943 | 3; well defined isolate, sequenced | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.26 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8421 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 985 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.54 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 986 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1 | 1 | 0
|  |  | 80 | 3; confirmed proficency test | EFEx | 2021-09-10 | Streptococcus canis | 1.68 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1924 | 3; 16S, confirmed by NRZ Aachen | DT | 2013-04-16 | Streptococcus canis | 1.48 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1967 | 3; 16S | DT | 2013-02-20 | Streptococcus canis | 1.44 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2072 | 3; sequenced | eDT | 2015-04-29 | Streptococcus canis | 1.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2785 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus canis | 1.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31939 | 3; sequenced | eDT | 2019-09-11 | Streptococcus canis | 1.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3322 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus canis | 1.42 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3849 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus canis | 1.49 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4441 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus canis | 1.79 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5857 | 2; 0 | DT | 2013-02-20 | Streptococcus canis | 1.41 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5867 | 3; sequenced | eDT | 2016-06-02 | Streptococcus canis | 1.74 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7277 | 3; sequenced | eDT | 2017-02-19 | Streptococcus canis | 1.75 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7533,2 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2018-02-08 | Streptococcus canis | 1.72 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7609 | 3; sequenced | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus canis | 1.71 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7649 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus canis | 1.7 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7835,2 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2018-02-08 | Streptococcus canis | 1.71 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1514 | 2; API: 99,9% | EFEx | 2015-04-29 | Streptococcus dysgalactiae | 1.52 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4270 | 3; sequenced | DT | 2013-02-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.05 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 653 | 3; API: 99,9%; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus dysgalactiae | 1.6 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11807 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1494 | 3; API: 99,5%; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus dysgalactiae | 1.51 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2151 | 3; sequenced | DT | 2013-02-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.09 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3228 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.83 | 1 | 0
|  |  | LHL 00582 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1685 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.68 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 277 | 2; API 99,8% | DT | 2013-02-09 | Streptococcus dysgalactiae | 1.5 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30373,2 | 3; sequenced | EFEx | 2017-12-06 | Streptococcus dysgalactiae | 1.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31317 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.8 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31318 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.56 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31319 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.51 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31320 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31321 | 3; sequenced | eDT | 2018-11-13 | Streptococcus dysgalactiae | 1.61 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31463 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.69 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31464 | 3; sequenced | DT | 2018-12-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.66 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31465 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31466 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.45 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31468 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.44 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31469 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31470 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.39 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31471 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31472 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.58 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31944 | 3; sequenced | EFEx | 2019-09-11 | Streptococcus dysgalactiae | 1.71 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 33965 | 3; sequenced | DT | 2022-06-22 | Streptococcus dysgalactiae | 1.77 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3620 | 2; API 99,5% | EFEx | 2015-04-29 | Streptococcus dysgalactiae | 1.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3621 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.85 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4694 | 3; sequenced | DT | 2013-04-10 | Streptococcus dysgalactiae | 2.09 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 5788 | 3; sequenced | Efex | 2015-05-05 | Streptococcus iniae | 1.4 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2474 | 3; sequenced; 16S, rpoB | eDT | 2013-03-07 | Streptococcus orisasini | 1.04 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4971 | 3; 16S rRNA gene sequence | DT | 2013-02-20 | Streptococcus parauberis | 0.54 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6320,3 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.69 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5234 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.51 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5040 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.35 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4623 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.65 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8077 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 0.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4253 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 905 | 3; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus porcinus | 1.22 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10145,3 | 3; sequenced; 16S, Biochemistry | EFEx | 2016-11-23 | Streptococcus salivarius | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32349 | 3; sequenced | eDT | 2020-06-05 | Streptococcus sp-CVUAS-32349 | 0.66 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2260,4 | 3; sequenced | eDT | 2021-06-08 | Streptococcus troglodytidis | 0.81 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5218,4 | 3; sequenced; 16S; NRZ Strep Uni AA | DT | 2015-06-11 | Streptococcus troglodytidis | 0.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2048 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus uberis | 1.17 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4350 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus uberis | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8422 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus uberis | 1.36 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1004 | 3; specific PCR | eDT | 2021-05-11 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 1.99 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10241 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.19 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 1372 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.39 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 2093 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.21 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 31214 | 4; sequenced | EFEx | 2018-09-28 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.25 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 3229 | 3; specific PCR | EFex | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.23 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 32348 | 4; sequenced | eDT | 2020-06-05 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.26 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 33069 | 3; specific PCR | eDT | 2021-04-23 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.11 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 8549,2 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2018-02-09 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.27 | 0 | 1
|  |  | LALLF MV 21TRD0926 | 4; sequenced ((NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.28 | 0 | 1
|  |  | LALLF MV 21TRD1196 | 4; sequenced; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.34 | 0 | 1
|  |  | 171004485-A | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.79 | 1 | 0
|  |  | DSM 6784 CVUAS | 3; public strain collection | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.43 | 1 | 0
|  |  | 171004485-B | 2; 0 | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.09 | 1 | 0
|  |  | 171004429 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.77 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-02041 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.19 | 1 | 0
|  |  | 141000096_2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.39 | 1 | 0
|  |  | 141014875 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.19 | 1 | 0
|  |  | 151001913_2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.13 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-01086 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.3 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-01271 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.44 | 1 | 0
|  |  | 08-7-D-06424 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.36 | 1 | 0
|  |  | 11-7-D-02410 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.17 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-3137 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.31 | 1 | 0
|  |  | 11-7-D-1138 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.46 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-00849 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1 | 1 | 0
|  |  | 11-7-D-00387 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.13 | 1 | 0
|  |  | 08-7-Mi-1261 52 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.07 | 1 | 0
|  |  | 08-7-Mi-1261 76 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.31 | 1 | 0
|  |  | 08-7-Mi-1467 38 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.13 | 1 | 0
|  |  | 121017629 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 0.7 | 1 | 0
|  |  | 131000020 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.42 | 1 | 0
|  |  | 141002252 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.01 | 1 | 0
|  |  | 151002450_1 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.44 | 1 | 0
|  |  | 151004802 | 3; PFGE, RPD-PCR, API 20 Strep 3063415, VITEK 2 GP biotype number 031154365713571 [0056] | eDT | 2015-05-06 | Streptococcus agalactiae | 1.48 | 1 | 0
|  |  | 171005124 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.83 | 1 | 0
|  |  | 12-13862-001-01 LVU11 | 3; sequenced (LGL) | eDT | 2015-04-15 | Streptococcus pluranimalium | 1.23 | 1 | 0
|  |  | 171004666 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.71 | 1 | 0
|  |  | 296-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus catagoni | 1.41 | 1 | 0
|  |  | 297-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus catagoni | 1.45 | 1 | 0
|  |  | 355-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus catagoni | 1.42 | 1 | 0
|  |  | LTH 1146 | 2; 0 | DT | 2015-07-09 | Lactococcus lactis | 0.25 | 1 | 0
|  |  | LHL 161000261 | 3; sequenced | eDT | 2014-10-05 | Streptococcus canis | 1.74 | 1 | 0
|  |  | LHL Mi-845_17 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-05 | Streptococcus canis | 1.52 | 1 | 0
|  |  | IHIT 32937 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.69 | 1 | 0
|  |  | IHIT 32989 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.59 | 1 | 0
|  |  | IHIT 33918 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.83 | 1 | 0
|  |  | IHIT 34229 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.47 | 1 | 0
|  |  | IHIT 34584 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.59 | 1 | 0
|  |  | IHIT 35376 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.62 | 1 | 0
|  |  | DSM 20727 | 4; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.34 | 0 | 1
|  |  | DSM 24048 CVUAS | 3; public strain collection | EFEx | 2017-12-28 | Streptococcus pneumoniae | 0.54 | 1 | 0
|  |  | IHIT P2843 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.24 | 1 | 0
|  |  | IHIT P3602 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.36 | 1 | 0
|  |  | IHIT P5841 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.27 | 1 | 0
|  |  | IHIT P6343 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.36 | 1 | 0
|  |  | IHIT 2528 11 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.26 | 1 | 0
|  |  | IHIT P6096 11 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.23 | 1 | 0
|  |  | 151002450 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.35 | 1 | 0
|  |  | 151003337 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.24 | 1 | 0
|  |  | 151003337 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.15 | 1 | 0
|  |  | 151003441 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.32 | 1 | 0
|  |  | 151003441 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.33 | 1 | 0
|  |  | 151003441 3 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.33 | 1 | 0
|  |  | 99-1-2017 | 3; type strain | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus catagoni | 1.49 | 1 | 0
|  |  | 202-1-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus catagoni | 1.55 | 1 | 0
|  |  | 202-4-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus catagoni | 1.36 | 1 | 0
|  |  | DSM 17536 CVUAS | 3; type strain | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.63 | 1 | 0
|  |  | 10UCF103 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.83 | 1 | 0
|  |  | 11UCF142 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.84 | 1 | 0
|  |  | 11UCF216 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.65 | 1 | 0
|  |  | 12UCF3 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 2.04 | 0 | 1
|  |  | 12UCF17 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.75 | 1 | 0
|  |  | 12UCF33 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.31 | 1 | 0
|  |  | 10HE 00580 | 3; sequenced, specific PCR | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.19 | 0 | 1
|  |  | 12UCF94 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.71 | 1 | 0
|  |  | 13UCF63 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.81 | 1 | 0
|  |  | 14UCF172 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.56 | 1 | 0
|  |  | 121014118 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.76 | 1 | 0
|  |  | 22876 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 0.75 | 1 | 0
|  |  | RKI 3948 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.19 | 1 | 0
|  |  | 33098 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.82 | 1 | 0
|  |  | 35120 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.27 | 1 | 0
|  |  | RKI 3991 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 0.87 | 1 | 0
|  |  | 29800 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.91 | 1 | 0
|  |  | RKI 3913 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 0.61 | 1 | 0
|  |  | 151012032 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.88 | 1 | 0
|  |  | 161001555 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.91 | 1 | 0
|  |  | 161001581 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.85 | 1 | 0
|  |  | 161013178-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.79 | 1 | 0
|  |  | 161013178-02 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.83 | 1 | 0
|  |  | 161014835-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.6 | 1 | 0
|  |  | 161014835-02 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 2.03 | 0 | 1
|  |  | 161014835-04 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.82 | 1 | 0
|  |  | 161014835-05 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.95 | 1 | 0
|  |  | JB 379054.1 | 3; 16S rRNA gene sequence | DT | 2013-02-20 | Streptococcus phocae | 1.36 | 1 | 0
|  |  | 161014835-06 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.91 | 1 | 0
|  |  | 161014835-09 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.81 | 1 | 0
|  |  | 161014835-14 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.83 | 1 | 0
|  |  | 161014835-15 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.87 | 1 | 0
|  |  | DSM 17037 | 4; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus equi_ssp_ruminatorum | 2.3 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 1091 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.34 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 11026 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.2 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 11027 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.39 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 1307 | 3; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.28 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 2605,2 | 4; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.34 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 3136 | 3; NRZ Strep Befund | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.4 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 32582 | 4; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 1.98 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32722 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 1.38 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32892 | 3; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: ruminatorum) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 1.95 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 34442 | 4; confirmed by NRZ Streptococcus | eDT | 2022-10-19 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.09 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 4180 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.21 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 4290 | 2; biochemical profile | eDT | 2022-05-05 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.09 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 4291 | 2; biochemical profile | eDT | 2022-05-05 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.09 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 2893,3 | 4; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.21 | 0 | 1
|  |  | DSM 20727 DT LALLF | 4; type strain | DT | 2020-01-16 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.28 | 0 | 1
|  |  | DSM 2134 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 16.02.2022; D3 | Streptococcus agalactiae | 1.39 | 1 | 0
|  |  | DSM 6784 RKI | 3; public strain collection | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 16.02.2022; E5 | Streptococcus agalactiae | 1.05 | 1 | 0
|  |  | DSM 20662 RKI | 3; type strain | see [0185] | 18.02.2022; C20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.33 | 1 | 0
|  |  | DSM 23147 RKI | 3; type strain | see [0185] | 16.02.2022; C21 | Streptococcus dysgalactiae | 1.37 | 1 | 0
|  |  | DSM 6176 RKI | 3; public strain collection | see [0185] | 18.02.2022; E8 | Streptococcus dysgalactiae | 1.16 | 1 | 0
|  |  | DSM 12643 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 18.02.2022; H4 | Streptococcus mitis | 0.94 | 1 | 0
|  |  | B 9056 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 01.09.2021; K18 | Streptococcus parasanguinis | 0.47 | 1 | 0
|  |  | B 2046 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-23 | Streptococcus pneumoniae | 0.76 | 1 | 0
|  |  | B 3398 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus pneumoniae | 0.9 | 1 | 0
|  |  | DSM 11856 RKI | 2; public strain collection | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus pneumoniae | 0.7 | 1 | 0
|  |  | B 1567 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus pyogenes | 1.03 | 1 | 0
|  |  | B 3501 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus pyogenes | 1.16 | 1 | 0
|  |  | DSM 20565 RKI | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 04.04.2008, K11, [0034] | Streptococcus pyogenes | 1.16 | 1 | 0
|  |  | B 2258 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-01 | Streptococcus salivarius | 0.81 | 1 | 0
|  |  | B 2634 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-08 | Streptococcus salivarius | 0.58 | 1 | 0
|  |  | B 3019 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-23 | Streptococcus salivarius | 0.58 | 1 | 0
|  |  | DSM 20068 RKI | 3; public strain collection | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus sanguinis | 1.05 | 1 | 0
|  |  | DSM 20567 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus sanguinis | 1.09 | 1 | 0
|  |  | DSM 20727 DT RWTH | 4; type strain | DT | 2023-08-04 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 1.96 | 1 | 0
|  |  | DSM 20622 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus acidominimus | 1.27 | 1 | 0
|  |  | LMG 14694 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus agalactiae | 1.14 | 1 | 0
|  |  | DSM 20728 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus alactolyticus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | DSM 20563 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus anginosus | 0.93 | 1 | 0
|  |  | DSM 25818 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus anginosus | 0.69 | 1 | 0
|  |  | DSM 15627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus australis | 0.77 | 1 | 0
|  |  | DSM 103678 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus azizii | 1.32 | 1 | 0
|  |  | CCUG 69277 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus bovimastitidis | 1.23 | 1 | 0
|  |  | DSM 19004 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus caballi | 1 | 1 | 0
|  |  | CCUG 73951 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus caledonicus | 0.75 | 1 | 0
|  |  | DSM 105751 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus cameli | 0.64 | 1 | 0
|  |  | DSM 20715 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus canis | 1.65 | 1 | 0
|  |  | CCUG 67170 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus caprae | 1.27 | 1 | 0
|  |  | DSM 17536 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus castoreus | 1.46 | 1 | 0
|  |  | DSM 110457 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus catagoni | 1.57 | 1 | 0
|  |  | DSM 102819 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus caviae | 1.18 | 1 | 0
|  |  | DSM 106182 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus chenjunshii | 1.46 | 1 | 0
|  |  | LMG 14507 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus constellatus | 1.13 | 1 | 0
|  |  | DSM 17475 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus constellatus | 0.86 | 1 | 0
|  |  | DSM 25819 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus constellatus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | DSM 20562 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus criceti | 1.14 | 1 | 0
|  |  | DSM 8249 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus cristatus | 1.09 | 1 | 0
|  |  | CCUG 65085 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus cuniculi | 1.22 | 1 | 0
|  |  | CCUG 66496 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus cuniculipharyngis | 0.81 | 1 | 0
|  |  | DSM 22233 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus danieliae | 1.19 | 1 | 0
|  |  | DSM 21999 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus dentapri | 1.43 | 1 | 0
|  |  | DSM 27381 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus dentiloxodontae | 1.16 | 1 | 0
|  |  | DSM 18963 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus dentirousetti | 1.13 | 1 | 0
|  |  | DSM 25137 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus dentisani | 0.8 | 1 | 0
|  |  | CCUG 47155 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus devriesei | 1.14 | 1 | 0
|  |  | DSM 15616 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus didelphis | 0.62 | 1 | 0
|  |  | DSM 5635 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus downei | 0.84 | 1 | 0
|  |  | CCUG 73139 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus downii | 1.06 | 1 | 0
|  |  | DSM 20662 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus dysgalactiae | 1.47 | 1 | 0
|  |  | LMG 16026 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus dysgalactiae | 1.45 | 1 | 0
|  |  | DSM 14446 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus entericus | 0.63 | 1 | 0
|  |  | DSM 20558 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus equinus | 1.2 | 1 | 0
|  |  | DSM 20646 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus ferus | 0.98 | 1 | 0
|  |  | DSM 15349 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus gallinaceus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | DSM 16831 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus gallolyticus | 0.86 | 1 | 0
|  |  | DSM 15879 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus gallolyticus | 1.15 | 1 | 0
|  |  | DSM 15351 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus gallolyticus | 0.89 | 1 | 0
|  |  | DSM 6777 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus gordonii | 0.9 | 1 | 0
|  |  | DSM 17028 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus halichoeri | 1.44 | 1 | 0
|  |  | DSM 101996 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus halotolerans | 0.93 | 1 | 0
|  |  | DSM 19005 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus henryi | 1.11 | 1 | 0
|  |  | DSM 107951 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus hillyeri | 0.74 | 1 | 0
|  |  | DSM 101997 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus himalayensis | 1.2 | 1 | 0
|  |  | DSM 26014 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus hongkongensis | 1.6 | 1 | 0
|  |  | DSM 20770 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus hyointestinalis | 1.32 | 1 | 0
|  |  | DSM 12219 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus hyovaginalis | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CCUG 52536 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus ictaluri | 1.37 | 1 | 0
|  |  | DSM 22960 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus infantarius | 0.83 | 1 | 0
|  |  | CCUG 39817 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus infantis | 0.89 | 1 | 0
|  |  | DSM 20576 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus iniae | 1.32 | 1 | 0
|  |  | DSM 20573 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus intermedius | 0.72 | 1 | 0
|  |  | DSM 23027 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus lactarius | 1.02 | 1 | 0
|  |  | DSM 27382 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus loxodontisalivarius | 1.35 | 1 | 0
|  |  | DSM 15350 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus lutetiensis | 1.42 | 1 | 0
|  |  | DSM 20724 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus macacae | 1.08 | 1 | 0
|  |  | DSM 18627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus marimammalium | 1.14 | 1 | 0
|  |  | DSM 101995 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus marmotae | 1.21 | 1 | 0
|  |  | CCUG 49690 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus massiliensis | 0.58 | 1 | 0
|  |  | DSM 19192 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus merionis | 0.79 | 1 | 0
|  |  | DSM 17118 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus minor | 0.76 | 1 | 0
|  |  | DSM 12643 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus mitis | 1.4 | 1 | 0
|  |  | DSM 105143 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus moroccensis | 0.82 | 1 | 0
|  |  | DSM 20523 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus mutans | 1.33 | 1 | 0
|  |  | DSM 27088 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus oralis | 0.99 | 1 | 0
|  |  | DSM 20627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus oralis | 0.8 | 1 | 0
|  |  | DSM 24864 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus oralis | 0.74 | 1 | 0
|  |  | DSM 100101 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus oricebi | 1.01 | 1 | 0
|  |  | DSM 27377 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus oriloxodontae | 1.1 | 1 | 0
|  |  | DSM 25193 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus orisasini | 1.27 | 1 | 0
|  |  | CCUG 43577 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus orisratti | 1.34 | 1 | 0
|  |  | DSM 18307 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus orisuis | 1.4 | 1 | 0
|  |  | CCUG 39485 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus ovis | 0.8 | 1 | 0
|  |  | CCUG 69612 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus ovuberis | 1.2 | 1 | 0
|  |  | DSM 111148 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus pacificus | 1.12 | 1 | 0
|  |  | DSM 29921 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus panodentis | 0.89 | 1 | 0
|  |  | DSM 102135 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus pantholopis | 1.44 | 1 | 0
|  |  | DSM 6778 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus parasanguinis | 0.92 | 1 | 0
|  |  | DSM 29126 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus parasuis | 1.06 | 1 | 0
|  |  | DSM 6631 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus parauberis | 0.95 | 1 | 0
|  |  | DSM 26545 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus penaeicida | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CCUG 39814 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus peroris | 0.87 | 1 | 0
|  |  | LMG 16735 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus phocae | 1.2 | 1 | 0
|  |  | DSM 24768 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus phocae | 1.48 | 1 | 0
|  |  | LMG 14177 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus pluranimalium | 0.94 | 1 | 0
|  |  | DSM 22810 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus plurextorum | 0.88 | 1 | 0
|  |  | DSM 20566 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus pneumoniae | 1.22 | 1 | 0
|  |  | DSM 23759 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus porci | 1.03 | 1 | 0
|  |  | DSM 20725 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus porcinus | 1.56 | 1 | 0
|  |  | DSM 28302 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus porcorum | 1.04 | 1 | 0
|  |  | CCUG 49455 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus pseudopneumoniae | 1.1 | 1 | 0
|  |  | DSM 18513 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus pseudoporcinus | 1.48 | 1 | 0
|  |  | ATCC 12344 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus pyogenes | 1.25 | 1 | 0
|  |  | DSM 20564 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus ratti | 1.18 | 1 | 0
|  |  | DSM 101998 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus respiraculi | 1.19 | 1 | 0
|  |  | DSM 105174 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus rifensis | 0.86 | 1 | 0
|  |  | DSM 26920 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus rubneri | 0.84 | 1 | 0
|  |  | DSM 104980 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus ruminantium | 0.95 | 1 | 0
|  |  | DSM 28303 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus rupicaprae | 0.66 | 1 | 0
|  |  | DSM 20560 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus salivarius | 0.99 | 1 | 0
|  |  | DSM 20617 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus salivarius | 1.01 | 1 | 0
|  |  | DSM 27513 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus saliviloxodontae | 1.46 | 1 | 0
|  |  | DSM 20567 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus sanguinis | 0.94 | 1 | 0
|  |  | DSM 14990 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus sinensis | 0.81 | 1 | 0
|  |  | ATCC 33478 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus sobrinus | 0.99 | 1 | 0
|  |  | DSM 9682 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus suis | 1.13 | 1 | 0
|  |  | DSM 105173 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus tangierensis | 0.57 | 1 | 0
|  |  | CCUG 32906 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus thoraltensis | 1.28 | 1 | 0
|  |  | DSM 25324 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus troglodytae | 1.14 | 1 | 0
|  |  | KCTC 33006 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus troglodytidis | 0.57 | 1 | 0
|  |  | ATCC 19436 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus uberis | 1.43 | 1 | 0
|  |  | CCUG 41590 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus urinalis | 1.26 | 1 | 0
|  |  | DSM 22768 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus ursoris | 1.14 | 1 | 0
|  |  | DSM 5636 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus vestibularis | 0.49 | 1 | 0
|  |  | DSM 110741 EFEx RWTH | 3; type strain; WGS (PMID: 33999792) | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus vicugnae | 1 | 1 | 0
|  |  | DSM 110742 EFEx RWTH | 3; type strain, WGS (PMID: 33999792) | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus zalophi | 1.08 | 1 | 0
|  |  | DSM 20727 EFEx RWTH | 4; type strain | EFEx | 2023-08-23 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus | 2.25 | 0 | 1

## Report (Spezies)
Zielgerichtete Identifizierung
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, 12.04.2021
Parameter: Streptococcus equi_ssp_equi
Version: | 1
erstellt von: | Dyk | geprüft von: | Rau
erstellt am: | 2024-01-16 | geprüft am: | 2024-01-16
Anwendung | Bakterienisolate aus Lebensmitteln & der veterinärmedizinischen Diagnostik
Umfeld | Lebensmittel-Mikrobiologie, Mastitis, Veterinärmedizinische Diagnostik
Verwendete Datenbank / Programmversion |  | BRU 11897 + UA BW 1218 | BT 4.0
Validierungsset:
Validierungsisolate/-materialien (Parameter): 28 |  | Vergleichsisolate/-materialien (#Parameter): 338
Kultivierungsbedingungen bei Mikroorganismen: SBA, 37° C, 24h, aerob
Zustand der Probe bei sonstigen Materialien: entfällt
Aufreinigungsmethode: DT, eDT, EFex, 80%TFA
Es werden nur identifizierte Proben für die Ermittlung der In- und Exklusivität herangezogen.
Richtig-positiv: 1. Hit =Ziel-Parameter mit Score ≥ 2 und Score 2. Hit < 1.7 oder Score 2. Hit ≥ 1.7 & Gattung gleich 1. Hit oder Score 2. Hit ≥ 2 & Art gleich 1. Hit |  | Richtig-negativ: 1. Hit ohne Zuordnung zum Ziel-Parameter mit score ≥ 2
Falsch-negativ: Kriterien für richtig-positiv werden nicht erfüllt |  | Falsch-positiv: Kriterien für richtig-negativ werden nicht erfüllt
Validierungsergebnis | Ziel-Parameter: | Streptococcus equi_ssp_equi |  | SOLL | erfüllt
Zahl aller Spektren | 28
davon mit ID-Ergebnis | 25 | Identifiziert Rate | 89.29% | 20 | ja | 1
davon Eigenspektren | 16 |  |  | 5 | ja | 1
In Bezug auf Identifizierte: |  | Inklusivität
Positive Übereinstimmungen (PA) | 25 | Richtig-Positiv Rate | 100% | 95% | ja | 1
Negative Abweichungen (ND) | 0 | Falsch-Negativ Rate | 0% | 1% | ja | 1
Nicht-Ziel-Parameter
Zahl aller Spektren | 338
davon mit ID-Ergebnis | 270 | Identifiziert Rate | 79.88% | 30 | ja | 1
davon Eigenspektren | 180 |  |  | 54 | ja | 1
In Bezug auf Identifizierte: |  | Exklusivität
Negative Übereinstimmungen (NA) | 270 | Richtig-Negativ Rate | 100% | 99% | ja | 1
Positive Abweichungen (PD) | 0 | Falsch-Positiv Rate | 0% | 1% | ja | 1
Test auf spektrale Nähe | 338 | Anteil nah verwandter Sp | 9.467%
Von 25 identifizierten Proben des Parameters wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 25 (=100%) richtig erkannt (Inklusivität). 0 (=0%) der identifizierten Proben des Parameters wurden falsch einer anderen Spezies zugeordnet.
In den 270 identifizierten Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 100% richtig-negativ (Exklusivität) gezählt. Von diesen 270 Proben wurden 0 (=0%) fehlerhaft als Parameter identifiziert.
In den 338 Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung einer nur den Parameter enthaltenden Datenbank bei 32 (=9.5%) Einträgen ein score > 2 erreicht.
Die Kriterien für die | Zielgerichtete Identifizierung | sind somit | erfüllt
Kommentar:
Die Unterscheidung der beiden Subspeziesgruppen [Str. equi equi] vs. [Str equi zooepidemicus + ruminatorum] erfordert den Einsatz der UA-BW Datenbank.
Freigabe an Standort | für (Abteilung / Bereich) | am (Datum) | von (Hdz.)
CVUA S | T, MT, D | 2024-01-16 | Rau
Das Verfahren ist für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet und zur Verwendung freigegeben.
als Prüfmethode für Parameter in LIMS eingepflegt
Ein+A37:F46e unterschriebene Version dieses Validierungsreports befindet sich im erstellenden Labor.
Andere Keime, die in dieser Matrix vorkommen können.
Andere Keime, die auf diesem Agar wachsen können.
Vergleichsisolate/-materialien, die ähnliche Spektren liefern können (siehe Blatt "Ähnliche zu Parameter").
ja
nein